Radziejów, dnia 5 lutego 2019 r.

|  |
| --- |
| Do wszystkich zainteresowanych |

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN-17/2018) na realizację projektu: „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” - „Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem”, ogłoszonego w dniu 02 stycznia 2018 roku ( data wysłania 31 grudnia 2018 r. ) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 001-000303.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. ), poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień .

**Dotyczy: Załącznik nr 3.12 do siwz**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiot zamówienia:  **Pompa infuzyjna strzykawkowa  –  2 szt.**

**Pytanie 1 p. 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 11godz. przy przepływie 5 ml/godz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2 p. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z czasem ładowania akumulatora < 6 godzin

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 p. 14**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z automatyczną funkcją antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa  ≤ 0,35 ml

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4 p. 19**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy z funkcją Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5 p. 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z portem komunikacji RS232, USB,  port komunikacji Ethernet przez stację

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Załącznik nr 3.13 do siwz**

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Przedmiot zamówienia:  **Pompa infuzyjna    –    2 szt.**

**Pytanie 1 p. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego min. 5 -  8 godz. przy przepływie 1500 ml/godz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2 p. 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z ciśnieniem okluzji programowane w zakresie od 50 -750-mmHg

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3 p. 43**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z portem komunikacji RS232, USB,  port komunikacji Ethernet przez stację dokującą

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4 p. 50**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pompy z portem komunikacji RS232, USB,  port komunikacji Ethernet przez stację dokującą

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

Jednocześnie Zamawiający informuje , że ulega zmianie termin składania ofert .

z: **Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2019 r. do godz. 11:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**

**na: Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2019 r. do godz. 11:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.**

Podpis

Radziejów, dnia 05 lutego 2019 r. Zbigniew Skonieczny