  Załącznik nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

na ,,Dostawę odczynników immunochemicznych
wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby
”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.”

Znak Sprawy 3988 / 2021
1. Parametry graniczne dla analizatora immunochemicznego.

L.p.	Parametry graniczne analizatora immunochemicznego	Warunek graniczny
1	Wydzierżawienie na okres 2 lat 2 analizatorów do wykonywania badań immunochemicznych /jeden jako backup/.
2	Analizatory immunochemiczne z detekcją chemiluminescencyjną, /główny nowy, data produkcji min. 2018 r., pomocniczy nowy lub używany po generalnym przeglądzie data produkcji min. 2018 r., obydwa pracujące na tych samych odczynnikach/.
3	Możliwość 24 godzinnej pracy non-stop
4	Surowice i odczynniki identyfikowane za pomocą kodów kreskowych przez czytnik kodów
5	Możliwość priorytetowego oznaczania próbek CITO (w tym troponiny w czasie nie dłuższym niż 10 minut)
6	Możliwość pobierania materiału z próbek pierwotnych oraz naczynek wtórnych i pediatrycznych. Próbki pierwotne – różna wielkość, naczynka wtórne i pediatryczne – obj. 0,5 – 2 ml, dopuszczalne adaptery.
7	Analizator wyposażony w wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa).
8	Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczania próbek przez analizator po zaprogramowaniu przez operatora
9	20% badań będzie wykonywane na analizatorze pomocniczym
10	Ilość miejsc na karuzeli odczynnikowej analizatora głównego – nie mniej niż 25 pozycji
11	Próbki cito dostawiane w każdym momencie pracy, oznaczane priorytetowo bez przerywania pracy analizatora. Funkcja Random Acces
12	Możliwość dostawiania statywów z probówkami bez przerywania pracy analizatora.
13	Wydajność analizatora głównego nie mniej niż 150 oznaczeń/godz.
14	Krzywa kalibracyjna dwupunktowa zapisana w kodzie kreskowym i wczytywana automatycznie do pamięci analizatora
15	Dwustronna komunikacja z zapytaniem z laboratoryjną siecią informatyczną ATD Software
16	Czujnik poziomu cieczy odczynników i próbek.
17	Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w stałej temperaturze
18	Detektor skrzepów badanej próbki oraz bąbelków powietrza (piany) dla odczynników i próbek.
19	Możliwość wykonywania oznaczeń zarówno w surowicy jak i w osoczu.
20	Bieżące monitorowanie poziomu i zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych
21	Komputerowa archiwizacja danych dotyczących wyników badań, kontroli i kalibracji
22	Odczynniki automatycznie otwierane i zamykane w analizatorze w trakcie dozowania/ zabezpieczenie przed parowaniem/.
23	Możliwość załadowania dwóch różnych serii tego samego odczynnika oraz możliwość ich jednoczesnego kalibrowania.
24	W zestawie UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku braku napięcia przez co najmniej 20 minut.
25	Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej ATD Software na koszt Wykonawcy.
26	Certyfikat CE dla analizatora.
27	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
28	Okres gwarancji na analizatory przez cały okres trwania umowy.
29	Lodówka z witryną do przechowywania odczynników, termometr widoczny na panelu zewnętrznym/drzwiach, bez otwierania lodówki – użyczenie na czas trwania umowy
30	Termin ważności odczynników minimum 6 m-cy od daty dostarczenia
31	Oferta powinna zawierać ilości opakowań odczynników z uwzględnieniem ich daty ważności tak aby przez cały czas trwania umowy możliwe było wykonywanie wszystkich badań
32	Jeśli analizatory wymagają podłączenia do stacji wody -stacja, montaż, filtry i serwis po stronie oferenta

2. Immunochemia – przewidywana ilość badań na 24 miesiące.

Lp.	Nazwa badania	Ilość badań na 24 miesiące
1.	AFP	500
2.	Anty-HIV	1200
3.	Anty-HBc	300
4.	Anty-HBs	1100
5.	Anty-HCV	1500
6.	Anty-TPO	1200
7.	Ca 125	600
8.	Ca 15.3	400
9.	Ca 19.9	900
10.	CEA	1200
11.	Estradiol	300
12.	Ferrytyna	2500
13.	FSH	300
14.	FT3	2000
15.	FT4	3000
16.	HBsAg	1600
17.	HCG-beta ilościowo	1000
18.	LH	200
19.	Progesteron	400
20.	Prolaktyna	200
21.	PSA	4000
22.	Parathormon	1000
23.	Testosteron	300
24.	Toxoplazma IgG	700
25.	Toxoplazma IgM	700
26.	Troponina hs	12000
27.	TSH	16000
28	BNP	5500
29	C - peptyd	200
30	Rubella IgM	200
31	Rubella IgG	200
32	Vitamina D3	1200
33	Vitamina B12	700
34	Prokalcytonina	5000
35	Kortyzol	200
36	Insulina	400
37	Przeciwciała antytyreoglobulinowe ATG	500
38	Interleukina IL-6	2000
39	Immunoglobuliny IgE	300
40	Anty CCP	200
41	Antygen HE4	200
42	Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S	1400
43	DHEA	200
44	Free PSA / wolne PSA	200

Planowana ilość badań z kalibracjami i kontrolami - 71300