Załącznik Nr 1 B do SIWZ – dot. pakietu Nr 32

Stymulatory do stałej stymulacji serca dwujamowe
Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami

L.P.	Parametry wymagane	Ważność	Oferowane parametry	Ocena
1.	Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne)	TAK		Wymagane
2.	Waga max. 24 [g]	podać		Wymagane
3.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2018	podać		Wymagane
4.	Amplituda impulsu min. Zakres 0,2 – 7,0 ms	podać		Min. zakres wymagany
5.	Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,2 – 1,5 ms	podać		Min. zakres wymagany
6.	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 7,5 [mV]	podać		Min. zakres wymagany
7.	Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,1 – 6,0 [mV]	podać		Min. zakres wymagany
8.	Odstęp AV, programowany w zakresie min. 30 – 300 (PAV i SAV)	TAK		Wymagane
9.	Automatyczna możliwość przełączania polarności / w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
10.	Możliwość zapisu arytmii	TAK		Wymagane
11.	Okres refrakcji A/V min. zakres 200 - 400 ms	podać		Min. zakres wymagany
12.	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe	TAK		Wymagane
13.	Program nocny	TAK		Wymagane
14.	Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy	TAK		Wymagane
15.	Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta	TAK		Wymagane
16.	Dwa niezależne sensory	podać		Wymagane
17.	Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków	TAK		Wymagane
18.	Funkcja „overdrive”	TAK		Wymagane
19.	Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora	TAK		Wymagane
20.	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	TAK		Wymagane
21.	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji / Beat to Beat	TAK		Wymagane
22.	Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia	TAK		Wymagane
23.	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	TAK		Wymagane
24.	Elektrody A i V pasywne i aktywne	TAK		Wymagane
25.	Elektrody A i V sterydowe	TAK		Wymagane
26.	Introducery 6-11 F	TAK		Wymagane
27.	Zapis IEGM min 150 s	TAK		Wymagane
28.	Wykonawca zapewni programator oraz papier do drukarki programatora (w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia kontroli stymulatorów)	TAK		Wymagane
29	Stymulator z elektrodami umożliwia prowadzenie badań w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 1,5T i 3 T bez stref wykluczenia	TAK		Wymagane
30	2 komplety kabli do pomiarów śródoperacynych resterylizowalnych o długości 2,8 m wraz z pierwszą dostawą	TAK		Wymagane
L.P.	Parametry oceniane	Ważność		Ocena
31.	AV histereza-typy i zakres	Podać		do 2 rodzajów - 0 pkt., / powyżej 2 rodzajów - 5 pkt
32.	Odstęp A-V: bezpieczny (tak/nie) dynamiczny (tak/nie)	Podać		0 pkt – nie, / 10 pkt – tak
33	Czułość kan. przedsionkowego dla wyczuwania bipolarnego	Podać		≤ 0,1 mV - 5 pkt / powyżej - 0 pkt
34.	AV delay	Podać		≤ 15 ms - 5 pkt / ≥16 ms - 0 pkt
35	Algorytm zabezpieczający przed niewłaściwą klasyfikacją ekstrasystoli komorowych	Podać		Nie-0 pkt / Tak-5 pkt
36	Możliwość wykonania stymulacji EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń	Podać		1pkt- do 2 typów / Trzy typy i więcej - 10 pkt

OCENA JAKOŚCIOWA: 1 PKT = 1%

….......................................................
data, podpis, pieczęć *

* Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym