Załącznik Nr 2A

WYMAGANIA TECHNICZNE

TENSOMETRYCZNEGO  SYSTEMU POMIAROWEGO

| Element składowy systemu | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Układ pomiarowy | Układ wchodzący w system składa się z 1 obudowy na karty pomiarowe i 4 modułów pomiarowych oraz 2 sztuk licencji na oprogramowanie. Obudowa układu posiada co najmniej 8 wejść na moduły pomiarowe, 4 zostaną zapełnione kompatybilnymi kartami, co najmniej 4 pozostają wolne do rozbudowy. Obudowa posiada interfejs USB do przesyłu danych z czujników i pomiarów elektrycznych przy użyciu co najmniej 7 . Obudowa odpowiada za kontrolę czasu, synchronizację i transfer danych pomiędzy modułami pomiarowymi. Obudowa ma możliwość instalacji modułów analogowych, cyfrowych i do pomiarów zliczeniowych/czasowych. Obudowa posiada co najmniej cztery wewnętrzne 32-bitowe liczniki/zegary do zastosowań ogólnych o taktowaniu 80 MHz, 20 MHz i 100 kHz każdy z dokładnością min. 50 ppm. Możliwość podłączenia zewnętrznego zegara o częstotliwości od 0 do 20 MHz. Obudowa posiada co najmniej dwa wbudowane złącza BNC do współdzielenia zegarów z innymi układami. Napięcie wejściowe od 9 do 30 V. Maksymalny pobór mocy nie większy niż 15 W. Ochrona napięciowa na wejściu od -20 do 25 V. Ochrona napięciowa na wyjściu od -15 do 20 V. Obudowa umożliwia przechowywanie w temperaturach od -40 do +85 st. C. wg. IEC-600068-2-1 i IEC-60068-2-2 oraz umożliwia użytkowanie w temperaturach od -20 do 55 st. C. wg IEC-60068-2-1 i IEC-60068-2-2. Urządzenie umożliwia pracę w wilgotności względnej w zakresie 10-90% wg IEC-60068-2-56. Spełnia warunki testów udarowych co najmniej do 30 g zgodnie z procedurą IEC 60068-2-27 i z metodologią w oparciu o MIL-PRF-28800F. Stopień ochrony wg IP30. Wymiary mieszczą się w zakresie 90 x 260 x 60 mm. Gwarancja producenta na okres min. 12 miesięcy. Czas naprawy wynosi do 12 dni od przekazania sprzętu do producenta. Moduł pomiarowe w ilości 4 sztuk cechują się obsługą 8 sztuk tensometrów każdy (razem 32) o rezystancji 350 Ohmów w konfiguracji z wewnętrznym dopełnianiem ćwierćmostka. Częstotliwość próbkowania min. 10 kS/s/kanał. Moduły posiadają wewnętrzne włączanie rezystora bocznikującego do układu dla każdego kanału z dokładnością regulacji 0.2% lub mniejszą, oporem 100 kOhmów i dryfem do 15 ppm/st. C. Moduły posiadają izolację kanał-uziemienie min. 60 VDC i 1000 V rms. Moduły posiadają stopień ochrony IP40, umożliwiają pracę od 10 do 90% wilgotności względnej i są odporne na udary do 30 g, 11 ms pół sinus, testowane przez 18 udarów w 6 orientacjach. Temperatura pracy w granicach od -40 do +70 st. C. Temperatura przechowywania od -40 do +85 st. C. MTBF min. 550 000 godzin przy 25 st. C. Gwarancja producenta na okres min. 12 miesięcy. Czas naprawy wynosi do 12 dni od przekazania sprzętu do producenta. Oprogramowanie (2 licencje) do obsługi systemu współpracujące z modułami pomiarowymi jest dostarczane w formie cyfrowej licencji ważnej na okres 3 lat. Współpraca z osprzętem obejmuje pobieranie danych z zamawianych kart pomiarowych oraz kart trzecich. Funkcjonalność obejmuje obsługę zaawansowanych algorytmów w zakresie: dopasowywania krzywych, równań różniczkowych, algebry liniowej, analizy probabilistycznej, interpolacji i ekstrapolacji oraz analizy matematycznej. Możliwe jest wprowadzanie funkcji pomiarów sygnałów, filtrowania i kondycjonowania. Obejmuje możliwości związane z generowanie sygnałów, operacjami matematycznymi, funkcjami sterowania z wykorzystaniem PID i logiki rozmytej. Umożliwia zapisywanie danych i wczytywanie z pliku, komunikację sieciową oraz graficzne funkcje różnicujące. Współpracuje z formatami DLL, .NET, MATLAB, umożliwia wprowadzanie kodu źródłowego w formacie języka C/C++, Python. Po dokupieniu odpowiedniego modułu istnieje możliwość dołączenia funkcji obsługi osprzętu opartego na architekturze FPGA i układów czasu rzeczywistego, a także analizy obrazu. Producent systemu i oprogramowania utrzymuje forum dyskusyjne dla użytkowników oprogramowania na potrzeby wsparcia technicznego i wymiany informacji o użytkowaniu. |
| Elementy pomiarowe i akcesoria | Zestaw elementów pomiarowych do tensometrii składa się z: - 100 tensometrów liniowych o oporności 350 Ohmów do instalacji na elementy stalowe i kompozytowe, odlewy żelazne i PCB o wymiarze podkładki do 14 x 7 mm - 100 tensometrów liniowych o oporności 350 Ohmów do instalacji na elementy aluminiowe o wymiarze podkładki do 14 x 7 mm - 20 rozet tensometrycznych o wzorze rozety trzyelementowej co 45 st., gdzie pojedyncze siatki nie pokrywają się, o oporności 350 Ohmów do instalacji na elementy stalowe, kompozytowe, odlewy żelazne i PCB o wymiarze podkładki do 17 x 21 mm i zakresie - 20 rozet tensometrycznych o wzorze rozety trzyelementowej co 45 st., gdzie pojedyncze siatki nie pokrywają się, o oporności 350 Ohmów do instalacji na elementy aluminiowe o wymiarze podkładki do 17 x 21 mm i zakresie Akcesoria wchodzące dodatkowo w skład zestawu to: - zestaw topnika 240 ml do lutowania i czyszczenia lutów w tensometrach, kompatybilny z dostarczanymi tensometrami i rozetami - zestaw żywicy dwuskładnikowej min. 60 g + utwardzacz 15 ml z kalibrowanymi pipetami i mieszaczami do instalacji, temperatura pracy w zakresie pomiędzy -250 st. C i +90 st. C lub szerszym, wydłużenie min. do 10% w temperaturze 24 st. C, czas przydatności do użycia po wymieszaniu to min. 1.5 godziny, - taśma z materiału Mylar o szer. min. 12 mm i długości min. 65 m - folia teflonowa o grubości 0.07 – 0.08 mm, szerokości 25-26 mm i długości min. 15 m - taśma teflonowa szerokości 12-13 mm, grubości 0.08 - 0.09 mm i długości min. 32 m |
| Rejestratory danych | W skład podsystemu odpowiedzialnego za rejestrację danych wchodzi 10 zestawów stacjonarnych urządzeń i 4 zestawów urządzeń mobilnych. Urządzenia stacjonarne (1 zestaw z 10) składają się z: - 1 stacji diagnostyczno-pomiarowej do zastosowań profesjonalnych składającej się z procesora min. 16-rdzeniowego, taktowanego na min. 5.2 GHz na jednym rdzeniu w trybie maksymalnej częstotliwości, moduł szyfrujący TPM 2.0 zainstalowany na stałe w płycie głównej przez producenta sprzętu, min. 32 GB RAM 4400 Hz, 1x dysk SSD 1 TB, karta graficzna dedykowana z pamięcią min. 4 GB i min. 4 złączami mDP lub DP, złącza w panelu przednim: 4x USB, złącza w panelu tylnym: 6x USB, 1x RJ-45 napęd optyczny, system operacyjny Windows, dołączone urządzenia peryferialne bezprzewodowe, dołączone oprogramowanie typu procesor tekstu i arkusz kalkulacyjny oraz do tworzenia prezentacji, gwarancja jest udzielana na okres min. 36 miesięcy, serwis na miejscu z pomocą techniczną z zachowaniem dysków twardych w miejscu instalacji sprzętu, wymiary obudowy to max. 37 x 18 x 43 cm, stacja posiada wbudowany czytnik kart SD - 2 monitorów do odczytu danych o rozdzielczości 3840x2160 px, przekątnej 27” IPS, waga do 6.7 kg, jasności min. 400 cd/m2 i pokryciem barw min. 100% sRGB, z certyfikatem ENERGY STAR, RoHS Compliant, BFR/PVC free oraz TCO, dołączony fabryczny przewód DP-DP i USB-C – USB-C oraz USB-A – USB-C, min. 3 lata gwarancji producenta - urządzenia podtrzymującego zasilanie (min. 800 VA i 500 W, gniazdo wejściowe zgodne z normą IEC 60320 C20, złącza 3x typ E CEE 7/5 (chronione z podtrzymaniem), USB-B do zarządzania, RJ-45 wej./wyj. (chronione) i 3x Typ E CEE 7/5 (chronione) – min. okres gwarancji 2 lata Zestaw urządzeń mobilnych składa się z: - 1 stacji diagnostyczno-pomiarowej z wbudowaną baterią do pracy mobilnej poza miejscem instalacji - składającej się z procesora min. 14-rdzeniowego, taktowanego na min. 5.4 GHz na jednym rdzeniu w trybie maksymalnej częstotliwości, moduł szyfrujący TPM 2.0 zainstalowany na stałe w płycie głównej przez producenta sprzętu, min. 32 GB RAM 4800 Hz, 1x dysk SSD 1 TB, karta graficzna dedykowana z pamięcią min. 8, min. 3 złącza USB, w tym 2 w standardzie Thunderbolt 4, ekran posiada przekątną 15.6” w rozdzielczości 3456 x 2160 px (3.5K) z odświeżaniem min. 60 Hz i jasnością min. 400 nitów, w technologii OLED – antyrefleksyjny z pracą dotykową, system operacyjny Windows, bateria składa się z co najmniej 6 ogniw o min. pojemności 86 Wh z zasilaczem 130 W typu C, zainstalowana jest kamera w standardzie RGB i IR o rozdzielczości co najmniej 720p, dołączone oprogramowanie typu procesor tekstu i arkusz kalkulacyjny oraz do tworzenia prezentacji, gwarancja jest udzielana na okres min. 36 miesięcy, serwis na miejscu z pomocą techniczną z zachowaniem dysków twardych w miejscu instalacji sprzętu, wymiary obudowy to max. 1.18 x 34.5 x 23.5 cm, stacja posiada wbudowany czytnik kart SD. Do zestawu dołączona jest wodoodporna torba do przechowywania i przenoszenia, z wyściółką z pianki, z paskiem na ramię i podszewką absorbującą wstrząsy o pojemności co najmniej 12 l, wymiarach max. 40 x 13.5 x 30 cm i wadze do 1.2 kg w kolorze czarnym. Do każdego z 4 zestawów dołączone jest urządzenie wskazujące, bezprzewodowe z regulacją DPI w zakresie 200-8000, co 50 DPI, masie do 145 g, wymiarach do 12.5 x 8.5 x 5.2 cm, pojemnością akumulatora min. 500 mAh, z szybkim ładowaniem: 1 min ładowania starcza na 3 godziny użytkowania, kółkiem z funkcją Smart-shift i 7 przyciskami, gwarancja producenta min. 24 miesiące. Do kompletu zestawów urządzeń mobilnych należy dodatkowo dołączyć dwa urządzenia wskazujące, bezprzewodowe zgodne z urządzeniami wyspecyfikowanymi w zestawie urządzeń mobilnych i jedną bezprzewodową klawiaturę z podświetleniem, z wbudowanym akumulatorem, obsługą do 3 urządzeń wybieranym przez naciśnięcie przycisku na klawiaturze, z możliwością pracy bez ładowania min. 5 miesięcy, współpracująca z urządzeniem wskazującym poprzez technologię Flow, waga w zakresie od 810 g do 815 g, wymiary max. 2.1 x 43.1 x 13.2 cm, gwarancja producenta min. 24 msc. |