UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-30/2025					             Bydgoszcz, dn. 15.05.2025 r.

# dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę komory pomiarowej do badania palności próbek tworzyw sztucznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

# Pytanie 1

Urządzenie będące przedmiotem zamówienia jest wyposażone w palnik metanowy służący do przeprowadzania prób palności materiałów. Jednym z kluczowych założeń normy UL94 jest konieczność regularnej kalibracji płomienia palnika do pracy z energiami 50 W i 500 W jak to jest opisane w normie ASTM D5207.

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wraz z komorą zestaw do kalibracji, składający się z dwóch termopar (dla płomieni o mocy 50 W i 500 W) oraz miernika temperatury? Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony zestaw kalibracyjny był opatrzony świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium akredytowane?

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wraz z komorą zestaw do kalibracji, składający się z dwóch termopar (dla płomieni o mocy 50 W i 500 W) oraz miernika temperatury. Zamawiający zmodyfikuje treść Formularza cenowego w powyższym zakresie.

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczony zestaw kalibracyjny był opatrzony świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium akredytowane.

Pytanie 2

Metoda UL94 wiąże się z pracą z materiałami oraz substancjami niebezpiecznymi, co czyni kwestie bezpieczeństwa użytkownika szczególnie istotnymi, zwłaszcza w środowiskach laboratoryjnych. Odpowiednie środki bezpieczeństwa minimalizują ryzyko wystąpienia pożaru, poparzeń, zatruć chemicznych oraz innych wypadków przy pracy. Stosowanie urządzeń zaprojektowanych zgodnie z obowiązującymi normami oraz korzystanie z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty jest kluczowe dla ochrony zdrowia i życia pracowników.

Dodatkowo certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzają, że producent wdrożył systemy zarządzania jakością i środowiskowego zgodne z międzynarodowymi standardami. Przekłada się to na wysoką powtarzalność produkcji, zgodność z wymogami technicznymi oraz redukcję negatywnego wpływu na środowisko. Co więcej, potwierdzona jakość i odpowiedzialność środowiskowa producenta wzmacniają zaufanie do oferowanego urządzenia i zwiększają bezpieczeństwo jego użytkowania.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia certyfikatów producenta świadczących zgodność z normami UL94, ISO 9001 oraz ISO 14001?

Odp. Zamawiający nie wymaga dostarczenia certyfikatów producenta świadczących zgodność z normami UL94, ISO 9001 oraz ISO 1400.

Dostarczona komora powinna spełniać następujące standardy: DIN EN 60695 część 11-10, DIN EN 60695 część 11- 20, DIN EN 60695 część 11- 3, DIN EN 60695 część 11-4, ISO 9772 i ISO 9773.

Zamawiający zmodyfikuje treść Formularza cenowego w powyższym zakresie.

Pytanie 3

Czy zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do kalibracji płomienia według wymagań normy ASTM D 5207 zawierającego miernik temperatury dla termopar typu K, uchwyt do zawieszania termopar oraz termopary dla płomienia o wysokościach 20 i 125 mm?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do kalibracji płomienia według wymagań normy ASTM D 5207 zawierającego miernik temperatury, uchwyt do zawieszania termopar oraz termopary dla płomienia o wysokościach 20 i 125 mm.

Pytanie 4

Czy zamawiający wymaga dostarczenie szablonów do kontroli wysokości płomienia?

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia szablonów do kontroli wysokości płomienia. Zamawiający zmodyfikuje treść Formularza cenowego w powyższym zakresie.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1320 ) Zamawiający dokonuje modyfikacji:

- treści Formularz cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania;

- treści SWZ Rozdział IX  ust. 1 ( Przedmiotowe środki dowodowe) poprzez dodanie pkt 2) w brzmieniu:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do SWZ), do oferty Wykonawca dołączy następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) Karty katalogowe wystawione przez producenta (broszury techniczne, instrukcje, foldery, dokumentacje techniczne, itp.) oferowanego przedmiotu zamówienia  co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie wymagań z opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie wymaganych parametrów poprzez oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora tylko wówczas, gdy dany parametr nie występuje w dokumentacji technicznej wystawionej przez producenta, jak karta katalogowa, broszura, dokumentacja techniczna, instrukcja użytkowania, instrukcja instalacji, itp.

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów przedmiotowych w języku angielskim.

2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zaoferowana komora spełnia następujące standardy: DIN EN 60695 część 11-10, DIN EN 60695 część 11- 20, DIN EN 60695 część 11- 3, DIN EN 60695 część 11-4, ISO 9772 i ISO 9773.

Zmodyfikowana treść SWZ oraz Formularza cenowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kanclerz UKW

mgr Monika Matowska