Pisz, dnia 28.05.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZO/8/2021

Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa
Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której kopuła satelitarna wyposażona jest w 110 diod LED? Większa ilość diod zapewnia wyższą bezcieniowość lamp operacyjnych oraz bardziej jednorodną plamę świetlną , jednocześnie nie powoduje wzrostu poboru mocy, która wynosi dla kopuły 50W.
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym w kolorze zielonym? Jest to długość fali, bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy kolorze zielonym wzrok szybciej się regeneruje. Poza tym kolor światła Endo nie ma wpływu na funkcjonalność lampy operacyjnej.
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Ad. 11 i 12. Czy Zamawiający dopuści kopułę główną i satelitarną o średnicy 63 cm? Oferowana kopuła zapewnia dużą bezcieniowość, jest ergonomiczna i łatwa w manewrowaniu. Jest to rozwiązanie równoważne do żądanego.
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 4000- 4400-4800K? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymogów SIWZ.
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Ad. 24. Czy Zamawiający dopuści kopułę satelitarną o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 190-360mm? Jest to parametr zbliżony do wymaganego.
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizję lokalną.
Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany,
a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizję lokalną.
Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizję lokalną.
Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej
i śrub- stropowych elementów montażowych.
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizje lokalną.
Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie
i gdzie są wyprowadzone?
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizje lokalną.
Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Odp. Zamawiający zaleca oferentom wizje lokalną.
Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?
Odp. Tak. Lampy firmy MARTIN
Zamawiający załącza 2 załączniki (przekrój) do odpowiedzi na pyt. od 6 do 11

PYTANIA:
Punkt 3
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną z czaszą główną ze źródłem światła w postaci 70 diod LED ?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 4
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną z czaszą satelitarną ze źródłem światła
w postaci 30 diod LED ?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 11
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną z czasza główna o średnicy 629 mm ?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 12
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną z czaszą satelitarną o średnicy 400 mm ?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 21
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną, której temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana jest w dwóch krokach: 4500st.K i 5000 stK?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie
Punkt 23
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną , której współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy wynosi R9-90% ?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 24
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną , której zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy wynosi 160 - 300 mm i dla czaszy satelitarnej 140 280mm?
Odp. Nie. Zgodnie z OPZ
Punkt 25
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Lampę Operacyjną , której głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) wynosi 108 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia ?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

        Dyrektor SPZOZ
        Szpitala Powiatowego w Piszu
        /-/ mgr inż. Marek Skarzyński