Załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

| Pakiet 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| Cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył z przewodami |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | – |  |
| 2 | nazwa | podać | - |  |
| 3 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | _ |  |
| 5 | wymagane długości cewnika, min. 100 [cm] i 115 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2] |  |
| 6 | końcówka cewnika w wariancie zagiętym | TAK | _ |  |
| 7 | inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin | TAK | _ |  |
| 8 | automatyczne sterowanie przepływem | TAK | _ |  |
| 9 | przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji | TAK | _ |  |
| 10 | audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu | TAK | _ |  |
| 11 | średnica zewnętrzna 12F | TAK | _ |  |
| Separator do trombektomii |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | – |  |
| 2 | nazwa | podać | - |  |
| 3 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | _ |  |
| 5 | długość całkowita 150 [cm] | TAK | _ |  |
| 6 | separator do trombektomii, wspomagający trombektomię, kompatybilny z oferowanymi w Pakiecie cewnikami do aspiracyji skrzeplin z tętnic i żył | TAK | _ |  |
| Zbiornik |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | – |  |
| 2 | nazwa | podać | - |  |
| 3 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | _ |  |
| 5 | zbiornik przeźroczysty, kalibrowany, kompatybilny z oferowaną w Pakiecie pompą aspiracyjną | TAK | _ |  |
| 6 | objętość zbiornika, min. 1000 [ml] | TAK, podać [ml] | [1,2] |  |
| 7 | zbornik wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym | TAK | _ |  |
| Inne postanowienia |  |  |  |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych kosztów, po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia pompy aspiracyjnej kompatybilnej z wyżej oferowanymi wyrobami medycznymi. W okresie trwania powyższej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru i czynności serwisowych, tj. zapewnienia wymaganych przeglądów technicznych, napraw, części zamiennych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z pompą raport serwisowy, potwierdzający ważność przeglądu technicznego z określoną datą jego ważności. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej pompy przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim. W przypadku awarii pompy, skutkującej naprawa przekraczającą 3 dni - Wykonawca udostępni na własny koszt i we własnym zakresie pompę zastępczą o parametrach nie gorszych niż pierwotnie oferowana na czas naprawy | TAK, podać typ/model, producenta | _ | _ |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| Zestaw do ablacji epikardialnej hybrydowej |  |  |  |  |
| 1 | producent | podać | – |  |
| 2 | nazwa | podać | - |  |
| 3 | numer katalogowy | podać | – |  |
| 4 | zestaw do ablacji epikardialnej wykorzystujaca energie RF | TAK | – |  |
| 5 | możliwość wykonania zabiegów techniką małoinwazyjną, także z dostępu przez jamę brzuszną | TAK | – |  |
| 6 | elektroda o długości 3 [cm], irygowana 0.9% NaCI, umożliwiająca przyssanie do epikardium | TAK | – |  |
| 7 | w zestawie kaniula z prowadnicą, długość całkowita 30[cm] | TAK | – |  |
| 8 | zestaw zawiera elektrodę neutralną pacjenta | TAK | – |  |
| 9 | czas aplikacji od 60 do 90 sekund | TAK/NIE | 2/0 |  |
| Generator do ablacji epikardialnej - dzierżawa |  |  |  |  |
| 1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | – |  |
| 2 | dostarczony generator rok produkcji nie starszy niż 2019 | TAK | – |  |
| 3 | oferowany generator w pełni kompatybilny i przystosowany fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie zestawami do ablacji epikardialnej hybrydowej | TAK | – |  |
| 4 | rodzaj energii transmitowanej przez generator – RF (radiofrequency) o częstotliwości 480 kHz | TAK | – |  |
| 5 | moc do 100 watów (W) (+/- 20%) | TAK | – |  |
| 6 | ciągły pomiar mocy, impedancji i czasu podczas dostarczania energii o częstotliwości radiowej, które aktualizowane są na wyświetlaczu generatora | TAK | – |  |
| 7 | generator RF działa w zakresie od 30 do 500 omów | TAK | – |  |
| Warunki serwisu |  |  |  |  |
| 8 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować aparat w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | – |  |
| 9 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | – |  |
| 10 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | – |  |
| 11 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 3 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | – |  |
| 12 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | – |  |
| 13 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | – |  |
| Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
| 14 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | – |  |
| 15 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim lub angielskim- przy dostawie | TAK | – |  |