## ZADANIE 1
Załącznik nr 3 do SWZ PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.21.2.2023
Opis przedmiotu zamówienia + szczegółowa wycena wartości szacunkowej FORMULARZ CENOWO TECHNICZNY – ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy na okres 13 m-cy do siedziby zamawiającego odczynników hematologicznych, kalibratorów, kontroli, akcesoriów i materiałów zużywalnych do wykonania 130 000 oznaczeń morfologii krwi i 2000 oznaczeń retikulocytów na urządzeniach wymienionych w pkt b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych i mikroskopu z kamerą na okres 13-miesięcy, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. * Zamawiający dopuszcza krew kontrolną z miesięcznym okresem ważności tylko w przypadku, jeżeli objętość zaoferowanej krwi kontrolnej wystarcza jedynie na miesiąc stosowania w ilości koniecznej do oznaczania codziennej kontroli. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora immunochemicznego na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne,) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, b) podłączyć urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego oraz uruchomić transmisje danych, c) przeszkolić dwie osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń, d) zapewnić Zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego: RQ9118 oraz Instand Germany Hematologia 07 i Instand Germany Hematologia 09. e) dostarczyć zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1 Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1: Odczynniki, kalibratory materiały kontrolne, materiały zużywalne, akcesoria do wykonania 130 000 oznaczeń morfologii krwi i 2000 oznaczeń retikulocytów | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych 6=4/5 | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
[5 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  |  |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator hematologiczny podstawowy (1szt.) | 13
2. | Analizatory hematologiczny pomocniczy (1szt.) | 13
3. | Mikroskop z kamerą (1szt.) | 13
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (wyrobów i urządzeń):
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe analizatorów |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełania wymagania TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |  | Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
1. | Analizatory hematologiczne wraz z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi i zużywalnymi oraz akcesoriami muszą pochodzić od tego samego producenta i stanowić zamknięte systemy pomiarowe, zatwierdzone i zwalidowane przez producenta. Pod pojęciem analizator rozumiemy: aparat hematologiczny, komputer, monitor i drukarkę. Wszystkie elementy stanowią nierozerwalną całość. Analizatory przystosowane do pracy w systemie całodobowym.
2. | Analizatory wyposażone w automatyczny podajnik próbek z systemem mieszającym, współpracujący z różnymi probówkami systemu zamkniętego (Wykonawca do dnia uruchomienia analizatorów dostosuje autopodajnik do pracy z probówkami systemu zamkniętego, używanego w laboratorium).
3. | Analizatory z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do automatycznego odczytu probówek.
4. | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania pełnej morfologii w 100% bezcyjankowe.
5. | Dwukierunkowa współpraca z siecią komputerową.
6. | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników.
7. | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10 000 wyników ( dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku ).
8. | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli.
9. | Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną oceną jakości (cyklicznie dostarczane raporty oceny jakości).
10. | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub nośnika cyfrowego.
11. | Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznymi podajnikami.
12. | Wykonawca zapewni w ofercie krew kontrolną w ilości wystarczającej na codzienne wykonywanie minimum dwóch poziomów kontroli (oznaczenia w cyklu naprzemiennym) w trybie pracy 7 dni w tygodniu dla każdego z oferowanych analizatorów
13. | Wykonawca podłączy oba analizatory do istniejącej sieci komputerowej i zapewni transmisję danych.
14. | Analizatory posiadające czujniki ścieków lub odprowadzenie ścieków systemem z utylizacją bezpośrednio do kanalizacji.
15. | Wykonawca dostarczy stacje uzdatniania wody jeśli wymagana do pracy analizatora.
Wymagania uzupełniające dotyczące analizatora podstawowego : 80 000 morfologii krwi i 2000 oznaczeń retikulocytów
1. | Analizator hematologiczny nowy 5diff, rok produkcji minimum 2019 o wydajności minimum 100 oznaczeń morfologii na godzinę (wraz z różnicowaniem), metoda oznaczenia w oparciu o cytometrię przepływową z użyciem lasera.
2. | Ilościowe oznaczanie następujących parametrów: - bezwzględna liczba erytrocytów (RBC) - bezwzględna liczba leukocytów (WBC) - bezwzględna liczba trombocytów (PLT) - stężenie hemoglobiny (HGB)
3. | Parametry oczekiwane w oznaczanej morfologii: WBC, 6-parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w liczbie bezwzględnej i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, niedojrzałe granulocyty), RBC, HGB, HCT, MCV,MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW-SD, PCT, PDW, Retikulocyty.
4. | Pomiar wszystkich subpopulacji leukocytów w sposób bezpośredni nie wyliczany.
5. | Dodatkowy tryb pomiaru WBC przy próbkach leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji przy większym rozcieńczeniu próbki.
6. | Różnicowanie krwinek bez barwienia cytochemicznego z zastosowaniem lasera.
7. | Odczynniki wymieniane w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymania badań.
8. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci i wieku pacjenta.
9. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
10. | Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemu zamkniętego, na co najmniej 100 probówek.
11. | Pobierana ilość próbki w systemie otwartym i zamkniętym: max 100ul
12. | Optyczna metoda pomiaru PLT w analizatorze dla każdego oznaczenia.
13. | Pomiar HGB wolny od interferencji.
14. | Technika pomiaru RET w oparciu o cytometrię przepływową, bez wykonywania wstępnego rozcieńczenia czy przygotowania próbki. Możliwość oznaczania hemoglobiny w Retikulocytach.
Wymagania uzupełniające dotyczące analizatora pomocniczego, – 50 000 morfologii krwi
1. | Analizator hematologiczny 5diff, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 o wydajności minimum 80 oznaczeń na godzinę
2. | Różnicowanie krwinek bez barwienia cytochemicznego z zastosowaniem lasera.
3. | System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora - typu Windows NT lub XP
4. | Ilościowe oznaczanie następujących parametrów: - bezwzględna liczba erytrocytów (RBC) - bezwzględna liczba leukocytów (WBC) - bezwzględna liczba trombocytów (PLT) - stężenie hemoglobiny (HGB)
5. | Parametry oczekiwane w oznaczanej morfologii: WBC, 5-parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w liczbie bezwzględnej i % (neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), RBC, HGB, HCT, MCV,MCH, MCHC, PLT, MPV. Retikulocyty oznaczane w osobnym trybie pracy.
6. | Minimalny wymagany zakres pomiarowy: PLT : 0 – 3000 x10 /L; HGB: 0 – 25g/dl; RBC: 0 – 7,5 x 10 /L; HCT: 13 – 75% * Lub PLT: 3,0-3000x103/L; HGB 0,1-25,50 g/dL; RBC: 0,005-8,50x103 /uL; HCT 0,00-85% (*) UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania parametrów oferowanego wyboru w kolumnie 4.
7. | Zdolność analizatora do identyfikacji interferencji w obrębie krwinek i wyliczania całkowitej liczby WBC (np. poprzez optyczne zliczanie jąder komórkowych w dodatkowym trybie analitycznym)
8. | Populacje WBC przedstawiane na minimum 6 skatergramach
9. | Optyczna metoda pomiaru PLT w analizatorze dla każdego oznaczenia.
10. | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów norm w zależności od płci i wieku pacjenta
11. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
12. | Sposób podawania próbki – manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemu zamkniętego, na co najmniej 50 probówek
13. | Wymagana objętość próbki nie większa niż: - w systemie podawania manualnego 150ul - w systemie podawania automatycznego: 230ul
Wymagania dotyczące mikroskopu z kamerą
1. | Mikroskop nowy, trwały, odporny i łatwy w obsłudze w zestawie z kompatybilną kamerą i monitorem.
2. | System optyczny korygowany do nieskończoności
3. | Technika obserwacji – jasne pole
4. | Nasadka okularowa dwuoczna, z tubusami okularowymi pochylonymi pod ergonomicznym katem 25 st. , z regulacją rozstawu tubusów w zakresie 50 – 75 mm, możliwość ustawienia tubusów w pozycji górnej lub dolnej z wyjściem na kamerę
5. | Komplet okularów o powiększeniu 10 x i polu widzenia 20 mm
6. | Rewolwer obiektywowy na cztery obiektywy, pochylony do wewnątrz statywu
7. | Równomierne oświetlenie w technologii LED: układ multisoczewkowy FLY-EYE
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem netto: | [6 empty] | Razem Brutto: