Zamrażarka niskotemperaturowa x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Konstrukcja pionowa, szafowa |  |
|  | Pojemność komory ok. 400 litrów ±15 litrów |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 850 mm (z uwzględnieniem wszelkich wystających elementów jak klamki, zawiasy itp.) - wysokość 2000 mm (wysokość całkowita z uwzględnieniem kółek) |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne: a. szerokość 490 mm b. głębokość 615 mm |  |
|  | Zakres kontroli temperatury od -40°C do -86°C. |  |
|  | Wskazania temperatury z dokładnością do 0,1°C. Jednoczesny podgląd temperatury aktualnej i nastawionej. |  |
|  | Wnętrze i półki wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Drzwi z systemem ogrzewania uszczelek w celu ograniczenia szronienia. |  |
|  | W wyposażeniu 3 półki pozwalające na przechowywanie materiału na 4 poziomach. |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej, zamykane magnetycznie drzwiczki wewnętrzne ograniczające wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (4 szt. – po jednej na każdy poziom przechowywania). |  |
|  | Izolacja termiczna wykorzystująca panele próżniowe VIP. |  |
|  | Dwa niezależne układy chłodzenia. W przypadku awarii jednego z kompresorów, drugi sprawny kompresor powinien zapewnić podtrzymanie bezpiecznej temperatury roboczej na poziomie -70°C. |  |
|  | Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC. |  |
|  | Panel sterowania z kolorowym, w pełni dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali. |  |
|  | Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. |  |
|  | Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB. |  |
|  | Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy indywidualnych haseł użytkowników. |  |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi, zanieczyszczenia filtra skraplacza. |  |
|  | Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku zaniku napięcia. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania. |  |
|  | Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania. |  |
|  | Zintegrowany z klamką drzwi zamek na klucz. |  |
|  | Fabrycznie wykonane 3 przepusty kablowe do wprowadzania dodatkowych przyrządów pomiarowych. |  |
|  | Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie (4 szt.) |  |

………………………

Podpis Wykonawcy