AE/ZP-27-83/22	ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne zestawu do badania EBUS 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

Lp	Wymagania Zamawiającego. / Parametry techniczne.	Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”	Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać
Videobronchoskop EBUS 1 szt.
	Średnica kanału roboczego – minimum 2,0 mm	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu maksimum 6,8 mm lub szerokość wziernika maksimum 6,8 mm	TAK
	Zagięcia końcówki min 120º/90º	TAK
	Pole widzenia minimum 100º	TAK
	Pole widzenia ukośnie minimum 10º	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Częstotliwość akustyczna regulowana / do minimum 12 MHz	TAK
	Kąt skanowania wiązki ultrasonograficznej minimum 65 stopni	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Funkcja Colour, Power oraz Pulse Doppler	TAK
	Funkcja B-mode	TAK
	Głębokość penetracji wiązki USG / minimum do 3 cm	TAK
	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV	TAK
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym videobronchoskop z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK
	Głowica ultrasonograficzna widoczna w obrazie wideo	TAK
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer z możliwością użycia igieł TBNA różnych producentów	TAK
	Zawór testera szczelności w konektorze	TAK
	Minimum 2 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
	Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu	TAK
	System głębi ostrości minimum 3-50 mm	TAK
	Długość robocza minimum 600 mm	TAK
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła	TAK
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany videobronchoskop EBUS nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany videobronchoskop EBUS posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
	Nakładka zabezpieczająca styki elektryczne konektora do aparatu USG	TAK
	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany videobronchoskop EBUS nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany videobronchoskop EBUS posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji minimum 6 zakresów widma	TAK
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	TAK / .
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów	TAK
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF	TAK / .
	Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka	TAK
	Jednorazowy odłączany zawór ssący	TAK
	Rok produkcji 2022/2023	TAK
Aparat USG – 1 szt. dedykowany do oferowanego endoskopu EBUS, lub procesor ultrasonograficzny z funkcją elastografii do wykonywania badań EBUS – 1 szt.
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Przetwornik cyfrowy minimum 12-bitowy	TAK / .
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej	TAK
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika, minimum 70	TAK
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów minimum: / B, B + B, 4 B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / B + Color + M	TAK / .
36.	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B	TAK
37.	Obrazowanie harmoniczne minimum 2 pasma częstotliwości	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
38.	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
39.	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD )minimum +/- 4,0 m/s	TAK / .
40.	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
41.	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
42.	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania)	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
43.	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) minimum +/- 7,50 m/s tj. regulacja w zakresie minimum 15,0 m/s	TAK
44.	Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie minimum od 1 mm do 18 mm	TAK / .
45.	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej	TAK
46.	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie minimum +/- 80 stopni	TAK
47.	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
48.	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt. / .
49.	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
50.	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach	TAK
51.	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
52.	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
53.	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
54.	Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku	TAK
55.	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze minimum 16 map	TAK
56.	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
57.	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) pojemności minimum 12 GB	TAK / Punktacja: / Warunek minimum - 0 pkt . / Wartość maksymalna - 10 pkt. / Pozostałe proporcjonalnie.
58.	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie.	TAK
59.	Zainstalowany moduł DICOM umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM	TAK
60.	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze / .	TAK
61.	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
62.	Videoprinter czarno-biały	TAK
63.	Wbudowane wyjście USB minimum 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive.	TAK
64.	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
65.	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
66.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym minimum x 4	TAK
67.	Powiększenie obrazu po zamrożeniu / minimum x4	TAK
68.	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie minimum 10	TAK
69.	Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów	TAK
70.	Podświetlany pulpit sterowniczy / w minimum 2 kolorach	TAK
71.	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
72.	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK/NIE / Punktacja: / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. / Zaoferowany aparat USG lub procesor ultrasonograficzny posiada opisaną funkcję - 10 pkt.
73.	Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki dla głowicy EUS	TAK
74.	Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa)	TAK
75.	Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym	TAK
76.	Rok produkcji nie wcześniej niż 2019	TAK
Zaoferowane urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego / procesorem obrazu ze źródłem światła typu EPK-i5000 firmy PENTAX i monitorem medycznym typ SC-UW26-A1511 lub z zaoferowanym przez Wykonawcę procesorem / obrazu ze źródłem światła i monitorem medycznym o parametrach nie gorszych / niż podane poniżej.
77.	Procesor obrazu ze źródłem światła 1 szt.	TAK
78.	Typy obrazowania minimum / HDTV1080p, SXGA, SDTV	TAK
79.	Rozdzielczość minimum 1920x1080 pixeli	TAK
80.	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D	TAK
81.	Wyjścia wideo minimum: S-Video, Composite, RGB	TAK
82.	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM	TAK
83.	Źródło światła zintegrowane z zaoferowanym procesorem obrazu lub kompatybilne z zaoferowanym procesorem obrazu.	TAK
84.	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick	TAK
85.	Pamięć wewnętrzna procesora / minimum 4 GB	TAK
86.	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów	TAK
87.	Minimum trzy tryby przysłony, minimum / auto, maksymalny, średni	TAK
88.	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi	TAK
89.	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek	TAK
90.	Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe	TAK
91.	Barwienie modyfikowanym światłem LED	TAK
92.	Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: minimum BLI i LCI	TAK
93.	Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN	TAK
94.	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - minimum 1	TAK
95.	Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM	TAK
96.	Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny	TAK
97.	Możliwość podłączenia aparatów jedno- / i dwu-konektorowych	TAK
98.	Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny minimum x 135	TAK
99.	Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym	TAK
100.	Źródło światła typu LED	TAK
101.	Wbudowane minimum 4 diody LED	TAK
102.	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego minimum 10 000 godz.	TAK
103.	Manualna regulacja jasności oświetlenia minimum +/- 5 stopni lub regulacja płynna.	TAK
104.	Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie minimum 65 kPa	TAK
105.	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza minimum 4 stopnie lub regulacja płynna.	TAK
106.	Rok produkcji 2022/2023	TAK
107.	Monitor medyczny 1 szt.	TAK
108.	Matryca typu LED (LCD)	TAK
109.	Przekątna minimum 27 cali	TAK
110.	Rozdzielczość obrazu minimum 1920 x 1080 pixeli	TAK
111.	Jasność minimum 800 cd/m2	TAK
112.	Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół minimum 170o	TAK
113.	Współczynnik kontrastu minimum1000:1	TAK
114.	Gniazda wejściowe sygnału minimum: / 2 x DVI / 1 x VGA / 1 x Component / 1 x SDI (3G)	TAK
115.	Gniazda wyjściowe sygnału minimum: / 1 x DVI / 1 x SDI (3G)	TAK
116.	Rok produkcji 2022/2023	TAK
System archiwizacji
117.	Oferowane urządzenia mają współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji typu ENDOBOX z możliwością inicjacji rejestracji zdjęć i filmów z przycisków umieszczonych na rękojeści zaoferowanego endoskopu lub oferowane urządzenia mają współpracować z zaoferowanym systemem archiwizacji o parametrach opisanych poniżej	TAK
118.	W przypadku zaoferowania innego systemu archiwizacji musi on spełniać wymagania opisane poniżej	TAK
119.	Dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego pacjenta – baza danych	TAK
120.	Oprogramowanie umożliwiające rejestrację zdjęć i filmów	TAK
121.	Możliwość sporządzenia raportu z badania w wersji elektronicznej i papierowej. Wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem.	TAK
122.	Inicjacja rejestracji zdjęć i sekwencji wideo za pomocą przycisków umieszczonych na głowicy endoskopu	TAK
123.	Udostępnianie pacjentom wyników badania i diagnozy na CD/DVD/MAIL	TAK
124.	Możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł pracy wielostanowiskowej w sieci	TAK
125.	Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów minimum: data, nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta.	TAK
126.	Generowanie szablonów oceny badań	TAK
127.	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy przesył zdjęć i sekwencji wideo do stanowiska opisowego	TAK
Wózek medyczny endoskopowy
128.	W przypadku zaoferowania zestawu urządzeń niekompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu typ EPK-i5000 Wykonawca zaoferuje wózek medyczny endoskopowy przystosowany do umieszczenia na nim zaoferowanego zestawu urządzeń, wyposażony w odpowiednią ilość półek, wieszak na zaoferowany endoskop i akcesoria oraz półkę pod zaoferowany monitor.	TAK
129.	Zaoferowany wózek ma być wyposażony w kabel zasilający oraz gniazda elektryczne (230V) w ilości minimum 3 szt. Podstawa jezdna minimum 2 koła blokowane.	TAK
Pozostałe wymagania
130.	Wszystkie wymagane przeglądy techniczne / w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone / w cenę oferty.	TAK podać ilość wymaganych przeglądów w ciągu jednego roku
131.	Dostarczony i uruchomiony przedmiot zamówienia ma pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów.	TAK
132.	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej.	TAK
133.	Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą	TAK
134.	Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym	TAK / Punktacja: / Warunek minimum . - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
135.	W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.	TAK

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................
        Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty