Załącznik nr 1

do umowy nr  ……………………………………..

z dnia ………………..……………………

ZADANIE NR 1

Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania | Sposób potwierdzenia spełnienia wymagań/parametrów wymaganych | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ parametry oferowane (wypełnia Wykonawca)* | Punktacja w kryterium „jakość” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| APARAT RTG TYPU TELEKOMANDO |  |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Model | Podać model |  |  |
| 3. | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, nieużywany | Tak |  |  |
| 4. | Rok produkcji, nie wcześniej niż 2021 | Podać rok produkcji |  |  |
| I | UNIWERSALNA ŚCIANKA RTG |  |  |  |
| 1. | Ścianka zdalnie sterowana | Tak |  |  |
| 2. | Płaski blat stołu | Tak |  |  |
| 3. | Wymiary blatu stołu ≥ 249,5 x 71,5 cm | Podać parametr |  |  |
| 4. | Elektrycznie regulowana wysokość stołu | Tak |  |  |
| 5. | Minimalna wysokość blatu stołu od podłogi w pozycji poziomej ≤ 45 cm | Podać parametr |  |  |
| 6. | Maksymalna wysokość blatu stołu od połogi w pozycji poziomej ≥ 140 cm | Podać parametr |  | ≥ 145 cm = 5 pkt. < 145 cm = 0 pkt. |
| 7. | Zakres zmian wysokości stołu w pozycji poziomej ≥ 95cm | Podać parametr |  | ≥ 100 cm = 5 pkt. < 100 cm = 0 pkt. |
| 8. | Zakres poprzecznego ruchu blatu regulowany motorycznie ≥ +/- 15 cm | Podać parametr |  |  |
| 9. | Minimalna odległość ogniska od podłogi w pozycji pionowej stołu (+90°) ≤ 61 cm | Podać parametr |  |  |
| 10. | Minimalna odległość podnóżka od podłogi w pozycji pionowej stołu (+90°) ≤ 10 cm | Podać parametr |  |  |
| 11. | Maksymalna wysokość lampy RTG ze stołem w pozycji pionowej (+90°) ≥ 200 cm | Podać parametr |  |  |
| 12. | Elektryczne podnoszenie blatu stołu w celu wykonania badania pacjentowi umieszczonemu na mobilnym stole lub noszach bezpośrednio w wiązce pola promieniowania | Tak |  |  |
| 13. | Zakres pochyleń stołu z automatycznym zatrzymaniem w punkcie 0⁰ ≥ +/- 90 ⁰ | Podać parametr |  |  |
| 14. | Odległość blat stołu-detektor ≤ 70 mm | Podać parametr |  |  |
| 15. | Ekwiwalent Al płyty pacjenta przy 100 kV ≤ 0,7 mm Al | Podać parametr |  |  |
| 16. | Dopuszczalne obciążenie blatu stołu ≥ 270 kg | Podać parametr |  |  |
| 17. | Zakres wzdłużnego ruchu kolumny ≥ 188 cm | Podać parametr |  |  |
| 18. | Zakres przesuwu detektora w stole ≥ 168 cm | Podać parametr |  |  |
| 19. | Długość obszaru badania min. 200 cm, realizowana poprzez wspólny ruch kolumny i detektora lub ruch wzdłużny blatu. Pacjent w całości leżący na blacie, bez repozycjonowania ≥ 200 cm | Podać parametr |  |  |
| 20. | Regulowana prędkość wspólnego ruchu kolumny i detektora min. 15 cm/s | Podać parametr |  |  |
| 21. | Automatyka AEC w stole min. 3-polowa | Podać parametr |  |  |
| 22. | Kratka przeciw rozproszeniowa z możliwością łatwego wyjęcia przez obsługę L ≥ 8OL/cm, R 12:1. SID ≥ 130 cm | Podać parametry |  |  |
| 23. | Zakres dostępnych SID na stole ≥ 105 – 200 cm | Podać parametr |  |  |
| 24. | Płynnie regulowana odległość SID | Tak |  |  |
| 25. | Zakres obrotu lampy RTG, ruch zmotoryzowany ≥ +/-180⁰ | Podać parametr |  |  |
| 26. | Min. zakres kątów w projekcjach skośnych +/- 40⁰ | Podać parametr |  |  |
| 27. | Wsporniki ramion pacjenta na blacie | Tak |  |  |
| 28. | Uchwyty do rąk pacjenta mocowane do stołu ścianki min. 2 | Tak |  |  |
| 29. | Podnóżek o powierzchni min. 40 x 60 cm z możliwością demontażu | Tak |  |  |
| 30. | Pozycjonowanie stołu (sterowanie wszystkich ruchów) bezpośrednio z przycisków umieszczonych na lampie RTG i stole oraz z konsoli w sterowni | Tak |  |  |
| 31. | Kolimacja manualna i automatyczna | Tak |  |  |
| 32. | Prostokątny kształt pola | Tak |  |  |
| 33. | Wskaźnik laserowy | Tak |  |  |
| 34. | Możliwość motorowego wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min.: - 1 mm Al + 0.1 mm Cu - 1 mm Al + 0.2 mm Cu - 2 mm Al | Tak |  |  |
| 35. | Zintegrowany miernik dawki DAP | Tak |  |  |
| II | GENERATOR |  |  |  |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości o mocy min. 65 kW do zastosowań w radiografii i fluoroskopii | Tak |  |  |
| 2. | Zakres napięć dla radiografii z krokiem 1 kV ≥ 40-150 kV | Podać parametr |  |  |
| 3. | Min. wartość mA w radiografii ≤ 10 mA | Podać parametr |  |  |
| 4. | Maks. wartość mA w radiografii ≥ 800 mA | Podać parametr |  |  |
| 5. | Min. wartość mAs w radiografii ≤ 0,4 mAs | Podać parametr |  |  |
| 6. | Maks. wartość mAs dla radiografii ≥ 600 mAs | Podać parametr |  |  |
| 7. | Zakres napięć dla fluoroskopii ≥ 40-150 kV | Podać parametr |  |  |
| 8. | Min. wartość mA w fluoroskopii ≤ 0,5 | Podać parametr |  |  |
| 9. | Min. wartość mA w fluoroskopii ≥ 8 mA | Podać parametr |  |  |
| 10. | Czas ekspozycji w radiografii ≥ 1ms-6s | Podać parametr |  |  |
| 11. | Automatyczna kontrola ekspozycji dla radiografii i fluoroskopii | Tak |  |  |
| 12. | Technika jedno-, dwu-, i trójpunktowa | Tak |  |  |
| 13. | Programy anatomiczne min. 500 programów | Tak |  |  |
| 14. | Opcjonalna możliwość pracy z 2 lub 3 lampami rtg | Tak |  |  |
| III | LAMPA RTG |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Wymiary małego ogniska ≤ 0,6 mm | Podać parametr |  |  |
| 4. | Moc małego ogniska ≥ 40 kW | Podać parametr |  |  |
| 5. | Wymiary dużego ogniska ≤ 1,2 mm | Podać parametr |  |  |
| 6. | Moc dużego ogniska ≥ 100 kW | Podać parametr |  |  |
| 7. | Pojemność cieplna anody ≥ 600 kHU | Podać parametr |  |  |
| 8. | Szybkość chłodzenia anody ≥ 125 kHU/min | Podać parametr |  |  |
| 9. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1700 kHU | Podać parametr |  |  |
| 10. | Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 18 kHU/min | Podać parametr |  |  |
| 11. | Obroty anody ≥ 10 000 obr./min | Podać parametr |  |  |
| 12. | Możliwość stosowania lamp rtg tzw. zamienników, przynajmniej 1 producent | Podać nazwę producenta/-ów |  |  |
| IV | DETEKTOR CYFROWY UNIWERSALNEGO STANOWISKA DIAGNOSTYCZNEGO |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Plaski panel detekcyjny dla radiografii i fluoroskopii w formacie 43 x 43 cm | Tak |  |  |
| 4. | Detektor wykonany w technologii A-Si CsI | Tak |  |  |
| 5. | Powierzchnia detektora ≥ 42,5 x 42,5 cm | Podać parametr |  |  |
| 6. | Matryca detektora ≥ 3070 x 3070 | Podać parametr |  |  |
| 7. | Wielkość piksela < 140 µm | Podać parametr |  |  |
| 8. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9 mln | Podać parametr |  |  |
| 9. | Rozdzielczość detektora ≥ 3,6 lp/mm | Podać parametr |  |  |
| 10. | Głębokość bitowa ≥ 16-bitowa | Podać parametr |  |  |
| 11. | Wartość DQE przy 0 lp/mm ≥ 75% | Podać parametr |  | ≥ 78% = 5 pkt. < 78% = 0 pkt. |
| V | STATYW ZE STAŁYM DETEKTOREM CYFROWYM |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Uniwersalny stojak do prześwietleń płuc z wyjmowaną kratką przeciw rozproszeniową bucky L ≥ 40L/cm, R 10:1, SID ≥ 150 cm | Podać parametry |  |  |
| 4. | Komory AEC w statywie do prześwietleń płucnych | Tak |  |  |
| 5. | Przewodowy detektor cyfrowy do prześwietleń płuc umieszczony na stałe w statywie | Tak |  |  |
| 6. | Detektor wykonany w technologii CsI | Tak |  |  |
| 7. | Powierzchnia detektora ≥ 42,5 x 42,5 cm | Podać parametr |  |  |
| 8. | Wielkość piksela < 140 µm | Podać parametr |  |  |
| 9. | Matryca detektora ≥ 3070 x 3070 | Podać parametr |  |  |
| 10. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 9 mln | Podać parametr |  |  |
| 11. | DQE da 0 lp/mm ≥ 75% | Podać parametr |  | ≥ 78% = 5 pkt. < 78% = 0 pkt. |
| 12. | Rozdzielczość detektora ≥ 3,6 lp/mm | Podać parametr |  |  |
| 13. | Głębokość bitowa ≥ 16-bitowa | Podać parametr |  |  |
| VI | STACJA AKWIZYCYJNA APARATU RTG Z CYFROWĄ OBRÓBKĄ OBRAZU |  |  |  |
| 1. | Zintegrowany system umożliwiający sterowanie: stołem do badań, kolimatorem, komorami jonizacyjnymi, detektorem | Tak |  |  |
| 2. | Stacja ma posiadać akredytację oraz być w pełni kompatybilna z zaproponowanym aparatem RTG z cyfrową obróbką obrazu. Do stacji ma być dołączony UPS oraz myszka z klawiaturą. | Tak |  |  |
| 3. | Fluoroskopia cyfrowa | Tak |  |  |
| 4. | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 43 x 43 cm ≥ 15 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 5. | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 30 x 30 cm ≥ 15 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 6. | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej przy rozdzielczości 684 x 684 dla pola 20 x 20 cm ≥ 15 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 7. | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 15 x 15 cm ≥ 15 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 8. | Prędkość akwizycji dla fluoroskopii ciągłej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 43 x 43 cm ≥ 18 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 9. | Prędkość akwizycji dla fluoroskopii ciągłej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 30 x 30 cm ≥ 18 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 10. | Prędkość akwizycji dla fluoroskopii ciągłej przy rozdzielczości 684 x 684 dla pola 20 x 20 cm ≥ 30 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 11. | Prędkość akwizycji dla fluoroskopii ciągłej przy rozdzielczości 1024 x 1024 dla pola 15 x 15 cm ≥ 18 obr./sek. | Podać parametr |  |  |
| 12. | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |
| 13. | Skala szarości obrazów dla wszystkich trybów obrazowania ≥ 16 bit | Podać parametr |  |  |
| 14. | Skrócony czas wyświetlania obrazu w radiografii (po każdym pojedynczym zdjęciu w czasie krótszym niż 1 sekunda obraz jest dostępny ze wszystkimi danymi ekspozycji (kV, mAs) na monitorze | Tak |  |  |
| 15. | Funkcje obróbki obrazu, min.: - wyostrzanie konturów - elektroniczna redukcja szumów - regulacja okna kontrastu i jasności - pionowe i poziome odwracanie, rotacja - powiększanie obrazów min. x3 - prezentacja na ekranie mozaiki obrazów (min. 4, 9, 16 obrazów) - wirtualny kolimator - pomiar odległości, kątów, przewężeń - inwersja skali szarości | Tak |  |  |
| 16. | Dodawanie komentarzy w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |  |  |
| 17. | Funkcje graficzne: - dodawanie tekstu na obrazie - kalibracja – uzyskanie oszacowania rzeczywistego rozmiaru na obrazie - użycie cewnika na obrazie o znanej średnicy do celów kalibracji - dodanie siatki do obrazu - linijka - pełny prostokąt – zakrywa wybrane części obrazu - ramka – rysowanie ramki wokół interesującej nas części obrazu - strzałka – rysowanie strzałki na obrazie | Tak |  |  |
| 18. | Swobodna kolimacja obrazu z automatycznym centrowaniem | Tak |  |  |
| 19. | Funkcja wirtualnego skanowania obrazu umożliwiająca automatyczne wycentrowanie obrazu radiograficznego na postawie ostatniego obrazu z fluoroskopii (LIH). | Tak |  |  |
| 20. | Oprogramowanie automatycznie przetwarzające obraz do najlepszej możliwej jakości, zapewniające wysoką widoczność szczegółów, ogranicza konieczność manualnego dostosowywania prezentowanych obrazów | Tak |  |  |
| 21. | Interfejs DICOM 3.0, min. funkcje: - Send - Worklist - Storage - Print - CD/DVD | Tak |  |  |
| 22. | Obsługa profili integracji IHE dla radiologii, min: - Acquisition Modality - Image Display - Patient Information - Reconciliation (PIR) - Acquisition Modality | Tak |  |  |
| 23. | Monitor konsoli operatora min. 19” LCD, 1280 x 1024, 300 cd/m2 | Tak |  |  |
| 24. | Kolorowy monitor medyczny w sali badań min. 19” LCD umieszczony na wózku | Tak |  |  |
| 25. | Napęd CD/DVD do nagrywania w formacie DICOM 3.0 | Tak |  |  |
| 26. | Pojemność dysku twardego – pojemność liczby obrazów 1024 x 1024 min. 10 000 obrazów | Podać parametr |  |  |
| 27. | Możliwość doposażenia aparatu o dodatkowe tryb, min: - tomosynteza - stitching - ekspozycje dwuenergetyczne - pakiet programów narzędzi ortopedycznych - oprogramowanie do wykonywania zdjęć bezkratkowych - oprogramowanie do zdjęć angiograficznych DSA | Tak |  |  |
| 28. | Oferowana stacja akwizycyjna aparatu RTG musi zostać w pełni zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS i RIS w zakresie obsługi komunikatów DICOM (Store, Workilist, Query/Retrive) oraz MPPS jeśli obsługiwane | Tak |  |  |
| VII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Demontaż starego aparatu RTG oraz dostawa, montaż i instalacja nowego aparatu RTG | Tak |  |  |
| 2. | Okres pełnej gwarancji min. 24 miesiące na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami, za wyjątkiem elementów przedmiotu zamówienia określonych w pkt VII poz. 7, XI poz. 1, XII poz. 3 i 6, XIII poz. 10 oraz XIV poz. 5; nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia | Podać ilość miesięcy gwarancji (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) |  |  |
| 3. | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczone wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej | Tak |  |  |
| 4. | Dostarczenie pełnej dokumentacji serwisowej do całego aparatu rtg oraz pozostałych urządzeń łącznie z kodami, hasłami itp. | Tak |  |  |
| 5. | Wykonanie projektu osłon stałych radiologicznych wraz z uzyskaniem akceptacji WSSE | Tak |  |  |
| 6. | Dostarczenie dokumentacji posadowienia aparatu wraz usytuowaniem podłogowych podłączeń kablowych w pracowni rtg i sterowni | Tak |  |  |
| 7. | Wykonanie prac remontowych w pracowni RTG zgodnie z załączoną inwentaryzacją i opisem pomieszczeń (zał. nr 1a) w następującym zakresie: - przygotowanie kanałów kablowych w technologii AROT zgodnie z potrzebami dostarczanego sprzętu RTG, - wymiana w pom. Nr 54, 55, 56 i 58 wykładziny podłogowej PVC na wykładzinę PVC rodzaju homogenicznego, grubości 2,00 mm, gramatura 2800 g/m2, klasa użytkowa 34-43, klasa ogniotrwałości Bfl-s1, antyelektrostatyczność kV < 2, typ zawartości spoiwa I, wgniecenie resztkowe < lub równe 0,10 mm, antypoślizgowość R9, własności antybakteryjne >99% i przeciwwirusowe, - wymianę posadzki z płytek gresowych w pom. Nr 59 oraz 60 na wykładzinę podłogową PVC rodzaju homogenicznego, grubości 2,00 mm, gramatura 2800 g/m2, klasa użytkowa 34-43, klasa ogniotrwałości Bfl-s1, antyelektrostatyczność kV < 2, typ zawartości spoiwa I, wgniecenie resztkowe < lub równe 0,10 mm, antypoślizgowość R9, własności antybakteryjne >99% i przeciwwirusowe z uwzględnieniem wykonania warstwy wyrównawczej i wylewki, - wymianę posadzki z płytek gresowych w pom. Nr 57 (WC) na posadzkę okładzinową z PVC wodoodporną, - skucie okładziny ściennej z płytek glazurowanych do wysokości H= 2,00 cm w pom. Nr 57, 59 oraz 60, wykonanie tynków wyrównujących gipsowych w tych pomieszczeniach oraz gładzi gipsowej na wszystkich ścianach w pom. Nr 59 i Nr 60 oraz na sufitach w pom. Nr 57, 59 i 60, - wyłożenie ścian okładziną PVC wodoodporną w pom. Nr 57 do wysokości 3,15 m, - wymiana sedesu na typu kompakt oraz wymiana umywalki wraz z baterią w pom. Nr 57, - wymiana skrzydła drzwi wraz z ościeżnicą 80/200 w pom. Nr 60, - malowanie pomieszczeń o wysokości 3,15 m farbą wodorozcieńczalną, zmywalną, lateksową, antybakteryjną, grzybobójczą i odporną na pleśń, z nanocząsteczkami srebra, odporną na środki dezynfekcyjne, - obudowa kanałów wentylacyjnych płytami karton-gipsowymi w pom. Nr 55, 59 oraz 60, długość kolejno L= 2,40 m, L=2,93 m oraz L=3,19 m; szerokość każdej obudowy 1,80 m wraz z malowaniem w/w farbą lateksową. Gwarancja 36 miesięcy. | Tak |  |  |
| 8. | Wykonanie wszystkich testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych oferowanych urządzeń | Tak |  |  |
| 9. | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę (lekarze, technicy) - w siedzibie Zamawiającego (łącznie 10 godzin) w okresie wdrażania | Tak |  |  |
| 10. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz wymagane dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 186 z późn. zm.) | Tak |  |  |
| 11. | W okresie gwarancyjnym wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej systemów za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | Tak |  |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w dni robocze max do 48 godz. | Podać czas reakcji |  | 24 godz. = 10 pkt. 48 godz. = 3 pkt. |
| 14. | Możliwość usuwania zdalnie drobnych usterek max do 24 godz. | Tak |  |  |
| 15. | Dostęp części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |  |
| 16. | Możliwość serwisowania aparatu przez inne podmioty | Wskazać Tak lub Nie |  | Tak = 10 pkt. Nie = 0 pkt. |
| 17. | Pełna integracja oferowanego systemu RTG wraz z dostarczanymi detektorami z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS / RIS. | Tak |  |  |
| ZESTAW RADIOGRAFII POŚREDNIEJ |  |  |  |  |
| VIII | SKANER |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Skaner kompaktowy, jedno slotowy wolnostojący, nie nastolikowy, nie nabiurkowy, którego żaden z wymiarów nie przekracza 75 cm | Tak |  |  |
| 4. | Akceptowane rozmiary kaset: 35 x 43 cm, 35 x 35 cm, 24 x 30 cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość ręcznego skanowania płyt obrazowych (poza cyklem odczytu) z poziomu technika | Tak |  |  |
| 6. | Obróbka wszystkich dedykowanych formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przełączenia wielkości formatu. | Tak |  |  |
| 7. | Odczyt i przesyłanie obrazu w min. 12 bitach | Tak |  |  |
| 8. | Czas cyklu. 45 sekund (35 x 35 cm, rozdzielczość standardowa) | Tak |  |  |
| 9. | Wyświetlanie obrazu 12- 24 sekund | Tak |  |  |
| 10. | Wydajność obróbki dla kasety ogólnodiagnostycznej 43 x 35 cm i rozdzielczości min. 10 pikseli/mm ≥ 60 kaset/h | Tak |  |  |
| 11. | Minimalna wielkość plamki lasera odczytującego dla płyty 43 x 35cm ≤ 90µm | Tak |  |  |
| 12. | Bezkontaktowy odczyt płyty obrazowej (brak fizycznego kontaktu płyty obrazowej z mechanizmem odczytu i transportu). | Tak |  |  |
| 13. | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia. | Tak |  |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe: 230 V max. 0,9 kW | Tak |  |  |
| 15. | Masa max.: 110 kg | Tak |  |  |
| IX | ZESTAW KASET RADIOGRAFII POŚREDNIEJ |  |  |  |
| 1. | Kasety ogólnodiagnostyczne 24 x 30 – 3 szt. | Tak |  |  |
| 2. | Kasety ogólnodiagnostyczne 35 x 43 – 3 szt. | Tak |  |  |
| 3. | Kasety ogólnodiagnostyczne 35 x 35 – 2 szt. | Tak |  |  |
| X | KONSOLA TECHNIKA DO OBSŁUGI SKANERA |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Komputer konsoli technika | Tak |  |  |
| 4. | Dotykowy monitor konsoli technika o przekątnej min. 23 cale. | Tak |  |  |
| 5. | Obsługa oferowanego skanera płyt obrazowych. | Tak |  |  |
| 6. | Zasilacz UPS min. 1200 VA umożliwiający dokończenie obróbki zdjęć, ich wysyłkę i bezpieczne zamknięcie systemu. | Tak |  |  |
| 7. | Wyświetlanie listy badań zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych i zakończonych. | Tak |  |  |
| 8. | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM Worklist. | Tak |  |  |
| 9. | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta. | Tak |  |  |
| 10. | Interfejs użytkownika w języku polskim. | Tak |  |  |
| 11. | Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy | Tak |  |  |
| 12. | Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika. | Tak |  |  |
| 13. | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu, obracania/odbijanie, maskowanie. | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość włączania/wyłączania algorytmów obróbki. | Tak |  |  |
| 15. | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |  |  |
| 16. | Przesyłanie obrazów na serwer lub stację lekarską w formacie DICOM. | Tak |  |  |
| 17. | Funkcja dopasowania obróbki obrazu do danej projekcji. | Tak |  |  |
| 18. | Funkcja bieżącego dopasowania jasności/kontrastu obrazu do preferencji użytkownika oraz wybranego ROI. | Tak |  |  |
| 19. | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika. | Tak |  |  |
| 20. | Możliwość odrzucania wykonanego zdjęcia. | Tak |  |  |
| 21. | Wybór programu anatomicznego z listy. | Tak |  |  |
| 22. | Możliwość zdefiniowania makra np. makro kręgosłup bok+AP powoduje zarejestrowanie dwóch projekcji. | Tak |  |  |
| 23. | Możliwość wyświetlania obrazów w podziale na 1x1, 2x2, 2x3. | Tak |  |  |
| 24. | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć. | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość wykonania duplikatu naświetlonego obrazu w ramach tego samego badania w celu np. wprowadzenia różnych sposobów obróbki. | Tak |  |  |
| 26. | Licencja do zdjęć surowych oraz narzędzie do zapisywania obrazów nieprzetworzonych na dysk konsoli lub pamięć przenośną celem wykonywania kontroli jakości. | Tak |  |  |
| 27. | Możliwość zmiany kolejności obrazów w serii i kolejności serii w wykonanym badaniu przed zakończeniem badania. | Tak |  |  |
| 28. | Funkcja negatyw/pozytyw. | Tak |  |  |
| 29. | Możliwość regulacji jasności i kontrastu obrazów przy pomocy kursora myszy na obrazie (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu). | Tak |  |  |
| 30. | Możliwość regulacji powiększenia obrazu przy pomocy kółka myszy (z możliwością definiowania kierunku zmiany w zależności od kierunku ruchu). | Tak |  |  |
| 31. | Wyświetlanie aktualnej daty i godziny oraz zalogowanego użytkownika na ekranie konsoli. | Tak |  |  |
| 32. | Możliwość odrzucenia obrazu z podaniem przyczyny oraz z możliwością cofnięcia odrzucenia nawet po zamknięciu badania. | Tak |  |  |
| 33. | Integracja dostarczanej stacji technika z posiadanym systemem PACS i RIS w zakresie obsługi komunikatów DICOM (Store, Workilist, Query/Retrive) | Tak |  |  |
| XI | STANOWISKO DO ANALIZY ZDJĘĆ ODRZUCONYCH |  |  |  |
| 1. | Komputer stanowiska: Procesor o wydajności wg testu Passmark CPU Benchmark min. 12000 pkt, pamięć RAM min. 8 GB obsadzona symetrycznie w każdym z kanałów pamięci, SSD min. 256 GB, System Operacyjny: najnowszy stabilny 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, 3 lata gwarancji w miejscu instalacji, klawiatura, mysz optyczna. Monitor 21,5’’, 16:9, LED IPS, Full HD, Flicker Free, Low Blue Light, zgodność z TCO 7.0 oraz Energy Star 7.0. HDMI, DP, D-Sub, regulacja obrotu, wysokości, kąta nachylenia, wbudowane głośniki, dotykowy panel sterujący, 3 lata gwarancji. | Tak |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych generujące raporty z dowolnych przedziałów czasowych w formacie MS Excell, umożliwiające wprowadzenie zdjęć odrzuconych w rozbiciu na aparaty/ stanowiska, zdjęcia z AEC/ bez AEC, zdjęcia z kratką przeciw rozproszeniową/ bez kratki, definiowanie przez użytkownika przyczyn odrzucenia, wprowadzanie zdjęcia odrzuconego przez technika rtg, wprowadzanie zdjęcia odrzuconego przez lekarza radiologa, analizy statystyczne i raporty zbiorcze. | Tak |  |  |
| 3. | Wykonawca ma obowiązek zapewnienia realizacji przez system PACS archiwizowania zdjęć odrzuconych. | Tak |  |  |
| XII | STACJA DIAGNOSTYCZNA/OPISOWA |  |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga zaoferowania stacji opisowej z parametrami zgodnymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. | Tak |  |  |
| 2. | Dwa monitory diagnostyczne (para z certyfikatem producenta) rejestrowane jako wyrób medyczny co najmniej w klasie I z wbudowanymi kalibratorami, lub kalibratorem zewnętrznym, o luminancji min. 400 cd/m. kw. po kalibracji do krzywej DICOM i sumarycznej rozdzielczości min. 2400x1600 | Tak |  |  |
| 3. | Monitor do wykonywania opisów 21,5’’, 16:9, LED IPS, Full HD, Flicker Free, Low Blue Light, zgodność z TCO 7.0 oraz Energy Star 7.0. HDMI, DP, D-Sub, regulacja obrotu, wysokości, kąta nachylenia, wbudowane głośniki, dotykowy panel sterujący, 3 lata gwarancji. | Tak |  |  |
| 4. | Karta grafiki zalecana przez producenta monitorów diagnostycznych, umożliwiająca wyświetlenie na nich obrazów w min. 10 bitowej skali szarości | Tak |  |  |
| 5. | Sterowanie przy pomocy klawiatury i myszki. | Tak |  |  |
| 6. | Podstawowe parametry komputera: Procesor o wydajności wg testu Passmark CPU Benchmark min. 12000 pkt, pamięć RAM min. 16 GB obsadzona symetrycznie w każdym z kanałów pamięci, SSD min. 256 GB, karta (karty) grafiki zalecane przez producenta do obsługi monitorów diagnostycznych, System Operacyjny: najnowszy stabilny 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, 3 lata gwarancji w miejscu instalacji, klawiatura, mysz optyczna | Tak |  |  |
| 7. | Oprogramowanie diagnostyczne stacji rejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIA i posiadające znak CE, umożliwiające indywidualne logowanie do systemu wielu operatorów, przy pomocy indywidualnych haseł minimum 10 | Tak |  |  |
| 8. | Podstawowe funkcje oprogramowania diagnostycznego stacji, min: - przechowywanie badań pobranych z serwera w lokalnym archiwum - przeszukiwanie listy pacjentów w archiwum lokalnym według różnych kryteriów – co najmniej wg. identyfikatora pacjenta, nazwiska pacjenta (lub jego kilku początkowych liter) oraz daty, - wyświetlanie jednoczesne kilku badań różnych pacjentów - wyświetlanie obrazu w proporcji 1:1 – 1 piksel obrazu oryginalnego odpowiada 1 pikselowi ekranu - możliwość zmiany położenia wyświetlanych obrazów względem siebie - lustrzane odbicie - obracanie obrazu o wielokrotność 90 stopni - wykonywanie pomiarów odległości, kątów oraz pola powierzchni - powiększanie (zoom) oraz powiększanie fragmentu obrazu (lupa) - zmiana jasności i kontrastu - umieszczenie znaczników - adnotacje tekstowe - w przypadku gdy obrazy zawierają zapisane GSPS (Grayscale Presentation States), oprogramowanie stacji powinno umożliwiać wyświetlenie każdego zapisanego GSPS - wydruk obrazu na kliszach na drukarkach medycznych DICOM oraz na papierze na drukarkach systemowych. Konfigurowanie opisów drukowanych wraz z obrazem na filmie lub papierze; treść tych opisów stanowią wartości odpowiednich tagów DICOM - wyświetlanie obrazów z ustawieniami zawartymi w tagach Window Width i Window Level. Jeżeli obrazy zawierają kilka wartości tagów Window Width i Window Level (np. ustawienia dla okna kostnego, mózgowego i tkankowego), to stacja powinna umożliwiać przełączenie wyświetlania obrazu dla każdego z tych ustawień - możliwość wykonania opisów poprzez funkcję SR (Structured Report) - ustawienie automatycznego usuwania starszych obrazów z archiwum lokalnego - możliwość nagrywania badań (niezależnie od systemu RIS) na płyty dla pacjentów w formacie DICOM wraz z przeglądarką. W celu minimalizacji możliwości popełnienia pomyłki podczas podpisywania płyt po zakończeniu nagrywania płyty musi pojawić się komunikat zawierający dane pacjenta dla którego płyta została nagrana. - realizacja DICOM Store SCP, Store SCU, Query/Retrieve SCU oraz Print SCU - możliwość przeglądania i opisywania, oraz import badań z płyt CD/DVD/USB do archiwum lokalnego w przypadku braku komunikacji z serwerem RIS/PACS. | Tak |  |  |
| 9. | Stacja diagnostyczna wyposażona w zasilacz awaryjny typu UPS z podwójną konwersją napięcia umożliwiający podtrzymania całego zestawu (komputer i 2 lub 3 monitory) przez min. 5 minut. | Tak |  |  |
| 10. | Oferowana stacja diagnostyczno/opisowa zdjęć RTG musi zostać w pełni zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego system PACS / RIS w zakresie komunikatów DICOM Query/Retrive, DICOM Send | Tak |  |  |
| XIII | ROBOT/DUPLIKATOR PŁYT CD I DVD WRAZ Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM |  |  |  |
| 1. | Producent | Podać producenta |  |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać nazwę i typ |  |  |
| 3. | Urządzenie w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS | Tak |  |  |
| 4. | Urządzenie zapewniające zautomatyzowane nagrywanie płyt CD i DVD z badaniami pacjentów | Tak |  |  |
| 5. | Urządzenie z dwoma napędami nagrywającymi CD/DVD. Wydajność publikowania (nagrywanie i drukowanie) 30 płyt CD/ 15 płyt DVD na godzinę. | Tak |  |  |
| 6. | Obsługa wielu nośników płyt CD i DVD: min. CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL | Tak |  |  |
| 7. | Wbudowana drukarka atramentowa umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS) | Tak |  |  |
| 8. | Sterowanie robotem bezpośrednio przez system RIS, bez konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania sterującego | Tak |  |  |
| 9. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych do duplikatora: 500 płyt CD dedykowanych przez producenta do nadruków oraz po dwie sztuki, pełnowartościowe, dedykowane przez producenta kolory z każdego wymaganego przez oferowane urządzenie | Tak |  |  |
| 10. | Gwarancja na duplikator min. 36 miesięcy | Tak |  |  |
| 11. | Komputer sterujący: Procesor o wydajności wg testu Passmark CPU Benchmark min. 3500 pkt., pamięć RAM min. 8 GB obsadzona symetrycznie w każdym z kanałów pamięci, SSD min. 120 GB, System Operacyjny:najnowszy stabilny 64-bitowy system operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy, klawiatura, mysz optyczna, monitor min. 19 cali - napęd nagrywający DVD 5,25 cala. - funkcja nagrywania płyt CD w przypadku awarii duplikatora | Tak |  |  |
| XIV | AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 1. | Dwukierunkowy interkom, dzwonek i kamerka z podglądem na korytarz | Tak |  |  |
| 2. | Modernizacja układu zasilania aparatu (tablica sieciowa z układem sterowania) | Tak |  |  |
| 4. | Półosłony 0,25 Pb – szt. 2 (1 dla dzieci + 1 dla dorosłych) | Tak |  |  |
| 5. | Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora ściennego 3,5 kW w pokoju techników. Klimatyzator ścienny z funkcją grzania. Parametry techniczne: - Zasilanie (V/Hz) – 220-240/50 - Wydajność - chłodzenie (kW) – 3,5, - grzanie (kW) – 3,8 - Klasa energetyczna – A++, A+ - Czynnik chłodniczy – typ – R32 - wymiary jednostki wewnętrznej – 805x285x194 mm +/- 20 m Dodatkowe funkcje/wyposażenie: - filtr wysokiej gęstości - pamięć ustawień żaluzji - sygnalizacja wycieku czynnika - sterowanie WiFi - filtr katalityczny - tryb czuwania - funkcja samooczyszczania parownika - programator czasowy - funkcja automatycznego restartu - czujnik temp. w pilocie - filtr z jonami srebra - filtr z wit. C - min. 5 lat gwarancji | Tak |  |  |
| 6. | Podnóżki do stołu (do wykonywania badań HSG) | Tak |  |  |

* Uwaga!

Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. Brak wypełnienia którejkolwiek z wymaganych pozycji, jak również nie spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem wymagania określonego w pkt VII poz. 16) spowoduje odrzucenie oferty.