AIT PAKIET 1 poz. 1

| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas sterylizacji min 12 miesięcy | podać |  | Wymagane |
| 3 | Złącza RV: DF-1 /DF-4 do wyboru | podać |  | Wymagane |
| 4 | Złącza LV: IS-1/IS-4 do wyboru | podać |  | Wymagane |
| 5 | Żywotność minimum 5 lat przy 100% stymulacji dwukomorowej (2,5V/600Ohm) i ładowaniu baterii 1 x 6 miesięcy | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Komunikacja bezprzewodowa umożliwiająca programowanie podczas zabiegu bez przyłożonej głowicy | Tak |  | Wymagane |
| 7 | Dostarczona energia defibrylacji min 40 J | tak |  | Wymagane |
| 8 | Stymulacja antyarytmiczna w strefie VF podczas ładowania kondensatorów | Tak |  | wymagane |
| 9 | Rozpoznawanie arytmii min 2 typy – VF i VT | TAK |  | Wymagane |
| 10 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | Wymagane |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne – do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 12 | Elektroda do zatoki wieńcowej quadripolarna 4 modele do wyboru | TAK |  | Wymagane |
| 13 | Elektroda do zatoki wieńcowej bipolarna 4,3 F lub mniej | TAK |  | Wymagane |
| 14 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | Wymagane |
| 15 | Programowalna obudowa defibrylatora (możliwość wyłączenia z obwodu defibrylacji ) | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 16 | Elektroda defibrylująca współpracująca z introducerem 7F | Podać |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 17 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od - AT/AF -częstoskurczu zatokowego -czestoskurczu z przewodzeniem 1:1 podać | podać |  | Po 10 pkt za każdy parametr |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | podac |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta | podać |  | 0 – Nie, 10 – Tak |
| 19 | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia A-V i V-V | podać |  | 0 – Nie, 20 – Tak |
| 20 | prowadnica 0,014” 190cm,(do wyboru przez zamawiającego prowadnice o różnym stopniu sztywności, proste i J-shaped) w tym prowadnica hydrofilna o parametrach: Tip load: 1.2g, Radiopaque length: 3 cm, Outside diameter: 0.014", Tip Outside diameter: 0.014", Hydrophilic | Tak |  | wymagane |
| 21 | Algorytmy wykorzystujące analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego. | Tak |  | Wymagane |
| L.P. | Parametry wymagane/oceniane | Ważność | Oferowane parametry | Ocena |
| 23 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności: - przedwczesnych pobudzeń komorowych | Tak |  | wymagane |
| 24 | Pomiar trendów: - epizodów VT/VF - terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | podać |  | Po 5 pkt za każdy trend |
| 25 | Funkcja dyskryminacji załamka T | Tak |  | Wymagane |
| 26. | Możliwość zdiagnozowania i zasygnalizowania uszkodzenia elektrody HV nie tylko na podstawie pomiaru impedancji | Tak |  | Wymagane |

Pakiet 1 poz. 2

| Lp. | Parametr / opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wpisuje Wykonawca) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość 75 - 86 cm /do wyboru zamawiającego/ | TAK |  | Wymagane |
| 2 | Rodzaj izolacji – kopolimer silikonu i poliuretanu | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Dostępne elektrody IS1 i IS4 | TAK |  | Wymagane |
| 4 | Elektroda LV bipolarna poniżej 4,5 F | TAK |  | Wymagane |
| 5 | Rozcinany cewnik do zatoki wieńcowej z różnymi krzywiznami, ze szczelną zintegrowaną zastawką, z nożykiem i zestawem do implantacji. Możliwość podania kontrastu w sytuacji kiedy elektroda lewokomorowa znajduje się wewnątrz cewnika. | TAK |  | Wymagane |