Znak sprawy:42/PN/2019

Załącznik nr 4-Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie tomograficzne z funkcją panoramy z integracją z systemem szpitalnym

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Prod. / nr. kat. rok produkcji	Ilość	Cena jednostkowa netto[zł]	Wartość netto[zł]	Vat [%]	Wartość brutto[zł]
1	Zakup, dostawa montaż i uruchomienie urządzenia tomograficznego z funkcją panoramy z integracją z systemem szpitalnym .		1
				Razem:

Opis przedmiotu umowy
Tomograf	Tak/Nie
Stomatologiczny tomograf 3D wykonujący badania rentgenowskie metodą tomografii stożkowej CBCT (Cone Beam Computed Tomography) dzięki czemu komputer uzyskuje obraz trójwymiarowy. Tomograf wykonuje również scanogramy, zdjęcia pantomograficzne i cefalometryczne
11 obszarów obrazowania
Minimalny obszar obrazowania 15x14cm
Minimalny rozmiar voxela 0,080x0,080x0,080mm
Zakres parametrów napięcia prądu:60-100kV
Zakres regulacji natężenia prądu generatora rentgenowskiego 2-40mA
Automatyczne ustawienie parametrów napięcia i natężenia w zależności od budowy pacjenta
3 sposoby pozycjonowania pacjenta
Możliwość wykonywania badań CT z obrotem głowicy o 360°
Możliwość wykonywania badań osobom na wózkach inwalidzkich
Możliwość pracy w sieci
Urządzenie fabrycznie nowe (podać rok produkcji)
Integracja urządzenia z posiadanym systemem informatycznym firmy CGM
Redukcja dawki promieniowania poprzez wykonanie częściowych obrazów panoramicznych i cefalometrycznych
Sprzętowa redukcja artefaktów metalicznych w badaniu CT realizowania skanowaniem dookólnym-360°

Specyfikacja komputera do obsługi badań tomograficznych

1. Procesory
Stacja posiada możliwość zainstalowania jednego procesora dedykowanego do pracy w stacjach roboczych.
Procesor osiągający w teście PassMark software wynik min. 10665 punktów– wymagany wydruk potwierdzający ze strony https://www.cpubenchmark.net/
Parametry minimalne
•	Ilość procesorów 1
•	Taktowanie min. 3.60 GHz
•	Taktowanie turbo min. 3.90 GHz
•	Ilość wątków min. 8
•	Pamięć cache min. 8 MB
•	Pobór mocy (W) maks. 120 W
2. Pamięci RAM
Obsługa do 256GB pamięci RAM. Płyta główna posiada co najmniej 8 banków na pamięć DDR4 o częstotliwości 2666 MHz. Kości pamięci wyposażone w specjalną technologię ECC pozwalającą wykryć pojedyncze błędy pamięci i wyłączyć z użycia uszkodzone sektory aby nie powodować przestojów podczas pracy urządzenia.
•	Pojemność min. 32 GB
•	Liczba modułów min. 2
•	Rodzaj RDIMM
•	Typ DDR4
•	Szyna min. 2666 MHz
•	ECC wymagane
3. Dyski i napędy
Stacja posiada możliwość wyboru odpowiedniej obudowy, która różni się konfiguracją wewnętrzną i wpływa na ilość oraz rodzaj możliwych do zainstalowania dysków twardych i napędów.
•	Dysk systemowy
•	Pojemność dysku min. 512 GB
•	Typ dysku SSD
•	Interfejs M.2 PCIe
•	Parametry Odczyt/Zapis min. 1500K/350K IOPS
Dysk dodatkowy
•	Pojemność dysku min. 2 TB
•	Typ dysku magnetyczny
•	Interfejs SATA
•	Prędkość obrotowa min. 7200 obr./min
•	Wymiary 3.5"
Napęd DVD-/+RW 16x o połowie wysokości
5. Dodatkowa karta sieciowa
Wymagana dodatkowa karta sieciowa - instalowana w slocie PCI Express.
Intel® 1Gb
6..	Karta graficzna
Technologia wykonania procesora – maks. 14 nm
Liczba tranzystorów min. 3,300 miliona
Wielkość pamięci min 2 GB
Typ pamięci GDDR5
Szyna pamięci min. 128 bit
Wyjścia min 4 x mini DP
Wydajność Pixel Rate – min. 21 GPixel/s
        Texture Rate – min 43 GTexel/s
TDP – nie większe niż 40W
Wysokość – maks 1 slot
Dodatkowe zasilanie – brak
Interfejs – PCIe 3.0 x 16
7. System operacyjny
System operacyjny preinstalowany przez producenta stacji (przypisany do numeru seryjnego sprzętu). MUI oznacza wersję z wielojęzycznym interfejsem użytkownika.
Windows® 10 Pro Workstation MUI
•	ProducentMicrosoft
•	RodzinaWindows® 10
•	WersjaPRO dla stacji roboczych
•	JęzykMUI
•	Wersja bitowa64-bit
8. Zasilanie
Certyfikowany układ zasilania odpowiedni dla zapotrzebowania na energię stawianego przez użyte podzespoły.
9. Klawiatura przewodowa.
10..Mysz przewodowa optyczna
11. Wymiary
•	Szerokość maks. 17.65 cm
•	Wysokość maks. 41.79 cm
•	Głębokość maks. 51.83 cm
12. Karty rozszerzeń
•	PCI1 slot
•	PCIe x16 z prędkością x11 slot
•	PCIe x16 z prędkością x41 slot
•	PCIe x16 z prędkością x81 slot
•	PCIe x162 sloty
Specyfikacja monitora do komputera do obsługi badań tomograficznych
Matryca			IPS
Przekątna			Min. 23.8" / 60 cm
Naturalna rozdzielczość			Min. 1920 x 1080 (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)			Min. 527 x 296.4 mm
Rozmiar piksela			Maks. 0.2745 x 0.2745 mm
Liczba kolorów			Min. 16.77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)			Min. 178°, 178°
Rodzaj podświetlenia			LED
Jasność			Min. 250 cd/m²
Kontrast			Min. 1000:1
Czas reakcji (typowy)			Maks. 5 ms (Gray-to-gray)
Sygnał wideo
Wejścia sygnałowe			D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), HDMI x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania			DVI/DP: 31 - 68 kHz, 59 - 61 Hz HDMI: 15 - 68 kHz, 49-61 Hz
Analogowa częstotliwość odświeżania			Maks. 31 - 81 kHz, 55 - 76 Hz
USB
Funkcje			1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB
Standard			USB 3.0
Audio
Głośniki			Min. 2 x 1W
Wejścia			3.5 mm stereo jack
Wyjścia			3.5 mm headphone jack
Regulacja dźwięku			Głośność, Źródło (DisplayPort, HDMI)
Zasilanie
Zasilacz			AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy			47 W
Typowy pobór mocy			Maks. 12 W
W trybie oszczędzania energii			mniej niż 0.3 W
Zarządzanie energią			Power Save (VESA DPM, DisplayPort Rev. 1.1a, i DVI DMPM), Eco Timer
Dodatkowe funkcje
Auto EcoView / BrightRegulator			Tak
Predefiniowane tryby pracy			Paper, Movie, sRGB, DICOM
Ecoview Sense			Tak
Języki na wyświetlaczu OSD			angielski, niemiecki, francuski, włoski, japoński, hiszpański, szwedzki,
Inne			Wielkość obrazu (pełen ekran, powiększony, normalny) Regulacja koloru (jasność, kontrast, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie, reset)
Specyfikacja fizyczna
Rozmiar (szer x wys x gł)			Min. 537.6 x 368 - 473.5 x 233 mm
Rozmiar bez stopki (szer x wys x gł)			Min. 537.6 x 317.6 x 47.9 mm
Waga			Maks. 6.2 kg
Waga bez stopki			Maks. 3.8 kg
Regulacja wysokości			Min. 140 mm
Pochylenie			Min. 35° góra, 5° dół
Obrót			Min. 344°
Piwot			Min. 90°
Wymagania środowiskowe
Temperatura			5 - 35 °C
Wilgotność			20 - 80 %
Certyfikaty i standardy			TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R
Dołączone akcesoria			Kabel zasilający, kabel sygnałowy (DisplayPort - DisplayPort), Ppodręcznik w formacie PDF

Skaner wewnątrzustny
Specyfikacja skanera wewnątrzustnego

Typ: wewnątrzustny	TAK/NIE
Otwarty system CAD/CAM
Brak konieczności stosowaniu proszku/pudru do skanowania
Skanowanie w pełnym kolorze
Zastosowanie skanera jako kamery wewnątrzustnej do robienia zdjęć
Dokładność skanowania minimum 5.3µm
Maksymalny błąd skanowania całego łuku 50 µm
Brak opłaty licencyjnej

Zestaw IT do obsługi skanera wewnątrzustnego
1.	Płyta główna
Obsługa pamięci – min. 4 DIMMs, Dual Channel DDR4
Porty rozszerzeń – min 2 x PCI-E x1 slots
Pamięć masowa – min. 2 x M.2 slots, support Intel® Optane™ Technology 4 x SATA 6Gb/s
Porty USB – min 3 x USB 3.1 (Gen2, A+C) + 8 x USB 3.1 (Gen1) + 4 x USB 2.0
 LAN - Intel® I219-V Gigabit LAN Wireless / BT Intel® Wireless-AC 9560, Bluetooth 5.0
2.	Procesor
Procesor osiągający w teście PassMark software wynik min. 18384 punktów – wymagany wydruk potwierdzający ze strony https://www.cpubenchmark.net/
•	Taktowanie min. 3.10 GHz
•	Taktowanie turbo min. 5.00 GHz
•	Ilość wątków min. 16
•	Pamięć cache min. 16 MB
•	Pobór mocy (W) maks. 65 W
•	Zintegrowany układ graficzny – tak
3.	Pamięć Ram
Min 32 GB DDR4
4.	Dyski Twarde
Dysk główny SSD min 512 GB
Dysk dodatkowy min 2TB HDD
5.	Karta graficzna
Technologia wykonania procesora – maks. 16 nm
Liczba tranzystorów min. 4,400 miliona
Wielkość pamięci min 6 GB
Typ pamięci GDDR5
Szyna pamięci min. 192 bit
Wyjścia min 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DP
Wydajność Pixel Rate – min. 82 GPixel/s
        Texture Rate – min 136 GTexel/s
TDP – nie większe niż 120W
6.	Oprogramwanie Windows 10 PRO 64Bit
7.	Klawiatura przewodowa
8.	Mysz przewodowa optyczna
Monitor do skanera
Przekątna	Min. 23.6", 60cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	Min. 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	Min. 250 cd/m² typowa
Kontrast statyczny	Min. 1000:1 typowy
Kontrast ACR	Min. 12M:1
Czas reakcji	Maks. 1ms
Kąty widzenia	Min. 170°/160
Kolory	Min. 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Powierzchnia robocza szer. x wys.	Min. 521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Plamka	Maks. 0.2715mm
Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	tak
Redukcja niebieskiego światła	tak
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, + /Głośność, - /ECO, Auto
Parametry regulowane	jasność (janość, kontrast, ECO, i-style Colour, ACR), ustawienia obrazu (taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa, format), kolor (gamma, temperatura kolorów, sRGB), menu OSD (pozycja pozioma/pionowa, czas wygaszania menu OSD, język), różne (przywróć, wybór wejścia sygnału, HDMI audio, OD, informacje), głośność, autokonfiguracja
Wbudowane głośniki	Min. 2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Zakres regulacji	wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył
Regulacja wysokości	Min. 130mm
Rotacja (funkcja PIVOT)	Min. 90°
Obrót stopy	Min. 320°; 160° w lewo; 160° w prawo
Kąt pochylenia	Min. 22° w górę; 5° w dół
Kable	zasilający, DVI, Audio
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Certyfikaty	TCO, CE, TÜV-GS, CU
Klasa efektywności energetycznej	A
EPEAT Silver	EPEAT to program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku. Certyfikat EPEAT Silver oznacza, że produkt spełnia wszystkie wymogi obowiązkowe i przynajmniej 50% wymogów opcjonalnych.
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu
Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	Min. 571.5 x 427 (557) x 244.5mm
Waga (bez pudła)	Min. 6.1kg
Klasa efektywności energetycznej	A
Przekątna obszaru widocznego	Min. 60cm; 23.6"; (24" segment)
Zużycie energii w trybie pracy	Maks. 21.8W
Power in Standby	Maks. 0.5W stand by
Power in OFF Mode	Maks. 0.5W off mode

Specyfikacja asystora-1szt
Wymiary	Ok.50 x 38 x 92 cm
Ilość szuflad	1
Ilość półek	2
Instalacja elektryczna	Tak
Wolne gniazda zasilania	3

Specyfikacja drukarki 3D-1szt
Technologia	Stereolitografia (SLA)
Optymalny obszar roboczy	145 x 145 x 175 mm
Jakość wydruku
Min. grubość warstwy	25 mikronów
Średnica plamki lasera	140 mikronów
Dodatkowe informacje
System podawania materiału	Automatyczny
Łączność	Wifi, Ethernet i USB

Zamawiający wymaga :
1	Gwarancja min.24 m-cy.	24m-0pkt / 36m-5pkt / 48m-10pkt
2	Okres dostępności części zamiennych-10 lat od daty dostawy(dotyczy urządzeń medycznych)	Tak
3	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów w okresie trwania gwarancji (24 m-ce ≥2,36 m-ce ≥3, 48m ≥4 )	Podać……
4	Usunięcie usterki w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w terminie do 96 godzin od momentu zgłoszenia.	Tak
17	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia	Tak
18	Bezpłatny montaż i uruchomienia urządzenia	Tak
19	Sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia	Tak
20	Integracji urządzenia tomograficznego z posiadanym systemem informatycznym Zamawiającego firmy CGM	Tak

miejscowość, data …………………………………………
……………………………………………………………………………………
podpis Wykonawcy/podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy