DOTYCZY PAKIETU NR 2

Pytanie nr 1

dotyczy pkt. 2 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego moc wynosi 2kW. Pragniemy zauważyć, że parametry, które świadczą o jakości obrazowania tj. parametry skopi są spełnione.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 2

dotyczy pkt. 8 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu z jednym ogniskiem. Pragniemy zauważyć, ze nie ilość ognisk, a ich wielkość ma znaczenie podczas tworzenia obrazu wysokiej jakość. W Oferowanym aparacie ognisko jest mniejsze niż wymagane.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3

dotyczy pkt. 25 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) wynosi  +/- 10º. Różnica jest niezauważalna z perspektywy klinicznej.

Odpowiedź- TAK, dopuszczamy.

Pytanie nr 4

dotyczy pkt. 27 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] wynosi 42 cm. Różnica jest niezauważalna z perspektywy klinicznej.

Odpowiedź- TAK, dopuszczamy.

Pytanie nr 5

dotyczy pkt. 29 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego SID wynosi 95cm przy zachowaniu wymaganego prześwitu. Pragniemy zauważyć, ze zbyt duży SID oznacza większą dawkę promieniowania, tym samym Zamawiający oczekuje rozwiązania gorszego.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6

dotyczy pkt. 32 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o przyznanie takiej samej ilości punktów za rozwiązanie równoważne tj.Ilość dostępnych formatów wzmacniacza obrazu 3 (23 cm; 15 cm; 10 cm)
Tak zastosowana punktacja w sposób nieobiektywny  premiuje rozwiązania firmy Philips.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 7

dotyczy pkt. 37 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego pamięć dysku wynosi 100.000 zdjęć. Pragniemy zauważyć, że aparat powinien zostać podłączony do sieci typu PACS.

Odpowiedź- TAK, dopuszczamy.

Pytanie nr 8

dotyczy pkt. 47 załącznika nr.1.1 do SWZ

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu Napędu DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD i uzna za równoważne możliwość archiwizacji na dyskach zewnętrznych oraz pamięciach USB?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 9

dotyczy pkt. nr 55 i 56 załącznika nr.1.1 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści jeden monitor o przekątnej 27 cali?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 10

dotyczy pkt. 65 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o przyznanie takiej samej ilości punktów w postępowaniu za rozwiązanie:  sterownik nożny bezprzewodowy do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli, przegląd obrazów; wykonanie ekspozycji fluoroskopowej, radiografia, wyłączenie alarmu czasowego ekspozycji; zapis obrazu)

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 11

dotyczy pkt. 67 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, gdzie kluczyk służy  do blokowania możliwości wyzwalania skopii.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 12

dotyczy pkt. 68 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o  rezygnację z punktacji w tym parametrze, ponieważ ten sam parametr (UPS) podlega już ocenie w punkcie 66.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 13

dotyczy pkt .69 załącznika nr.1.1 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga możliwości wpięcia aparatu do sieci komputerowej i wysyłania wygenerowanych obrazów w standardzie DICOM (min. DICOM Store, DICOM Print Dicom worklist). Licencja po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź- TAK, dopuszczamy.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wymaga by monitor był na wózku razem z ramieniem C jako rozwiązanie kompaktowe?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji dotyczącej terminu dostawy. Pozwoli to Zamawiającemu na sprawny i szybki powrót organizacji pracy zespołom użytkującym ramię C.

Proponujemy punktację

Termin dostawy poniżej 2 tygodni-    15 pkt.

Termin dostawy od 2-4 tygodni- 5 pkt.

Termin dostawy powyżej 5 tygodni- 0 pkt.

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 16:

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 17:

Dotyczy pkt.73 załącznika nr.1.1 do SWZ

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako  przystąpienie do naprawy?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 18:

Dotyczy pkt.73 załącznika nr.1.1 do SWZ

W związku z tym, że Zamawiający podał taki sam termin dla naprawy bez użycia części i użyciem części, zwracamy się z prośbą o rozdzielenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (dla naprawy bez użycia części) i do 8 dni roboczych (dla naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych).

Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku   konieczności wymiany części zamiennej która jest sprowadzana od producenta z Niemiec termin 5 dni roboczych jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport) danej części. Natomiast za nieterminową naprawę Wykonawcy grożą kary umowne za każdy dzień opóźnienia.

W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie w/w propozycji.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 19:

W nawiązaniu do § 5 ust.3  projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikacje wg poniższego:

„(…)  oraz odpłatny przyjazd i diagnozę usterki przez  6 kolejnych miesięcy po upływie okresu gwarancji.

Wyjaśniamy, że serwis pogwarancyjny jest świadczony odpłatnie na podstawie odrębnej umowy serwisowej  i warunkach zaakceptowanych przez obie Strony, zwracamy się z prośbą o dodanie do słowa „odpłatny”.

Odpowiedź- TAK,  jeśli zamawiający będzie mógł wybrać serwis pogwarancyjny.

Pytanie 20:

W nawiązaniu do § 6 ust.1  projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 21:

W nawiązaniu do § 6 ust.2  projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w reklamacji.

W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 10% wartości zamówienia.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 22:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie 23:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego                            o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź- NIE.