## Implanty_ortopedyczne_-_4_pakie
Pakiet 1
					Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	1	Płyty	Płytka LCP 3.5 przyśrodkowa i boczna do nasady bliższej kości piszczelowej, prawa i lewa. Implanty stalowe. / Różne rodzaje płyt : / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne, typu low bend o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	szt	5
				2	1	Wkręty	Śruba korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10- 95mm, stal nierdzewna	szt	50
				3	1	Wkręty	Śruba blokująca 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, stal nierdzewna	szt	50
				4	1	Płyty	Płytka LCP 3.5 przyśrodkowa i boczna do nasady bliższej kości piszczelowej, prawa i lewa, czysty tytan. / Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm.. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt : / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne, typu low bend o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	szt	5
				5	1	Wkręty	Śruba korowa 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, czysty tytan	szt	50
				6	1	Wkręty	Śruba blokująca 3.5 mm, samogwintująca, długość 10 - 95 mm, stop tytanu	szt	50
				7	1	Płyty	Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, prawa i lewa, 4 - 16 otworów, stal nierdzewna / Płyty przyśrodkowe w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów .	szt	9
				8	1	Płyty	Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przednio-przyśrodkowa do dalszego końca kości piszczelowej, prawa i lewa, 4 - 16 otworów, stal nierdzewna / Płyty przyśrodkowe w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów .	szt	5
				9	1	Płyty	Płyta VA-LCP 2.7/3.5 przednioboczna do dalszego końca kości piszczelowej prawa i lewa, 4 - 16 otworowa, stal nierdzewna / Płyty przednio-boczne w długości od 82mm do 262mm przy ilości od 4 do 16 otworów,	szt	5
				10	1	Płyty	Płyta VA-LCP 2.7 tylnoboczna do dalszego konca kosci piszczelowej typu L, T prawa i lewa 4 - 6 otworowa, stal nierdzewna / Płyty tylnie typu L i T w długości od 72mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów,	szt	5
				11	1	Płyty	Płytki do dalszego końca kości strzałkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 2.7mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 2.7mm. System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt: / Płyty boczne do kości strzałkowej w długości od 79mm do 235mm w ilości od 3 do 15 otworów.	szt	5
				12	1	Wkręty	Śruba blokująca VA 2.7 mm ( łeb 2.4), samogwintująca w długościach od 10 - 60 mm, stal nierdzewna	szt	25
				13	1	Wkręty	Śruba kompresyjna przynasadowa 2.7 mm, samogwintująca, długość 10 - 60 mm, stal nierdzewna	szt	25
				14	1	Płyty do złamań miednicy
				14A	1	Płyty	Płyty rekonstrukcyjne niskoprofilowe i anatomiczne do złamań miednicy, material stal. / „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miedniczych 3.5mm. (śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. śruby blokowane w płycie samogwintujące i samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. / Różne typy płyt: / Płyty do spojenia łonowego, anatomiczne 4 i 6 otworów 57 i 78mm / Płyty sprężyste do miednicy 1-3otw / Płyty rekonstrukcyjne DCP niskoprofilowe: 3-20otw 39-260mm / Płyty rekonstrukcyjne , niskoprofilowe, proste- szerokokątowe, DCP 3-20 otw 39-260mm / Płyty LCP rekonstrukcyjne do miednicy, proste 3-20otw, 39-260mm	szt	2
				14B	1	Płyty	Płyty do złamań miednicy rekonstrukcyjne, niskoprofilowe DCP i LCP zaokrąglone, materiał stal. Różne rodzaje płyt:Płyta rekonstrukcyjna niskoprofilowa DCP,zaokrąglona (mały promień R88 i duży promien R108); Płyta rekonstrukcyjna, DCP, niskoprofilowa, zaokrąglona, typ J 10-16otw	szt	2
				15	1	Zestaw śrub do płytek do miednicy
				15A	1	Wkręty	Śruba korowa średnica 3,5mm, samogwintująca, długość od 10 do 95mm. Materiał stal	szt	15
				15B	1	Wkręty	Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 90mm do 150mm, samogwintujące, stal	szt	3
				16	1	Płyty	Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. / Różne rodzaje płyt w wersji prawa/lewa: / płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm ; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; / płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; / płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm / płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów.	szt	5
				17	1	Płyty	Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : / płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . / Płyty wąskie - w długości od 42mm do 72mm , przy 6 otworów w głowie i o	szt	15
				18	1	Wkręty	Śruba korowa 2,4mm, samogwintująca,gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, tytan, długość od 6 do 40mm, Materiał tytan.	szt	50
				19	1	Wkręty	Śruba blokowana 2,4mm, samogwintująca,gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, stal/tytan, długość od 6 do 38mm, Materiał tytan	szt	60
				20	1	Wkręty	śruba do blokowania w płytce œr. 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość od 10 do 95mm. Materiał stal	szt	15
				21	1	Wkręty	śruba do blokowania w płytce œr. 3,5mm, samogwintująca, gwintowana główka, długość od 10 do 95mm. Materiał tytan	szt	15
				22	1	Wkręty	Śruba blokowana zmiennokątowo 2,4mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, długość od 6 do 30mm, Materiał tytan.	szt	20
				23	1	Płyty	Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej . Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z tylnym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 3,5/4,0 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - 0,8 Nm, 3,5 - 1,5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości 59 mm do 201 mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty przednioboczne o długości od 65 mm do 208 mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał tytan.	szt	10
				24	1	Płyty	Płyta rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, Płytki dostępne w długości od 86mm do 216mm, ilość otworów w trzonie od 2 do 12.	szt	10
				25	1	Wkręty	Śruba korowa 3,5 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 2,5 mm,10-95mm, tytan	szt	40
				26	1	Wkręty	Śruba blokowana LCP 2,7 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, 6-60mm, tytan	szt	40
				27	1	Wkręty	Śruba korowa 2,4 mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe T8, 6-40mm, tytan	szt	40
				28	1	Płyty	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z kościa, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscią zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz wiekszy. Materiał stal.- płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne.	szt	4
				29	1	Płyty	Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej z hakiem. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwościa zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujace oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokatnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal.- płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.	szt	4
				30	1	Kable	System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoką elastyczność i kontrolę, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce śruby (BUTTON), oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. Komplet stanowi kabel i pin.	szt	4
				31	1	Płyty	Płyta prosta, rekonstrukcyjna oraz T i L wygięta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowa oraz o zmniejszonym kontakcie z kościa. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjna z możliwością zastosowania śrub blokujacych lub korowych/gąbczastych (kompresja miedzyodłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwoscią zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą srubokręta dynamometrycznego. 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal.- Płyty proste wąskie - długość od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm,-Płyty proste szerokie - długość od 6 do 20 otworów – od 116 do 368mm. - Płyty wygięte szerokie - długość od 12 do 21 otworów – od 229 do 390mm. - Płyty rekonstrukcyjne, długość od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm.	szt	5
				32	1	Wkręty	Śruba blokująca LCP śr. 5.0 mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal, dł od 14 mm do 90 mm	szt	20
				33	1	Wkręty	Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal, dł od 25 mm do 145 mm	szt	20
				34	1	Wkręty	Śruba konikalna kaniulowana śr. 5.0 mm,samotnąca, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 40 mm do 95 mm	szt	20
				35	1	Wkręty	Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5, stal dł od 14 mm do 95 mm	szt	20
				36	1	Wkręty	Śruba blokująca kaniulowana LCP śr. 7.3 mm,samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 20 mm do 145 mm	szt	10
				37	1	Wkręty	Śruba konikalna kaniulowana śr. 7.3 mm,samotnąca, pełny i częściowy gwint, gniazdo sześciokątne 4.0 mm, stal dł od 50 mm do 95 mm	szt	10
				38	1	Płyty	System stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące. Komplet instrumentarium stanowią:
				38A	1		Płyta LAP do płyt LCP 4.5/5.0 materiał: stal	szt	4
				38B	1	Wkręty	Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna	szt	20
				38C	1	Wkręty	Śruby mocujące płytę LAP	szt	15
				39	1	Płyty	Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szyjkowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z:Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, Pakowany sterylnie.	szt	10
				39A	1	Wkręty	Śruba kompatybilna z systemem do złamań szyjki kości udowej, o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości zalecane do zabiegu zakres od 24 do 90mm, z gniazdem gwiazdkowym, tytanowa. Sterylne	szt	10
				40	1		Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kęcie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), ze ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długości długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.
				40A	1	Gwóźdź śródszpikowy	Gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane	szt	4
				40B	1	Gwóźdź śródszpikowy	Gwoździe długie od 260 - 480mm (ze skokiem co 20mm) średnica o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0 i 14.0mm, w wersji prawy i lewy, sterylnie pakowane	szt	2
				40C	1	Wkręty	Śruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm, pakowana sterylnie	szt	4
				40D	1	Wkręty	Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm.	szt	6
				40E	1	Wkręty	Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana.	szt	6
				40F	1	Wkręty	Ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm	szt	2
				41	1		System do augmentacji z użyciem cementu do gwoździ krętarzowych z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną, śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną na bazie PMMA System złożony z zestawu strzykawek, zestawu kaniuli oraz zestawu do przygotowania cementu. Kaniule o średnicy 3,3mm współpracujące z tulejkami instrumentarium do zakładania gwoździ z doszyjkowym blokowaniem śrubą spiralną perforowaną . Cement na bazie PMMA zawierający hydroxyapatyt oraz dwutlenek cyrkonu. Cement gotowy do podawania natychmiast po wymieszaniu składników (zerowy czas oczekiwania na uzyskanie właściwej lepkości i konsystencji). Cement dostępny w objętości 10 ml. Zestaw strzykawek wyposażony w dwa rodzaje strzykawek o objętości 1 i 2 ml. Komplet do augmentacji złożony z : zestawu kaniuli, zestawu strzykawek oraz zestawu cementu Zestaw kaniuli do podawania cementu o średnicy 3.3mm.
				41A	1		Zestaw strzykawek do Traumacem V+,	szt	2
				41B	1		Zestaw cementu Traumacem V+, 10 ml	szt	2
				42	1	Wkręty	Śruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3.5mm, średnica rdzenia 2.0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2.4/3.0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1.25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długości od 10mm do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu gwiazdkowe), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1.1mm. Instrumentarium wyposażone m. in. w rękojeść do tulei kompresyjnej oraz trzonu wkrętaka oznaczonego kolorami a także drutu czyszczącego o średnicy 1.1mm i 1.6mm i szczotki czyszczącej o średnicy 1.25mm i 1.75mm.	szt	30

	Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
	Zamawiający zobowiązuje sprzedającego do użyczenia na czas trwania umowy zestawów narzędzi do ich implantacji. .
	Pozycje 40-41 będą zamawiane na potrzeby zabiegu

	Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

Pakiet 2

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				I	2	Płyty do złamań okołoprotezowych		szt
				1	2	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.	szt	4
				2	2		Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.	szt	2
				3	2	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)	szt	2
				4	2	Płyty do złamań okołoprotezowych	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają od 8 do 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	szt	2
				II	2	Płyty anatomiczne tytanowe
				1	2	Płyty	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm	szt	15
				1A	2	Wkręty	Śruba wielokierunkowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1B	2	Wkręty	Blokowane pegi 3,2mm	szt	15
				1C	2	Wkręty	Śruba nieblokowana o niskim profilu	szt	40
				1D	2	Wkręty	Śruba korowa blokowana 3,5mm	szt	40
				1E	2	Wkręty	Śruba blokowana gąbczasta	szt	25
				2	2	Płyty	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.	szt	2
				3	2	Płyty	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.	szt	10
				4	2	Wkręty	tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)	szt	10
				5	2	Wkręty	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)	szt	10
				6	2	Wkręty	śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)	szt	10
				7	2	Wkręty	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)	szt	10
				8	2	Wkręty	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				9	2	Wkręty	tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	szt	10
				10	2	Wkręty	tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	szt	10
				11	2	Wkręty	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				12	2	Wkręty	tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				13	2	Wkręty	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				14	2	Wkręty	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	szt	10
				15	2	Oczko	oczko do kabla blokowane	szt	5
				16	2	Oczko	oczko do kabla nieblokowane	szt	5
				17	2	Kabel	kabel średnica 1.8 długość 914	szt	5
				18	2	Kabel	kabel średnica 1.8 długość 635	szt	5
				19	2	Zaślepka	zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm	szt	50
				20	2	Dystans	Spacer 1, 2 lub 3 mm	szt	3
				21	2	Wkręty	śruba kaniulowana o średnicy 4,5mm w długościach 20-95 mm	szt	10
				III	2	Płytki anatomiczne stalowe 3,5
				1	2	Płyty	Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
				1A	2	Płyty	Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm	szt	10
				1B	2	Płyty	Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm	szt	20
				1C	2	Płyty	Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubularne blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm	szt	10
				2	2	Wkręty	stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm	szt	50
				3	2	Wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	50
				4	2	Wkręty	stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm	szt	50
				5	2	Płyty	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium MISS na czas trwania umowy.	szt	20
				6	2	Płyty	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm.	szt	10
				7	2	Płyty	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm.	szt	10
				8	2	Płyty	Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm.	szt	25
				9	2	Wkręty	śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm)	szt	25
				10	2	Wkręty	śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				11	2	Wkręty	śruba stalowa blokowana 2.7 mm w długościach 10-60 mm ze skokiem co 2 mm oraz ze skokiem co 5mm w długościach od 50 do 60 mm	szt	50
				12	2	Wkręty	śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm	szt	15
				13	2	Wkręty	śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm)	szt	15
				14	2	Wkręty	śruba blokowana 3,5mm z głową 2,7mm	szt	15
				15	2	Wkręty	śruba gąbczasta 4.0mm	szt	15
				16	2	Wkręty	śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm	szt	15
				IV	2	Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych	Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,- 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka.
				1	2		Gwóźdź krótki	szt	30
				2	2		Gwóźdź długi	szt	10
				3	2		Zaślepka	szt	40
				4	2		śruba doszyjkowa	szt	40
				5	2		Śruba antyrotacyjna 5,0 mm	szt	10
				6	2		Śruba blokująca	szt	50
				V	2	Implanty do zabiegów artroskopowych
				1	2	Kotwica	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. 1 opakowanie - 1 sztuka	szt	20
				2	2	Kotwica	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie różnokolorowe wzmocnione nici. 1 opakowanie - 1 sztuka	szt	10
				3	2	Kotwica	Kotwica tytanowa 3mm, 5mm, 6,5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku	szt	30
				4	2		Prowadnica nitinolowa do przeszywania tkanki miękkiej	szt	5
				5	2	Nici	Nić do obszycia przeszczepu. Zakszywiona igła z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biała. 1 opakowanie - 12 sztuk	szt	1
				6	2	Kotwica	Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie, opakowanie 1 sztuka	szt	5
				7	2	Kotwica	Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, podajnik krótki.	szt	5
				8	2	Zszywka łąkotkowa	Implant do szycia łąkotki prosty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6mm	szt	20
				9	2	Zszywka łąkotkowa	Implant do szycia łąkotki zagięty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa wygięta 14 st. zakończona igłą o śr. 1,6mm		20
				10	2		Metalowa prowadnica w kształcie połowy rurki	szt	1
				11	2		Obcinacz do nici	szt	1
				12	2		Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 30 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				13	2		Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 60 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi	szt	2
				VI	2	Biomateriały
				1	2		substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 5ml	szt	2
				2	2		substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-3mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 10ml	szt	2
				3	2		substytut kości / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci granulek 2-4mm średnicy / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70% / - opakowanie 16ml	szt	2
				4	2		klin HTO / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci klinów 6-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				5	2		prostopadłościan 10mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				6	2		prostopadłościan 10mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				7	2		prostopadłościan 20mm 2szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				8	2		prostopadłościan 20mm 4szt / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	4
				9	2		dysk 25x5 / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1
				10	2		stożek / - syntetyczny,osteokondukcyjny / - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu / - w postaci stożków 8-12 / - wielkość makroporów 300-600 µm / - wielkość mikroporów <10 µm / - porowatość 60-70%	szt	1

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.

Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3

Pakiet 3

Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących.
Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, samozatrzaskowe. Klamry stabilizatorów dwu- funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt.
Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot0pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiających łączenie kilku grotów – jeden/dwa pręty.
Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego o średnicy 11mm.

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	3		Klamra multifunkcyjna 6-otworowa	szt	2
				2	3		Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący	szt	10
				3	3		Zacisk zatrzaskowy, samomocujący	szt	20
				4	3		Pręt z włókna węglowego średnica 11mm, długość od 100 do 500mm	szt	30
				5	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 100/30mm	szt	30
				6	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 125/40mm	szt	4
				7	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 150/60mm	szt	4
				8	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 175/60mm	szt	20
				9	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 200/80mm	szt	20
				10	3		Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 250/80mm	szt	10
				11	3		Aparat naciągający otwarty do kompresji	szt	10
				12	3		Przegubowy pręt stawowy do stabilizatora zewnętrznego	szt	1
					1

				Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku Operacyjnego.
Dodatkowo przekaże bezpłatnie użyczenie narzędzi do implantacji.

Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3

Pakiet 4

Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	4	Gwóźdź obojczykowy	Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem, implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka ( niesterylny)	szt	2
				2	4	Wkręt	Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	90
				3	4	Wkręt	Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm	szt	40
				4	4	Wkręt	Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm	szt	40
				5	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	20
				6	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	10
				7	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 111 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 9 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				8	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 135 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 12 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				9	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 159 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 15 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				10	4	Płytka	Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej XXL, prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 183 mm, grubość płytki : trzon 3,75 mm, głowa 2,5 mm, 9 otworów w części głowowej, 18 otworów w części trzonowej (w tym otwory owalne), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej.	szt	2
				11	4	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105	szt	2
				12	4	Wiertło	Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105	szt	2

Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego
oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.

					Wartość razem: