## Część 1
Tabela A – Rezonans magnetyczny
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Magnes	Nie dotyczy
2	Indukcja pola magnetycznego B0 ≥ 1,5 T	Nie dotyczy
3	Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem	Nie dotyczy
4	Aktywne ekranowanie	Nie dotyczy
5	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y ≤ 2,5 m;	Nie dotyczy
6	Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z ≤ 4,0 m	Nie dotyczy
7	Magnes systemu zbudowany w technologii ”zero-boil-off”(zerowego zużycia helu) -nie tylko jako komercyjna nazwa technologii, ale i w normalnych warunkach pracy zapewniająca zużycie helu nie więcej niż 0,01 l/godz.	Nie dotyczy
8	Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 10 cm	Nie dotyczy
9	Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 20 cm≤ 0,06 ppm;	Nie dotyczy
10	Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV - Diameter spherical volume) o średnicy 30 cm ≤ 0,2 ppm;	Wartość najmniejsza 1 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
11	Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square , dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume) o średnicy 40 cm ≤ 0,75 ppm;	Wartość najmniejsza 3 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
12	Homogeniczność pola magnetycznego, wartość gwarantowana mierzona metodą Volume-root-mean-square, dla min. 24 płaszczyzn pomiarowych dla kuli (DSV -Diameter spherical volume)o średnicy 50 cm nie więcej niż 3,3 ppm;	TAK – 5pkt / Nie – 0pkt
13	Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowo- programowa, konieczna i wystarczająca dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI	Nie dotyczy
14	System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz sprzętowe	Nie dotyczy
15	System gradientowy	Nie dotyczy
16	Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi dla max FoV – co najmniej 35mT/m	powyżej 40mT/m -10 pkt
17	Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 2.1. - co najmniej 140T/m/s	powyżej 160T/m/s- 10 pkt
18	Wartości opisane w pkt. 16 i 17 uzyskiwane jednocześnie	Nie dotyczy
19	System RF	Nie dotyczy
20	Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy ≥ 48 lub system z cyfrową optyczną transmisją od cewek	= 48 – 0 pkt / > 48 – 10 pkt / system z cyfrową optyczną transmisją od wszystkich cewek – 1 pkt
21	Rozdzielczość odbiornika ≥ 32 bit;	Nie dotyczy
22	Szerokość pasma przenoszenia odbiornika ≥ 1 MHz;	Nie dotyczy
23	System minimalizacji SAR	Nie dotyczy
24	Cyfrowa filtracja RF.	Nie dotyczy
25	Kontrola częstotliwości.	Nie dotyczy
26	Kontrola fazy.	Nie dotyczy
27	Kontrola amplitudy.	Nie dotyczy
28	Tor transmisji odebranego sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią (rekonstruktorem) zbudowany w technologii optycznej-światłowodowej (niegalwanicznej), cyfrowej, zapewniający zmniejszenie zaszumienia sygnału i wzrost stosunku SNR wynikowego obrazu. OpTix, TDI, dStream, Direct RF (lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta).	Nie dotyczy
29	Cewki	Nie dotyczy
30	Maksymalna łączna liczba elementów odbiorczych zaoferowanej cewki lub zaoferowanego zestawu cewek diagnostycznych, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy	≤ 48 – 0 pkt / > 48 – 10 pkt
31	Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta	TAK – 5 pkt Nie 0 pkt
32	Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Kompatybilna ze spektroskopią, z lusterkiem mocowanym na cewce umożliwiający kontakt wzrokowy pacjenta.	Nie dotyczy
33	Cewka wielokanałowa typu matrycowego umieszczona w stole pacjenta, przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta	Nie dotyczy
34	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 36 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta	Nie dotyczy
35	Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) nakładana na pacjenta, przeznaczona do badań w obszarze tułowia lub/i kończyn dolnych w zakresie co najmniej min. 50 cm w osi x i min. 50 cm w osi z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica lub kończyny dolne), posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta / Cewka, lub zestaw cewek inne niż uniwersalne cewki flex lub loop.	Nie dotyczy
36	Jedna cewka wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, o zakresie pokrycia min. 50 cm w osi x i min. 50 cm w osi z (AIR, ,Contour, SuperFlex lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem	TAK – 5pkt / Nie – 0pkt
37	Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta	≤ 14 elementów – 0 pkt / > 14 elementów – 3 pkt
38	Cewka wielokanałowa cewka sztywna lub sztywna z elastycznym(i) elementem(ami) lub elastyczna do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.	≤ 14 elementów – 0 pkt / > 14 elementów – 3 pkt
39	Cewka wielokanałowa sztywna typu „but” lub „komin”, lub elastyczna do badań stawu skokowego lub stopy, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.	Wartość największa 4 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt / Pozostałe proporcjonalnie
40	Cewka wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, (AIR, SuperFlex lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem z dedykowanym pozycjonerem	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
41	Cewka wielokanałowa sztywna lub elastyczna przeznaczona do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, ARC, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta.	Nie dotyczy
42	Cewka elastyczna (płachtowa) do badań np. kończyn, dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku, miednicy itp., o minimum 16 elementach obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj nie ta sama i nie taka sama, jak zaoferowane w pozostałych punktach.	Wartość największa 4 pkt / Wartość najmniejsza 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
43	Cewka wielokanałowa typu matrycowego wykonana w technologii wysokiej elastyczności, (AIR, SuperFlex lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), umożliwiająca owijanie badanej anatomii z bardzo dokładnym dopasowaniem	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
44	5. SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA	Nie dotyczy
45	Stół pacjenta	Nie dotyczy
46	Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym ≥ 200 kg;	Wartość największa 4 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
47	Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 180 cm;	Nie dotyczy
48	Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania	Nie dotyczy
49	System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących	Nie dotyczy
50	Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk)	Nie dotyczy
51	Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu. ≥ 70 cm;	Nie dotyczy
52	Minimalna odległość między blatem stołu pacjenta a zenitem otworu magnesu, podczas badania≥ 45 cm;	Wartość największa 4 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
53	Marker (centrator) laserowy lub świetlny.	Nie dotyczy
54	Oświetlenie i wentylacja wnętrza tunelu gantry	Nie dotyczy
55	Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach obudowy gantry	Nie dotyczy
56	Kolorowy co najmniej jeden wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu	Nie dotyczy
57	Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem	Nie dotyczy
58	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru	Nie dotyczy
59	Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań	Nie dotyczy
60	Możliwość dokonywania pauzy podczas sekwencji akwizycyjnych bez utraty danych zebranych w danej sekwencji	Nie dotyczy
61	Słuchawki (2 szt) tłumiące hałas dla pacjenta ( jedne nauszne , drugie douszne) z podłączeniem do systemu muzycznego np. muzyki i komunikacji z pacjentem, wraz z mikrowieżą/odtwarzaczem muzyki	Nie dotyczy
62	Aplikacje kliniczne	Nie dotyczy
63	Badania neurologiczne	Nie dotyczy
64	Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego	Nie dotyczy
65	Specjalne, przeznaczone dla oferowanego urządzenia, oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań głowy w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign Head LS, ReadyBrain, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta) funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych	Nie dotyczy
66	Oprogramowanie umożliwiające wybranie 10 lub więcej celów pozycjonowania warstw (Head references), działające w oparciu algorytmy Sztucznej Inteligencji (AI) z wykorzystaniem algorytmów Deep Learning (DL)	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
67	Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI) – Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
68	Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki (typu ,,susceptibility weighted imaging’’) z możliwością zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej techniki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego (SWAN lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta)	Tak – 2 pkt. / Nie – 0 pkt.
69	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta).	Nie dotyczy
70	Wysoko rozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) oraz pozbawione artefaktów ruchowych, co najmniej w dwóch kontrastach	Tak – 1 pkt. / Nie – 0 pkt.
71	Morfologiczne badania neurologiczne głowy – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 5 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silenz, Petra lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi.	Nie dotyczy
72	Obrazowanie dyfuzji (DWI)	Nie dotyczy
73	DWI w oparciu o single-shot EPI	Nie dotyczy
74	DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
75	Maksymalna wartość współczynnika b w DWI ≥ 10 000	Nie dotyczy
76	Minimalna wartość współczynnika b w DWI = 20 s/mm2	Nie dotyczy
77	Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta)	Nie dotyczy
78	Wysoko rozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta).	Tak – 5 pkt / Nie – 0 pkt
79	Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika), bez czasowych ograniczeń licencyjnych.	Nie dotyczy
80	Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane. Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy lub głowy i szyi.	Tak – 3 pkt. / Nie – 0 pkt.
81	Obrazowanie perfuzji (PWI)	Nie dotyczy
82	PWI w oparciu o single-shot EPI	Nie dotyczy
83	Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta)	Nie dotyczy
84	Bezkontrastowa perfuzja mózgu 3D (Arterial Spin Labeling) w oparciu o techniki bazujące na sekwencji typu FSE, TSE lub równoważne, umożliwiająca obliczenie wartości CBF (Celebral Blood Flow) i podania jej w postaci liczbowej	Tak – 3 pkt. / Nie – 0 pkt.
85	Tensor dyfuzji (DTI)	Nie dotyczy
86	DTI w oparciu o Single Shot EPI	Nie dotyczy
87	Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 100 kierunków,	Wartość największa 3 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
88	Traktografia Tensora Dyfuzji	Nie dotyczy
89	Badania funkcjonalne mózgu (fMRI)	Nie dotyczy
90	Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD	Nie dotyczy
91	Angiografia (MRA)	Nie dotyczy
92	Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF)	Nie dotyczy
93	Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC)	Nie dotyczy
94	Kontrastowe MRA (ceMRA)	Nie dotyczy
95	Dynamiczne ceMRA 3D	Nie dotyczy
96	Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
97	Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
98	Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania naczyń tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
99	Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
100	Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała	Nie dotyczy
101	Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
102	Cholangiografia MR	Nie dotyczy
103	Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
104	Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
105	Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
106	Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
107	Urografia i enterografia MR	Nie dotyczy
108	Zaawansowane sekwencje pozwalające na ocenę stopnia otłuszczenia wątroby (IDEAL IQ, lub odpowiednik wg nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
109	Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, trzustki, (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
110	Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) np. 20cm x 10cm, bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania 2D fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta).	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
111	Sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza w wątrobie wraz z oprogramowaniem postprocessingowym (StarMap lub odpowiedni do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
112	Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE, LAVA STAR lub odpowiednio do nazewnictwa producenta)	Nie dotyczy
113	Badania stawów	Nie dotyczy
114	Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe	Nie dotyczy
115	Badania barku	Nie dotyczy
116	Badania nadgarstka	Nie dotyczy
117	Badania stawu kolanowego	Nie dotyczy
118	Badania stawu skokowego	Nie dotyczy
119	Kalkulacja map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki (Chrząstkogram, ParametricMap, Cartigram, MapIt lub odpowiednio do nomenklatury producenta) wraz z protokołami dla w pełni zautomatyzowanego mapowania.	Nie dotyczy
120	Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów: in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only (IDEAL, DIXON lub odpowiednik producenta) wykorzystywana m.in. do badań szyi, mięśnio-szkieletowych (np. kolano).	Nie dotyczy
121	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (typu SPACE,BRAVO,CUBE lub równoważne)	Nie dotyczy
122	Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie pozycjonowania badań stawu kolanowego w sposób nadzorowany przez skaner (AutoAlign, AIRx lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
123	Pakiet do obrazowania kości (oZTEo, BlackBone lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
124	Obrazowanie kości na bazie akwizycji ZTE (Zero TE) z parametrem TE ≤ 20 µs, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych (oZTEo lub odpowiednio do nomenklatury producenta).	Nie dotyczy
125	Badania serca (CMR)	Nie dotyczy
126	Cardiac Morphology (morfologia serca)	Nie dotyczy
127	Functional Imaging/CINE (obrazowanie czynności serca z opcją dynamiczną)	Nie dotyczy
128	Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi)	Nie dotyczy
129	Obrazowanie równoległe	Nie dotyczy
130	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE, ASSET, IPAT, SPEEDER lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
131	Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
132	Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie≥ 4;	Nie dotyczy
133	Metody przyspieszenia obrazowania	Nie dotyczy
134	Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
135	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
136	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań wolumetrycznych (3D) co najmniej typu T1, T2, T1 FLAIR, T2 FLAIR w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (np.: HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
137	Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich badań DWI oraz DTI głowy na bazie pobudzania oraz akwizycji danych kilku oddzielnych warstw jednocześnie (HyperBand, Simultaneous Multi-Slice, lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
138	Techniki redukcji artefaktów	Nie dotyczy
139	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
140	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
141	Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
142	Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, umożliwiająca akwizycje z matrycą 512 x 512	Tak – 3 pkt. / Nie – 0 pkt.
143	Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
144	Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
145	Automatyczna modyfikacja sekwencji skanowania dla pacjentów z implantami warunkowo dopuszczonymi do badania MR na podstawie cech (specyfikacji) implantu (HyperMAVRIC lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak – 3 pkt. / Nie – 0 pkt.
146	Kompensacja przepływu krwi.	Nie dotyczy
147	Kompensacja ruchów oddechowych i czynnościowych (np. perystaltycznych; ruchów serca).	Nie dotyczy
148	Bramkowanie oddechowe	Nie dotyczy
149	Techniki spektralnej saturacji	Nie dotyczy
150	Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu	Nie dotyczy
151	Częstotliwościowo selektywna saturacja wody	Nie dotyczy
152	Spektroskopia (MRS)	Nie dotyczy
153	Spektroskopia protonowa typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) z zastosowaniem techniki STEAM i PRESS	Nie dotyczy
154	Chemical Shift Imaging (CSI), 2D, 3D	Nie dotyczy
155	Aplikacje do postprocessingu badań spektroskopii Single Voxel oraz CSI 2D, 3D na konsoli operatora	Nie dotyczy
156	Metody rekonstrukcji obrazów	Nie dotyczy
157	Metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie SNR i rozdzielczości przestrzennej, możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską (DeepResolve Gain i DeepResolve Sharp, AIR Recon lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
158	Metoda rekonstrukcji obrazów zwiększająca jakość otrzymanego obrazu, umożliwiająca jednoczesne zwiększenie (co najmniej trzy ustawienia dostępne z poziomu klinicznego) SNR i rozdzielczości przestrzennej, , możliwa do zastosowania co najmniej w badaniach warstwowych (2D), zintegrowana z konsolą operatorską. Rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję (AI), wykorzystujące odpowiednio nauczoną sieć inteligentną/neuronową i mechanizm tzw. głębokiego uczenia (Deep Learning) (DeepResolve Boost, AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
159	Metoda: / a. działająca w oparciu o dane surowe zebrane podczas badania / b. wykorzystująca algorytm działający bez skanu kalibracyjnego / c. likwidująca artefakty Gibbs’a tzw. truncation artifacts / d. umożliwiająca zastosowanie dla sekwencji różnych typów / e. kompatbilna z obrazowaniem równoległym (ASSET, ARC, SENSE, iPAT lub odpowiednio do nomenklatury producenta) / (AIR Recon DL lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie – 0 pkt / Spin Echo (SE), Fast Spin Echo (FSE) – 5 pkt / Single Shot Fast Spin Echo (lub odpowiednik) – 5 pkt / Gradient Echo (GRE), / Fast Gradient Echo – 5 pkt / DWI – 5 pkt / Sekwencje z środkiem kontrastującym i bez – 5 pkt
160	Metoda możliwa do zastosowania w badaniach wolumetrycznych (3D)	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
161	Metoda możliwa do zastosowania razem z techniką redukcji artefaktów ruchowych z punktu 139,140,141	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
162	Sekwencje obrazujące	Nie dotyczy
163	Spin Echo (SE).	Nie dotyczy
164	Inversion Recovery (IR)	Nie dotyczy
165	Gradient Echo (GRE)	Nie dotyczy
166	2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
167	2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta	Nie dotyczy
168	2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
169	Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
170	2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
171	2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
172	2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
173	Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE)	Nie dotyczy
174	Multi-Shot	Nie dotyczy
175	Single-Shot	Nie dotyczy
176	Turbo IR	Nie dotyczy
177	Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
178	Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
179	Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
180	Parametry obrazowania	Nie dotyczy
181	Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej x/y ≥ 50 cm;	Wartość największa 5 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
182	Maks. FoV w osi podłużnej z (statycznie) ≥ 50 cm;	Wartość największa 5 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
183	Maks. FoV w osi podłużnej z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) ≥ 180 cm;	Nie dotyczy
184	Min. FoV ≤ 1,0 cm;	Nie dotyczy
185	Parametry akwizycyjne	Nie dotyczy
186	Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji	Nie dotyczy
187	Min. grubość warstwy dla skanów 2D ≤ 0,5 mm	Nie dotyczy
188	Min. grubość warstwy dla skanów 3D ≤ 0,1 mm;	Nie dotyczy
189	Parametry sekwencji	Nie dotyczy
190	EPI: min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 10 ms;	Wartość najmniejsza 5 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
191	EPI: min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 2,7 ms;	Wartość najmniejsza 5 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
192	EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,72 ms	Wartość najmniejsza 5 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
193	3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256 x 256 ≤ 1,15 ms;	Wartość najmniejsza 5 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
194	3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256 x 256 ≤ 0,22 ms;	Wartość najmniejsza 5 pkt / Wartość graniczna 0 pkt / pozostałe proporcjonalnie
195	Konsola akwizycyjna	Nie dotyczy
196	Komputer sterujący (procesor, system operacyjny)	Nie dotyczy
197	Liczba obrazów archiwizowanych na HD w matrycy 256x256 bez kompresji≥ 1 000 000	Wartość największa 5 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
198	Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM	Nie dotyczy
199	Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny)	Nie dotyczy
200	Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024 x 1024	Nie dotyczy
201	Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV≥ 40 000 obrazów/s;	Wartość największa 5 pkt Wartość graniczna 0 pkt pozostałe proporcjonalnie
202	Równoczesne skany i rekonstrukcja	Nie dotyczy
203	Monitor (co najmniej jeden)	Nie dotyczy
204	Technologia LCD lub TFT	Nie dotyczy
205	Przekątna ≥ 21”;	Nie dotyczy
206	Matryca monitora ≥ 1280x1024;	Nie dotyczy
207	Oprogramowanie kliniczne	Nie dotyczy
208	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem	Nie dotyczy
209	Rekonstrukcje MPR	Nie dotyczy
210	Rekonstrukcje MIP	Nie dotyczy
211	Mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)).	Nie dotyczy
212	Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta)	Nie dotyczy
213	Oprogramowanie do postprocessingu badań spektroskopowych SVS	Nie dotyczy
214	Oprogramowanie do postprocessingu badań tensora dyfuzji oraz traktografii tensora dyfuzji	Nie dotyczy
215	Oprogramowanie do postprocessingu badań perfuzji bezkontrastowej ASL	Nie dotyczy
216	Praca w sieci	Nie dotyczy
217	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE	Nie dotyczy
218	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE	Nie dotyczy
219	DICOM 3.0 – DICOM PRINT	Nie dotyczy
220	DICOM 3.0 – Storage Commitment	Nie dotyczy
221	DICOM 3.0 – Modality Worklist	Nie dotyczy
222	DICOM 3.0 – MPPS	Nie dotyczy
223	System postprocessingowy oparty o architekturę „klient-serwer”	Nie dotyczy
224	Serwer aplikacyjny lub system serwerów	Nie dotyczy
225	Serwer aplikacyjny lub system serwerów umożliwiający obsługę min. 3 stacji klienckich podłączonych jednocześnie. / Minimalne parametry serwera aplikacyjnego lub system serwerów: / • liczba procesorów: min 2 / • pamięć RAM: min. 96 GB / • wbudowana macierz w architekturze RAID / • pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 3,6 TB / • redundantne zasilanie typu Hot-plug / • możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 40 000 warstw.	Nie dotyczy
226	Konsola kliencka – min. 2 sztuki o parametrach: / • pojemność HDD komputera stacji klienckiej ≥ 250 GB; / • pojemność RAM komputera stacji klienckiej ≥ 8 GB; / • napęd optyczny: DVD RW / • klawiatura, mysz / • dwa monitory diagnostyczne o przekątnej ≥ 21” oraz rozdzielczości ≥ 1920x1200 lub jeden monitor o przekątnej ≥ 30” oraz rozdzielczości ≥ 4MP / • jeden monitor opisowy o przekątnej ≥ 19” oraz rozdzielczości ≥ 1280x1024;	Nie dotyczy
227	Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM	Nie dotyczy
228	Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty	Nie dotyczy
229	Oprogramowanie kliniczne	Nie dotyczy
230	Narzędzia dla badań MR: subtrakcja obrazów MR, filtr obrazów MR jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach	Nie dotyczy
231	Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach	Nie dotyczy
232	Narzędzia do wyświetlania i opracowywania badań MR: kolana, kręgosłupa, bioder, wątroby, prostaty, głowy, angio jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach ;	Nie dotyczy
233	Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla badania MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym (Volume Illumination, Cinematic VRT, lub odpowiednio do nomenklatury producenta). jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach.	Nie dotyczy
234	Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach	Nie dotyczy
235	Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji neuro, w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników TTP, MTT, CBV i CBF, z możliwością obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji	Nie dotyczy
236	Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach ;	Nie dotyczy
237	Analiza dyfuzji, mapy ADC; jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach.	Nie dotyczy
238	Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach	Nie dotyczy
239	Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR	Nie dotyczy
240	Oprogramowanie do analiz onkologicznych zawierające m.in. analizę badań kontrolnych, oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST oraz WHO jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku;	Nie dotyczy
241	Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych MR umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, wyznaczaniem stopnia stenozy, automatycznym nazywaniem z użyciem nomeklatury anatomicznej poszczególnych naczyń jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku;	Nie dotyczy
242	Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: / 1) dedykowany workflow, umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 / 2) Ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku;	Nie dotyczy
243	Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b=50, b=400, b=1000 jednoczesny dostęp na min. 1 stanowisku;	Nie dotyczy
244	Praca w sieci	Nie dotyczy
245	DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE	Nie dotyczy
246	DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE	Nie dotyczy
247	DICOM 3.0 – DICOM PRINT	Nie dotyczy
248	DICOM 3.0 – Storage Commitment	Nie dotyczy
249	Wymagania dodatkowe	Nie dotyczy
250	Czujnik (monitor) poziomu tlenu w pomieszczeniu rezonansu magnetycznego	Nie dotyczy
251	Ręczny, przenośny detektor metalu	Nie dotyczy
252	Zestaw do kontroli jakości zgodnego z przepisami prawa	Nie dotyczy
253	Dostawa i uzupełnienie helu w magnesie do poziomu zalecanego przez producenta przed przekazaniem Zamawiającemu do eksploatacji	Nie dotyczy
254	Gaśnica niemagnetyczna	Nie dotyczy
Tabela B –Tomograf komputerowy
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych i onkologicznych	Nie dotyczy
2	Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowanie pacjenta, która rejestruje kształt, ułożenie oraz wysokość pacjenta, wykorzystująca dane przestrzenne wykonując pomiar w podczerwieni, rozpoznaje kształt, nawet gdy pacjenci są w ubraniach lub leżą przykryci kocem. Automatycznie umożliwia poprawne pozycjonowanie pacjenta w izocentrum przy pomocy jednego kliknięcia oraz umożliwia automatyczne zidentyfikowanie położenia anatomicznego i zakresu skanowania oraz zabezpiecza prawidłowy kierunek skanowania	Nie dotyczy
3	Kamera automatycznie sygnalizuje możliwość kolizji pacjenta poprzez informację na wyświetlaczu na gantry aparatu	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
4	Ilość nienakładających się warstw uzyskiwanych w jednym obrocie lampy dla jednej energii ≥ 64	Nie dotyczy
5	Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z ≥38,4mm (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości)	≤ 38,4 mm – 0 pkt / > 38,4 mm – 10 pkt / > 80 mm – 20 pkt
6	Średnica otworu gantry ≥ 75 cm.
7	Odległość ogniska lampy od detektora ≤112cm	≤ 95 cm – 20 pkt / ≤ 100 cm – 10 pkt / > 100 cm – 0 pkt
8	Maksymalna dopuszczalna masa obciążenia stołu ≥ 300 kg
9	Sterowanie ruchami stołu i gantry z wszystkich czterech stron gantry.
10	Programowane w protokole badania wskaźniki informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu widoczne z przodu i z tyłu gantry wyświetlający pozostały czas do wstrzymania oddechu.	w postaci liczbowej przedstawiającej czas pozostały do wstrzmania oddechu – 10 pkt / inne rozwiązani a– 0 pkt
11	Wyświetlanie filmów instruktażowych dla pacjenta na monitorze na gantry.	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
12	Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonej na gantry pozycji anatomicznej (min. 4 różne pozycje)	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
13	Wybór pacjenta i planowanie badania (w tym zakres planowanego skanowania) bezpośrednio z tabletów umieszczonych przy gantry	Nie dotyczy
14	Wybór pacjenta i planowanie badania (w tym zakres planowanego skanowania) bezpośrednio z tabletów umieszczonych przy gantry	Nie dotyczy
15	Skan spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry w zakresie ± 300	Nie dotyczy
16	Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG.	Nie dotyczy
17	Wyświetlanie przebiegu EKG na monitorze na gantry.	Nie dotyczy
18	Wyposażenie stołu: materac ; podgłówek do badania głowy; podgłówek do pozycji na wznak; pasy stabilizujące ; podpórki pod: ramię, kolana i nogi	Nie dotyczy
19	Ilość uzyskiwanych warstw w czasie jednego obrotu układu lampa rtg- detektor ≥128	Nie dotyczy
20	Pojemność cieplna anody lampy rtg lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna ≥7 MHU	Nie dotyczy
21	Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy rtg ≥1000 kHU/min	≥1500 kHU/min - 10 pkt
22	Moc generatora możliwa do zastosowania w protokole badania ≥ 72 kW	≥ 80kW – 10 pkt
23	Zakres napięcia anodowego ≥80-135 kV	Nie dotyczy
24	Maksymalny prąd lampy możliwy do zastosowania w protokole badania ≥ 600mA	Nie dotyczy
25	Maksymalna wartość współczynnika pitch min. 1 dla maksymalnego pola FOV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.01.2023 o bezpiecznym stosowaniu promieniowania jonizującego	Nie dotyczy
26	Maksymalna szybkość skanu spiralnego mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanowania dla pełnego pola widzenia FOV zadeklarowanego w pkt. II.11 min. 175 mm/s	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
27	Zakres badania bez elementów metalowych bez potrzeby przemieszczania pacjenta ≥ 180 cm	Nie dotyczy
28	Maksymalny zakres pojedynczego skanu spiralnego ≥180cm	180 cm – 0 pkt / > 180 cm – 5 pkt / > 185 cm – 10 pkt
29	Maksymalne akwizycyjne pole skanowania ≥50 cm
30	Ilość skolimownych akwizycyjnych pól skanowania	1 pole – 0 pkt / 2 pola i więcej -10 pkt
31	Ilość projekcji topogramu (min. AP/PA, LAT)≥2	Nie dotyczy
32	Minimalny czas pełnego skanu (obrót układu(ów) lampa detektor 3600) ≤ 0,35 s	Nie dotyczy
33	Kardiologiczna rozdzielczość czasowa (rzeczywista lub ekwiwalent)≤140ms	≥ 70 ms – 0 pkt / ≥ 35 ms – 10 pkt / < 35 ms – 20 pkt
34	Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzji przy pojedynczym podaniu kontrastu z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s ≥ 80 mm	Nie dotyczy
35	Pojedyncze badanie potrójnego wykluczenia do wykrywania zatorowości płucnej, choroby wieńcowej i rozwarstwienia aorty	Nie dotyczy
36	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach	Nie dotyczy
37	Automatyczny dobór parametrów min. kV i mA w zależności od rodzaju badania i rozmiaru pacjenta	Nie dotyczy
38	Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta podczas skanu spiralnego.	Nie dotyczy
39	Rozdzielczość przestrzenna dla trybu skanowania submilimetrowego ≤0,30mm	0,30 mm – 0 pkt / < 0,30 mm – 10 pkt
40	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 64 warstw ≤ 0,65 mm	Nie dotyczy
41	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 64 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 50% MTF ≥ 12,0 pl/cm	Nie dotyczy
42	Matryca rekonstrukcyjna ≥ 1024 x 1024	Nie dotyczy
43	Algorytm rekonstrukcyjny oparty na sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning) umożliwiający zmniejszenie poziomu szumu, uzyskanie wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz wysoką jednorodność przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek promieniowania (w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych (w tym iteracyjnych) zaoferowanych w niniejszym systemie	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
44	Algorytm oparty o sieć neuronową uczoną w oparciu o obrazy fantomów oraz rzeczywiste obrazy anatomii z wysoką dawką zrekonstruowane metoda FBP (filtered back-projection ) wzmacniająca kontrastowość obrazu, zmniejszająca szum i widmo mocy szumu, poprawiająca rozdzielczość przestrzenną.	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
45	Algorytm rekonstrukcyjny oparty o algorytmy głębokiego uczenia umożliwiający osiągnięcie obrazu końcowego bez wielokrotnego iteracyjnego przeszukiwania i przetwarzania obrazu, analizujący powyżej 1 miliona różnych parametrów obrazu.	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
46	Oprogramowanie umożliwiające „zamrożenie” tętnic wieńcowych w celu ich lepszego zobrazowania	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
47	Stanowiska pracy: - konsola operatorska / - serwer aplikacyjny wraz z trzema konsolami	Nie dotyczy
48	Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami	Nie dotyczy
49	Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ≥21”	≥ 24” – 10 pkt / < 24” – 0 pkt
50	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥500000 obrazów	Nie dotyczy
51	Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 - ≥ 65 [obrazów/s]	Nie dotyczy
52	Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych (np. iMR, ASiR-V lub odpowiednio do nomenklatury producenta) umożliwiający redukcję dawki o min. 80% w porównaniu do standardowej rekonstrukcji bez pogorszenia jakości.	Nie dotyczy
53	Ilość możliwych nastaw algorytmu iteracyjnego z pkt. 52 ≥5	5 – 0 pkt / > 5 – 10 pkt / ≥ 10 – 20 pkt
54	Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokółu skanowania ≥8	Nie dotyczy
55	Podłączenie aparatu poprzez Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send / Receive, / Basic Print, / Retrieve, / Storage, / Worklist, / Structured Dose Report	Nie dotyczy
56	MIP (Maximum Intensity Projection)	Nie dotyczy
57	VR (VRT) (Volume Rendering Technique)	Nie dotyczy
58	Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D	Nie dotyczy
59	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej	Nie dotyczy
60	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych	Nie dotyczy
61	Oprogramowanie do usuwania artefaktów pochodzących od obiektów metalowych.	Nie dotyczy
62	Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG	Nie dotyczy
63	Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych.	Nie dotyczy
64	Niskodawkowa pulsacyjna prospektywna akwizycja bramkowana sygnałem EKG do badania naczyń wieńcowych	Nie dotyczy
65	Serwer aplikacyjny: / liczba procesorów: min. 2 procesory 18 rdzeniowe / pamięć RAM: min. 384 GB / wbudowana macierz w konfiguracji RAID / pojemności macierzy: min. 10 TB / redundantne zasilanie typu Hot-plug / serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 80 000 warstw / dwa stanowiska lekarskie – konsole zależne wyposażone w min. 1 monitor medyczny o przekątnej min. 30” i monitor opisowy min. 21" / UPS do konsoli operatorskiej	Nie dotyczy
66	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive / Basic Print / Query / Retrieve / Storage Commitment	Nie dotyczy
67	Oprogramowanie podstawowe – minimum 6 jednoczasowych dostępów	Nie dotyczy
68	SSD (Surface Shaded Display)	Nie dotyczy
69	VRT (Volume Rendering Technique)	Nie dotyczy
70	Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości	Nie dotyczy
71	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej	Nie dotyczy
72	Wirtualna endoskopia dróg powietrznych i naczyń	Nie dotyczy
73	Oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji 3D	Nie dotyczy
74	Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
75	Oprogramowanie zaawansowane
76	Oprogramowanie do segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” – minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
77	Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów. - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
78	Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy) - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
79	Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany oraz umożliwiające porównanie zmian ogniskowych bieżącego badania z poprzednim badaniem tego samego pacjenta - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
80	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi - minimum 2 jednoczasowy dostęp	Nie dotyczy
81	Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu wraz z automatycznym obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka - minimum 2 jednoczasowy dostęp	Nie dotyczy
82	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia) - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
83	Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
84	Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu) - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
85	Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów mózgu umożliwiające automatyczną fuzję obrazów poszczególnych faz napływu kontrastu i automatycznie pokazujące w różnych kolorach tętnicę, żyły i naczynia oboczne na sumarycznym obrazie – minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
86	Oprogramowanie do diagnostyki udarów z możliwością podania wartości skali ASPECTS – minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
87	Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wysłanie raportu w postaci wiadomości email z wynikiem badania z pkt. 86 do określonej grupy odbiorców	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
88	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
89	Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
90	Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
91	Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
92	Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcjami: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
93	Automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń wieńcowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
94	Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 i 20 segmentowego diagramu AHA - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
95	Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
96	Automatyczne wyznaczanie obrysów wewnętrznych i zewnętrznych mięśnia serca (wsierdzia i nasierdzia) wszystkich czterech jam serca wraz z obliczaniem parametrów funkcjonalnych wszystkich czterech jam serca - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
97	Uwidocznienie tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
98	Oprogramowanie do oceny blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych, umożliwiające kodowanie rodzajów blaszek kolorem z możliwością definiowania progów - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
99	Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
100	Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
101	Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
102	Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, CT/SPECT, itp. - minimum 2 jednoczasowe dostępy	Nie dotyczy
103	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów.	Nie dotyczy
104	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości.	Nie dotyczy
105	Wyposażenie dodatkowe	Nie dotyczy
106	Dostawa strzykawki automatycznej do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK. Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl min. 2000 ml Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi min. 400 ml. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów min. 17 bar (246,6 psi)Automatyczne wypełnienie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. Możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym, bezprzewodowe połączenie z terminalem sterującym w oparciu o standard bluetooth. Eksploatacja wstrzykiwacza prowadzona z wykorzystaniem materiałów nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl Generowanie stabilnej zaprogramowanej prędkości przepływu w całym zakresie iniekcji Dwupoziomowy system proaktywnego zapobiegania powietrza w zestawie dziennym. Trzykanałowy, bezwkładowy , tłokowy wstrzykiwacz środka kontrastowego. Sprzężenie wstrzykiwacza z oferowanym tomografem min. w klasie IV wg CiA 425	Nie dotyczy
107	Oprogramowanie do kontroli jakości tomografów komputerowych.	Nie dotyczy
108	Pasy mocujące głowy pacjentów - 15 szt.; Pozycjnowery pod plecy - 2 szt., materace na stół TK - 2 szt. Środki ochrony osobistej: fartuchy dwustronne 0,35 i 0,50mmPb jeden w rozmiarze M, drugi w rozmiarze L; kryzy - osłony tarczycy Pb 0,5 - 2 szt. koc ochronny 0,5mmPb -1 szt	Nie dotyczy
Tabela C – Aparat RTG typu komando
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Generator	Nie dotyczy
2	Generator wysokoczęstotliwościowy min.100kHz	< 400 kHz – 0 pkt / ≥ 400 kHz – 10 pkt
3	Moc generatora min.60kW	Nie dotyczy
4	Zakres napięć radiografii min.40kV-150kV	Nie dotyczy
5	Zakres mAs min. 600mAs	<1000mAs – 0 pkt / ≥ 1000 mAs – 10 pkt
6	Zakres napięć fluoroskopii min.40kV-120kV	Nie dotyczy
7	Liczba dostępnych częstotliwości fluoroskopii pulsacyjnej 4	Nie dotyczy
8	Wartość częstotliwości fluoroskopii pulsacyjnej min.24 pulsów	Nie dotyczy
9	Kolumna lampy RTG	Nie dotyczy
10	Minimalna odległość SID 110 cm	Nie dotyczy
11	Maksymalna odległość SID min 150 cm	< 180 cm– 0 pkt / ≥ 180 cm– 10 pkt
12	Zmotoryzowany przesuw wzdłużny min.10cm	Nie dotyczy
13	Projekcje skośne, zakres kątów min 40º	Nie dotyczy
14	Zmotoryzowany obrót lampy min +90º /-180º	< ±180º– 0 pkt / ≥±180º– 10 pkt
15	Lampa RTG	Nie dotyczy
16	Maksymalne napięcie lampy min.150 kV	Nie dotyczy
17	Wielkość ogniska małego wg normy IEC (PN-EN) 60336 min.0.6mm	Nie dotyczy
18	Wielkość ogniska dużego wg normy IEC (PN-EN) 60336 min.1.0 mm	Nie dotyczy
19	Pojemność cieplna anody min.600kHu	Nie dotyczy
20	Zintegrowany w kolimatorze miernik dawki	Nie dotyczy
21	Automatyka zabezpieczenia przed przegrzaniem lampy	Nie dotyczy
22	Zintegrowany miernik dawki /System pomiaru dawki (DAP) z automatycznym odczytem i archiwizacją	Nie dotyczy
23	Lampa z siatką w celu minimalizacji dawki pacjenta i personelu, z obsługą fluoroskopii pulsacyjnej sterowanej dodatkowym polem elektrycznym sterującym impulsami promieniowania w sposób pozwalający na organicznie dawki pacjenta przez wyeliminowanie narastania i opadania impulsu w wiązce wyjściowej z lampy.	Tak – 80 pkt. / Nie – 0 pkt.
24	Stół pacjenta	Nie dotyczy
25	Wymiary blatu stołu min 210 x 70 cm	<240x80 cm – 0 pkt / ≥ 240x80 cm – 10 pkt
26	Obszar przepuszczający promieniowanie (zakres pokrycia pacjenta) min.190 cm	Nie dotyczy
27	Zmechanizowany obrót stołu min+/- 90º	Nie dotyczy
28	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana	Nie dotyczy
29	Minimalna wysokość stołu nad podłogą max 50cm	Nie dotyczy
30	Blat stołu płaski, z materiału odpornego na zarysowania z szynami (lub rozwiązaniem równoważnym) do mocowania akcesoriów	Nie dotyczy
31	Udźwig stołu z możliwością pochylenia i zmiany wysokości min. 220kg	<260 kg– 0 pkt / ≥ 260 kg – 10 pkt
32	Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji „ 0”	Nie dotyczy
33	Automatyka mechanizmu podnoszenia i opuszczania oraz obrotu blatu stołu sterowana elektronicznie	Nie dotyczy
34	Podnóżek mocowany od strony głowy lub stóp, płynna regulacja wysokości	Nie dotyczy
35	Wskaźnik kąta pochylenia stołu.	Nie dotyczy
36	Detektor	Nie dotyczy
37	Detektor cyfrowy obrazu z transmisją obrazu na bieżąco, do fluoroskopii min.42cmx42cm	Nie dotyczy
38	Detektor przeznaczony do badań radiograficznych i fluoroskopowych	Nie dotyczy
39	Tor wizyjny wysokiej rozdzielczości 1024x1024 pikseli	<3000 x 3000– 0 pkt / ≥ 3000 x 3000 – 10 pkt
40	Matryca panela detekcyjnego min.2680x2680 pikseli	< 3000 x 3000 – 0 pkt / ≥ 3000 x 3000 – 10 pkt
41	Rozdzielczość wysokokontrastowa min. 3 lp/mm	Nie dotyczy
42	Funkcja Stitching- możlwość wykonywania zdjęć kości długich	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
43	Konsola operatorska	Nie dotyczy
44	Monitor kolorowy przekątna min. 19";min. 1280x1024; rozdzielczość min. 1 Mpix; kontrast min 600:1	Nie dotyczy
45	Wskaźnik włączonego promieniowania	Nie dotyczy
46	Możliwość pochylenia monitorów	Nie dotyczy
47	Pojemność twardego dysku – liczba obrazów bez kompresji w matrycy min. 1024x1024 min.100.000 obrazów	<230000– 0 pkt / ≥230000– 10 pkt
48	Fluoroskopia cyfrowa	Nie dotyczy
49	Max. prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej min 15 obrazów /sek	Nie dotyczy
50	Radiografia cyfrowa	Nie dotyczy
51	Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy min. 1024x1024 min.10 obrazów/sek	powyżej 20obr/sek – 10pkt
52	Automatyczne czytanie danych z HIS i RIS przez interfejs DICOM	Nie dotyczy
53	Możliwość wprowadzania danych pacjenta ręcznie	Nie dotyczy
54	Automatyczna selekcja badania z Worklisty	Nie dotyczy
55	Możliwość definiowania programów anatomicznych dla każdego badania APR	Nie dotyczy
56	Rejestracja dawki dla każdego badania	Nie dotyczy
57	Automatyczna optymalizacja zdjęć po badaniu	Nie dotyczy
58	Obrót obrazu	Nie dotyczy
59	Mirroring tj. odbicie lustrzane	Nie dotyczy
60	Automatyczny zrzut obrazu z obszaru kolimacji	Nie dotyczy
61	Ręczny zrzut zaznaczonego obrazu	Nie dotyczy
62	Dodawanie znaczników na obrazie	Nie dotyczy
63	Dodawanie komentarzy na obrazie	Nie dotyczy
64	Oprogramowanie stacji przeznaczone do radiografii, posiadające funkcję sklejania,do badań kości.	Nie dotyczy
65	Możliwość prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych. Analiza ilości zdjęć przeeksponowanych, niedoeksponowanych i korygowanych przez techników umożliwiająca optymalizację procesu obróbki i poprawę jakości otrzymanych obrazów	Nie dotyczy
66	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej	Nie dotyczy
67	Licencje protokołów: DICOM 3.0,Send Receive, Print, MPPS, Storage, Storage Storage Commitment, Modality Worklist	Nie dotyczy
68	Pełna kompatybilność z siecią DICOM-przesyłanie danych w sieci bez utraty jakości	Nie dotyczy
69	Możliwość wydruku zdjęć na drukarkach cyfrowych, kliszowych DICOM	Nie dotyczy
70	Zdalny dostęp serwisowy	Nie dotyczy
71	Wyposażenie dadatkowe	Nie dotyczy
72	Monitory LCD przeglądowe, radiologiczne min. 19" – 2 szt. wraz z wózkami	Nie dotyczy
73	Fartuchy dwustronne 0,35/0,50 mmPb rozmiar M -1 szt i rozmiar L -1 szt	Nie dotyczy
74	Półfartuch 0,50 mmPb – 1 szt.	Nie dotyczy
75	Osłony na gonady K i M - po jednym komplecie	Nie dotyczy
76	Osłony na tarczycę (kołnierz) 0,50mmPbA455:AMJ455 – 2 szt.	Nie dotyczy
77	Rękawice wielokrotnego użytku 1 mmPb – 1 para	Nie dotyczy
Tabela D – Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Pobór mocy w trybie czuwania (stand-by) <0,8 kW	Nie dotyczy
2	Generator RTG – 1 szt.	Nie dotyczy
3	Moc maksymalna ≥ 65 kW	Nie dotyczy
4	Zakres napięć ≥ 40-150kV	Nie dotyczy
5	Maksymalny prąd ≥ 800mA	≥1000mAs – 10 pkt
6	Zakres mAs ≥ 0,5-500mAs	większy zakres -10pkt
7	Minimalny czas ekspozycji ≤ 1ms	Nie dotyczy
8	Ilość programów anatomicznych ≥ 1000	Nie dotyczy
9	Wymagane zasilanie 3x400V/50Hz	Nie dotyczy
10	Automatyka AEC	Nie dotyczy
11	Ręczny dobór parametrów ekspozycji	Nie dotyczy
12	Synchronizacja nastawu programów anatomicznych z układem AEC generatora	Nie dotyczy
13	Lampa RTG – 1 szt.	Nie dotyczy
14	Wielkość małego ogniska ≤ 0,6 mm	Nie dotyczy
15	Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm	Nie dotyczy
16	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU	Nie dotyczy
17	Moc ogniska małego ≥ 27kW	Nie dotyczy
18	Moc ogniska dużego ≥ 75kW	Nie dotyczy
19	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1200 kHU	pojemność powyżej 1500kHu – 10 pkt
20	Szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr/min	Nie dotyczy
21	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem	Nie dotyczy
22	Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” na obudowie lampy z możliwością sterowania ustawieniami generatora	Nie dotyczy
23	Dostępne parametry wyświetlacza m.in..: / • Wskaźnik generatora / • Wskaźnik detektora / • Wskaźniki pozycji lampy / • Kąt obrotu lampy / • SID stołu / • SID statywu ściennego / • Wskaźnik komunikatów / • Wskaźniki autotrackingu i autopozycjonowania / • Modyfikacja kV, mAs i ms / • Wybór komór AEC / • Dane pacjenta	Nie dotyczy
24	Przy obrocie kołpaka lampy wyświetlacz LCD zachowuje wyświetlanie parametrów w poziomie	Nie dotyczy
25	Wykonywanie badań przy użyciu dwóch ognisk lampy jednocześnie w programowalnej proporcji mocy w przypadku młodzieży i osób dorosłych	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
26	Mocowanie lampy RTG	Nie dotyczy
27	Lampa RTG mocowana na zawieszeniu sufitowym	Nie dotyczy
28	Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 320 cm	Nie dotyczy
29	Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥ 220 cm	Nie dotyczy
30	Zakres motorowego ruchu pionowego lampy RTG ≥ 160 cm	Nie dotyczy
31	Minimalna odległość ogniska lampy RTG od podłogi ≤ 42cm	Nie dotyczy
32	Zakres ruchu lampy RTG względem osi pionowej min. +/- 180°	Nie dotyczy
33	Zakres ruchu lampy RTG względem osi poziomej min. +/- 180°	Nie dotyczy
34	Możliwość wykonywania zdjęć poza stołem kostnym	Nie dotyczy
35	Kolimator – 1 szt.	Nie dotyczy
36	Kolimator z ledowym oświetleniem pola obrazowania	Nie dotyczy
37	Wskaźnik laserowy ułatwiający centrowanie kasety RTG	Nie dotyczy
38	Cyfrowe wyświetlanie kąta obrotu kołpaka	Nie dotyczy
39	Miernik wartości dawki ekspozycji DAP, zintegrowany z generatorem, zapewniający przesyłanie dawki z obrazem	Nie dotyczy
40	Filtry niezasłaniające wiązki świetlnej kolimatora	Nie dotyczy
41	Automatyczna kolimacja	Nie dotyczy
42	Automatyczna filtracja	Nie dotyczy
43	Filtry pediatryczne min. 0.1 mm Cu oraz 0.2 mm Cu z możliwością ich wyboru na cyfrowym panelu sterowania	Nie dotyczy
44	Stół – 1 szt.	Nie dotyczy
45	Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją wysokości – góra/dół	Nie dotyczy
46	Wymiary płyty stołu ≥ 220x75 cm	Nie dotyczy
47	Regulowana wysokość blatu stołu od podłogi w zakresie ≥ 56 – 86 cm	Nie dotyczy
48	Blat stołu pływający	Nie dotyczy
49	Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 110 cm	Nie dotyczy
50	Zakres ruch poprzecznego ≥ 25 cm	Nie dotyczy
51	Automatyka AEC	Nie dotyczy
52	Liczba komór systemu AEC ≥ 3	Nie dotyczy
53	Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 100 cm, 40l/cm, 10:1	Nie dotyczy
54	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi	Nie dotyczy
55	Kratka przeciwrozproszeniowa -oscylacyjna ( ruchoma w trakcie ekspozycji)	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
56	Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta ≥ 300 kg	Nie dotyczy
57	Funkcja automatycznego podłączenia i ładowania – z chwilą włożenia detektora do szuflady Bucky, zaczyna on się automatycznie doładowywać	Nie dotyczy
58	Uchwyt dla pacjenta	Nie dotyczy
59	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu (hamulca elektromagnetycznego) przyciskami nożnymi lub ręcznymi	Nie dotyczy
60	Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym stołu	Nie dotyczy
61	Funkcja trackingu poziomego – bucky w stole podąża za ruchem poziomym i kątowym lampy RTG	Nie dotyczy
62	Statyw do zdjęć odległościowych / płucnych – 1 szt.	Nie dotyczy
63	Maksymalna odległość środka panelu od podłoża ≥ 172cm	Nie dotyczy
64	Minimalna odległość środka panelu od podłoża ≤ 30 cm	≤ 28,5 cm – 10 pkt.
65	Panel pochylany motorowo min. 110 stopni	Nie dotyczy
66	Kratka przeciwrozproszeniowa min. SID 150 cm, 40l/cm, 10:1	Nie dotyczy
67	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez konieczności użycia narzędzi	Nie dotyczy
68	Kratka przeciwrozproszeniowa -oscylacyjna ( ruchoma w trakcie ekspozycji)	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.
69	Automatyka AEC	Nie dotyczy
70	Liczba komór systemu AEC ≥ 3	Nie dotyczy
71	Uchwyty boczne i górny	Nie dotyczy
72	Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu	Nie dotyczy
73	Funkcja automatycznego ładowania i podłączenia detektora po umieszczeniu go w statywie	Nie dotyczy
74	Funkcja trackingu pionowego – lampa RTG podąża za ruchem pionowym statywu	Nie dotyczy
75	Detektor cyfrowy przeznaczony do pracy w stole i statywie – 2 szt.	Nie dotyczy
76	Rozmiar pola aktywnego: 43x43 cm (+/- 1 cm) lub 34cmx42 cm	Nie dotyczy
77	Praca detektora w trybie przewodowym i bezprzewodowym	Nie dotyczy
78	Materiał warstwy scyntylacyjnej Csl (jodek cezu)	Nie dotyczy
79	System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę	Nie dotyczy
80	Rodzaj technologii detektora	Tradycyjny detektor na szkle – 0 pkt. / Detektor typu flex pozbawiony szkła – 20 pkt.
81	Wielkość piksela detektora ≤ 150 µm (+/-2um)	Nie dotyczy
82	Waga z baterią ≤ 3.1 kg	≤ 2,8 kg – 10 pkt.
83	Grubość detektora ≤ 15 mm	Nie dotyczy
84	Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 250 kg	≤ 300kg – 0 pkt. / > 300 kg – 5 pkt.
85	Maksymalne obciążenie punktowe (fi 4 cm) detektora ≥ 150 kg	Nie dotyczy
86	Podgląd obrazu ≤ 2 s	Nie dotyczy
87	Czas pełnego cyklu ≤ 8 s	Nie dotyczy
88	Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie	Nie dotyczy
89	Wodoodporność detektora – klasa min. IP55	< IP56 – 0 pkt. / ≥ IP56 –5 pkt.
90	Detektor wyposażony w warstwę antybakteryjną na etapie produkcji detektora, nie dopuszcza się ingerencję w detektor i nakładanie warstwy za pomocą preparatów firm trzecich	Nie dotyczy
91	Liczba bitów przetwarzania min ≥ 14 bitów	< 16 bit – 0 pkt. / ≥ 16 bit – 5 pkt.
92	Wbudowany sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na ekranie konsoli technika	Nie dotyczy
93	Wskaźnik naładowania baterii umieszczony w obudowie detektora	Nie dotyczy
94	Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów ( min 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG	Nie dotyczy
95	Wskażnik ilości zdjęć przechowywanych w pamięci wewnętrznej detektora	Nie dotyczy
96	Możliwość szybkiego doładowania detektora - maksymalnie 5 min. ładowania wystarczające na min. 30 ekspozycji	Tak – 5 pkt. / Nie – 0 pkt.
97	Aplikacje zaawansowane	Nie dotyczy
98	urządzenie i oprogramowanie posiadające funkcję skalometrii (stitching). / Opcja umożliwia: / uzyskiwanie obrazów całego kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji stojącej pacjenta (akwizycja obrazów na długości co najmniej 150 cm) / uzyskiwanie obrazów całego kręgosłupa i kończyn dolnych w pozycji leżącej pacjenta (akwizycja obrazów na długości co najmniej 105 cm) / wykorzystanie statywu i pozycjonera pacjenta przystosowanego do wykonywania badań z wykorzystaniem funkcji skalometrii (stitching).	Nie dotyczy
99	Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i statywem do zdjęć płucnych z możliwością autotrackingu i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania.	Nie dotyczy
100	System autopozycjonowania lampy RTG zgodnie z wybraną procedurą ≥ 80 programowanych pozycji	≥ 99 programowanych pozycji – 20 pkt.
101	Konsola technika – 1 szt.	Nie dotyczy
102	Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem - nie dopuszcza się rozwiązań np.retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora.	Nie dotyczy
103	Komputer konsoli technika o parametrach dedykowanych przez producenta	Nie dotyczy
104	Monitor min. 19" LCD (dotykowy)	Nie dotyczy
105	Możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy klawiatury i myszy oraz ekranu dotykowego	Nie dotyczy
106	UPS dobrany mocą do zestawu	Nie dotyczy
107	Pojemność obrazowa stacji min. 8 000 obrazów	Nie dotyczy
108	Dostęp do stacji po uprzednim zalogowaniu	Nie dotyczy
109	Poziomowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników (modyfikacja zabezpieczona hasłem administratora)	Nie dotyczy
110	Możliwość zmiany hasła z poziomu użytkownika	Nie dotyczy
111	Możliwość wyboru technika wykonującego badanie (z przekazaniem tej informacji wraz z obrazami do systemu PACS)	Nie dotyczy
112	Możliwość przypisania technikowi kodu pod którym będzie on oznakowany w tagach pliku DICOM	Nie dotyczy
113	Algorytm umożliwiający korektę kontrastu dynamicznego i redukcji szumów/artefaktów w zależności od struktur anatomicznych – zapewniający automatyczne wykrywanie tych struktur - z możliwością dostosowywania parametrów.	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
114	Automatyczne i ręczne blendowanie (maskowanie) obrazu	Nie dotyczy
115	Automatyczne i ręczne kadrowanie (przycinanie) obrazu	Nie dotyczy
116	Regulacja jasności i kontrastu (window/level)	Nie dotyczy
117	Odbicie lustrzane obrazu w pionie i w poziomie	Nie dotyczy
118	Powiększanie obrazów (ręczne, 1:1, dopasowanie do obszaru, tryb pełnoekranowy)	Nie dotyczy
119	Usuwanie obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej	Nie dotyczy
120	Funkcja nanoszenia komentarzy. Wprowadzanie pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjęcia z regulacją wielkości czcionki, koloru i tła.	Nie dotyczy
121	Funkcja nanoszenia adnotacji graficznych (strzałki, linie, znaczniki) wraz ze zmianą koloru i tła oraz obracaniem	Nie dotyczy
122	Funkcja edycji i dodawania własnych adnotacji graficznych przez użytkownika	Nie dotyczy
123	Funkcja umieszczania adnotacji tekstowych automatycznie uzupełnianych wartościami pochodzącymi z obrazu (np. kVp, mAs, data badania itp.)	Nie dotyczy
124	Funkcja ostrzegania użytkownika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości odchylenia indeksu ekspozycji (DI)	Nie dotyczy
125	Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania, które przetwarza obraz do postaci o tak wysokiej jakości, jak przy użyciu tradycyjnej, fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej, redukując tym samym otrzymywaną dawkę promieniowania RTG dla Pacjenta.	Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.
126	Interfejs DICOM 3.0: Storage; Print; MPPS; Worklist	Nie dotyczy
127	Po rozpoczęciu badania możliwe jest:-Dodanie kolejnej projekcji-Zmiany programu anatomicznego (nawet po odczycie)-duplikowanie projekcji-odrzucenie odczytanego obrazu (z powieleniem projekcji)-kasowanie nieużytych projekcji	Nie dotyczy
128	Dane obrazowe wysyłane w zapisie 16 bitowym	Nie dotyczy
129	Interfejs użytkownika oprogramowania do akwizycji oraz obróbki zdjęć w języku polskim wraz z pomocą kontekstową (najechanie kursorem na przycisk powoduje wyświetlenie opisu działania funkcji)	Nie dotyczy
130	Łączenie danych demograficznych pacjenta (wpisanych przed lub po odczytaniu obrazu) i rodzaju badania z obrazem	Nie dotyczy
131	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku (z uwzględnieniem danych takich jak (minimum): Nazwisko, Imię, identyfikator, oddział/jednostka zlecająca, płeć, data urodzenia, informacje o alergiach, komentarz)	Nie dotyczy
132	Automatyczne uzupełnianie danych pacjenta po podanym identyfikatorze w przypadku gdy pacjent już istnieje w lokalnym archiwum	Nie dotyczy
133	Wyszukiwanie badań na podstawie zadanych kryteriów, m.in: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj badania, data wykonania badania	Nie dotyczy
134	Możliwość usuwania badań oczekujących oraz wykonanych z poziomu konsoli (z możliwością zablokowania tej funkcji dla określonych użytkowników)	Nie dotyczy
135	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z automatycznym tworzeniem tymczasowego identyfikatora pacjenta z możliwością późniejszego uzupełnienia danych	Nie dotyczy
136	Możliwość wpisania pacjenta do natychmiastowego wykonania lub do listy oczekujących	Nie dotyczy
137	Multisesyjność – otwarcie co najmniej 10 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie	Nie dotyczy
138	Otwarcie zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji	Nie dotyczy
139	Konsola przechowuje wykonane badania w podręcznym archiwum do określonej maksymalnej pojemności. Po przekroczeniu tej granicy najstarsze, niechronione badania są kasowane automatycznie.	Nie dotyczy
140	Możliwość oznaczenia wybranych badań jako chronione przed usunięciem	Nie dotyczy
141	Eksport obrazów badania na nośnik zewnętrzny (np. pendrive)	Nie dotyczy
142	Eksport badania na nośnik zewnętrzny wraz z przeglądarką o minimalnej funkcjonalności:-automatyczne uruchamianie przeglądarki (jeśli funkcja nie jest zablokowana w systemie operacyjnym)-zmiana powiększenia-zmiana okna wyświetlania (jasność/kontrast)-przesuwanie obrazu-pokazywanie/ukrywanie informacji na obrazie-wyświetlanie zdjęć w postaci matrycy (min. 6x6)-eksport obrazu do popularnych formatów graficznych (BMP, JPEG)-cofanie wprowadzonych zmian w sposobie wyświetlania obrazów	Nie dotyczy
143	Możliwość eksportu wielu badań (także różnych pacjentów) na jeden nośnik	Nie dotyczy
144	Odrzucanie wykonanego obrazu z podaniem przyczyny odrzucenia (wybór ze słownika przyczyn) z możliwością dopisania dowolnego komentarza	Nie dotyczy
145	Możliwość cofnięcia odrzucenia obrazu (także po zamknięciu i ponownym otwarciu badania)	Nie dotyczy
146	Programy anatomiczne wybierane poprzez graficzną prezentację rejonów anatomicznych sylwetki człowieka	Nie dotyczy
147	Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące algorytm wstępnej automatycznej obróbki obrazu	Nie dotyczy
148	Podgląd statusu urządzenia do obrazowania z graficznym przedstawieniem stanu	Nie dotyczy
149	Podgląd kolejki wysyłanych obrazów	Nie dotyczy
150	Możliwość przenoszenia obrazów pomiędzy badaniami w przypadku pomyłki (funkcjonalność dostępna dla wybranych użytkowników)	Nie dotyczy
151	Możliwość ręcznego przesłania obrazu lub badania do wybranych odbiorców (DICOM Storage)	Nie dotyczy
152	Możliwość przypisania do procedury schematu wysyłania obrazów (np. obrazy QA nie trafiają na stację lekarską, a do specjalnego archiwum)	Nie dotyczy
153	Możliwość wyboru docelowego współczynnika czułości przed odczytaniem obrazu	Nie dotyczy
154	Zmiana parametrów obróbki częstotliwościowej z poziomu użytkownika	Nie dotyczy
155	Możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów wyświetlania listy badań z szybkim przełączaniem przez użytkownika	Nie dotyczy
156	Możliwość wyboru maksymalnej ilości wyświetlanych wyników, interwału odświeżania listy i konfiguracji kolumn z poziomu użytkownika	Nie dotyczy
157	Możliwość wysyłania obrazów badania do kilku zdefiniowanych odbiorców	Nie dotyczy
158	Ten sam algorytm obróbki obrazu oferowanej konsoli technika oraz konsoli oferowanego aparatu RTG z kolumną podłogową	Nie dotyczy
159	Wyposażenie dodatkowe	Nie dotyczy
160	Zestaw do kontroli jakości zgodny z wymogami prawa	Nie dotyczy
161	Fartuchy jednostronne 0,35 mmPb rozmiar M i L – po jednej sztuce	Nie dotyczy
162	Fartuch dziecięcy 0,35mmPb - 1 sztuka	Nie dotyczy
163	Półfartuchy 0,35 i 0,50 mmPb (dorosły i dziecko) – po jednej sztuce	Nie dotyczy
164	Osłony na gonady K i M 1 mmPb – po jednym komplecie	Nie dotyczy
165	Osłony na tarczycę(kołnierz) 0,50 mmPb - 2 sztuki	Nie dotyczy
166	koc ochronny rozmiar 70x150 cm -0,50 mmPb -1 szt	Nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela E – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela E.1. – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli B
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela E.2. – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli C
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela E.3 – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli D
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Tabela C - Cena oferty
	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli B
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli C
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli D
	Wykonanie dokumentacji projektowej
	Wykonanie robót budowlanych
	Przedmiot zamówienia , o którym mowa w §1A pkt D (informat.)
	Przedmiot zamówienia , o którym mowa w §1A pkt E(szkolen.)
	łącznie

	Oferowany termin wykonania zamówienia w zakresie, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 proj. umowy - …….. dni.

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 2
Tabela A – Ultrasonograf – 1 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	USG wprowadzone do produkcji w 2022 r, wersja oprogramowania nie starsza niż z 2023 roku	Nie dotyczy
2	Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 35dB	Nie dotyczy
3	12- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej min 14 wiązek jednocześnie. Ponad 121 kanałów Tx/Rx, Liczba kanałów cyfrowych ponad 8 250 000, / procesor min intel i5 2,5 GHz lub równoważny, pamięć RAM 16 GB DDR4 SDRAM, 1x HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px	Nie dotyczy
4	Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2 w technologii 3.0), min 2 umiejscowione na pulpicie aparatu	Nie dotyczy
5	Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°.	Nie dotyczy
6	Klawiatura alfanumeryczna wysuwana z pod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej	Nie dotyczy
7	Dynamika systemu min 300 dB	Większa dynamika – 10 pkt
8	Aparat wyposażony w min 3 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe )	4 gniazda -10 pkt
9	Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 21” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej min 14”	Nie dotyczy
10	Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu przy pomocy fizycznego joysticka umiejscowionego z tyłu monitora	Tak-10 pkt :Nie – 0 pkt
11	Cyfrowe TGC min 9 stref i LGC min 9 stref , dostępne z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków) z możliwością zapamiętywania min 5 ustawień	Nie dotyczy
12	Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności powyżej 500 GB z możliwością rozbudowy o dodatkowy dysk SSD o pojemności powyżej 500 GB	możliwość rozbudowy o dodatkowy dysk min 500GB-10 pkt
13	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min 1-22 MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty)	Nie dotyczy
14	Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym	Tak-10 pkt :Nie – 0 pkt
15	Fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min	Nie dotyczy
Tryby obrazowania
16	Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie	Nie dotyczy
17	Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu.	Nie dotyczy
18	Tryby obrazowania: / - 2D / - M-Mode / - Kolor M-mode / - Doppler pulsacyjny i HPRF / - Doppler kolorowy	Nie dotyczy
19	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, B + B, 4 B / B + M / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / 4 B (Color Doppler) / 4 B (Power Doppler) / B + Color + M	Nie dotyczy
20	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia	Nie dotyczy
21	Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku. Technologia analogiczna do technologii HDR znanej z fotografii cyfrowej, służąca do znaczącej poprawy wizualizacji obszarów cienistych, badanych struktur takich jak głowa płodu (w 3 trymestrze) lub kręgosłup.	Nie dotyczy
22	Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami	Nie dotyczy
23	Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 – 20,0 mm	większy zakres 10 pkt
24	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80°	Nie dotyczy
25	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80°	Nie dotyczy
26	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30°	Nie dotyczy
27	Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,05 – 35 KHz	Nie dotyczy
28	Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 14m/s	powyżej 24m/s – 10 pkt
29	Prędkość odświeżania dla CD min. 620 klatek/sek.	Nie dotyczy
30	Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min 4900 Hz	większa prędkość odświerzania – 10 pkt
31	Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D	Nie dotyczy
32	Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach	Nie dotyczy
33	Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 40 cm	50 cm i więcej – 50 pkt
34	Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x	Nie dotyczy
35	Ultrasonograf wyposażony w sztuczną inteligencję, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem użytkownika	Nie dotyczy
36	Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku.	Nie dotyczy
37	Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień	Nie dotyczy
38	Opcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji	Nie dotyczy
39	Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych	Nie dotyczy
40	Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM	Nie dotyczy
41	Pseudo trójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych	Nie dotyczy
42	Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
43	Oprogramowaie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej	Nie dotyczy
44	Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicy min convex, linia	Nie dotyczy
45	Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę)	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
46	Pamięć dynamiczna cine min 80 000 obrazów	Powyżej 80000 obrazów – 10 pkt
Archiwizacja
47	Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów	Nie dotyczy
48	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki	Nie dotyczy
49	Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist	Nie dotyczy
50	Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów	Nie dotyczy
51	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive	Nie dotyczy
52	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	Nie dotyczy
Głowice
53	Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz / Liczba elementów 256 / Pole skanowania 50 mm / Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości / Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej / Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji / Możliwość pracy z elastografią typu SWE	Nie dotyczy
54	Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, / Zakres częstotliwości pracy 2-12MHz / Liczba elementów 192 / Pole skanowania 44mm / Obrazowanie harmoniczne / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	Nie dotyczy
55	Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz / Liczba elementów 192 / Kąt skanowania min 90 stopni / Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej (wielokrotnego użytku) / Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji / Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS / Możliwość pracy z elastografią typu SWE	Nie dotyczy
Mozliwości rozbudowy oprogramowania
56	Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
57	Moduł Elastografii uciskowej (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym. Funkcja posiadająca wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc – wyliczające parametr strain ratio	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
58	Oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
59	Pomiary Z-score	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
60	Aplikacja dedykowana do analizy stopnia stłuszczenia wątroby metodą pomiaru atenuacji fali ultradźwiękowej oraz aplikacja dedykowana do pomiaru stopnia stłusczenia wątroby poprzez analizę stopnia rozproszenia wstecznego fali ultradźwiękowej przechodzącej przez badany obszar tkanki.	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
61	Aplikacja do automatycznego wyliczania indexu wątrobowo-nerkowego do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności miąższu wątroby z korą nerki (aparat w sposób automatyczny dokonuje analizy obrazu i wstawia markery pomiarowe w strukturę wątroby oraz nerki).	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
62	Opcja rozbudowy o funkcję do pół automatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
63	Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online.	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
64	Opcja rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
65	Opcja rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
66	Opcja rozbudowy o funkcję oprogramowania do badania tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z tarczycy min 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
67	Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego klikniecia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
68	Opcja rozbudowy o software do automatycznej detekcji nerwów, kości, mięśni i naczyń w czasie rzeczywistym, każda ze struktur obrysowywana innym kolorem	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
69	Opcja rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonania pomiarów	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
70	Opcja rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS)	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
71	Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
Możliwe do podłączenia głowice na dzień składania ofert
72	Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal / Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz / Liczba elementów 80 / Kąt skanowania 90 stopni	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
73	Głowica microconvex, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz / Liczba elementów 128 / Kąt skanowania 91 stopni / Obrazowanie harmoniczne / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
74	Głowica Liniowa, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz / Liczba elementów 288 / Pole skanowania max 39 mm / Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
75	Głowica liniowa, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 3-22MHz / Liczba elementów min 192 / Pole skanowania max 26mm / Obrazowanie harmoniczne	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
76	Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 3-8 MHz / Liczba elementów min 96 / Kąt skanowania min 90°	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt
77	Głowica Convex Volumetryczny, szerokopasmowa / Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz / Liczba elementów 192 / Kąt skanowania 70 stopni / Możliwość rozbudowy	Tak-5 pkt :Nie – 0 pkt

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	USG, o którym mowa w TabeliA

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
Tabela A –Aparat do nieinwazyjnego usuwania wydzieliny– 1 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Aparat do wspomagania w sposób nieinwazyjny ewakuacji i usuwania wydzieliny z drzewa oskrzelowego (sztuczny kaszel)	Nie dotyczy
2	Zastosowanie w terapii nieinwazyjnej techniki wspomagania w odrywaniu, przemieszczaniu i usuwaniu wydzielin	Nie dotyczy
3	Sposób nieinwazyjnego podłączenia pacjenta do aparatu: - uszczelniona maska ustno-nosowa - ustnik oraz - możliwość podłączenia urządzenia do zaintubowanego pacjenta - możliwość podłączenia urządzenia do pacjenta z uszczelnioną rurką tracheostomijną	Nie dotyczy
4	Sposób pracy urządzenia: Jednoczesne naprzemiennie podawanie powietrza pod ciśnieniem dodatnim (wdech) i ujemnym (wydech) z gwałtownym przejściem z jednego na drugie oraz zapewnienie wibracji oscylacyjnych zarówno podczas wdechu jak i wydechu	Nie dotyczy
5	Aparat działający w oparciu o powietrze zasysane z atmosfery	Nie dotyczy
6	Możliwość regulacji częstości i amplitudy drgań oscylacyjnych w trakcie przeprowadzania terapii	Nie dotyczy
7	Możliwość stosowania terapii automatycznej zsynchronizowanej z naturalnym oddechem pacjenta - automatyczny trigger wyzwalający terapię, reagujący na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania	Nie dotyczy
8	Możliwość stosowania aparatu u dzieci i dorosłych	Nie dotyczy
9	Możliwość zastosowania mniejszego ciśnienia dla wdechu w stosunku do ciśnienia dla wydechu. Chodzi o taką możliwość ustawiania ciśnień by w efekcie uzyskać asymetryczność wskazań dla wdechu i wydechu.	Nie dotyczy
10	Aparat monitorujący w czasie rzeczywistym wartości stosowanego ciśnienia na wdechu i wydechu, czas trwania wdechu, wydechu i pauzy	Nie dotyczy
11	Aparat monitorujący wartości szczytowego przepływu kaszlowego ( Peak Cough Flow) oraz objętości Vti po każdym cyklu kaszlowym	Nie dotyczy
12	Możliwość zapisania w pamięci urządzenia, co najmniej 3 profili terapii i stosowania ich zamiennie bez konieczności ponownego programowania nastaw	Tak - 10 pkt;: Nie - 0pkt
13	Tryb pracy: - ręczny - automatyczny	Nie dotyczy
14	Parametry ustawiane w trybie pracy ręcznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - ręczne sterowanie długością trwania wdechu i wydechu	Nie dotyczy
15	Parametry ustawiane w trybie pracy automatycznym: - ciśnienie dla wdechu - ciśnienie dla wydechu - czas trwania wdechu - czas trwania wydechu - czas pauzy po cyklu wdech/wydech - automatyczny trigger / wyzwalanie terapii w odpowiedzi na wysiłek oddechowy pacjenta	Nie dotyczy
16	Dla obu trybów pracy możliwość ustawienia poziomu przepływu podczas wdechu na co najmniej jednym z trzech poziomów	z czterech i więcej poziomów – 10 pkt
17	Test przepływu szczytowego – pozwala oszacować wartość szczytowego przepływu kaszlu pacjenta	Nie dotyczy
18	Minimalny zakres możliwych do ustawienia ciśnień: od – 70 do + 70 cm H2O	Nie dotyczy
19	Zasilanie w zakresie min. 100-240 V AC, 50/60 Hz	Sieciowo- akumulatorrowe – 10 pkt
20	Brak konieczności kalibracji urządzenia	Nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	Aparat, o którym mowa w TabeliA

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 4
Tabela A – Cystofiberoskop– 1 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	pole widzenia 120°,	Nie dotyczy
2	kierunek widzenia 0°	Nie dotyczy
3	odległość widzenia 5-50 mm,	większy zakres – 10 pkt
4	rozmiar zewnętrzny 16,5 Fr (średnica 5,5 mm),	Nie dotyczy
5	rozmiar zewnętrzny końcówki 11,7 Fr (szerokość 4,6 mm),	Nie dotyczy
6	rozmiar kanału roboczego 7,2 Fr (średnica 2,4 mm),	Nie dotyczy
7	długość robocza 380 mm, długość całkowita 700 mm,	Nie dotyczy
8	wygięcie w górę min 190°	wygięcie powyżej 200°-10 pkt
9	wygięcie w dół 120°.	Nie dotyczy
10	Możliwość pracy w nerce jako giętki nefroskop (z adapterem i płaszczem nefroskopu	Nie dotyczy
11	Sterylizacja: STERIS V-PRO maX, STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym).	Nie dotyczy
12	W zestawie z endoskopem: zawór podwójny luer, nasadka do sterylizacji, adapter do światłowodu, szczoteczka.	Nie dotyczy
13	Kompatybilny z posiadanym przez Szpital testerem szczelności i kontenerem do sterylizacji prod. Olympus	Nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	Aparat, o którym mowa w Tabeli A

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym