- Szp/ZP-360/ 1020 /2022						            Wrocław, dnia 19.12.2022 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci”

Pytanie nr 1 – dotyczy projektu umowy

- W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść́ swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę̨ z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 17

- Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 17, igieł Seldingera w jednym rozmiarze, a mianowicie 18 G.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 17 igieł Seldingera w jednym rozmiarze 18 G.

Pytanie nr 3 – dotyczy projektu umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 2 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

- „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do projektu umowy.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 34

- Czy Zamawiający wymaga dostępności okluderów do zamykania przetrwałego otworu owalnego o średnicach dysku prawo -lewostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25 mm z fabrycznie zamontowanymi koszulkami dostarczającymi z ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym - ułatwiającym pozycjonowanie okludera w przegrodzie?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 34 okluderów o powyższych parametrach.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 19

- Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości

- wprowadzenia?

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 19

- Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 19

- Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

- Odpowiedź:

- Zamawiający jest w posiadaniu stymulatorów Biotronik Reocor D.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 19

- Czy w oparciu o normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

- Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 14

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 14 pętli naczyniowych o średnicy pętli 5mm i 10mm kompatybilnych z koszulką 4F oraz o średnicy 15, 20, 25, 30, 35mm kompatybilnych z koszulką 6F? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgodę na zaoferowanie pętli naczyniowych o powyższych parametrach.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 43

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 43 prowadników diagnostycznych o średnicy 0,018”, 0,021”, 0,025” oraz 0,035”? Pozostałe parametry bez zmian.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 43 prowadników diagnostycznych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 94

- Czy Zamawiający wymaga, przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu  uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) są idealnie dobrane –  co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt  jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 zestawu do monitorowania ciśnienia o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 12

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o następujących parametrach:

- Cewnik balonowy niskoprofilowy do PTA: - średnica kanału centralnego 0,018”

- - dostępny system  OTW

- - Profil 5 do 7F

- - średnice balonów 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm;

- - długości 20, 30, 40, 60, 80, 100, 150,200, 220,250 ,300 mm

- - ciśnienie robocze (RBP) do 24 atm

- - długość cewnika 80,135

- - cewnik balonowy  z podwójnym pokryciem hydrofilnym na dł 35 cm

- - dobrze widoczne markery balonów, dla długości >/= 100mm podwójny marker proxymalny

- - wykonany z nylonu

- - bardzo szybki czas napełniania i opróżniania balonu

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 cewników balonowych o powyższych parametrach, przy zachowaniu wymaganej średnicy  balonu 12 mm.

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 43

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadników o następujących parametrach:

- Długości :80,150,175,220,260cm

- Prowadniki diagnostyczne, obwodowe o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE: - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve o różnych długościach: 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm., oraz promieniach: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm

- - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem

- - prowadnik o stałym lub ruchomym stalowym rdzeniu pokrytym teflonem

- - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem

- - długości od 80 do 260 cm,

- - średnica od 0,018” do 0,038” i 0,065”

- - dobre kontrastowanie w rtg

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 cewników balonowych o powyższych parametrach.

- Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 31

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 dopuści długie koszulki wprowadzające o następujących parametrach: Średnica 5, 6, 7, 8Fr, długość 45, 70, 90 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0.038” o dystalnym pokryciu hydrofilnym, koszulka zbrojona oplotem stalowym z dużą odpornością na zgięcia i załamania, brak owalizacji światła na zgięciu, koszulka dobrze widoczna pod skopią, na dystalnym końcu marker, krzywizny do wyboru: prosta, cross-over, ANL1, ANL2?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 31 długie koszulki wprowadzające o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 16 – dotyczy Pakietu nr 93  poz.2

- Czy Zamawiający dopuści złącze wysokociśnieniowe jednej długości tj. 150 cm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 93 poz. 2 przewód wysokociśnieniowy o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 17 – dotyczy Pakietu nr 95

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tylko przedłużacze zbrojone o długości 150 cm i wytrzymałości do 1200 PSI? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 95 przedłużaczy zbrojonych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy projektu umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 3), 4), 6):

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

3) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką;

4) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii reklamowanego towaru,

6) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie nr 19– dotyczy projektu przyszłej umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe. Adres mailowy zostanie podany na etapie podpisywania umowy z wybranym Wykonawcą.

- Jednocześnie Zamawiający dodaje ust. 14 w §5 Projektu umowy nadając mu brzmienie:

- „15. Faktury mogą być przekazywane w formie elektronicznej na adres mailowy: ……..„

- Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 130+30cm lub 120+30 z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 przetworników o długości 130+30cm z połączeniem bezpinowym, wodoszczelnym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 94

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

- Odpowiedź:

Wtyczka Edwards.

- Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 94

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 94 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z powyższym schematem.

- Pytanie nr 23 – dotyczy projektu umowy

Czy ilości przedmiotu zamówienia określone w formularzu asortymentowo-cenowym i podane odrębnie w odniesieniu do każdego pakietu dotyczą:

a) zamówienia podstawowego (bez dodatkowego zakresu rzeczowego – prawo opcji przewidziane w § 13 projektu umowy),

b) czy do zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji?

- Odpowiedź:

- Zamawiający informuje że ilości przedmiotu zamówienia określone w formularzu asortymentowo-cenowym w odniesieniu do każdego pakietu dotyczą zamówienia podstawowego (bez dodatkowego zakresu rzeczowego – prawo opcji przewidziane w § 13 projektu umowy).

- Pytanie nr 24 – dotyczy projektu umowy

Czy określenie ujęte w pkt. XXIII SWZ sposób obliczenia ceny, ppkt. 7 stanowiące „Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia” oznacza wymóg Zamawiającego, aby Wykonawca dokonał kalkulacji pełnego zakresu zamówienia tj. zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem opcjonalnym czy też aby dokonał kalkulacji odrębnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia z prawem opcji, które to elementy składowe pozwolą następnie na wyliczenie pełnego zakresu zamówienia?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyjaśnia że określenie ujęte w Rozdziale XXIII SWZ sposób obliczenia ceny, ust. 7 stanowiące „Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia” oznacza iż Wykonawca winien dokonać kalkulacji odrębnie dla zamówienia podstawowego oraz zamówienia z prawem opcji.

- Pytanie nr 25 – dotyczy projektu umowy

Czy jako cena stanowiąca kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty (pkt XXIV SWZ), przyjęta zostanie cena oferty dla zamówienia podstawowego, czy dla zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem objętym prawem opcji?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyjaśnia że jako cena stanowiąca kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, przyjęta zostanie cena oferty dla zamówienia podstawowego wraz z zamówieniem objętym prawem opcji.

- Pytanie nr 26 – dotyczy projektu umowy

Jaka jest korelacja między zapisami § 13 ust. 3 projektu umowy, a § 5 w zakresie wynagrodzenia wykonawcy?
„W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji określone
w § 5 Umowy”. Wspominany § 5 projekt umowy w żaden sposób nie odnosi się do kwestii wynagrodzenia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy wynagrodzenie wskazane w § 5 projektu Umowy będzie uwzględniać odrębnie wynagrodzenie z tytułu zamówienia podstawowego oraz wynagrodzenie z tytułu zamówienia objętego prawem opcji?

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyjaśnia że wynagrodzenie wskazane w § 5 projektu Umowy będzie uwzględniać odrębnie wynagrodzenie z tytułu zamówienia podstawowego oraz wynagrodzenie z tytułu zamówienia objętego prawem opcji.

- Pytanie nr 27 – dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów:

- o ciśnieniach nominalnych od 4 do 8atm,

- z dwoma wolframowymi markerami,

i spełniających pozostałe wymagania opisu?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 balonów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 28 – dotyczy Pakietu nr 23

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 11 atm

- Średnica stentów 4mm i długości 12, 16, 19mm

- Średnica stentów 5, 6, 7mm i długości 12, 16, 19, 29, 39, 59mm

- Średnica stentów 8, 9, 10 mm i długości 19,29, 39, 59mm

- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów

- Cewnik balonowy nie pokryty silikonem

- Ciśnienie RBP 14 - 16atm

I spełniających pozostałe wymagania opisu?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 23 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 29 – dotyczy Pakietu nr 30

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- ze stopu kobaltowo-chromowego L605, wycinanych laserowo w kształt tabularnej siatki

- Średnica stentów 4mm i długości 12, 16, 19mm

- Średnica stentów 5, 6, 7mm i długości 2. Dotyczy Pakietu 30

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- Średnica stentów 8, 9, 10 mm i długości 19,29, 39, 59mm

- Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 11 atm

- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów

i spełniających pozostałe wymagania opisu?

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 30 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 30 – dotyczy Pakietu nr 70

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentów:

- o długościach 12, 16, 19, 29, 39, 59mm

- CSI 6F dla wszystkich rozmiarów

- ze stopu kobaltowo-chromowego L605, wycinanych laserowo w kształt tabularnej siatki

- Długość zestawu wprowadzającego 80, 135 cm

- Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035”

i spełniających pozostałe wymagania opisu?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 70 stentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 31 – dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych wielozadaniowych w technologii fleksor: wykonane z PTFE, zbrojone spiralnym oplotem, z cieniodajną opaską RB w części dystalnej koszulki. Dostępne średnice 4-12F, długości 30-90 cm, dostosowane do prowadnika 0,038”, ramię boczne z kranikiem.

- Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 koszulek naczyniowych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 4 prowadników sztywnych typu Amplatz o śr. 0.035” i długości: 145, 180, 260 cm dostępnych w minimum trzech rodzajach sztywności o długości ścięcia (taperowania) końcówki od 4.5 do 8 cm, długości elastycznej końcówki 1.5 do 7 cm. Końcówka prosta lub zagięta o średnicy od 1.5 do 3 mm.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 prowadników sztywnych typu Amplatz o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 32 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 14 pętli do usuwania ciał obcych działających w dwóch płaszczyznach, wykonanych z elastycznego drutu nitinolowego  owiniętego cienkim, cieniodajnym, platynowym zwojem o dostępnym rozmiarze od 5mm do 30 mm, długości 125 cm, cewnik 4-6F. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 33 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 15 okludera do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych o konstrukcji plecionej nitinolowej oraz spiralnej. Dostępny rozmiar średnicy spirali 4x4 mm, długość spirali 3,5 mm. Zestaw składa się z: okluder/spirala, system uwalniający do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych, cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku, prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 15 okluderów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 34 – dotyczy Pakietu nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 20 stentów platynowych aortalnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 35 – dotyczy Pakietu nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o konfiguracji splotu z 8 powtarzalnych elementów. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 stentów platynowych aortalnych powlekanych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 36 – dotyczy Pakietu nr 24

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 24 prowadników hydrofilnych o dostępnej średnicy 0,035” i zróżnicowanej sztywności - standard, sztywne oraz końcówce prostej lub zagiętej. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 37 – dotyczy Pakietu nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o wytrzymałości na wysokie ciśnienia do 1000 psi. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 27 cewników diagnostycznych do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 38 – dotyczy Pakietu nr 30

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o dostępnych średnicach: 4mm (długości 12, 20 mm); 5mm (długości 12, 20, 40, 60 mm); 6mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm); 7mm (długości 20, 30, 40, 60 mm);

8 mm (długości 12, 20, 30, 40, 60 mm), 9, 10mm (długości 20, 30, 40, 60 mm), bez pokrycia silikonem kanału i cewnika balonowego. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 30 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 39 – dotyczy Pakietu nr 55

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 55 stentów do PDA na zestawie wprowadzającym 85 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 55 stentów do PDA o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 40 – dotyczy Pakietu nr 67

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 67 cewników balonowych o następujących parametrach:

- długość balonów: 2 ,4, 3, 6 cm

- średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm

- długość zestawu wprowadzającego 100 cm

- rbp: 1,5-10 atm, ciśnienie nominalne 1-5 atm,

- światło wewnętrzne na prowadnik 0.035”.

- Odpowiedź:

- Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 41 – dotyczy Pakietu nr 76

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych, zamontowanych na balonie o następujących rozmiarach: śr. 12mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 14mm (długość 19, 29, 39, 49, 59mm); śr. 16mm (długość 19, 29, 38, 48, 58mm); śr. 18mm (długość 29, 38, 48mm); śr. 20mm (długość 27, 37, 48mm); śr. 22 (długość 37, 48mm); śr. 24mm (długość 37, 48mm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 76 stentów aortalnych pokrytych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 42 – dotyczy Pakietu nr 78

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o następujących parametrach:

- dostępne średnice stentów: 4,5,6,7 mm i długości: 12,16,20,24,30 mm,

- ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP 12 atm,

- rozmiar koszulki wprowadzającej 5F/cewnik prowadzący 6F dla stentów o średnicy do 6 mm,

- rozmiar koszulki wprowadzającej 6F/ cewnik prowadzący 7F dla stentów o średnicy 7 mm,

- długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompatybilne z prowadnikiem 0,018”.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 78 stentów zamontowanych na balonie o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 43 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 pakietu 85 formularza asortymentowo-cenowego mikrocewników o następujących parametrach:

- cewnik 2.5F o średnicy wewnętrznej 0,021", może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,035 cala lub większe, długość 110-150cm

- cewnik 2,8F o śr. wewnętrznej 0,025", może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe, długość 110-150cm

- cewnik 2,9F o średnicy wewnętrznej 0,027" może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe, długość 110-150cm.

- pleciona konstrukcja w postaci oplotu na całej długości dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania.

- cieniodajna opaska zwiększająca widzialność.

- zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań.

- hydrofilne pokrycie ułatwia wprowadzenie i minimalizuje wystąpienie urazów.

- możliwość ręcznego kształtowania końcówki w celu stworzenia zagięcia odpowiadającego specyficznej anatomii

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 85 poz. 1 mikrocewników o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 44 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 2 i 4

Z uwagi na wycofanie asortymentu z oferty prosimy o wykreślenie z pakietu 85 pozycji 2 i 4.

- Odpowiedź:

- Zamawiający informuje że wykreśla w Pakiecie nr 85 poz. 2 i 4. Nie należy wyceniać ww. pozycji.

- Pytanie nr 45 – dotyczy Pakietu nr 85 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 3 pakietu 85 formularza asortymentowo-cenowego spiral embolizacyjnych o następujących parametrach:

- spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej aferromagnetycznej typu inconel oraz platynowe

- pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania

- kompatybilne z cewnikiem dla  średnicy  światła 0,018” i 0,035’’

- kształt stożkowy oraz helikalny,

- uwalniane przez popychanie prowadnikiem

- możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca,

- różne kombinacje średnic i długości  (długość od 3-20cm, średnica od 2-15 mm),  stożkowe  (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu  2-5 mm).

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 85 poz. 3 spiral embolizacyjnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 46 – dotyczy Pakietu nr 88

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o dostępnej długości 55, 75 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 88 cewnika diagnostycznego noworodkowego o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 47 – dotyczy SWZ, Pakietu nr 2, 9, 10, 65, 67, 74 i projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla następujących pakietów: 2, 9, 10, 65, 67, 74.

- Odpowiedź:

- Zamawiający informuje że odstępuje od wymogu powierzenia w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 2, 9, 10, 65, 67, 74.

- Pytanie nr 48 – dotyczy Pakietu nr 24

Czy w pakiecie nr 24, Zamawiający dopuści złożenie oferty na prowadniki hydrofilne o poniższych parametrach:

Prowadniki o rdzeniu nitinolowym pokryty warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń

Długość: 150 cm, 180 cm, 260 cm

Średnice: 0,035", 0,038"

Dostępność końcówek: J

Elastyczna końcówka o długości 3 cm?

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 24 prowadników hydrofilnych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapis:

- - Rozdziału IV SWZ ust. 3 – Opis przedmiotu zamówienia - nadając mu brzmienie:

- „Przedmiot zamówienia obejmuje powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ”

- - Formularza Ofertowego – Rozdział V - ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA *) – nadając mu brzmienie:

- „*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85,   91, 92, 96-98”

- - Projektu umowy §1, §2, §3, §4, §5, §6, §8, §9, §11 *) i **)- nadając mu brzmienie:

- „*) dotyczy Pakietu nr 11-12, 20, 21, 23, 25, 28, 30-39, 41, 42, 54, 55, 60, 62-64, 68, 70, 75-81, 83, 85, 91, 92, 96-98”

- „**) dotyczy Pakietu nr 1, 2 3-10,  13-19, 22, 24, 26, 27, 29, 40, 43-53, 56-59, 61, 65-67, 69, 71-74, 82, 84, 86-90, 93-95,”

- W załączeniu do niniejszej informacji:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – MODYFIKACJA

- Załącznik nr 1.85 – Formularz asortymentowo-cenowy - MODYFIKACJA

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy - MODYFIKACJA

- Zamawiający informuje że zmienia termin składania ofert z dnia 29.12.2022 r. godz. 9:15 na dzień 05.01.2023 r.  godzinę 09:15. Godzina otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.