## CZĘŚĆ_1_DEFIBRYLATOR
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 1 –TABELA A – Defibrylator - dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – 2 sztuki
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
PARAMETRY OGÓLNE
1	Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED)	nie dotyczy
2	Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max. 7,5kg	Waga 7 kg i poniżej -5 pkt
3	Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP44	nie dotyczy
4	Uchwyt na ramę łóżka	nie dotyczy
5	Opisy na urządzeniu, menu oraz komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.	nie dotyczy
ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW
6	Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin	nie dotyczy
7	Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci	nie dotyczy
8	Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania.	nie dotyczy
9	Czas pracy na akumulatorze min.240 minut monitorowania	nie dotyczy
10	Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach	nie dotyczy
11	Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz)	nie dotyczy
12	Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test). Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00.	Tak – 20 pkt: Nie – 0pkt
13	Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku.	nie dotyczy
INNE
14	Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. / Obsługa: / - standardu HL7 / - protokołów: TCP/IP (IPv4 i IPv6) / - adresowania IP: dynamicznie i statycznie / - serwerów DNS / - ochrony danych	nie dotyczy
15	Przesyłane dane do CMS: / Informacje o pacjencie / Informacje o urządzeniu / Informacje o konfiguracji / Krzywe / Parametry monitorowania / Alarmy i komunikaty z podpowiedziami / Data i godzina / Tryb pracy / Raportu EKG / Podsumowana testów użytkownika	nie dotyczy
16	Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową / Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB)	Tak – 10 pkt: Nie – 0pkt
17	Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia	Tak – 10 pkt: Nie – 0pkt
Wyświetlanie ,Rejestracja ,Archiwizacja danych		nie dotyczy
19	Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej minimum 6,8’’	nie dotyczy
20	Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych.	nie dotyczy
21	Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej	nie dotyczy
22	Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny	Tak – 10 pkt: Nie – 0pkt
23	Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm	nie dotyczy
24	Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych	nie dotyczy
25	Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG	nie dotyczy
26	Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive	nie dotyczy
DEFIBRYLACJA
27	Dwufazowa fala defibrylacji	nie dotyczy
28	Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu	nie dotyczy
29	Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms	nie dotyczy
30	Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J	nie dotyczy
31	Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji	nie dotyczy
32	Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków.	nie dotyczy
33	Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze).	Tak – 10 pkt: Nie – 0pkt
34	Czas ładowania do energii 200J max. 6 sekund	Czas poniżej 4 sekund – 10 pkt
35	Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA	nie dotyczy
36	Możliwość aktualizacji protokołu AED	nie dotyczy
37	Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie min. od 10 do 360J	nie dotyczy
38	W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J	nie dotyczy
39	Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg).	nie dotyczy
40	Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej	nie dotyczy
41	Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych	nie dotyczy
42	Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii.	nie dotyczy
43	Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora.	nie dotyczy
EKG
44	Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń	nie dotyczy
45	Analiza arytmii - algorytm uwzględniający wiek pacjenta	nie dotyczy
46	Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 16-300 B/min.	nie dotyczy
47	Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto	nie dotyczy
48	Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji	nie dotyczy
49	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF	nie dotyczy
50	Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora	dowolnego producenta kardiomonitora – 10 pkt
RESPIRACJA
51	Pomiar respiracji metodą impedancyjną	nie dotyczy
52	Zakres pomiaru od min. 2-150 odd./min. z rozdzielczością 1 odd./min.	nie dotyczy
53	Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek.	nie dotyczy
54	Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia	nie dotyczy
NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA
55	Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie	nie dotyczy
56	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA	nie dotyczy
57	Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 180 imp./min	nie dotyczy
58	Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms.	nie dotyczy
WÓZEK NA DEFIBRYLATOR
59	Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szuflady oraz mocowanie wyposażenia dodatkowego.	nie dotyczy
60	Min. 1 szuflada , 2 uchwyty do prowadzenia wózka, umieszczona z boku	nie dotyczy
61	Blat, szuflada i podstawa stalowe, lakierowane proszkowo, blat z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się sprzętu.	nie dotyczy
62	Podstawa wyposażona w koła o średnicy min. 75 mm, w tym min. 2 z blokadą.	nie dotyczy
63	Wysokość 800 mm +/- 5%, wymiar blatu: dostosowany do wymiarów defibrylatora.	nie dotyczy

	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	2

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2_SZAFA_LEKARSKA
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 2 – TABELA A – Szafa lekarska dostawa i montaż – 7 sztuk
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Wykonanie z blachy o grubości 0,8 -1 mm	nie dotyczy
2	Malowana farbami proszkowymi	nie dotyczy
3	Przeszklone drzwi ze szkła hartowanego	nie dotyczy
4	Zamykanie z ryglowaniem min w 2 punktach	ryglowanie w 3 punktach – 10 pkt
5	Klamka do otwierania drzwi	nie dotyczy
6	Wysokość szafy w przedziale 180-190cm	nie dotyczy
7	Szerokość szafy 90-100cm	nie dotyczy
8	Głębokość szafy 41-43 cm	nie dotyczy
9	Nośność półek min.25 kg	Powyżej 25 kg -10 pkt

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,23
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	7			23,00%

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_3_KARDIOMONITORY
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 3 – TABELA A – Kardiomonitory z centralą monitorującą – dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 6 sztuk monitorów i jedna centrala
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp	nie dotyczy
2	Ekran LCD o przekątnej min. 12” oraz o rozdzielczości min. 800x600 dpi., obsługiwany dotykowo oraz przez pokrętło	rozdzielczość 1280x800 dpi. lub większa -10 pkt
3	Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Niska waga do 5kg. Konstrukcja zapewniająca spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: / - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 / - IPX1 / - zgodność z normą EN 60601-2-27.	nie dotyczy
4	Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję.	nie dotyczy
5	Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych i ekranu dotykowego. Menu w języku polskim.	nie dotyczy
6	Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: / - tryb standardowy 3 krzywe / - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NIBP / - ekran EKG w układzie kaskady / - ekran oxyCRG / - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin / - tryb gotowości / - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika).	nie dotyczy
7	Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni.	nie dotyczy
8	Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.	nie dotyczy
9	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. Możliwość dopisania własnych notatek do zdarzenia z możliwością ich edycji:	Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt
10	Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej.	nie dotyczy
11	Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych.	nie dotyczy
12	Regulacja czasu wyciszenia alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika).	nie dotyczy
13	Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych.	nie dotyczy
14	Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego.	nie dotyczy
15	Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy . Czas pracy do 4 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut).	Możliwość zastosowania 2-go akumulatora – 10 pkt
16	Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach.	nie dotyczy
17	Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG.	nie dotyczy
18	Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych.	nie dotyczy
19	Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera.	nie dotyczy
20	Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.	nie dotyczy
21	Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą.	nie dotyczy
22	Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego.	nie dotyczy
23	EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-300 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	nie dotyczy
24	Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów.	Rozpoznawanie 20 i więcej zaburzeń – 10 pkt
25	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J.	nie dotyczy
26	Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie.	możliwość ustawienia jednostki pomiarowej w mm- 5 pkt
27	Respiracja (RESP). Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-120 odd./min.	nie dotyczy
28	Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów.	nie dotyczy
29	Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nelcor, Masimo bądź FAST.	nie dotyczy
30	Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund.	nie dotyczy
31	Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji.	nie dotyczy
32	Możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
33	Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg. / Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm. Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.	nie dotyczy
34	Temperatura (TEMP). Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych.	nie dotyczy
35	Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria, rączką) na 5 kołach	nie dotyczy
36	DODATKOWE WYPOSAŻENIE – możliwość rozbudowy
37	Możliwość doposażenia urządzenia w kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) bez udziału serwisu.	Tak – 20 pkt / Nie – 0 pkt
39	Możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary w postaci modułów min. gazy anestetyczne z pomiarem tlenu paramagnetycznego, pomiar BIS, 3 i 4 kanał ciśnienia inwazyjnego, rzut serca Picco/C.O	Tak 5 pkt; Nie – 0 pkt
40	Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.	Tak 5 pkt; Nie – 0 pkt
41	Możliwość rozbudowy o kapnografię (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg.	Tak 5 pkt; Nie – 0 pkt
43	Drukarka termiczna. / Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: / - wydruki Auto w trakcie alarmów / - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP / - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych / - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. / Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
44	Akcesoria dla dorosłych na każdy kardiomonitor : / - przewód EKG wielorazowy 3-żyłowy + komplet odprowadzeń – 1 kpl. - zestaw mankietów wielorazowych NBPw trzech rozmiarach - 1 szt. -przewód NIBP wielorazowy do mankietów -1 szt. / - sensor SPO2 wielorazowy w zaoferowanej technologii saturacji – 1 szt. / - 1 bateria - na każdy kardiomonitor	nie dotyczy
45	Stacja centralnego monitorowania do podłączenia min. 6 kardiomonitorów	nie dotyczy
46	System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Oprogramowanie centrali w języku polskim	nie dotyczy
47	Na wyposażeniu systemu: drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4, zasilacz awaryjny typu UPS, switch sieciowy.	nie dotyczy
48	System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32).	nie dotyczy
49	Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT, o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD.	nie dotyczy
50	Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych.	nie dotyczy
51	Możliwość wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta.	nie dotyczy
52	Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) zmiana wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych dla pacjentów wymagających wzmożonej opieki.	nie dotyczy
53	Możliwość drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport wieloodprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST.	nie dotyczy
54	Możliwość ustawienia automatycznych wydruków podsumowania danych pacjenta przy przenoszeniu pacjenta oraz przy wypisie pacjenta.	nie dotyczy
55	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka.	nie dotyczy
56	Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia.	nie dotyczy
57	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach.	nie dotyczy
58	Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu.	nie dotyczy
59	Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych).	nie dotyczy
60	Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego.	nie dotyczy
61	Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów.	nie dotyczy
62	Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. Możliwość ustawienia głośności alarmów dla pory dziennej i nocnej.	nie dotyczy
63	Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu z możliwością wykonywania wydruków.	nie dotyczy
64	System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7.	nie dotyczy
65	Komunikacja z kardiomonitorami poprzez system wifi	nie dotyczy
66	System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów).	nie dotyczy
67	Ekran kopiujący stacji centralnego monitorowania, min. 23”	nie dotyczy

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.
	Nazwa oprogramowania monitorującego parametry

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j,m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	komplet	1 (6 szt. kardiomonitorów i centrala monitorująca)

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_4_ŁÓŻKA_WIELOFUNKCYJNE
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL
CZĘŚĆ 4 – TABELA A – Łóżka szpitalne – dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 15 sztuk
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci	nie dotyczy
2	Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania	nie dotyczy
3	długość zewnętrzna łóżka – min 2100 mm , max.2350 mm	nie dotyczy
4	Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm	nie dotyczy
5	szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami poniżej 1000 mm	nie dotyczy
6	Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża lub do barierek dzielonych tworzywowych	nie dotyczy
7	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem.	nie dotyczy
8	sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: / Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne / Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel . Lub sterowanie z centralnego pulpitu umieszczonego w barierce bocznej od strony zewnętrznej barierki.	nie dotyczy
9	Pilot posiada wbudowaną latarkę lub w przypadku paneli w barierkach posiadają one podświetlenie przycisków z każdej strony barierki	nie dotyczy
10	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie min .350 mm do 750 mm (+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka	minimalna wysokość 320mm i poniżej – 10 pkt
11	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-10o)	nie dotyczy
12	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min 32 cm	większy zakres – 10 pkt
13	regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg	nie dotyczy
14	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm.	nie dotyczy
15	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm.	nie dotyczy
16	Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.	nie dotyczy
17	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg lub przycisków membranowych w barierkach bocznych	zakres powyżej 14 stopni – 5 pkt
18	regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 12 – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg lub przycisków membranowych montowanych w barierkach bocznych	zakres powyżej 14 stopni – 5 pkt
19	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg	nie dotyczy
20	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym	nie dotyczy
21	Regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym	nie dotyczy
22	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: / - regulacji wysokości / - regulacji części plecowej / - regulacji części nożnej / Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta	nie dotyczy
23	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji	nie dotyczy
24	Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w / - diodową kontrolkę podłączenia do sieci / - diodową kontrolkę ładowania akumulatora / - wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora	nie dotyczy
25	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników	nie dotyczy
26	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)	nie dotyczy
27	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze.	nie dotyczy
28	Mechaniczna funkcja CPR	nie dotyczy
29	Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego blokowania	nie dotyczy
30	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.	nie dotyczy
31	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.	nie dotyczy
32	Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg	nie dotyczy
33	Wyposażenie łózek: Barierki boczne Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki składające się z trzech płaskich rurek poprzecznych. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki. Przycisk zwalniający barierkę wbudowany w górną poprzeczkę barierki. Barierki w żadnym położeniu nie powodują zwiększenia szerokości łózka. Barierki opuszczane poniżej poziomu materaca . Dopuszcza się barierki dzielone tworzywowe po dwie na każdą stronę łóżka. Półka na pościel Lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania centralnego panelu sterowniczego. Materac szpitalny Materac o grubości min 14 cm, dopasowany do leża. W pokrowcu paroprzepuszczalnym zmywalnym z zamkiem błyskawicznym zabezpieczonym przed wnikaniem płynów – do każdego łóżka .Materac prewencyjny ,przeciwodleżynowy,paroprzepuszczalny i przepuszczajacy powietrze	Lakierowana listwa stanowiąca miejsce na zawieszanie worków urologicznych i innych dodatkowych akcesoriów z tworzywowymi odejmowanymi zaczepami umieszczona z obu stron leża w jego centralnym miejscu – 20 pkt

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt	15

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_5_SZAFKA_PRZYŁÓŻKOWA
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 5 –TABELA A – Szafki przyłóżkowe dostawa i montaż – 15 sztuk
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. / Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo	nie dotyczy
2	Wymiary zewnętrzne szafki: / - Wysokość : 96 cm, +/-2 cm / - Głębokość : 46 cm, +/-2 cm / - Szerokość: 56 cm, +/-2cm / - Regulacja wysokości blatu bocznego: min 77,5cm – max 106cm / - Wymiary blatu bocznego: 35-60, (+/- 5cm każdego wymiaru)	nie dotyczy
3	Szafka wyposażona w: / - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem / - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki / - drugą, wiekszą szufladę / -reling na ręcznikObie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych	półka na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki – 10 pkt
4	Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz / fronty szuflad wykonane z ABS lub stalowe lakierowane proszkowo	nie dotyczy
5	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki	nie dotyczy
6	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna.	blokada centralna – 10 pkt
7	Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.	nie dotyczy
8	Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się	nie dotyczy
9	Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach.	nie dotyczy
10	Możliwość wyboru szafki bez blatu bocznego	nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu– nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	szafki przyłóżkowe	szt	15

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_6_USG
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 6 – TABELA A – Ultrasonograf– dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 1 sztuka
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
PARAMETRY OGÓLNE
1	Mobilny aparat USG w formie laptopa z dedykowaną stacją dokującą w formie wózka na kółkach.	nie dotyczy
2	Możliwość wyjęcia systemu USG z podstawy jezdnej (bez użycia narzędzi) i używania go jako aparat przenośny wyposażony w 1 port głowicy. Masa urządzenia przenośnego, max. 11 [kg]	nie dotyczy
3	Aparat wyposażony w wózek transportowy z portami umożliwiającymi jednoczesne podłączenie min. 3 głowic, z szufladą oraz min. 4 uchwytami na głowice	nie dotyczy
4	Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 15” o rozdzielczości min. 1920x1080	nie dotyczy
5	Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet.	większa przekątna -5 pkt
6	Panel dotykowy z możliwością regulacji kąta położenia względem pulpitu od 0 do min.60 stopni	TAK – 10 pkt.; Nie – 0 pkt
7	Panel (touchpad) zastępujący manipulator kulowy z trzema „programowalnymi” przyciskami gładzika	Tak -10 pkt ; Nie -0 pkt
8	Min. 8 cyfrowych regulatorów wzmocnienia głębokościowego / (TGC)	nie dotyczy
9	Wózek transportowy do oferowanego aparatu wyposażony w cztery skrętne koła z blokadą oraz: / z regulacją góra/dół, / wieszakami na głowice / videoprinter czarno-biały / klawiaturę alfanumeryczną / min. 3 równorzędnymi gniazdami do podłączenia głowic – z opcją tzw. multiportu umożliwiającego przypięcie min. 3 głowic jednocześnie i przełączania ich w sposób elektroniczny z poziomu aparatu	nie dotyczy
10	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z wózka transportowego	nie dotyczy
11	Praca na baterii fabrycznie zainstalowanej/wbudowanej w aparat/wózek do aparatu min. 90 minut. Wyklucza się UPS lub inne niefabrycznie zainstalowane urządzenia.	Dłuższy czas pracy na baterii – 10 pkt
12	Rączka/uchwyt do przenoszenia aparatu bez torby.	Tak -10 pkt: Nie – 0pkt
13	Videoprinter czarno-biały zintegrowany fabrycznie z dedykowanym wózkiem jezdnym.	nie dotyczy
14	Min. 2 porty USB 3.0 wbudowane w aparat, dla archiwizacji na pamięci Pen-Drive, formaty zapisu DICOM, AVI, JPEG	nie dotyczy
15	Zasilanie sieciowe 220-240 [V]	nie dotyczy
	Konstrukcja i konfiguracja
16	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 miliony	nie dotyczy
17	Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora	nie dotyczy
18	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych	Tak – 10 pkt: Nie – 0 pkt
19	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund	nie dotyczy
20	Dynamika aparatu min. 280 dB	nie dotyczy
21	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG	nie dotyczy
22	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 20,0 MHz	nie dotyczy
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
23.	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 30 cm	nie dotyczy
24.	Obrazowanie harmoniczne	nie dotyczy
25.	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)	nie dotyczy
26.	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D wynosząca maksymalnie min. 1900 Hz	nie dotyczy
27.	Doppler pulsacyjny (PWD), Doppler (CWD) Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na oferowanej głowicy	nie dotyczy
28.	Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s	nie dotyczy
29.	Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie CD min. 220 obrazów/s	nie dotyczy
30.	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu	nie dotyczy
31.	Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicach sektorowych z maksymalną prędkością min. 19 m/s mierzoną przy 0 kącie korekcji	nie dotyczy
32.	Doppler pulsacyjny (PWD) - rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9 m/s do 0 oraz od 0 do +9 m/s, / Korekcja kąta bramki PWD min. +/- 80°	nie dotyczy
33.	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera	nie dotyczy
34.	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 1 mm - 20,0 mm	nie dotyczy
35.	Doppler Tkankowy Kolorowy oraz Spektralny obrazujący z wysokim trybem odświeżania (frame rate) min. 240 Hz	nie dotyczy
36.	Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD)	nie dotyczy
37.	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler	nie dotyczy
38.	Anatomiczny M-mode	nie dotyczy
39.	Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: / jamy brzusznej / naczyń, / małych narządów w tym piesi / układu mięśniowo-szkieletowego / urologicznych / ginekologicznych / położniczych / pediatryczne obrazowanie ogólne / echa płodowego	nie dotyczy
40.	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 16x	nie dotyczy
41.	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	nie dotyczy
42.	Opcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchomiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)	nie dotyczy
43.	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)	nie dotyczy
44.	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D	nie dotyczy
45.	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI, RI, HR)	nie dotyczy
46.	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy	nie dotyczy
47.	Pomiar odległości, min. 8 pomiarów	nie dotyczy
48.	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości	nie dotyczy
49.	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji	nie dotyczy
50.	Oprogramowanie do elastografii uciskowej w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany dostępne min. na głowicy liniowej. Pełna analiza jakościowa oraz kwantyfikacyjne pomiary sztywności.	nie dotyczy
51.	Opcja funkcji wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań min. MRI, CT, X-Ray, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami	nie dotyczy
52.	Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku)	nie dotyczy
53.	Oprogramowanie wykorzystujące technikę zliczania pikseli do analizy unaczynienia i przepływu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w analizie perfuzji narządów, unaczynienia guza, ocenie przepływu mikronaczyniowego o niskiej prędkości itp., / z podaniem wartości indeksu unaczynienia (Vascularization Index) oraz indeksu przepływu (Flow Index)	nie dotyczy
54.	Automatyczny pomiar grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchownych	nie dotyczy
55.	Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości	nie dotyczy
56.	Obrazowanie panoramiczne 2D dla głowic liniowych, konweksowych i brzusznych	nie dotyczy
57.	Konfigurowana opcja umożliwiająca zabezpieczenie / systemu hasłem zapewniającym ochronę danych pacjentów.	nie dotyczy
58.	Obrazowanie 3D z wolnej ręki	nie dotyczy
	Głowice ultrasonograficzne
59.	Głowica convex, szerokopasmowa: / zakres częstotliwości min. 2.0 – 6.0 MHz. / min. 380 elementów akustycznych / Kąt widzenia min. 160° / Obrazowanie harmoniczne / Tryb obrazowania z kontrastem / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	nie dotyczy
60.	Głowica liniowa szerokopasmowa: / zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz / min. 500 elementów akustycznych / Długość czoła głowicy (FOV) min. 48 mm. / Elastografia typu Strain. / Tryb obrazowania z kontrastem / Obrazowanie harmoniczne / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	nie dotyczy
	Inne
61.	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów	nie dotyczy
62.	Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np. możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala	nie dotyczy
63.	Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) z badań kardiologicznych i naczyniowych	nie dotyczy
	Możliwość rozbudowy
64.	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o częstoliwości pracy min. od 2 do 7 MHz i ilości elementów min. 2500	Tak- 15 pkt: Nie- 0 pkt
65.	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową matrycową o częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz i ilości elementów min. 2500	Tak- 15 pkt: Nie- 0 pkt
66.	Możliwość rozbudowy o głowice sektorową do badań kardiologicznych dla dorosłych / Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 4,0 MHz / Liczba elementów min. 80 / Kąt pola widzenia min. 90°	nie dotyczy
67.	Możliwość rozbudowy o głowice sektorową do badań kardiologicznych dzieci i dorosłych / o zakresie częstotliwości min. od 3,0 do 8,0 MHz / Liczba elementów min. 90 / Kąt pola widzenia głowicy min. 90°	nie dotyczy
68.	Możliwość rozbudowy o głowice liniową do badań naczyniowych / o zakresie częstotliwości min. od 3,0 do 12,0 MHz. Liczba elementów min. 320. Szerokość pola widzenia max. 39 mm	nie dotyczy
69.	Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex, szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy, do badań pediatrycznych oraz naczyniowych / Zakres częstotliwości fundamentalnych 5,0 – min 8,0 MHz; Kąt skanowania min. 100°; / Promień czoła głowicy max. 20mm; liczba elementów akustycznych min. 250	nie dotyczy
70.	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową, szerokopasmową o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 18.0 MHz. / min. 500 elementów akustycznych / Długość czoła głowicy (FOV) max. 40 mm Obrazowanie harmoniczne / Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej	nie dotyczy
71.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań: / kardiologicznych osób dorosłych / kardiologicznych dzieci	nie dotyczy
72.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do określenia graficznego i liczbowego odkształcenia podłużnego segmentalnego i globalnego – GLS z automatycznym systemem rozpoznawania projekcji AP2, AP3, AP4 i śledzeniem wsierdzia na bazie markerów akustycznych. Obliczenia prezentowane w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” (18-segmentowej); Analiza obrazów możliwa z sygnałem EKG, bez sygnału EKG	nie dotyczy
73.	Możliwość rozbudowy o funkcje zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby	nie dotyczy
74.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej oceny frakcji wyrzutowej lewej komory z użyciem technologii ‘speckle tracking’ wraz z modułem do oceny dynamiki skurczowej	nie dotyczy
75.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów biometrii płodu: BPD, HC, OFD, FL i AC	nie dotyczy
76.	Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej	nie dotyczy
77.	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: / •Zarządzanie kontaktami / •Nawiązywanie połączenia audio / •Prowadzenie czatu tekstowego / •Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej / •Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu / •Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego	Tak – 15 pkt: Nie – 0 pkt
78.	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych oraz przełącznik nożny	Tak – 10 pkt: Nie – 0 pkt

	Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	1

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## 7_MYJNIA_BASENÓW
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 7 – TABELA A – Myjnia basenów i kaczek – dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 1 sztuka
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych.	nie dotyczy
2	Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych.	nie dotyczy
3	wymiary urządzenia: / szerokość 500 [mm] (+/- 50mm) / głębokość 500 [mm](+/- 50mm) / wysokość maks 1800 mm	nie dotyczy
4	Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni	nie dotyczy
5	Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem)	nie dotyczy
6	Drzwi komory mycia zapewniające całkowitą paroszczelność	nie dotyczy
7	Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie.	nie dotyczy
8	moc generatora pary max.3000 W	moc równa i poniżej 3000W – 10 pkt : moc powyżej 3000W – 0 pkt
9	Moc pompy wody max. 400 W	moc równa i poniżej 400W – 10 pkt : moc powyżej 400W- 0pkt
10	Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji.	nie dotyczy
11	Orurowanie wykonane z metalu, lub przewody z tworzyw sztucznych.	orurowanie z miedzi 10 pkt: orurowanie ze stali nierdzewnej 5 pkt : orurowanie z tworzyw sztucznych - 0 pkt
12	Ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę	nie dotyczy
13	Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną.	nie dotyczy
14	Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej.	nie dotyczy
15	Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną wykonana ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się komory z tworzywa sztucznego). dopuszczalne komory głęboko tłoczone lub z łączeniami laserowymi	nie dotyczy
16	Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych.	Tak -10 pkt : Nie – 0pkt
17	Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji.	nie dotyczy
18	Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek.	nie dotyczy
19	Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji	nie dotyczy
20	Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów.	nie dotyczy
21	Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu.	nie dotyczy
22	Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. Regulowany parametr A0 od 60 - 3000	nie dotyczy
23	2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji.	nie dotyczy
24	Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika za pomocą klucza dostępu	Tak -5 pkt : Nie -0 pkt
25	Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z kontrolą jego stanu w pojemniku lub inne rozwiązanie zapewniające skuteczne mycie i odkamienianie	trójstopniowa kontrola z pomiarem oporności – 5 pkt
26	Skuteczność eliminacji clostridium difficile potwierdzona badaniami przy wykorzystaniu jednej pompy dozującej i jednego środka płucząco-odkamieniającego lub dwóch pomp dozujących i dwóch środków chemicznych. Badania nie starsze niż 3 lata.	Tak 10 pkt: Nie – 0 pkt
27	Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni.	nie dotyczy
28	Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia.	nie dotyczy
29	zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3	nie dotyczy
30	Przyciski membranowe	nie dotyczy
31	zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 10 litrów, zimna maks:17 litrów	nie dotyczy
32	Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu. Dopuszcza się suszenie wymuszonym powietrzem.	nie dotyczy
33	Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) dopuszcza się sterowanie elektrozaworami napięciem 230V	nie dotyczy
34	czujnik podłogowy zintegrowany z urządzeniem, który w przypadku wykrycia przecieku wyłącza dopływ wody i zatrzymuje urządzenie	nie dotyczy
35	Możliwość podłączenie dedykowanego rozwiązania producenta myjni przeznaczonego do termicznej dezynfekcji syfonu w temperaturze 80oC. Syfon ze stali nierdzewnej z zintegrowanym systemem dezynfekcji termicznej. Dołączyć kartę katalogową.	Tak -10 pkt : Nie – 0 pkt

	Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu – nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	1

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## 8_POMPY_INFUZYJNE
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 8 – TABELA A – Pompy infuzyjne – dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 10 sztuk
TABELA A - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml.	nie dotyczy
2	Strzykawki montowane od czoła.	nie dotyczy
3	Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy.	nie dotyczy
4	Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy.	nie dotyczy
5	Wysokość pompy poniżej 12 cm	nie dotyczy
6	Szybkość dozowania w zakresie 0,01-2000 ml/h	nie dotyczy
7	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: / ml, L, / ng, μg, mg, g, / μEq, mEq, Eq, / mlU, IU, kIU, / mIE, IE, kIE, / cal, kcal, / J, kJ, / mmol, mol, / z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, / z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, / Na - min, godz., dobę.	nie dotyczy
8	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).	nie dotyczy
9	Tryby dozowania: / a-Infuzja ciągła, / b-Infuzja bolusowa (z przerwą), / c-Infuzja profilowa (min. 10 kroków infuzji), / d-Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).	infuzja profilowa w 15 krokach i więcej – 10 pkt
10	Dokładność infuzji ± 2%	nie dotyczy
11	Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: / objętość / dawka / czas lub szybkość podaży	nie dotyczy
12	Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.	nie dotyczy
13	I -Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: / a-nazwy leku, / b-10 koncentracji leku, / c-szybkości dozowania (dawkowanie), / d-całkowitej objętości (dawki) infuzji, / e-parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, / II limitów dla wymienionych parametrów infuzji: / a-miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, / b-twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. / c-Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. / III Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. / Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. / Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków.	Tak-20 pkt: Nie – 0 pkt
14	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.	nie dotyczy
15	Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: / nazwa leku, / koncentracja leku, / szybkość infuzji, / informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, / podana dawka, / poziom limitów dla szybkości infuzji, / czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, / kategorii leku wyodrębnionej kolorem, / stan naładowania akumulatora, / aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.	nie dotyczy
16	Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.	nie dotyczy
17	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.	Tak 10 pkt ; Nie – 0 pkt
18	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.	nie dotyczy
19	Regulowane progi ciśnienia okluzji min.10 poziomów.	nie dotyczy
20	Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.	nie dotyczy
21	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.	nie dotyczy
22	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.	nie dotyczy
23	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.	Tak 10 pkt ; Nie – 0 pkt
24	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: / Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. / Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, / Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, / Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, / Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, / Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.	nie dotyczy
25	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.	Tak 10 pkt ; Nie – 0 pkt
26	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.	nie dotyczy
27	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.	nie dotyczy
28	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.	nie dotyczy
29	Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia.	nie dotyczy
30	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy min.IP22	Ochrona IP 33 i wyższa -10 pkt
31	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej	nie dotyczy
32	Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h	nie dotyczy
33	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h	nie dotyczy
34	Waga max.2,5 kg.	nie dotyczy
35	6 szt statywów kroplówkowych z przyłączem sieciowym	nie dotyczy
36	1 szt. stacji dokującej z 4 pompami wraz ze statywem o udźwigu min. 35 kg	nie dotyczy
37	Wymiana baterii na koniec okresu gwarancji	nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu– nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt	10

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## 9_AUDIOMETER
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - WSZSL/FZ-57/23
CZĘŚĆ 9 – TABELA A – Audiometr przesiewowy – dostawa, montaż, uruchomienie, test bezpieczeństwa elektrycznego i przeprowadzenie szkolenia – 1 sztuka
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych – wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1	Audiometr screeningowy	nie dotyczy
2	Audiometr jednokanałowy, przenośny, o lekkiej konstrukcji umożliwiającej łatwy transport urządzenia	nie dotyczy
3	Urządzenie spełniające normy: IEC/EN 60601-1, IEC/EN/60601-1-2, CSA C22.2 No.601-1-M90, ANSI S3.6-2004, IEC 60645-1	nie dotyczy
4	Zasilanie: bezpośrednio z sieci elektrycznej lub z bateryjne	nie dotyczy
5	Urządzenie wyposażone w tryb oszczędzania energii podczas pracy bateryjnej z informacją o włączeniu trybu na ekranie audiometru po 5 minutach bezczynności	Tak 10 pkt: Nie – 0pkt
6	Informacja o pozostałej godzinie pracy baterii wyświetlana na ekranie	nie dotyczy
7	Baterie: 5 x AA 1,5 V	nie dotyczy
8	Minimum 10 godzin pracy w trybie bateryjnym	Dłuższy czas pracy – 10 pkt
9	Rodzaje stymulacji: ton prosty, ton pulsujący, ton modulowany	nie dotyczy
10	Audiometria powietrzna o częstotliwościach min.: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz z dokładnością ± 2%	nie dotyczy
11	Całkowite zniekształcenia harmoniczne: < 2,5% mierzone akustycznie przy maksymalnej częstotliwości Hz dla częstotliwości poniżej 5000 Hz i mierzone elektronicznie powyżej 5000 Hz	nie dotyczy
12	Natężenie bodźca: 125 Hz: 10 do 50 dB HL 500 - 4000 Hz: 10 do 90 dB HL 6000 Hz: 10 do 85 dB HL 250 i 8000 Hz: 10 do 70 dB HL	nie dotyczy
13	Dokładność natężenia bodźca: 125 do 4000Hz ±3dB 6000 i 8000 Hz ±5dB	nie dotyczy
14	Kroki podawania bodźca co 5 dB	nie dotyczy
15	SNR: > 70 dB	nie dotyczy
16	Waga max. 1,3kg ( z baterią)	nie dotyczy
17	Wyświetlacz LCD: 100 x 50, monochromatyczny	Wyświetlacz kolorowy – 5 pkt
18	W zestawie z urządzeniem: słuchawki powietrzne typ DD45, torba transportowa z piankami, przycisk odpowiedzi pacjenta, papierowe bloczki audiogramu	nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu– nie wcześniej niż w 2023 r.

Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=DxE	G	H=Fx 1,XX (XX- właściwa stawka VAT)
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	sztuka	1

Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## 'file:///R:/1_BAZA%20PN/DOROTA/2023/PN_57_Sprz%C4%99t%20unijne%20dof/pliki_od_Mirka/6_USG%20zaka%C5%BCny.ods'#Arkusz1
16	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 4 miliony
17	Tryb pełnoekranowy, gdzie obraz diagnostyczny wypełnia więcej niż 80 % powierzchni monitora
18	Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych
19	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis Dopplera Spektralnego min. 45 sekund
20	Dynamika aparatu min. 280 dB
21	Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG
22	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1,0 do 20,0 MHz