Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

Wrocław, dn. 17.09.2024r.

Sygnatura postępowania: ZZ-ZP-2375 –20/24

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust.2 i 137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. ( t.j.: Dz. U. z 2024 poz.1320), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczący ww. postępowania:

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania 8.
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparatu EKG o następujących parametrach:
Pkt.9 Wydruk na papierze termicznym o formacie składanki; drukarka laserowa - A4;
Pkt.11 Pamięć wewnętrzna: ≥ 20 000 badań; z możliwością zapisywania raportów na nośniku USB lub karcie SD;
Ad.14-16 Wyposażony w następujące filtry:
filtr sieciowy AC: 50 Hz / 60 Hz / wyłączony,
filtr izolinii: 0,01 Hz / 0,05 Hz / 0,3 Hz / 0,6 Hz / wyłączony,
filtr EMG z wbudowanym filtrem dolnoprzepustowym: 25 Hz / 35 Hz / 45 Hz / 75 Hz / 100 Hz / 150 Hz / 250 Hz / 350 Hz / wyłączony;
Pkt.17,26 Możliwość podłączenia do interfejsu: WI-FI/LAN, Bluetooth, USBx2, KARTA SD; z obsługą podłączenia klawiatury, myszy, czytnika kart, drukarki itp.;
Pkt.21 Częstotliwość próbkowania: 32 000 Hz;
Pkt.23 Drukowane odprowadzenia 3×4, 3×4+1, 3×4+3, 6×2, 6×2+1, 12×1, 6×2+3;
Pkt.25 Import danych w formatach ZQECG, JPG, PDF, PNG, XML, HL7, DICOM-JPG, DICOM-PDF, DICOM-WAVEFORM, GDT, BMP, TIFF, JSON, SCP; Ad.11 Możliwość podłączenia do interfejsu: WI-FI/LAN, Bluetooth, USBx2, KARTA SD; z obsługą podłączenia klawiatury, myszy, czytnika kart, drukarki itp.
Parametry te spełniają potrzeby badania pacjentów w różnym wieku, zapewniając wysoką jakość diagnostyczną.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Ad Pkt.9 Zgodnie z SWZ.
Ad Pkt.11 Zgodnie z SWZ.
Ad.14-16 Zgodnie z SWZ.
Ad Pkt.17,26 Zgodnie z SWZ.
Ad Pkt.21 Zgodnie z SWZ.
Ad Pkt.23 Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla Pakietu 8 dotyczącego aparatu EKG.
Ad Pkt.25 Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla Pakietu 8 dotyczącego aparatu EKG.

Ad Pkt.11 Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznika nr 2.3 do OPZ – Aparat Ultrasonograficzny do badań narządów wewnętrznych

Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat został zintegrowany z systemem min. PACS działającym w pracowni ZDO, celem zapewnienia elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w palcówce? Prosimy również o informację czy koszty licencji i prac serwisowych po stronie dostawcy oprogramowania PACS/RIS ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że wymagana jest integracja aparatu USG z systemem PACS działającym w szpitalu. Ww. koszty podłączenia ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 3

do Zadania 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie do OPZ pkt. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy kamery niesterylizowanej.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla Pakietu 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie nr 4

do Zadania 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie do OPZ pkt. 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Monitora Operacyjnego, który posiada deklaracje zgodności.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla Pakietu 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie nr 5

do Zadania 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie do OPZ pkt. 111

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nasadki wiertarskiej Jacobs o kaniulacji 4.25 mm.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla Pakietu 2 - Wieża artroskopowa z osprzętem

Pytanie nr 6

Zwracamy się o dopuszczenie zapisu o możliwości serwisowania sprzętu w Polsce lub w

Niemczech z zastrzeżeniem że oferent wstawi bezkosztowo dla Zamawiającego na czas

serwisu lub naprawy sprzętu zastępczego.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie opisu oferowanego przez

naszą firmę sprzętu o następujących parametrach:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECZNICZNE

– WIEŻA ARTROSKOPOWA Z OSPRZĘTEM

NAZWA URZĄDZENIA

TYP / MODEL

PRODUCENT

ILOŚĆ 1

KRAJ POCHODZENIA

ROK PRODUKCJI nie starszy niż 2022

DYSTRYBUTOR W POLSCE

SERWIS W POLSCE lub NIEMCZECH pod warunkiem wstawienia

bezkosztowo sprzętu zastępczego na czas naprawy.

TAK

Lp. WARUNKI DO SPEŁNIENIA

PARAMETR

WYMAGANY /

SZCZEGÓŁY WARUNKU

INFORMACJE

PODANE PRZEZ

FIRMĘ

INFORMACJE OGÓLNE

1. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane TAK

2. Rok produkcji – nie starszy niż 2022 TAK

3.

Elementy wieży artroskopowej są kompatybilne ze sobą. Pompa z shaverem oraz

kamera z nagrywarką oraz źródłem światła, kamera z systemie DICOM

TAK

KAMERA:

STEROWNIK KAMERY i GŁOWICA KAMERY,

NAGRYWARKA ,

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA - w jednej konsoli tzw. 3 w 1 z dodatkowym sterowaniem

poprzez tablet

4. Praca sterownika kamery w standardzie 4K UHD TAK

5. Wymiary konsoli 16,5cm x 30,5cm x x36,8cm i wadze 5900 g TAK

6.

Kolorowy ekran dotykowy umożlwiający dostęp do różnych funkcji menu, w tym

m. in. regulacja stopnia jasności, zoom-u oraz balansu bieli, włączanie i

wyłączanie źródła światła

TAK

7. Poruszanie się w menu za pomocą tabletu. TAK

8.

Możliwość przypisania min. 4 funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy

kamery w celu szybkiego uruchomienia funkcji, bez konieczności wchodzenia do

menu.

TAK, podać ilość

9.

Możliwość ustawienia programów predefiniowanych w tym specjalistycznych

jak:

- dydykowanych do artroskopii,

- dydykowanych do cystoskopii,

- dydykowanych do ENT

- dydykowanych do endoskopii giętkiej,

- dydykowanych do histeroskopii,

- dydykowanych do laparoskopii,

- dydykowanych do zabiegów z laserem,

- dydykowanych do zabiegów z mikroskopem

- i innych dydykowanych zgodnie z zapotrzebowaniem ,

Oraz

Indywidualnych zgodnie z zapotrzebowaniem operatorów.

TAK, podać

10. Menu urządzenia w języku polskim i/lub angielskim TAK

11. Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła za pomocą tabletu. TAK

12. Migawka automatyczna w zakresie przynajmniej od 1/60 do 1/22 478 sek. TAK, podać

13. Głowica kamery wyposażona w min. 3 przetworniki obrazu , technologia CMOS TAK, podać

14. Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi przynajmniej 10 funkcji. TAK

15. Obiektyw siedmiostopniowy, zoom 1.8x TAK

16. Waga głowicy kamery maks. 510 g . TAK, podać

17. Możliwość sterylizacji głowicy kamery w autoklawie TAK

18. Przewód głowicy kamery o długości min. 3 m TAK

19. Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej DICOM . TAK

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA z 4 portami na tzw. rewolwerze typu ACMI, STORZ, WOLF,

OLYMPUS

20. Moc żarówki LED min. 120W TAK, podać

21. Żywotność min. 30 000 godzin pracy TAK, podać

22.

Sterowanie światłem z panelu urządzenia w postaci kolorowego, dotykowego

wyświetlacza LCD lub predefiniowanych przycisków na głowicy kamery. TAK

23. Balans bieli w zakresie 300 do 7500 K TAK

24. Możliwością regulacji natężenia w zakresie 0-100%. TAK

25. Menu urządzenia w języku polskim i/lub angielskim TAK

26. Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez konieczności

stosowania dodatkowych adapterów zgodne portami rewolwera

TAK

27. Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery. TAK

28. Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej w trybie DICOM TAK

ŚWIATŁOWÓD

29. Światłowód wzmacniany w kolorze czerwonym – prześwitującym podczas

świecenia o dł. 3500mm i średnicy 3,2/3,5mm - 3 szt.

TAK

REJESTRATOR MEDYCZNY wbudowany z konsolę z tabletem

30.

Dotykowy panel sterujący zastępujący klawiaturę wyposażony w czytelny,

kolorowy wyświetlacz TFT LCD.

TAK

31.

Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i

adnotacji zabiegu.

TAK

32. Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników TAK

33.

Rozdzielczość obrazu:

- High Definition 1080: 1920 × 1080;

- Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160.

TAK

34.

Dostępne formaty zapisu zdjęć:

- PDF

TAK, podać

35.

Sygnały dźwiękowe:

- nagrywanie głosu

- przkazywanie głosu poprzez sieć DICOM

TAK

36.

Dostępne opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo:

- wbudowany dysk twardy

- pamięć USB,

- lokalizacje sieciowe (np. sieć szpitalna).

TAK, podać

37.

Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć do

innych miejsc poprzez łącze internetowe. TAK

38.

Wbudowany twardy dysk o przynajmniej pojemności 500GB (zapis

automatyczny). TAK

39. Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. TAK

40. Wbudowany moduł wifi, obsługa 2,4 MHz – 2474MHz, protokół WLAN 802.b TAK

MONITOR OPERACYJNY

41. Monitor operacyjny w standardzie 4K, z szklanym ekranem TAK

42. Rozmiar przekątnej ekranu min. 31”, ekran panoramiczny 16:9 TAK, podać

43. Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli. TAK, podać

44. Certyfikat medyczny. TAK

45. Matryca monitora LED. TAK

46. Jasność min. 500 cd/m2 standard TAK, podać

47. Kontrast min 1 000 :1 standard TAK, podać

48. Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych TAK

49. Wbudowane efekty cyfrowe typu: TAK, podać

- mały PIP (obraz w obrazie),

- duży PIP (obraz w obrazie),

- POP (obraz na obrazie),

- PBP (obraz przy obrazie),

50. Sterowanie monitorem poprzez dotykowe przyciski na panelu przednim. TAK

51. Mozliwośc przekazu obrazu bezpośrednio z monitora do drugiego monitora. TAK

52. Wyświetlana ilość kolorów min. 1070 mln (10 – bit). TAK

53. Możliwość regulacji kolorów: czerwony, niebieski, zielony TAK

54.

Format obrazu:

- DVI do 1920 x 1080p

- HDMI 2.0 do 3840 x 2160p

TAK

55.

Możliwość regulacji ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie obrazu,

ostrość video

TAK

56. Waga monitora nie przekraczająca 12 kg TAK

57. Osłona monitora TAK

KONSOLA DO KOBLACJI ARTROSKOPOWEJ

58. Praca generatora RF: dla 230V TAK

59.

Moc cięcia (CUT): zakres pracy 1 do 8 i koagulacji ( COAG) : zakres pracy 1 do 3

poziomów mocy TAK

60. Elektrody jednoczęściowe TAK

61. Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min. 2,5 m), TAK

62. Możliwość podłączenia elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra TAK

63. Możliwość podłączenia z pompą artroksopową w trybie odsysania TAK

64. Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym TAK

65. Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia TAK

66. Wyłącznik nożny dwuprzyciskowy – ciecia (CUT) i koagulacji (COAG) 1 szt. TAK

POMPA DO ARTROSKOPII

67. Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu na zewnątrz urządzenia,

zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

TAK

68.

Pompa z interfacem aktywnym w formie guzika zaciskowego na frontowym

panelu pompy, współpracującym z każdym rodzajem rękojeści shavera oraz

elektrodą do ablacji.

TAK

69. Menu pompy w języku polskim i/lub anglieskim TAK

70.

Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie

napływu/odpływu (dwutorowym). TAK

71. Dreny w postaci szybko i łatwo montowanych zestawów dobowych i drenów

pacjenta

TAK

72. Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera. TAK

73. Możliwość podłączenia drenów dziennych. Tzw ekonomicznych TAK

74. Ekran wyświetlający parametry pracy pompy. TAK

75. Możliwość podłączenia przełącznika nożnego. TAK

76.

Możliwość ustawienia 4 poziomów w trybie napływu oraz w trybie odpływu,

Minimalna, Niska, Średnia i Wysoka

TAK, podać ilość

trybów

77. Brak konieczności kalibracji pompy TAK

78. Zakres ciśnienia: 20 – 280 mmHg z możliwością regulacji co 10 mmHg. TAK

79. Ustawienia początkowe predefiniowane na 60 mmHg TAK

80. Możliwość podłączenia włącznika nożnego 4 przyciskowego TAK

SHAVER ARTROSKOPOWY z 3 sztukami REKOJEŚCI ROBOCZYCH

81. Konsola SHAVERA o wymiarach 265/330/96mm i wadze 4,8kg TAK

82.

Konsola pozwalająca na 3 rodzaje pracy – w przód ( FF), w tył (REV) oraz oscylacji

(OSC). Tryb oscylacyjny w 9 różnych trybach.

TAK

83.

Rękojeść z kablem o długości 3,2mm o wadze 330 g i długości 164mm – 3

rękojeści

TAK

84.

Kosz z drutu z pokrywką na shaver do sterylizacji – osobne dla każdego shavera.

Wysokość kosza 7cm. TAK

85. Sterylizacja rękojeści – parowa w temp 134C TAK

86. Każdy shaver kompatybilny z konsolą artroskopową TAK

AKCESORIA 1

OPTYKI ARTROSKOPOWE ORAZ KANIULE - kompatybilne z całym torem

87.

Optyka artroskopowa oznaczona 4K o śr. 4mm x 30” długość – 3 szt., dł. robocza

175 mm

TAK

88.

Optyka wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w adaptery do

podłączenia światłowodów różnych firm, , szkło szafirowe na czole optyki

TAK

89. Kaniula artroskopowa średnica 6.5 mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe,

obturator ołówkowy do kaniuli, trokar do kaniuli 6.5 mm – 3 komplet

TAK

90. Optyka artroskopowa 2.7mm x 30” – 1 szt., dł. robocza 110 mm TAK

91. Kaniula artroskopowa średnica 4 mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe,

obturator ołówkowy do kaniuli – 1 komplet

TAK

92. Pojemnik do sterylizacji optyki, koszyk z drutu z pokrywką– 4 sztuki TAK

AKCESORIA 2

NAPĘD ORTOPEDYCZNY

93.

Wiertarka ortopedyczna:

- pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach czyszczących

- dopuszczone mycie w myjce ultradzwiękowej

- obroty wiercenia: w lewo, w prawo, oscylacja

- obroty regulowane w zakresie od 0 – 1 000 obr./min. na głowicy nasadek

wiertarskich

- obroty regulowane w zakresie od 0 – 250 obr./min. na głowicy nasadek

frezarskich

- płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego

- napęd z wbudowaną przekładnią do zwiększania momentu obrotowego napędu

- wybór między trybami pracy napędu: wiercenia i rozwiercania realizowany

kołnierzem na gnieździe do nasadek w napędzie

- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem napędu

- kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.3 mm

- zatrzaskowy montaż nasadek, akumulatorów, adapterów i ostrzy - bez użycia

dodatkowych narzędzi

- zestawy akumulatorowe dołączane od dołu rękojeści napędu - system

zatrzaskowy

- napięcie zasilania napędu z baterii 14,4 V

- metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym, nadtlenkiem wodoru w

postaci gazowej

- waga napędu nieprzekraczająca: 1100 g , a z sinikobateriami 1900g

- dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący

zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem – 1szt

TAK, podać

94.

Piła oscylacyjna do dużych kości:

- pistoletowa obudowa, dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

TAK, podać

- możliwość ustawienia dwóch zakresów prędkości ruchu oscylacyjnego: 0-9 000 i

0-11 000 cykli/min - uruchamiane wbudowanym w napęd przełącznikiem

- głowica obrotowa 3600, co najmniej 8 pozycji blokady głowicy – co 45 stopni

- silnikobateria dołączana od dołu rękojeści napędu - system zatrzaskowy

- zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy - bez użycia dodatkowych narzędzi

- napięcie zasilania napędu: 14,4 V

- metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym, nadtlenkiem wodoru w

postaci gazowej

- maksymalna waga piły oscylacyjnej nieprzekraczająca: 1,2 kg a z

sinikobateriami 1900g

- dostępnych ponad 30 ostrzy o różnej geometrii do piły oscylacyjnej – 1szt

95.

Nasadka wiertarska Jacobs:

- nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczykiem

- zakres min. 0.0 – 7,0 mm

- kaniulacja śr. 4.3 mm – 1szt

TAK, podać

96. Nasadka wiertarsko-frezerska trójszczękowa bezkluczykowa – 1szt TAK

97. Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu Hudson – 1szt TAK

98. Nasadka wiertarsko-frezarska z gniazdem zatrzaskowym typu duże AO– 1szt TAK

99. Współpraca z min. 18 różnymi nasadkami do wiercenia i rozwiercania TAK, podać

100. Nasadka drutów Kirschnera z zakresem pracy min. 0.1 – 4.0 mm– 1szt TAK, podać

101. Wszystkie nasadki do drutów Kirschnera posiadają mechanizm wstępnie

podtrzymujący drut

TAK

102.

Wszystkie nasadki do wiertarki ortopedycznej pracują zarówno w trybie

wiercenia, jak i rozwiercania TAK

103.

Zintegrowane Silnikobaterie niesterylne 3 szt

- ogniwa Li-Ion akumulatorów nie posiadające tzw. efektu pamięci — nie

wymagają przeprowadzania okresowego procesu ich kondycjonowania

- podczas pracy napędu wydatek energetyczny akumulatorów Li-Ion stały i

maksymalny— brak efekt liniowego spadku wydajności napędu podczas zabiegu

- akumulatory wyposażone są w technologię aktywnej ochrony ogniw

zabezpieczając przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków

podczas zanurzania akumulatora),

- elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i

parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej

pojemności kumulowanej przez ogniwa,

- typ ogniw: Li-Ion

- liczba ogniw: 3

- napięcie wyjściowe 14,4V

- pojemność (moc): 2.1 Ah

- waga silnikoakumulatora nie przekraczająca 1 kg

104.

Ładowarka do napędu:

- możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do dwóch akumulatorów

- wskaźniki świetlne — lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej

danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności

od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii

- czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do

30 min

- maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90 min

- zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania

- napięcie wejściowe ładowarki: 230 V , 1.43 A, 50-60 Hz

TAK, podać

105.

Dedykowane pojemnik sterylizacyjny z mocowaniami do napędu wiertarskiego

oraz na piłę wraz z akcesoriami

- materiał kasety i tacy: stal nierdzewna - 2 szt

TAK

AKCESORIA 3

JEDNORAZÓWKA – ZAPAS ROCZNY

106. Elektroda z kanałem ssącym 3.75 mm 90° – 50 szt. TAK, podać ilość

107. Elektroda z kanałem ssącym 3.5 mm 45° – 20 szt. TAK, podać ilość

108. Zestaw jednorazowych drenów w torze napływu i odpływu, 35 kompletów TAK, podać ilość

109.

Ostrza dostępne w rozm 3.4mm, 4,2mm 5.3 mm do tkanki miękkiej oraz 5,5mm

do tkanki kostnej (konkretny wymiar ustalony z zamawiającym) – 42 opakowań

zbiorczych każde po 5 szt.

TAK, podać ilość

AKCESORIA 4

NARZĘDZIA WIELORAZOWEGO UŻYTKU

110.

Narzędzie typu manipulator szwów (bransza górna ruchoma). Dedykowane do

podawania szwów i manipulowania drucikami nitinolowymi z narzędzi typy lasso

- 2szt.

TAK

111. Narzędzie typu grasper artroskopowy - 2szt. TAK

112.

Narzędzie typu raszpla zagięta do góry pod kątem 20°.

Dedykowane do efektywnego preparowania tkanek miękkich i kości - 2szt.

TAK

113.

Narzędzie typu obcinacz do nici z możliwością dopchnięcia węzła przed

obcięciem z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym cięciem -

2szt.

TAK

AKCESORIA 5

WÓZEK APARATUROWY Z ATESTEM MEDYCZNYM

114. Wyposażony w sprężyste ramię do monitora LCD TAK

115. Wózek jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół TAK

116. Wózek aparaturowy posiadający rozdzielacz elektryczny, do przyłączenia min. 8

urządzeń/podzespołów wieży

TAK

117. Wózek wyposażony min. w 3 półki, z regulowaną wysokością TAK, podać ilość

118. Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności

podłączenia dodatkowych przedłużaczy

TAK

119. Posiadający uchwyt na głowicę kamery TAK

120. Możliwość montażu dodatkowego uchwytu na tablet po lewej lub prawej stronie

wózka

TAK

INNE INFORMACJE

121. Instalacja urządzenia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz

pierwsze szkolenie personelu, w terminie dogodnym dla Zamawiającego

TAK

122. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) TAK

123. Szkolenia personelu w okresie gwarancyjnym min. 2 TAK

124. Gwarancja min. Min 36 miesięcy TAK, podać

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wyraża zgodę dla Pakietu 6. Urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopowych.

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla nowo zainstalowanego podzespołu / modułu do 12 miesięcy ?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wyraża zgodę, dla Pakietu 6. Urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopowych.

Pytanie nr 10

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowania zapisu zgodnie z poniższym:

„Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych. (…).” ?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% i odpowiednio z 2% do 1% ?

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13

Dotyczy zapisów umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 10 ustępu o poniższej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wyraża zgodę, dla Pakietu 6. Urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopowych.

Pytanie nr 14

Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10% ?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Wykonawca dostarczy własnym transportem i udostępni użytkownikowi równoważny sprzęt zastępczy na czas przewidziany na naprawę co wyłącza możliwość naliczania kary umownej.” ?

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyraża zgodę, dla Pakietu 6. Urządzenie do przepłukiwania kanałów endoskopowych.

Pytanie nr 16

Zadanie nr 7

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2140 mm i możliwością przedłużenia leża o 290 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji opisanej w pkt. 13 tabeli z parametrami technicznymi, co wydaje się parametrem zbędnym (dźwięk siłowników ewidentnie wskazuje, ze łóżko znajduje się w najniższym położeniu)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

- Czy w związku z pkt. 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pozycją egzaminacyjną realizowaną za pośrednictwem jednego przycisku dostępnym tylko na panelu centralnym, co wydaje się w pełni wystarczające?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją opisaną w pkt. 25 tabeli z parametrami technicznymi realizowaną za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku?

- Czy w związku z pkt. 27 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z diodową sygnalizacją zablokowanych funkcji widoczną tylko na panelu centralnym (brak możliwości użycia danych funkcji na pozostałych sterownikach sygnalizowany dźwiękowo)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji opisanej w pkt. 29 tabeli z parametrami technicznymi?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami pojedynczymi?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w piąte koło, które to nie jest kołem kierunkowym (funkcje koła kierunkowego spełnia koło prawe od strony głowy pacjenta)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z dźwigniami blokady kół znajdującymi się przy kołach od strony nóg pacjenta?

- Czy w związku z pkt. 34 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z wskaźnikiem wizualnym na barierkach bocznych ze wskazaniem kąta 0°, 30°, 45°, 60°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z  segmentami nożnymi? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej.

- Czy w związku z pkt. 40 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z leżem w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca?

- Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac o następujących parametrach : Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych stosowanych w profilaktyce przeciwodleżynowej o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac przeznaczony dla pacjentów o dużej wadze min. 230kg. Materac składający się z trzech warstw. Górny warstwa z nacięciami punktowymi wykonanymi w zimnej piance poliuretanowej na zimno o wysokości min. 4cm, gęstości min. 80 kg/m3 i twardości 2.6 kPa . Warstwa środkowa wykonana z zimnej pianki poliuretanowej o wysokości min. 6cm, gęstości min. 60kg/m3 i twardości 9.0 kPa  Warstwa spodnia wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości min. 50kg/m3 i twardości 5.0 kPa. Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 95°C, oraz suszenia w temp. do 100°C. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 52 mm?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych (5 x 1,5 cm), z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z elementami metalowymi lakierowanymi proszkowo na kolor biały lub szary oraz blatami i frontami szuflad w kolorze wybranym przez Zamawiającego (12 kolorów)?

Odpowiedź na pytanie nr 16

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2140 mm i możliwością przedłużenia leża o 290 mm?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości 997 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi wykonanymi z polipropylenu?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o zaproponowanej wysokości leża.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji opisanej w pkt. 13 tabeli z parametrami technicznymi, co wydaje się parametrem zbędnym (dźwięk siłowników ewidentnie wskazuje, ze łóżko znajduje się w najniższym położeniu)?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o zaproponowanym rozwiązaniu dla pkt. 13.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o zaproponowanej regulacji segmentu pleców.

- Czy w związku z pkt. 18 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej wynoszącą 4 cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko wyłącznie z autoregresją w części lędźwiowej.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pozycją egzaminacyjną realizowaną za pośrednictwem jednego przycisku dostępnym tylko na panelu centralnym, co wydaje się w pełni wystarczające?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z funkcją opisaną w pkt. 25 tabeli z parametrami technicznymi realizowaną za pośrednictwem więcej niż jednego przycisku?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne realizacją funkcji z pkt. 25 zaproponowaną przez firmę.

- Czy w związku z pkt. 27 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z diodową sygnalizacją zablokowanych funkcji widoczną tylko na panelu centralnym (brak możliwości użycia danych funkcji na pozostałych sterownikach sygnalizowany dźwiękowo)?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne realizacją funkcji z pkt. 27 zaproponowaną przez firmę.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez funkcji opisanej w pkt. 29 tabeli z parametrami technicznymi?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami pojedynczymi?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko o kołach pojedynczych, przy założeniu tych samych funkcji, które zostały opisane dla kół w SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w piąte koło, które to nie jest kołem kierunkowym (funkcje koła kierunkowego spełnia koło prawe od strony głowy pacjenta)?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z dźwigniami blokady kół znajdującymi się przy kołach od strony nóg pacjenta?

ODP. Zamawiający dopuszcza łóżko z dźwigniami zaproponowanymi w pytaniu 14.

- Czy w związku z pkt. 34 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z wskaźnikiem wizualnym na barierkach bocznych ze wskazaniem kąta 0°, 30°, 45°, 60°?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi poruszającymi się wraz z segmentem pleców oraz barierkami nie poruszającymi się wraz z  segmentami nożnymi? Barierki zabezpieczają pacjenta na całej długości łóżka to jest od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta oraz w pozycji siedzącej.

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy w związku z pkt. 40 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z leżem w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca?

ODP. Zgodnie z SWZ.

- Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści materac o następujących parametrach : Materac przeznaczony dla Szpitali i innych placówek medycznych stosowanych w profilaktyce przeciwodleżynowej o wymiarach dopasowanych do leża łóżka. Materac przeznaczony dla pacjentów o dużej wadze min. 230kg. Materac składający się z trzech warstw. Górny warstwa z nacięciami punktowymi wykonanymi w zimnej piance poliuretanowej na zimno o wysokości min. 4cm, gęstości min. 80 kg/m3 i twardości 2.6 kPa . Warstwa środkowa wykonana z zimnej pianki poliuretanowej o wysokości min. 6cm, gęstości min. 60kg/m3 i twardości 9.0 kPa  Warstwa spodnia wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości min. 50kg/m3 i twardości 5.0 kPa. Materac wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny wyposażony w zamek w kształcie litery „C”. z możliwością prania w temp do 95°C, oraz suszenia w temp. do 100°C. Materac przystosowany do mycia w automatycznych stacjach mycia łóżek?

ODP. Materac zaproponowany przez kontrahenta powinien spełniać minimalne parametry opisane w SWZ.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm (szerokość 434 mm bez złożonego blatu bocznego), głębokości 45,1 cm?

ODP. Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową o podanych parametrach.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 52 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza szafkę o kołach o zadanej średnicy.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych (5 x 1,5 cm), z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

ODP. Szafka przyłóżkowa zaproponowana przez kontrahenta powinna spełniać minimalne parametry opisane w SWZ, a przede wszystkim punkty dot. przeznaczenia mebla medycznego oraz jego odporności na czynniki środowiskowe i czynności związane z jego użytkowaniem.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z elementami metalowymi lakierowanymi proszkowo na kolor biały lub szary oraz blatami i frontami szuflad w kolorze wybranym przez Zamawiającego (12 kolorów)?

ODP. Zamawiający dopuszcza szafkę z elementami metalowymi lakierowanymi w sposób przedstawiony w zapytaniu.

Pytanie nr 17

Pkt. 29.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który wyposażony jest w 12 map w Color Dopplerze?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta którego ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania wynosi 573440?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada osobny przycisk usytuowany bezpośrednio na konsoli co wpływa na lepszą ergonomię pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapis SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20

Pkt. 63-65

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę typu convex, szerokopasmową, ze zmienną częstotliwością pracy, z zakresem częstotliwości od 2,0 – 5,0 MHz oraz  z 128  elementami?

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Pkt. 67-69

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę liniową, szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy ale z zakresem pracy 5,0 – 12,0 MHz i posiadającą 128 elementów?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22

Pkt. 72

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada możliwość rozbudowy  o tryb M-mode anatomiczny z jednej lini?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Pkt. 73

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących ?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Pkt. 74

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o zasilanie akumulatorowe?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Pytanie nie odnosi się do pkt 74 SWZ, jednym z wymogów aparatów jest system podtrzymywania zasilania minimum 10 min, zawarty w pkt. 38 SWZ

Jednocześnie Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ i modyfikuje treść Załącznika nr 2.3 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE ULTRASONOGRAFU DO BADAŃ NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH)

W załączeniu nowy załącznik nr 2.3 do SWZ

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. Zamawiający wnosi również w razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ o zaznaczenie przez Wykonawcę źródła zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).