Załącznik nr 1c Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac ogrzewający stół operacyjny | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: - jednostka sterująca –1 szt. - materac grzewczy –1 szt. - stojak z koszem - 1 szt. | TAK |  |
|  | System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | Włókna węglowe -30 pkt Inne rozwiązania - 0 pkt |  |
|  | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | TAK / Opisać |  |
|  | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 187 x 282 x 87 mm | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub postawienia | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C. | Regulacja co 0,1˚C - 40 pkt Regulacja co 0,2˚C - 20 pkt Regulacja co 0,5˚C - 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej i aktualnej | TAK |  |
|  | Alarmy: odchylenia temperatury(+1,5̊ C od ustawionej temperatury); wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania nieprawidłowego podłączenia maty, braku zasilania | TAK / Opisać |  |
|  | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: 80 x 50 cm x 3 cm(±0,5 cm) | TAK / podać |  |
|  | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim. | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. | TAK |  |
|  | Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). | TAK |  |
|  | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów do wewnątrz materaca | TAK / Opisać |  |
|  | Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | Materac z pianką 310 pkt Materac bez pianki - 0 pkt |  |
|  | Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, można czyścić powierzchniowo, przeznaczony do prania w temp. 90OC | TAK |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Niskie i bezpieczne napięcie zasilania elementów grzewczych max 24V. | TAK |  |
|  | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | TAK |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach. | TAK |  |
|  | System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych. | TAK |  |
|  | Dostępny dedykowany stojak mobilny wyposażony w złącze do mocowania jednostki sterującej oraz kosz do przechowywania materaca, podstawa wyposażona w cztery koła, w tym 2 z hamulcem. Masa całkowita: do 15 kg | TAK / Opisać |  |
|  | Dostępny dedykowany stojak mobilny o wymiarach : wysokość do 100 cm, szerokość podstawy: 50 x 50 cm (±1 cm) | TAK |  |
|  | Kosz transportowy o wymiarach : 62 x 40 x 22cm(±1 cm) | TAK / Opisać |  |

| SERWIS I GWARANCJA |
| --- |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).