Załącznik nr 1

Zam. 180/2021/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowej aparatury laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Część nr 1      -  kolumna chromatograficzna – 2 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Kolumna chromatograficzna C18 RRHD Eclipse Plus 2.1x50mm,1.8um. – 1 sztuka Kolumna chromatograficzna Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um. – 1 sztuka |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |
| Wartość brutto 2 sztuk: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2        - materiały eksploatacyjne	do automatycznego analizatora biochemicznego Catalyst Dx firmy Idexx Labs

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa *: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Materiały eksploatacyjne do automatycznego analizatora biochemicznego Catalyst Dx firmy Idexx Labs.: (razem 70 op.) Catalyst™ALB (Idexx 98-11065), 5 op. Catalyst™ALT (Idexx 98-11067), 6 op. Catalyst™AST (Idexx 98-11069), 6 op. Catalyst™NH3 (Idexx 98-11081), 6 op. Catalyst™ALKP (Idexx 98-11066), 6 op. Catalyst™TP (Idexx 98-11085), 6 op. Catalyst™TBIL (Idexx 98-11084), 5 op. Catalyst™CHOL (Idexx 98-11072), 5 op. Catalyst™GLU (Idexx 98-11076), 5 op. Catalyst™CREA (Idexx 98-11074), 5 op. Catalyst™TRIG (Idexx 98-11086), 15 op. |  |
| Wartość brutto( za 70 opakowań): |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3 - korozymetr   rezystancyjny

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Przeznaczenie urządzenia Korozymetr rezystancyjny jest przenośnym urządzeniem pomiarowym, które służy do wyznaczania ubytków korozyjnych i szybkości korozji metali w instalacjach przemysłowych techniką korozymetrii rezystancyjnej. Metoda polega na wyposażaniu monitorowanych obiektów w odpowiednio dobrane czujniki rezystancyjne, które w wyniku zachodzących procesów korozyjnych zwiększają stopniowo swoją rezystancję elektryczną. Śledzenie zmian rezystancji w czasie umożliwia precyzyjne określanie postępu korozji. Pomiary realizuje się w układzie porównawczym, tzn. mierzy przyrost rezystancji elementu korodującego (Rc), narażonego na agresywne działanie środowiska, w stosunku do rezystancji elementu odniesienia (Rr) zabezpieczonego przed takim oddziaływaniem. Urządzenie przeznaczone jest zarówno do wykonywania pomiarów w terenie, jak i w warunkach laboratoryjnych. W szczególności funkcje urządzenia pozwalają na monitorowanie zagrożenia korozyjnego oraz skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji podziemnych, jak: rurociągi, zbiorniki i inne obiekty przemysłowe. Opis i funkcje urządzenia Sterowany mikroprocesorowo przenośny korozymetr jest miernikiem, który umożliwia realizację zaprogramowanej przez użytkownika sesji pomiarowej. Obejmuje ona: testowanie i autokalibrację urządzenia przed wykonaniem pomiarów, wybór rodzaju czujnika korozymetrycznego spośród zarejestrowanych czujników lub zdefiniowanie i wprowadzenie do rejestru nowego czujnika, wykonanie z wysoką dokładnością serii pomiarów rezystancji elementu korodującego (Rc) i odniesienia (Rr) podłączonego czujnika, analizę matematyczną serii wyników pomiarów i wyznaczenie średnich wartości rezystancji Rc i Rr, stosunku obu rezystancji oraz odchylenia standardowego, prezentację wyników pomiarów z możliwością zapisu w pamięci wewnętrznej korozymetru, wyliczanie ubytku korozyjnego w μm oraz szybkości korozji w μm/rok, kasowanie ostatnio zapisanych danych, przeglądanie zarejestrowanych uprzednio wyników z możliwością obliczania ubytków korozyjnych i szybkości korozji oraz ustawianie parametrów pracy urządzenia w trybie zaawansowanym. Dane techniczne korozymetru Zakres pomiaru rezystancji: 1 ( 600 mΩ Błąd pomiaru stosunku rezystancji: Rr/Rc ≤ 0,1 % Maksymalna rozdzielczość: 10 nΩ Wyświetlacz LCD: 8 linii x 20 znaków Max. ilość rejestrowanych czujników: 180 Pojemność pamięci: 8000 wyników Zakres temperatury: -10 °C ( +40 °C Czas trwania pomiaru: ok. 18 s (tryb FAST) lub ok. 48 s (tryb BEST) Pobór prądu po włączeniu: 230 mA Pobór prądu w trakcie pomiaru rezystancji: 520 mA Zasilanie: akumulatory 5 x 1,2 V Typ akumulatora: AA – NiMH 2400 mAh Czas pracy na akumulatorach wewnętrznych: 4 ÷ 5 godz. |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4  -  Rejestratory holterowskie 3-kanałowe kompatybilne z oprogramowaniem analizującym HScribe 6  -  2 sztuki

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe – z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Rejestrator cyfrowy z wbudowaną nieulotną pamięcią typu Flash, kompatybilny z posiadanym systemem Hscribe 6 |  |
| Zapis odprowadzeń I, II, III, AVR, AVL, AVF i V z maks. 5 elektrod |  |
| Rejestracja do 168 godzin na jednej baterii |  |
| Kontrola podłączenia elektrod |  |
| Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora |  |
| Przycisk zdarzeń pacjenta |  |
| Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania |  |
| Wykrywanie impulsów stymulatora, min. 10.000 próbek/sekundę/kanał |  |
| Możliwość wprowadzania identyfikatora ID pacjenta |  |
| Minimum 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy |  |
| Pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG min. Od 0,05 do 60 Hz |  |
| Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V AAA |  |
| Sygnalizacja stanu baterii |  |
| Sygnalizacja odpadnięcia elektrody |  |
| Sygnalizacja pracy rejestratora |  |
| Wymiary rejestratora poniżej 65x30x20 mm |  |
| Masa rejestratora poniżej 30g |  |
| Cena jednostkowa brutto: |  |
| Wartość brutto 2 szt. |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5  - zamykarka próżniowa 1 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Dane techniczne: Funkcja pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP TAK Masa Brutto minimum 73 kg Pobór mocy W 900 Wydajność cykl/min 1-2 min Wydajność pompy minimum 20m3/h Wymagania ciśnienia mieszanki gazowej MAP poniżej 0.2 Mpa Wymagania ciśnienia sprężonego powietrza poniżej 0.3 Mpa Wymiary komory minimum 450x370x220 mm Wymiar listwy zgrzewającej minimum 350 mm Wymiar pakowarki minimum 560x425x460 mm Instalacja i szkolenie Stół dostosowany do ciężaru i wymiarów zamykarki Gwarancja minimum 24 miesiące Instrukcja w języku polskim |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6 - pH-metr do mięsa – 1 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| pH-metr do mięsa: Zintegrowany czujnik temperatury z sondą pH Końcówka pomiarowa może być wymieniana przez użytkownika Nie wymagająca konserwacji elektroda żelowa Podświetlany, 2-liniowy wyświetlacz Sygnał klawiatury Funkcja wstrzymania pomiarów HOLD Kalibracja w 1 lub w 2 punktach walizka aluminiowa roztwory buforowe pH4 i pH7 (250 ml każdy) pojemnik z żelem do składowania sond uchwyt ścienny komplet baterii uchwyt ścienny komplet baterii Pomiar temperatury - NTC Zakres pomiarowy 0 do +60 °C (krótkotrwałe do +80 °C) Dokładność ±0,4 °C Rozdzielczość 0,1 °C Elektroda pH Zakres pomiarowy 0 do 14 pH Dokładność ±0,02 pH Rozdzielczość 0,01 pH Wymiary 145 x 38 x 167 mm Temperatura pracy 0 do +50 °C Typ baterii 4 x baterie guzikowe LR44 Żywotność baterii minimum80 godz. (Auto Off 10 Min) Wyświetlacz LCD Rozmiar wyświetlacza 2-liniowy wyświetlacz Temperatura składowania -20 do +70 °C Waga minimum 135 g gwarancja minimum 24 miesiące, Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 7 - waga precyzyjna   - 1 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Opis przedmiotu zamówienia: Obciążenie maksymalne [Max] 1200g Obciążenie minimalne [Min]500 mg Dokładność odczytu [d] min 10 mg Zakres tary min -1200 g Powtarzalność (Max) 10 mg Liniowość ±20 mg Minimalna naważka (U=1%,k=2) min 1g Minimalna naważka USP min 10g Czas stabilizacji minimum 1,5 s Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) Wyświetlacz 5 cali kolorowy, pojemnościowy panel dotykowy Interfejs 2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® , wireless, Conection Zasilanie 12÷ 16 V DC Pobór prądu 250mA Obsługa bezdotykowa 2 czujniki podczerwieni Baza danych 7 Temperatura pracy +10 ÷ +40 °C Wymiar szalki min ø195 mm x 195mm Wymiary opakowania min 470 x380×336mm Masa netto min 4,3 kg Masa brutto min 5,8 kg Instrukcja w języku polskim Okres gwarancji: 24 miesiące |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 8 – suszarka laboratoryjna  - 1 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza realizowanym przez wentylator, którego wydajność programowana jest indywidualnie dla każdego z segmentów procesu. Posiada funkcję wstępnego ogrzania świeżego powietrza wpływającego do komory sterylizatora. Obieg wstępnie ogrzewanego świeżego powietrza ma być ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nastawy nie większym niż 10% w zakresie od 0 do 100%. Adaptacyjny, wielofunkcyjny sterownik mikroprocesorowy typu PID z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości typu TFT oraz graficznym interfejsem z ikonami symbolizującymi możliwe do nastawienia funkcje urządzenia Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów Sensor typu Pt100 wg. normy DIN klasy A w obwodzie czteroprzewodowym Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni, 23 godzin Sterownik urządzenia z panelem dotykowym umożliwiający nastawę temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, pozycję klapy wentylacyjnej z jej graficznym przedstawieniem na wyświetlaczu urządzenia, programowanie czasu pracy, programowania strefy czasowej, wybór pomiędzy czasem letnim i zimowym. Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki dopóty temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości. Język obsługi sterownika minimum niemiecki i angielski Rozdzielczość wyświetlacza dla zadanej temperatury 0,1°C do 99,9°C i 0,5°C od 100°C, a dla temperatury wyświetlanej 0,1°C w pełnym zakresie. Interfejs sieciowy Ethernet do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat Zakres temperatury roboczej od +10°C (lub mniej) powyżej temp. otoczenia do minimum +300°C Jednorodność temperatury w komorze nie gorsza niż ±2,2°C Odchylenie temperatury w czasie dla +150°C nie większe niż ±0,25°C Kalibracja układu pomiarowego bezpośrednio w sterowniku dla dowolnie wybranych trzech punktów temperatury Zapisywanie programu na wypadek zaniku napięcia Certyfikat kalibracji dla +160°C Podwójne zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: Nastawny elektroniczny organicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury Mechaniczny organicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880, wyłącza grzałki po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. Nominalnej Sygnalizacja alarmowa – dźwiękowa i wizualna. Obudowa ze stali nierdzewnej teksturowanej Tył ze stali ocynkowanej W pełni izolowane drzwi zewnętrzne ze stali nierdzewnej z podwójnym zamknięciem (zamek kompresyjny). Uchwyt do zamykania i otwierania drzwi zewnętrznych umożliwiający wykonanie tych czynności łokciem lub biodrem. Wymiary wewnętrzne komory przynajmniej szer. x wys. x gł.: 400 x 400 x 300 mm, pojemność robocza minimum 50 L. Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x wys. x gł.) 600 x 800 x 520 mm Łatwe do utrzymania w czystości wnętrze, wykonane ze stali nierdzewnej, tłoczone i wzmocnione prowadnice oraz miejsca na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach boczne, górna i dolna) W dostawie minimum 1 półka ze stali nierdzewnej. Możliwość zainstalowania minimum 4 półek Ładowność każdej z półek minimum 20 kg Całkowita ładowność sterylizatora minimum 80 kg Zasilanie 1 fazowe 230V 50/60 Hz Masa netto suszarki nie większa niż 60 kg gwarancja minimum 24 miesiące, Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 9  - Piec do przygotowania przechłodzonych próbek – 1 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 1. możliwość zainstalowania układu wydechowego 2. jednoczęściową komorę z włókna ceramicznego o wysokiej sprawności cieplnej, formowaną próżniowo 3. elementy grzejne, osadzone we włóknie formowanym próżniowo, które znajdują się wewnątrz czterech ścianek komory 4. obudowę zewnętrzną wykonaną z blachy malowanej proszkowo 5. drzwi otwierane do góry 6. przełącznik blokady bezpieczeństwa drzwi 7. panel sterowania umieszczony w dolnej części pieca 8. mikroprocesorową regulację temperatury 9. ceramiczną płytę dolną 10. komin wspomagany wentylatorem do wyciągu powietrza 11. dodatkowe ceramiczne płyty paleniskowe 12. brzęczyk 13. zegar cyfrowy 14. ochronę przed przegrzaniem 15. rejestrator danych 16. transmisja danych/USB 17. kalibracja systemu pomiaru temperatury 18. robocza objętość komory 3 L 19. moc znamionową nie większą niż 1,7 kW 20. napięcie znamionowe zasilania 230 V 21. częstotliwość znamionową 50 Hz 22. liczbę faz zasilania 1 23. zakres ciągłej temperatury pracy Temp.Pok.+10 – 1100 °C 24. maksymalna temperatura 1100 °C 25. materiał komory roboczej mufla z włókna 26. maksymalny czas nagrzewania (bez ładowania) 39 min 27. stabilność temperatury w komorze roboczej przy temperaturze znamionowej w stanie ustalonym termicznie bez doładowania nie więcej niż ±1.5 °C 28. równomierność temperatury w przestrzeni roboczej przy temperaturze znamionowej w stanie ustalonym termicznie bez ładunku nie więcej niż ±11 °C 29. wymiary (minimalne) komory roboczej: szerokość 110 mm głębokość 200 mm wysokość 100 mm 30. Wymiary (minimalne) zewnętrzne: szerokość 350 mm głębokość 500 mm wysokość 440 mm |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 10 -       mini wytrząsarka typu Vortx

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Sterowanie analogowe/pokrętło prędkości: zmienna regulacja w skali | od 1 do 10 |  |
| Zakres prędkości | 300-2500 obr./min |  |
| Orbita | 4,9 mm |  |
| Tryb on/touch |  |  |
| Wymiary (WxDxS) | 16,5cmx21cmx12,3cm (± 1cm) |  |
| Masa netto | 4,4kg (±0,5kg) |  |
| Środowisko pracy | 4℃ - 40℃; |  |
| Zasilanie | 230V; 0,6A; 50-60Hz |  |
| W komplecie nakładka do mieszania probówki typu eppendorf |  |  |
| Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| Wartość brutto: |  |

Część nr 11   - waga laboratoryjna – 1 sztuka

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Obciążenie maksymalne 1 kg, |  |
| Dokładność odczytu - 0,01 g |  |
| Zakres tary -1 kg |  |
| Powtarzalność 0,015 g |  |
| Czas stabilizacji 3 s (±1s) |  |
| Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  |
| Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) |  |
| Stopień ochrony lP 43 lnterfejs2*RS232 |  |
| Zasilanie100 + 240 V AC 50 / 60 Hz +akumulator |  |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 15 godzin (średni czas) |  |
| Temperatura pracy+15-+30 °C |  |
| Wymiar szalki 195x195 mm (± 1mm) |  |
| Masa netto 3,6 kg (±0,5kg) |  |
| Liniowość ±0,03g |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| Wartość brutto: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 12 – zestaw szkieł  do celi pomiarowej na mokro do aparatu Mastersizer 3000

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Zestaw szkieł do celi pomiarowej na mokro do aparatu Mastersizer 3000 |  |
| Wartość brutto (1 kpl): |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ