Arkusz Informacji Technicznej

System Holterów ciśnieniowych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | HOLTER ciśnieniowy |  |  |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | TAK |  |
| 3 | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. Możliwość zaznaczenia okresu „białego fartucha” i porannego wzrostu ciśnienia | TAK |  |
| 5 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |
| 6 | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |
| 7 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |
| 8 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |
| 9 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |
| 10 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
| 11 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |
| 12 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |
| 13 | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
| 14 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |
| 15 | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |
| 16 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |
| 17 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |
| 18 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | TAK |  |
| 19 | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |
| 21 | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
| 22 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
| 23 | Możliwość eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |
| 24 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |
| 25 | Możliwość konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |
| 26 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |
| 27 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |
| 28 | Możliwość współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |
| 29 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |
| 30 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |
| 31 | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
| II | Rejestratory - 6 szt. Producent …………………….. Model …………….. rok produkcji ………………………. |  |  |
| 1 | Rejestrator fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 3 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 4 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |
| 5 | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg | TAK |  |
| 8 | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | TAK |  |
| 9 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
| 10 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | TAK |  |
| 11 | Dodatkowo: Mankiety 6 sztuk o rozmiarze 18-26 cm Mankiety 6 sztuk o rozmiarze 42-55 cm | TAK |  |
| 12 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |
| 13 | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | TAK |  |
| 14 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |
| 15 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
| 16 | Wymiary rejestratora: | TAK |  |
| 17 | Waga rejestratora: | TAK |  |
| 18 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |
| 19 | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |
| 20 | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 21 | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |
| III | Stacja analiz |  |  |
| 1 | Procesor min. 2 rdzeniowy | TAK |  |
| 2 | Dysk twardy min. 500GB | TAK |  |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM min. 4GB | TAK |  |
| 4 | Porty USB min.6 | TAK |  |
| 5 | Monitor LCD min. 21,5” Full HD | TAK |  |
| 6 | Drukarka laserowa A4 | TAK |  |
| 7 | Mysz, klawiatura, listwa zasilająca | TAK |  |
| 8 | Napęd DVD Multi | TAK |  |
| 9 | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit | TAK |  |
| 10 | Karta graficzna obsługująca standard Full HD | TAK |  |
| 11 | Zainstalowany, aktywowany i zaktualizowany system operacyjny Windows 10 32/64 bit | TAK |  |
| 12 | Zainstalowany dodatek .NET Framework w wersji 3.5 | TAK |  |