## Arkusz1
COZL/DZP/BB/3413/Z-128/2023
Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy
Materiały eksploatacyjne do sterylizacji nadtlenkiem wodoru
| SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU |  | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Ilość szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do kontroli procesu sterylizacji plazmowej w czasie od 20 minut. Kompatybilne z posiadanym inkubatorem CELERITY 20 HP do systemu V-Pro. Opakowanie 25 sztuk. |  |  |  |  | 300
2 | Pojemnik ze środkiem sterylizującym zawierający 59% roztwór nadtlenku wodoru, o pojemności 113 ml, umożliwiający przeprowadzenie 20 cykli w sterylizatorze V-PRO 60. Na każdym pojemniku wymagana data ważności oraz numer serii oznaczony dodatkowo kodem DataMatrix. Opakowanie 3 sztuki |  |  |  |  | 18
3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1, substancja wskaźnikowa umieszczona punktowo, zmieniająca barwę po procesie sterylizacji z różowego na żółty. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji, 3 x 7 cm (+/- 10%). Wymagane dołaczenie deklaracji producenta potwierdzającej typ wskaźnika. W opakowaniach po 200 szt. |  |  |  |  | 600
4 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej - rolka - 500 szt. - 29 x 28 mm |  |  |  |  | 3000
5 | Rękaw Tyvek-folia płaski przeznaczony do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Gramatura nie mniejsza niż 74g/m2, odporność na rozdarcie: nie mniej niż 195 N w obu kierunkach. Folia z materiału PE/ PET o grubości niewiększej niż 62 µm, zgrzewalna w temperaturze 120 - 150ºC, o gramaturze min. 65 g/m2. Wymagania ogólne: wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru VH2O2, substancja wskaźnikowa naniesiona jednolicie, bez przerw, szlaczków itp. na powierzchni ≥ 100 mm², jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji plazmowej łatwa do interpretacji, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawie. Wymagane dokumenty: karta techniczna producenta potwierdzająca spełnienie parametrów, dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5. | rozmiar – szer. 7,5 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
6 |  | rozmiar – szer. 10 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
7 |  | rozmiar – szer. 15 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
8 |  | rozmiar – szer. 20 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
9 |  | rozmiar – szer. 25 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
10 |  | rozmiar – szer. 30 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
11 |  | rozmiar – szer. 35 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 6
12 |  | rozmiar – szer. 40 cm x dł. 70 m – 1 rolka |  |  |  | 4
13 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej do etykiet podwójnie przylepnych. |  |  |  |  | 4
14 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEK (instrukcja zastosowania w zestawie).1 opakowanie 250 szt. testów |  |  |  |  | 250
15 | Polipropylenowy, 4-warstwowy materiał opakowaniowy typu SMMS, gramatura ≥ 55 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S, EO, VH2O2, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania niemniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m, wydłużenie niemniejsze niż 65% w obu kierunkach, kolor niebieski; | rozmiar 75 x 75 cm, op. a' 300 szt. |  |  |  | 2
16 |  | rozmiar 90 x 90 cm, op. a' 300 szt. |  |  |  | 4
17 |  | rozmiar 100 x 100 cm, op. a' 200 szt. |  |  |  | 4
18 |  | rozmiar 120 x 120 cm, op. a' 120 szt. |  |  |  | 2
19 | Taśma ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej - VH2O2 - V-PRO* - 19 mm x 55 m 0pakowanie - 6 rolek |  |  |  |  | 12
20 | Taśma neutralna, bez wskaźnika procesu sterylizacji, nie zawierająca celulozy - możliwość stosowania w sterylizacji nadtlenkiem wodoru, opakowanie: 9 rolek. |  |  |  |  | 18
Razem: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy