OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat ultrasonograf

| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji min. 2025r., wersja oprogramowania min. 2025, system operacyjny windows 10 lub nowszy | Tak |  |
| 5 | Głośność pracy ultrasonografu max 35dB | Tak |  |
| 6 | Waga aparatu max 85kg | Tak |  |
| 7 | Liczba kanałów cyfrowych ponad min. 8 250 000 | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w min 4 porty USB (min 2. wykonane w technologii 3.0) z czego min. 2 umiejscowione na pulpicie aparatu | Tak |  |
| 9 | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 16cm i obrót lewo/prawo min 30°. | Tak |  |
| 10 | Dynamika systemu min 370 dB | Tak |  |
| 11 | Aparat wyposażony w min 4 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic-bezpinowe ) | Tak |  |
| 12 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21,5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej min 14” | Tak |  |
| 13 | Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu | Tak |  |
| 14 | TGC min 8 stref, regulowane cyfrowo, dostępne z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków) z możliwością zapamiętywania min 5 ustawień | Tak |  |
| 15 | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności min 500 GB | Tak |  |
| 16 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym | Tak |  |
| 17 | Pamięć dynamiczna cine min 80 000 obrazów | Tak |  |
| 18 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min 1-22 MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) | Tak |  |
| 19 | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | Tak |  |
| 20 | Software służący do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Software dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |  |
| 21 | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku. Technologia analogiczna do technologii HDR znanej z fotografii cyfrowej, służąca do znaczącej poprawy wizualizacji obszarów cienistych badanych struktur | Tak |  |
| 22 | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami | Tak |  |
| 23 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 25,0 mm | Tak |  |
| 24 | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 11m/s | Tak |  |
| 25 | Prędkość odświeżania dla CD min. 650 klatek/sek. | Tak |  |
| 26 | Prędkość odświeżania dla obrazu 2D min 4700 klatek/sek. | Tak |  |
| 27 | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min od 2 cm do 50 cm | Tak |  |
| 28 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 20x | Tak |  |
| 29 | Ultrasonograf wyposażony w AI, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem operatora | Tak |  |
| 30 | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 31 | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień | Tak |  |
| 32 | Opcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | Tak |  |
| 33 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych, kardiologiczne | Tak |  |
| 34 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | Tak |  |
| 35 | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | Tak |  |
| 36 | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist | Tak |  |
| 37 | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie | Tak |  |
| 38 | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów | Tak |  |
| 39 | Pomiary Z-score | Tak |  |
| 40 | Moduł CW | Tak |  |
| 41 | Doppler tkankowy | Tak |  |
| 42 | Anatomiczny M Mode | Tak |  |
| 43 | Automatyczne pomiary w trybach 2D, M-mode, CW i PW w echokardiografii osób dorosłych i dzieci oparte na sztucznej inteligencji działające bez konieczności podpięcia EKG. | Tak |  |
| 44 | Automatyczny pomiar EF | Tak |  |
| 45 | Oprogramowanie typu Strain | Tak |  |
| 46 | Moduł EKG | Tak |  |
| 47 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | Tak |  |
| 48 | obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonania pomiarów | Tak |  |
| 49 | Software do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej | Tak |  |
| 50 | Elastografia akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak |  |
| 51 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Cristal, lub matrycowej, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów min. 256 Pole skanowania min. 50 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość elastografii typu SWE oraz typu strain | Tak |  |
| 52 | Głowica Convex wykonana w technologii Single Cristal, lub matrycowej szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 90 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość elastografii typu SWE | Tak |  |
| 53 | Głowica endocavitarna do wykonywania badań ginekologicznych Zakres częstotliwości pracy min 2-11MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 210 stopni | Tak |  |
| 54 | Głowica kardiologiczna do echo serca wykonana w technologii single cristal lub matryca Zakres częstotliwości pracy min 1-5MHz Liczba elementów min. 80 Kąt skanowania min. 90stopni | Tak |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |  |
| 55 | Opcja rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu | Tak |  |
| 56 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu | Tak |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do automatycznej ilościowej oceny stłuszczenia wątroby poprzez porównanie echogeniczności jej miąższu z korą nerki | Tak |  |
| 58 | Opcja rozbudowy o fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 6900 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | Tak |  |
| 59 | Opcja rozbudowy o funkcję do pół automatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | Tak |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o głowicę wykonaną w technologii Single Cristal, Zakres częstotliwości pracy 2-9 MHz Liczba elementów min. 192 Pole skanowania max. 45 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 61 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online. | Tak |  |
| 62 | Opcja rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR | Tak |  |
| 63 | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | Tak |  |
| 64 | Opcja rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT | Tak |  |
| 65 | Opcja rozbudowy o funkcję oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi), skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi i tarczycy- dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 oraz min 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS | Tak |  |
| 66 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego klikniecia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG | Tak |  |
| 67 | Opcja rozbudowy o software do automatycznej detekcji nerwów w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 68 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS) | Tak |  |
| 69 | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX | Tak |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy o: głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość rozbudowy | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 71 | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, | Tak |  |
| 72 | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 73 | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 74 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego aparat zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 75 | Gwarancja na aparat oraz sondy min 36 miesięcy | Tak |  |
| 76 | Darmowe przeglądy w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 77 | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag min 36 miesięcy | Tak |  |
| 78 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat | Tak |  |

- Oferowany zestaw powinien być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.

- Oferowany zestaw, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantować powinien bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz zapewniać wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Parametry określone jako „Tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej niestanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.