Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

| # Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….……………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |
| I | Cieplarka laboratoryjna – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Naturalny obieg powietrza | TAK |  |  |
|  | Komora: - pojemność co najmniej 105 l ± 3 l - obciążenie półki co najmniej 20 kg - wykonana ze stali nierdzewnej - półki perforowane – 2 szt. - drzwi szklane - miejsce na grzałki usytuowane z czterech stron (grzanie w ściankach bocznych, górnych i dolnych) - ładowność inkubatora minimum 100 kg | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość 75 cm, ± 5 cm - wysokość 90 cm, ± 5 cm - głębokość 60 cm, ± 2 cm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: - szerokość 60 cm, ± 5 cm - wysokość 45 cm, ± 2 cm - głębokość 40 cm, ± 2 cm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura: - zakres co najmniej od 5°C powyżej temp. otoczenia do minimum 80°C - jednorodność temp. dla przestrzeni komory nie większa niż ± 0,5°C - stabilność temp. dla nastawu 37°C - nie gorsza niż ±0,05°C - regulacja temp. z dokładnością do 0,1°C | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: - cyfrowy wyświetlacz temperatury - drzwi pełne - sygnalizacja otwartych drzwi - komin wentylacyjny - menu w języku polskim | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu: - Nastawny elektroniczny ogranicznik monitorujący dla dowolnie wybranej temperatury - Mechaniczny ogranicznik klasy TB, ochrona klasy pierwszej wg. DIN 12 880 (wyłączenie grzałek po osiągnięciu temp. 20°C powyżej temp. nominalnej | TAK TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstępnego ogrzania świeżego powietrza do komory ograniczany przez klapkę wentylacyjną z krokiem nie większym niż 10% | TAK |  |  |
|  | Zegar cyfrowy nastawny w zakresie od 1 minuty do 99 dni | TAK |  |  |
|  | Zapisanie programu na wypadek zaniku napięcia | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Wewnętrzny rejestrator danych o pojemności co najmniej 10 lat | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet z tyłu urządzenia do odczytywania dziennika protokołu i pracą z dedykowanym oprogramowaniem (w zestawie oprogramowanie) | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymująca odliczanie czasu procesu dopóki temperatura w komorze nie osiągnie zadanej wartości | TAK |  |  |
|  | Funkcja samodiagnostyki do oceny błędów | TAK |  |  |
|  | Urządzenie skalibrowane dla 37°C | TAK |  |  |
|  | Masa netto nie większa niż 80 kg | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: min. 36 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………….. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | TAK podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ………………...................................................................................... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych # do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |