Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 4

| # Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….……………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Przenośny aspirator powietrza do szalek Petriego z metalową głowicą aspiracyjną, akumulatorem i ładowarką – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Do pomiarów stężenia drobnoustrojów w powietrzu | TAK |  |  |
|  | Pobór prób powietrza na standardowe szalki Petriego metodą zderzeniową bez stosowania sita na wlocie | TAK |  |  |
|  | Szybkość przepływu powietrza dla metody zderzeniowej co najmniej 100 l/min, nie więcej niż 200 l/min | TAK |  |  |
|  | Wbudowana turbina o wydajności co najmniej 100 l/min | TAK |  |  |
|  | Materiał obudowy głowicy: anodyznozowane aluminium | TAK |  |  |
|  | Regulacja ilości przepływanego powietrza (w Litrach) | TAK |  |  |
|  | Podstawa dla szalek Petriego | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wejściowe 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Temperatura otoczenia podczas działania: 1) Temperatura w zakresie od 0°C do 40°C 2) Wilgotność powietrza w zakresie od 0 do 80% RH | TAK |  |  |
|  | Masa własna aspiratora 2 kg ± 0,5 kg | TAK |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: 1) Szerokość 10 cm ± 2,5 cm 2) Wysokość 30 cm ± 2,5 cm 3) Głębokość do 10 cm ± 2,5 cm |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - Głowica aspiracyjna z aluminium do szalek Petriego fi 90 mm - Ładowarka - Pilot zdalnego sterowania - Torba transportowa | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Układ automatycznej detekcji błędów | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
|  | Programowanie automatycznego opóźnionego startu | TAK/NIE podać |  | TAK=10 pkt., NIE=0pkt. |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach ……………………… |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | TAK podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych # do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |