Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

| # Przedmiot zamówienia ………………………………………………………….……………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | punktacja |
| I | Suszarka laboratoryjna – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza | TAK |  |  |
|  | Komora: - pojemność co najmniej 115 l ± 5 l - wykonana ze stali nierdzewnej - półki druciane – 2 szt. - obciążenie całkowite co najmniej 40kg - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika | TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość 70 cm, ± 5 cm - wysokość 70 cm, ± 5 cm - głębokość 60 cm, ± 5 cm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: - szerokość 50 cm, ± 5 cm - wysokość 50 cm, ± 5 cm - głębokość 40 cm, ± 8 cm | TAK TAK TAK |  |  |
|  | Temperatura: - zakres co najmniej od 5°C powyżej temp. otoczenia do 300°C - dokładność odczytu temp. – nie gorsza niż ±1°C - dokładność ustawienia temp. – nie gorsza niż ±1°C - stabilność temp. - nie gorsza niż ±1°C - regulacja temp. z dokładnością do 0,1°C - czas nagrzewania do 150°C co najmniej 20 min | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: - kontroler z wyświetlaczem LCD - cyfrowa regulacja temperatury - cyfrowy zegar sterujący - drzwi pełne - komin wentylacyjny sterowany programowo - regulator temperatury - port USB dla zapisu danych - menu w języku polskim - maksymalna ilość półek: co najmniej sześć | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Elektromechaniczna regulacja wlotu powietrza | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja otwartych drzwi | TAK/NIE podać |  | TAK=10pkt., NIE=0pkt. |
|  | Zamknięcie na klucz | TAK/NIE podać |  | TAK=10pkt., NIE=0pkt. |
|  | Zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| II | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać | Podać w miesiącach …………….. |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | TAK podać |  |  |
| Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi ………………...................................................................................... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych # do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |