Defibrator + kapsuła do przechowywania – 2 szt.
Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatora:
1.	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.
2.	Defibrylator w torbie transportowej z baterią oraz dwoma parami elektrod terapeutycznych dla dorosłych i jedną parą elektrod terapeutycznych dla dzieci (lub jedną uniwersalną parę elektrod dla dorosłych i dzieci, konwersja za pomocą klucza pediatrycznego).
Elektrody jednorazowe – wymiana elektrod nie może powodować konieczności wymiany baterii.
Termin przydatności elektrod – minimum 24 miesiące.
3.	Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o:
1)	nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
2)	wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
3)	prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego).
4.	Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o:
1)	gotowości urządzenia do pracy,
2)	technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku.
5.	Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi	wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji,
2)	łączny czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 8 sekund,
3)	możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych,
4)	urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania,
5)	posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami.
6.	Wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta min. 4 lata, zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią.
7.	Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia;
1)	wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601,
2)	stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55,
3)	odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z wysokości 1,2m nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość da pracy).
  8.	Energia impulsu defibrylacyjnego dla dorosłych max 200J.
9.	Temperatura pracy od 0C do 50C oraz krótkotrwała praca defibrylatora od -20C do -50C.
10.	Wbudowany metronom oraz asysta wykonywania RKO – defibrylator podaje sekwencje wykonywania 30 uciśnięć oraz 2 wdechów ratowniczych jednoznacznymi komendami.
11.	Ciężar defibrylatora z bateria i jedna parą elektrod max 1,6 kg.
12.	System montażu defibrylatora AED powinien spełniać następujące wymagania
1)	odporność na warunki zewnętrzne i atmosferyczne – wykonany z materiału odpornego na korozję, np. poliwęglanu,
2)	odporność na uderzenia i akty wandalizmu – IK 10,
3)	wyposażony w moduł utrzymywania dodatniej temperatury bez względu na warunki atmosferyczne,
4)	wyposażony w alarm dźwiękowy,