Kraków, dnia 18.01.2023 r.

Nr sprawy: DFP.271.165.2022.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu kompatybilności producenta z systemem do identyfikacji metodą spektrometrii mas - VITEK MS wskazując na pozycje 1-9 i 14 pomijając pozostałe podłoża, a co za tym idzie identyfikację drobnoustrojów np. beztlenowych, taki wymóg uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom naruszając zasadę uczciwej konkurencji. Systemy do identyfikacji metodą spektrometrii mas różnych producentów nie wymagają certyfikatu kompatybilności podłóż z systemem. Taki zapis sprowadza się do możliwości złożenia oferty przez wyraźnie definiowanego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 2**

dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia podłóż od jednego producenta, zezwoli na zaoferowanie w poz. 15,16,20,22,28 podłóż innego producenta niż pozostały asortyment.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3**

Umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w taki sposób, by kary umowne były naliczane od wartości netto, a nie brutto?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 4**

dotyczące SWZ do części nr 1 i 7

Dotyczy SWZ Rozdz 3. pkt 3. 6 i 3.7 oraz Formularz oferty pkt 8 i 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę/potwierdza iż tylko produkty, które zostały zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym podlegają Ustawie o wyrobach medycznych mają posiadać dopuszczenie do obrotu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 5**

Dotyczy SWZ Rozdz 3. pkt 3.10 oraz Załącznik nr 1b pkt 47 dla części 7 - Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia z pierwszą dostawą kart charakterystyki i certyfikatów CE IVD, instrukcji i wyrazi zgodę na udostępnienie strony internetowej Wykonawcy gdzie będą dostępne dokumenty tj, certyfikaty, deklaracje, instrukcje do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Oświadczenie dotyczące produktów które posiadają karty charakterystyki i deklaracje CE IVD zostanie złożone wraz z ofertą

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie części 7 postępowania dopuszcza przedstawienie dokumentacji, o której mowa w pkt 3.10 SWZ (tj. aktualnych kart charakterystyki substancji; certyfikatów CE oraz IVD; pełnych instrukcji obsługi dzierżawionego sprzętu) na bezpłatnej strony www Wykonawcy do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego w języku polskim, zamiast przedstawienia tych dokumentów wraz z pierwszą dostawą towaru.

Zamawiający nadmienia, iż w zakresie „aktualnych kart charakterystyki substancji” zapis pkt 3.10 SWZ w myślniku nr 2 przewidywał już taką możliwość poprzez sformułowanie: „aktualnych kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub zapewnienia dostępu do kart charakterystyki w języku polskim na stronie internetowej (…)”.

W zakresie ostatniego zdania przedstawionego w pytaniu Zamawiający informuje, iż wraz z ofertą wymaga złożenia dokumentacji, o której mowa w pkt 10.1-10.2 SWZ – nie są to ani deklaracje CE IVD, ani oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne.

W zakresie momentu złożenia niniejszego „oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne” oraz pozostałych dokumentów z pkt 3.10 SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany i wymaga ich dostarczenia najpóźniej wraz z pierwszą dostawą towaru (z uwzględnieniem dopuszczenia ich przedstawienia na stronie internetowej w części 7).

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 3.10, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia najpóźniej wraz z pierwszą dostawą towaru:

a) oświadczenia, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

b) aktualnych kart charakterystyki substancji (MSDS) w języku polskim lub zapewnienia dostępu do kart charakterystyki w języku polskim na stronie internetowej 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Udostępnienie kart na stronie internetowej wykonawcy ma rozpocząć się z chwilą wysłania towaru do użytkownika. W przypadku aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane karty w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji, bezpośrednio do użytkownika w wersji papierowej lub też powiadomi użytkownika drogą e-mailową o nowej wersji karty zamieszczonej na stronie wykonawcy w terminie 14 dni od daty ich aktualizacji. Ponadto wykonawca zapewni użytkownikom możliwość pobrania kart ze strony internetowej w postaci pliku PDF. Przez aktualną kartę charakterystyki należy rozumieć Karty charakterystyki zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.1203 j.t.), spełniające wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu - jeżeli oferowane odczynniki zawierają substancje niebezpieczne; \*

c) certyfikatów CE oraz IVD dla oferowanych odczynników (nie dotyczy materiałów zużywalnych), jak również certyfikatów CE oraz IVD dla oferowanego (w ramach dzierżawy w części 7) sprzętu; \*

d) pełnych instrukcji obsługi dzierżawionego sprzętu. \*

\* W zakresie części 7 dopuszcza się przedstawienie dokumentacji, o której mowa w pkt 3.10 SWZ ppkt b), c), d) (tj. aktualnych kart charakterystyki substancji; certyfikatów CE oraz IVD; pełnych instrukcji obsługi dzierżawionego sprzętu) na bezpłatnej strony www Wykonawcy do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego w języku polskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3 ust. 5 wzoru umowy ulega zmianie, zgodnie z załączonymi wzorami umowy.

**Pytanie 6**

dotyczące SWZ do części nr 1 i 7

Dotyczy SWZ Rozdz 10.2.4.1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaznaczania w złożonych materiałach zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów i wyrazi zgodę na to by Wykonawca w nazwie plików załączanych dokumentów zawarł informację, które pozycje z parametrów wymaganych potwierdza dany dokument?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 7**

dotyczące SWZ do części nr 1 i 7

Dotyczy formularza cenowego część 1 i 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego o kolumnę z ceną jednostkową netto za opakowanie, gdyż taka cena widnieje na fakturze? Podana cena będzie tylko ogólną informacją.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8**

Dotyczy Zadania nr 1 Dot. pkt 6 Wymagania graniczne – Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametru oświadczeniem Wykonawcy ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę w zakresie wymagania granicznego w części 1 pkt. 6 opisu wymagań granicznych (zał. 1b do SWZ dla części 1).

W związku z tym pkt 10.2.4.1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„10.2.4.1. Dokumenty - metodyki/ instrukcje/ ulotki metodyczne-techniczne/ specyfikacje produktów/ specyfikacje techniczne (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) w języku polskim do oferowanych produktów i analizatorów (w ramach dzierżawy) potwierdzające, że oferowane produkty i analizatory są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry (w tym wymagania graniczne określone w zał. nr 1b do SWZ) – nie dotyczy „wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych” (dopuszcza się potwierdzenie wymogu wyłącznie z części 1 pkt. 6 opisu wymagań granicznych – zał. 1b do SWZ dla części 1, oświadczeniem Wykonawcy).

(…)”

**Pytanie 9**

Dotyczy Zadania nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i instalację aparatu monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych w terminie do 30 dni ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wydłuża termin dostawy, instalacji i uruchomienia analizatora monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych do 30 dni od daty zawarcia umowy.

W związku z tym pkt 4.3 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„4.3. Dostawa, instalacja i uruchomienie analizatorów będących przedmiotem dzierżawy (w części 7) odbędzie się w terminie:

- nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia umowy (dotyczy analizatora do hodowli i szybkiej detekcji drobnoustrojów z butelek);

- nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy dotyczy analizatora monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych).”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3a ust. 1 wzoru umowy w części 7, który otrzymuje brzmienie zgodne z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 10**

Dotyczy Zadania nr 7:

Dot. Załącznik 1 b- Wymagania graniczne dotyczące dostawy podłoży do automatycznego monitorowania i wykrywania bakterii oraz grzybów we krwi, innych fizjologicznie jałowych płynach ustrojowych, wybranych produktach krwiopochodnych oraz wybranych produktach farmaceutycznych wraz z dzierżawą aparatów monitorujących butelki do szybkiej detekcji drobnoustrojów oraz dla preparatów farmaceutycznych, pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści położa pediatryczne o zalecanej objętości materiału badanego nie przekraczającej 4 ml ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podłoża pediatryczne o obj. materiału badanego nie przekraczającej 4 ml.

**Pytanie 11**

Dotyczy Zadania nr 7:

Dot. Załącznik 1 b. poz, 6 i 7 formularz cenowy – Czy Zamawiający dopuści podłoża farmaceutyczne z terminem ważności min. 5 miesięcy z uwagi na ich skład i właściwości ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza podłoża farmaceutyczne z poz. 6 i 7 części 7 z terminem ważności w chwili dostawy co najmniej 5 miesięcy.

**Pytanie 12**

Dotyczy Zadania nr 7:

Dot. Wymagania dla aparatu monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych, pkt. 40: Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości przenoszenia monitorowanych butelek pomiędzy poszczególnymi komorami oraz modułami z zapewnieniem ciągłości zapisu danych dotyczących monitorowanych butelek ? Producent nie zaleca przenoszenia butelek po starcie inkubacji badanej próby w celu uzyskania wyniku dodatniego w jak najszybszym czasie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza system/ rozwiązanie przedstawione w niniejszym pytaniu.

**Pytanie 13**

Dotyczy Zadania nr 7:

Dot. Wymagania dla aparatu monitorującego butelki z podłożami dla preparatów farmaceutycznych, pkt. 49 – Czy Zamawiający odstąpi od konieczności walidacji przez Wykonawcę butelek farmaceutycznych ? Zgodnie z zaleceniami wewnętrzną walidację powinien wykonać użytkownik w celu zachowania procedur. Wykonawca dostarczy do tego celu niezbędne szczepy wzorcowe i pożywki

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza samodzielną walidację przez Użytkownika ale podtrzymuje zapisy SWZ wymagające zapewnienia niezbędnych odczynników do przeprowadzenia procesu walidacji (podłoża, szczepy wzorcowe).

**Pytanie 14**

Dot.: Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7:

Dot. pkt 5 oraz Dot. pkt 5 oraz § 3b ust. 4 umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do:

-usuwania błędów;

-dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;

-konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;

-instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;

Powyższy wymóg powinien dotyczyć dostawcę LIS. Wykonawca nie może odpowiadać za prawidłowe działanie Laboratoryjnego systemu informatycznego i systemu integracji po stronie LIS. Wykonawca odpowiada za prawidłowym przesyłaniem wyników przez aparat do LIS.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od przedmiotowego wymogu. Zamawiający przez zapis „świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do” - rozumie czynności serwisowe obejmujące obsługę analizatora, serwera pośredniego podłączonego do analizatora oraz komunikacji między analizatorem a systemem LIS (punk nie dotyczy Laboratoryjnego systemu Informatycznego LIS Zamawiającego).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3b ust. 4 wzoru umowy w części 7 ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 15**

Dot.: Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7:

Dot. pkt. 6 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu na: Obsługa serwisowa analizatora w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: zgłaszania awarii systemu drogą mailową oraz telefonicznie 7 dni w tygodniu w godzinach 8 – 18 w zakresie przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Uzasadnienie: Z uwagi na profil działalności oraz oferowanej aparatury Wykonawca nie ma możliwości zapewnić całodobowej obsługi serwisowej. W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający ma możliwość przesłania informacji o jej wystąpieniu drogą mailową po godzinach pracy serwisu, która będzie automatycznie zarejestrowana. Po rozpoczęciu pracy serwisu w dni robocze niezwłocznie będą podjęte działania prowadzące do naprawy awarii. Zamawiający zapewni możliwość konsultacji telefonicznych przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8-18.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt 6 wymagań granicznych w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7 (zał. 1b do SWZ dla części 7), zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3b ust. 5 wzoru umowy w części 7 ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 16**

Dot.: Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7:

Dot. pkt. 6 oraz § 3b ust. 5 umowy - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu: -

a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h -Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 12 h od momentu zgłoszenia oraz usunięcie błędu do 48 h w dni robocze.

b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia oraz usunięcie błędu do 5 dni roboczych.

Uzasadnienie: Z uwagi na organizację pracy serwisu w dni robocze oraz zasoby ludzkie zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższego wniosku z uwagi na brak fizycznej możliwości podjęcia naprawy w ramach czasowych podanych przez Zamawiającego w dni wolne od pracy oraz czas dojazdu do Laboratorium. Ewentualna naprawa zostanie niezwłocznie podjęta w dzień roboczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt 6 wymagań granicznych w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7 (zał. 1b do SWZ dla części 7), zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że § 3b ust. 5 oraz § 8 ust. 2 wzoru umowy w części 7 ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 17**

Dot.: Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7:

Czy Zamawiający wykreśli punkty 7 i 8 ?

Powyższe wymogi powinny dotyczyć dostawcę LIS. Wykonawca nie może odpowiadać za prawidłowe działanie Laboratoryjnego systemu informatycznego i systemu integracji po stronie LIS. Wykonawca odpowiada za prawidłowym przesyłaniem wyników przez aparat do LIS.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 7 i nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 8 wymagań granicznych w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących oferowanego sprzętu w ramach dzierżawy w części 7 (zał. 1b do SWZ dla części 7).

Punkty 7 i 8 dotyczą czynności serwisowych obejmujących obsługę analizatora, serwera pośredniego podłączonego do analizatora oraz komunikacji między analizatorem a systemem LIS (nie dotyczą obsługi Laboratoryjnego systemu Informatycznego LIS Zamawiającego).

**Pytanie 18**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy aparatu do 30 dni?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych dwóch tygodni do trzech tygodni.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – § 4 wzoru umowy nie określa terminu dostawy aparatu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3a ust. 1 wzoru umowy w części 7, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9.

**Pytanie 19**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na przystąpienie do realizacji naprawy urządzenia do 48 godzin (w dni robocze) od wezwania?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – § 6 wzoru umowy nie określa terminu przeznaczonego na przystąpienie do realizacji naprawy urządzenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 3a ust. 10 lit. c) wzoru umowy w części 7 czas reakcji w przypadku awarii nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze liczonych od daty telefonicznego zgłoszenia.

**Pytanie 20**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§13 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W razie dostarczenia produktu wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego Wykonawca zobowiązany jest do jego bezzwłocznej wymiany w terminie 4 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na własny koszt”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – §13 wzoru umowy nie dotyczy sytuacji dostarczenia produktu wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 21**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§17 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ewentualnej kary umownej, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 70% kwoty brutto miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w § 14 ust.1 w przypadku opóźnień w dostarczeniu urządzenia za każdy dzień zwłoki,”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – wzory umów nie przewidują §17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 22**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§17 ust. 2 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ewentualnej kary umownej, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na:

,,w wysokości 60% miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie, o którym mowa w § 6 ust 3, za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – wzory umów nie przewidują §17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 23**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§17 ust. 2 lit. f – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie ewentualnej kary umownej, a tym samym modyfikację postanowienia umownego na:

,,w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego gdy czas naprawy przekroczy termin, o którym mowa w § 6 ust. 4, w wysokości 80% miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto za każdy dzień zwłoki, począwszy od 6 dnia liczonego od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego niesprawności urządzenia.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – wzory umów nie przewidują §17. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 24**

Pytania do Umowy (zał. nr 4a):

§22 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że § 4b wzorów umów dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 25**

Pytania do Umowy (zał. nr 4b):

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W razie dostarczenia produktu wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego Wykonawca zobowiązany jest do jego bezzwłocznej wymiany w terminie 4 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na własny koszt. W razie nie uznania reklamacji przez Wykonawcę o zasadności reklamacji rozstrzygnie jednostka opiniująca wybrana przez obie strony”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – §8 ust. 3 wzorów umów nie dotyczy sytuacji dostarczenia produktu wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 26**

Pytania do Umowy (zał. nr 4b):

§11 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na:

,,w przypadku trzykrotnego nie zrealizowania dostawy, dostarczenia produktu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku nr 1, podlegającego zwrotowi zgodnie z §8 ust.4, dostarczenia towaru wadliwego, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli jej wykonanie w całości z uwagi na wyżej wskazane okoliczności nie leży w interesie publicznym i do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości ustalonej w podpunkcie c);”?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach opublikowanych wzorów umów (zał. nr 3 do SWZ) w niniejszym postępowaniu – §11 wzoru umowy nie dotyczy przypadku opisanego w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

**Pytanie 27**

Pytania do Umowy (zał. nr 4b):

§15 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że § 4b wzorów umów dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 28**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podłóż konfekcjonowanych po 50 sztuk w przeliczeniu na podane przez Zamawiającego zapotrzebowanie na okres 36 m-cy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu niezbędnego do hodowli innych fizjologicznie jałowych płynów ustrojowych niż krew? Taka suplementacja jest wymagana w przypadku wszystkich producentów analizatorów oraz podłoży do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Jeśli tak to prosimy o podanie ilości planowanych suplementacji dla płynów ustrojowych innych niż krew w okresie 36 m-cy z koniecznością zapewnienia suplementacji w każdym dniu trwania kontraktu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z postanowieniami SWZ w tym zakresie. Zamawiający nie wymaga dodatkowej suplementacji.

**Pytanie 30**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany suplement posiadał certyfikację CE/IVD?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ.

**Pytanie 31**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Czy Zamawiający dla części nr 7 arkusza cenowego poz. 6 i 7 dopuści zaoferowanie podłóż, które wymagają walidacji użytkownika?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13 w niniejszym piśmie.

**Pytanie 32**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie parametru w części nr 7 poz. 11 dla opisu wymagań granicznych. Badanie posiewu krwi i płynów ustrojowych jest badaniem cito i wymaga jak najszybszego umieszczenia posianego materiału w systemie hodowlanym. Oferowany system umożliwia również umieszczenie podłoża bez konieczności czytania etykiety podłoża.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ.

**Pytanie 33**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Czy Zamawiający dopuści podłoża, których termin ważności w chwili dostawy będzie wynosił co najmniej 4 miesiące?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 11 w niniejszym piśmie.

**Pytanie 34**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie parametru w części nr 7 poz. 18 dla opisu wymagań granicznych. Wymóg ten wskazuje na jeden aparat na rynku i rozwiązanie konkretnego producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ. Pomiar objętości pobranej próbki pozwala monitorować i jednocześnie unikać potencjalnych błędów przed laboratoryjnych (w dobie akredytacji u Zamawiającego wymóg ten jest niezbędny).

**Pytanie 35**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie parametru w części nr 7 poz. 19 i 20 dla opisu wymagań granicznych. Dopuszczenie innego rozwiązania niż opisane, w tych punktach umożliwi rozszerzenie oferty dla szpitala i wpłynie korzystnie na konkurencyjność w postepowaniu przetargowym. W oferowanym przez nas aparacie manualna obsługa jest ograniczona do minimum, a tym samym zapewnia pełną kontrolę procesu umieszczania oraz wyjmowania podłoży do i z aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Automatyczny załadunek butelek do aparatu daje możliwość szybszej detekcji wzrostu w podłożach.

**Pytanie 36**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie w części nr 7 poz. 27 dla opisu wymagań granicznych jakie podłoża oraz odczynniki, w tym suplement CE-IVD ma zawierać zestaw startowy?

**Odpowiedź:** Wykonawca zapewnia zestaw startowy niezbędny do uruchomienia aparatu i przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca sam decyduje co do tego celu jest niezbędne.

**Pytanie 37**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania urządzenia UPS umożliwiającego bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku awarii sieci energetycznej oraz bezpieczne przywrócenie pracy systemu i zachowanie ciągłości pomiarów po przywróceniu zasilania?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przedstawione w pytaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem wymagań granicznych dla części 7 (pkt 30 i 48) wymagane są analizatory wyposażone w zewnętrzne urządzenia zasilania awaryjnego UPS.

**Pytanie 38**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Dotyczy parametru w części nr 7 poz. 34 i 35 opisu wymagań granicznych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania aparatów o łącznej pojemności min. 480 miejsc inkubacyjno-pomiarowych z możliwością rozbudowy o kolejne moduły w przypadku zwiększenia ilości badań.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ w zakresie pkt 34 i 35 opisu wymagań granicznych.

**Pytanie 39**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Dotyczy parametru w części nr 7 poz. 36 opisu wymagań granicznych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu – możliwość umieszczenia/ posadowienia aparatów na przestrzeni roboczej (podłoga lub blat) o wymiarach nieprzekraczających 210 cm x 87 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SWZ w tym zakresie (uwzględnia to maksymalne możliwości przestrzeni użytkowej u Zamawiającego).

**Pytanie 40**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Dotyczy parametru w części nr 7 poz. 45 opisu wymagań granicznych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie ilości podłoży oraz odczynników) wymaganych w ramach zestawu startowego.

**Odpowiedź:** Wykonawca zapewnia zestaw startowy niezbędny do uruchomienia aparatu i przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca sam decyduje co do tego celu jest niezbędne.

**Pytanie 41**

DOTYCZY CZĘŚCI NR 7

Dotyczy parametru w części nr 7 poz. 49 opisu wymagań granicznych. Czy Zamawiający ma na myśli, iż Wykonawca dostarczy w ramach zestawu startowego odpowiednią ilości podłoży hodowlanych oraz szczepów wzorcowych niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego wewnętrznej walidacji podłoży przeznaczonych dla badania produktów przetwarzanych i przygotowanych jako jałowe w aptece szpitalnej. Jednocześnie prosimy o podanie ilości podłoży oraz szczepów niezbędnych do wykonania walidacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Wykonawca określa niezbędne ilości szczepów wzorcowych i pożywek.

**Pytanie 42**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 1):

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w treści faktury za dostawę produktu lub w dokumencie dołączonym do faktury następujących danych: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, nazwę produktu, ilość dostarczoną, cenę netto, %VAT, serię, datę ważności, numer umowy (SU DOP) na podstawie której następuje realizacja zamówienia lub numer postępowania przetargowego oraz numer zamówienia”? Uzasadnienie: Z uwagi na scentralizowany system fakturowania Wykonawca nie ma możliwości zamieszczania danych osoby odpowiedzialnej za akceptację faktur tj. Kierownika Zakładu Mikrobiologii, w zw. czym prosimy o odstąpienie od konieczności wskazywania na fakturze tych danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że § 4 ust. 3 wzoru umowy we wszystkich częściach ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 43**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 1):

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary i modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie). Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 44**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 1):

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do maksymalnie 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 45**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

4. §3a ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 30 dni? Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych 14 dni do 21 dni liczonych od daty zawarcia umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 9 w niniejszym piśmie.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3a ust. 1 wzoru umowy w części 7, który otrzymuje brzmienie zgodne z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 46**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§3a ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 47**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§3a ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia sprzętu od wszelkich możliwych ryzyk, natomiast Wykonawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem sprzętu”? Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wydzierżawiający nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie Państwo posiadają zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem czy kradzieżą przedmiotu dzierżawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 48**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§3b ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt, zawarty w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 lit. B Umowy, dwustronnej komunikacji Sprzętu z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Szpital Uniwersytecki, jednak nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia przez Szpital Uniwersytecki gotowości do podłączenia oraz jej utrzymania w okresie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że § 3b ust. 1 wzoru umowy ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 49**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§4 ust. 2 – Zapłata za dostarczone produkty następować będzie na podstawie faktur, zaakceptowanych przez Kierownika Zakładu Mikrobiologii lub osoby przez niego upoważnionej, w których określona będzie ilość produktów, a także zawierających dane określone w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy produktów odrębną dla każdego zamówienia fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail: efaktury@su.krakow.pl, albo w formie papierowej w dwóch egzemplarzach. W przypadku dostawy produktów w ostatnim dniu miesiąca Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na adres emailowy: efaktury@su.krakow.pl skan faktury (dotyczy dostarczania faktur w formie papierowej). Postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym znajdują odpowiednie zastosowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie może odnieść się do powyższej treści, z uwagi na to, że nie zostało sformułowane pytanie/wniosek.

**Pytanie 50**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w treści faktury za dostawę produktu lub w dokumencie dołączonym do faktury następujących danych: nazwę płatnika, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, nazwę produktu, ilość dostarczoną, cenę netto, %VAT, serię, datę ważności, numer umowy (SU DOP) na podstawie której następuje realizacja zamówienia lub numer postępowania przetargowego oraz numer zamówienia”? Uzasadnienie: Z uwagi na scentralizowany system fakturowania Wykonawca nie ma możliwości zamieszczania danych osoby odpowiedzialnej za akceptację faktur tj. Kierownika Zakładu Mikrobiologii, w zw. czym prosimy o odstąpienie od konieczności wskazywania na fakturze tych danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że § 4 ust. 3 wzoru umowy we wszystkich częściach ulega zmianie, zgodnie z załączonym wzorem umowy.

**Pytanie 51**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§7 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,bezskutecznego upływu terminów określonych w § 3 ust. 3, 9 i 10 w § 3a ust. 3, 8, 9 oraz w 3b ust. 4 umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 52**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§7 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku trzykrotnego pisemnego stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy w każdym sześciomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 53**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§8 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 3a ust. 1, 3, 6, 8, 9, 10 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,01% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 lit. b) umowy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 54**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§8 ust. 2 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §3b ust. 5 lit. a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 55**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§8 ust. 2 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w §3b ust. 5 lit. b Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 56**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 57**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej wysokości kar umownych do maksymalnie 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 58**

do Umowy (Zał. nr 3- dot. cz. 7):

§9 – Prosimy o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 439 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że § 4b wzorów umów dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (zał. nr 1a do SWZ) opis wymagań granicznych dla części 1 i 7 (zał. nr 1b do SWZ), wzory umów dla części 1-6 oraz części 7 (zał. nr 3 do SWZ), uwzględniające powyżej udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.