| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 22 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do videobronchoskopii - szt.1 (poz. 22) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Procesor obrazu ze źródłem światła | Tak, podać |  |  |
|  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920 pikseli x 1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak, podać |  |  |
|  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak, podać |  |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | Tak, podać |  |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak, podać |  |  |
|  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak, podać |  |  |
|  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak, podać |  |  |
|  | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak, podać |  |  |
|  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak, podać |  |  |
|  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak, podać |  |  |
|  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min. x 135 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła typu LED | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak, podać |  |  |
|  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak, podać |  |  |
|  | Manualna regulacja jasności oświetlenia 10 | Tak, podać |  |  |
|  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak, podać |  |  |
|  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak, podać |  |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym duodenoskopem | Tak, podać |  |  |
|  | Kompatybilny z bronchoskopem serii 580, który jest na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek medyczny endoskopowy | Tak, podać |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak, podać |  |  |
|  | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcami | Tak, podać |  |  |
|  | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak, podać |  |  |
|  | Półki: - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor typu VESA 75/100 do 14 kg stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor medyczny | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca typu LED (LCD) | Tak, podać |  |  |
|  | Przekątna min. 27” | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1920 pikseli x 1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Proporcje 16:9 | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność min. 800 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170 | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnały wejścia (min.): - 2 x HDMI, - 1 x DP, - 2 x SDI (3G, HD, SD) | Tak, podać |  |  |
|  | Sygnał wyjścia (min.): - 1 x HDMI, - 2 x SDI (3G, HD, SD) | Tak, podać |  |  |
|  | Czas reakcji min. 14 ms | Tak, podać |  |  |
|  | Videobronchoskop zabiegowy | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt obserwacji 120 | Tak, podać |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 2 mm – 100 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,9 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość robocza 600 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 5,8 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu (min.): - w górę - 180 - w dół - 130 | Tak, podać |  |  |
|  | Długość całkowita max. 870 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Bronchoskop z 2 przyciskami endoskopowymi | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EP-6000, który posiada szpital | Tak, podać |  |  |
|  | Videobronchoskop diagnostyczny | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt obserwacji 120 | Tak, podać |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 2 mm – 100 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika: max 5,1 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Długość robocza 600 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 5,3 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,2 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu (min.): - w górę - 210 - w dół - 130 | Tak, podać |  |  |
|  | Długość całkowita max. 870 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu | Tak, podać |  |  |
|  | Bronchoskop z min. 2 przyciskami endoskopowymi | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 15

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy