## .
| ZADANIE 25 |  |  |  |  | Załącznik nr 26 do SWZ po zmianach z dnia 25.03.2022
| Numer referencyjny: TZ.280.9.2022 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.9.25.2022
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mechanicznych cewników do trombektomii, zwanych dalej wyrobami oraz udostępnienie jednostki sterującej.
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć na Centralnym bloku Operacyjnym. Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów
2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie po otrzymaniu raportu implantacji, jednak nie później niż w terminie określonym w umowie
3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie udostępnić zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu jednostkę sterującą zwaną dalej instrumentarium, umożliwiającym implantację każdego z rodzajów wyrobów, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy,
4. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz udostępnione instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz udostępnione instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
- nazwa wyrobu, nazwa producenta,
- kod partii lub serii wyrobu,
- oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
- oznakowanie CE,
- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania za cenę zgodnią z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Mechaniczny cewnik do trombektomii „3 w 1“ – zasysanie, fragmentacja, transport - system OTW - do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni) - 3 średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F - średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm 10F – 8-12 mm) - mała utrata krwi podczas zabiegu (dla 6F < 50 ml/min; dla 8F < 80 ml/min; dla 10 F < 200 ml/min) - całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego - obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu - przeznaczenie dla układu tętnicznego i żylnego - system z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm) - w zestawie: prowadnik 0,018”/0.025” z hydrofilnym końcem, sterylny rękaw na napęd, pokrowiec na silnik i/lub przełącznik nożny oraz sterylny woreczek na odsysany materiał | szt | 24
2. | Mechaniczny cewnik do trombektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny: - system OTW - zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy) - 3 średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm, 10F- 8-12 mm) - mała utrata krwi podczas zabiegu (dla 6F < 50 ml/min; dla 8F < 80 ml/min; dla 10 F < 200 ml/min) - całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego - obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu - dostępny w rozmiarach: (6F – 110 cm i 135cm; 8F – 85 cm i 110 cm, 10F – 85 cm) - w zestawie: prowadnik 0,018”/0.025” z hydrofilnym końcem, sterylny rękaw na napęd, pokrowiec na silnik i/lub przełącznik nożny oraz sterylny woreczek na odsysany materiał | szt | 16
RAZEM :
TABELA NR 2 - Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące jednostki sterującej objętej przedmiotem zamówienia:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe: | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 5= 4x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 8= 5+7 | Wartość brutto 9= 6+7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (w rozbiciu na poszczególne elementy składowe)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednostka sterująca | Jednostka sterująca kompatybilna z cewnikami do układu tętniczego, żylnego, pomostów naczyniowych oraz przetok tętniczo-żylnych: - posiada wskazania w ostrych i podostrych zakrzepicach i zatorach tętniczych lub żylnych - możliwość użycia w naczyniach, graftach naczyniowych i przetokach - działający na zasadzie fragmentacji i aspiracji materiału zakrzepowego - napęd przenoszony magnetycznie - fragmenty skrzeplin usuwane poza naczynie - współpracujące z introducerem od 6 do 10 - kontroluje i reguluje prędkość silnika w celu utrzymania optymalnych obrotów cewnika - obroty silnika widoczne na wyświetlaczu LED - przycisk biegu wstecznego - system mobilny, umożliwiający przemieszczanie - akcesoria - ochronna walizka do transportowania, silnik, przełącznik nożny, kabel sieciowy - zasilanie: 200 – 240V, 50Hz