#

# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia 10.06.2021r.

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. 5200.291.391.2021.RR

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.2.11.2021.RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Dostawę inkubatora CO2 do hodowli komórkowych z wyposażeniem w postaci dodatkowej małej, niezależnej podjednostki do hodowli przejściowych dla Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.***

 W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie rozdziału V pkt 13 Ogłoszenia, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
|  |  | **Inkubator nr 1:** |  |
| 1 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sześciościennym systemem grzania oraz rozprowadzaniem temperatury za pomocą wentylatora? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 2 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wewnętrzną wykonaną ze stopu stali nierdzewnej z domieszką miedzi? Jest to rozwiązanie, które zapewnia ciągłą autosterylizację wnętrza i pozwala utrzymać je w czystości. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 3 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stabilnością CO2 na poziomie +/-0,15%? Proponowane przez nas urządzenie charakteryzuje się niewielką różnicą w poziomie gazu, a odczyt realizowany jest przez podwójny czujnik IR o największej dokładności na rynku. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 4 | 08.06.2021 |  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5st.C od temp. otoczenia do +50st.C? Według naszej wiedzy hodowle prowadzi się zazwyczaj w temperaturze +37st.C, a zatem ta różnica w nastawach temperatury nie powinna mieć dla Zamawiającego znaczenia. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 5 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z funkcją sterylizacji w temp. uruchamianej przez Użytkownika w temp. 180st.C trwającej przez 11 godzin?Sam proces jest w 100% automatyczny nie wymagający ingerencji Użytkownika. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 6 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałą wilgotnością 95%+/- 5%? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 7 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym portem dostępu o średnicy 30 mm? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 8 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 620 x 755 x 905 mm? | Ze względów logistycznych i technicznych zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach większych niż podane w opisie sprzętu. |
|  |  | **Inkubator nr 2:** |  |
| 9 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z sześciościennym systemem grzania oraz rozprowadzaniem temperatury za pomocą wentylatora? | Sześciościenny system grzania, rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora jest kluczowym dla zamawiającego kryterium, które musi spełnić sprzęt. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z parametrami technicznymi znajdującymi się w zapytaniu.  |
| 10 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez: „ Niezależne sterowanie ogrzewaniem drzwi z możliwością konfiguracji”, ale w zamian z rozwiązaniem polegającym na ogrzewaniu drzwi realizowanym przez sterownik urządzenia? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 11 | 08.06.2021 | Czy Zamawiajacy dopuści urządzenie bez: ”Okienko w drzwiach zewnętrznych umożliwiające podgląd hodowli bez potrzeby otwierania drzwi”, ale w zamian z drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi szklanymi?Drzwi wewnętrzne szklane służą do podglądu hodowli bez strat dla atmosfery we wnętrzu urządzenia i hodowli. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 12 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą wewnętrzną wykonaną ze stopu stali nierdzewnej z domieszką miedzi? Jest to rozwiązanie, które zapewnia ciągłą autosterylizację wnętrza i pozwala utrzymać je w czystości. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 13 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem ustawianej temperatury od +5st.C od temp. otoczenia do +50st.C? Według naszej wiedzy hodowle prowadzi się zazwyczaj w temperaturze +37st.C, a zatem ta różnica w nastawach temperatury nie powinna mieć dla Zamawiającego znaczenia. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 14 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie ze stałą wilgotnością 95%+/- 5% ? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 15 | 08.06.2021 |  Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem typu OLED? Na proponowanym przez nas wyświetlaczu jest tyle samo informacji diagnostycznych jak na wyświetlaczu typu LCD, a jednocześnie wyświetlacze typu OLED są mniej awaryjne. | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi. |
| 16 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie zamiast portu RS 232 z analogowym interfejsem (4–20 mA)? | Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z podanymi parametrami technicznymi.  |
| 17 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 46 kg? | Ze względów logistycznych i technicznych zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wadze większej niż podana w opisie sprzętu. |
| 18 | 08.06.2021 | Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość 480 x 550 x 585 mm? | Ze względów logistycznych i technicznych zamawiający nie dopuszcza urządzenia o wymiarach większych niż podane w opisie sprzętu. |