Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna Zamówienia po zmianach z dnia 24.04.2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Łóżko regulowane o zwiększonym udźwigu

wraz z materacem przeciwodleżynowym

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Producent:

Rok produkcji:

| L. p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny / rozmiar | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK |  |
|  | Długość łóżka min. 2200 mm. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przedłużania leża do min. 2500 mm. | Tak, podać Zakres minimalny – 0 pkt. Zakres większy od minimalnego – 5 pkt |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka | max. 1000mm. |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg. | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta | min. 215 kg. |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez blokad i konieczności użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Łóżko sterowane elektryczne przy pomocy: zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med.; sterowania za pomocą zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med.; pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości. | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża w zakresie min. 370 mm do 750 mm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do | min. 60° |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie | min. 30° |  |
|  | Regulacja manualna segmentem podudzia | TAK |  |
|  | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg | min. 4 cm. |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie min. 10° | Tak, podać Zakres minimalny – 0 pkt. Zakres większy od minimalnego – 5 pkt |  |
|  | Funkcje podstawowe łóżka dostępne na pilocie przewodowym: regulacja wysokości; regulacja segmentu oparcia pleców; regulacja części nożnej Funkcje specjalne dostępne na pilocie: funkcja autokontur, sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym; regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego- sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym ; elektryczna i mechaniczna funkcja CPR- wypoziomowanie wszystkich segmentów i opuszczenia leża do minimalnej wysokości, sterowanie przy pomocy jednego przycisku; elektryczna pozycja antyszokowa- wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga, sterowanie przy pomocy jednego przycisku; elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań- wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem, sterowanie przy pomocy jednego przycisku; elektryczna pozycja wspomagająca pacjenta przy siadaniu i wstawaniu z łóżka, która dobiera parametry wysokości leża oraz nachylenia oparcia pleców dogodne dla pacjenta- realizowana przy pomocy jednego przycisku; | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Barierki tworzywowe, składane, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca; | TAK |  |
|  | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po ich wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie | TAK |  |
|  | Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15° | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych od strony zewnętrznej oraz na panelu sterowniczym; | TAK |  |
|  | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym oraz centralną blokadą wszystkich kół jednocześnie; | TAK |  |
|  | Dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich czterech stron kół | TAK |  |
|  | Podwójne koła zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem o średnicy | min. 150 mm. |  |
|  | Piąte koło kierunkowe | TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Podświetlenie leża | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne | TAK |  |
|  | Klasa wodoszczelności produktu | min. IPX4 |  |
|  | Zasilanie elektryczne | 100 - 240V; 60- 50 Hz |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE – MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. | TAK |  |
|  | Model z regularnej produkcji seryjnej, nie modyfikowany na potrzeby postępowania, materac modułowy z możliwością wymiany każdego elementu. | TAK |  |
|  | Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych, w tym 5 komór – specjalna sekcja na pięty, dla rozróżnienia komory rurowe poprzeczne w innej kolorystyce | TAK |  |
|  | Materac wykonany z materiałów: nylonu i poliuretanu, zawierający opis (metka produktu) wykorzystania ilościowo /procentowo zastosowanych w/w materiałów. | TAK |  |
|  | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 minutowym. | TAK, podać |  |
|  | Wysokość komór materaca 20 cm (+/- 10 mm). | TAK, podać |  |
|  | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego min. ≤32 mmHG przez cały czas pracy materaca | TAK, podać |  |
|  | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania z ruchomą ramą łózka | TAK |  |
|  | Materac dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka, o wymiarach 200 x 80 x 20 (+/- 2 cm.) | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie pojedynczych komór spod leżącego pacjenta, system wymiany komór oparty o system szybkozłączki (na wyposażeniu min. 2 szt. dodatkowych zatyczek) lub szybkozłączki automatycznej, która nie wymagają stosowania zatyczek. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR - podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji | TAK, podać |  |
|  | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu materaca: węże powietrza wewnątrz materaca zakończone szybkozłączką, min. 2 zatyczki blokady powietrza | TAK, podać |  |
|  | Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, nieprzepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach, spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej, szwy materaca zgrzewane. Materac niezawierający kauczuku naturalnego (lateksu). | TAK |  |
|  | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn; panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień; funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32 mmHg (tzw. Niskiego ciśnienia); funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego; funkcję maksymalnego napełnienia wszystkich komór – funkcja pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do pierwotnych ustawień; alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, serwisowy oraz awarii zasilania; wyłącznik alarmu dźwiękowego; blokada automatyczna funkcji; wskaźnik gotowości materaca do pracy; | TAK |  |
|  | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym z filtrem przeciwpyłowym, w obudowie pompy filtr niewystający poza obudowę pompy zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym | TAK |  |
|  | Wydajność pompy nie mniej niż 8l/min. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienie na płaskiej powierzchni | TAK |  |
|  | Waga pompy nie więcej niż 2,5 kg | TAK, podać |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg włącznie, bez wagi minimalnej | TAK |  |
|  | Waga materaca max. 9 kg | TAK, podać |  |
|  | Pompa wg klasyfikacji technicznej: Klasa II, IP24 | TAK |  |
|  | Oferowany materac musi spełniać obowiązujące normy niepalności: PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 lub równoważne | TAK, podać |  |
|  | Na wyposażeniu każdego materaca środek do dezynfekcji powierzchni | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 HZ | TAK |  |
|  | Gwarancja | 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. 48 miesięcy – 20 pkt. |  |
|  | Wyrób medyczny | TAK |  |
|  | Certyfikat zgodnie z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | TAK |  |

Warunki gwarancji i serwisu oferowanych urządzeń:

- Okres gwarancji – minimum 24 miesiące, gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.

Dodatkowe wymagania:

- Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, wolny od wad, może być użytkowany zgodnie                            z przeznaczeniem opisanym instrukcji obsługi.

- Bezpłatne przeglądy techniczne (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, wraz                     z bezpłatną ewentualną wymianą uszkodzonych/wadliwych elementów stanowiących część urządzenia; częstotliwość przeglądów zgodna z zaleceniami producenta określonymi                              w oryginalnej instrukcji obsługi urządzenia (jeśli brak informacji w instrukcji obsługi: dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta).

- Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy – maksymalnie 2 dni robocze od dnia zgłoszenia wady.

- Gwarantowany czas naprawy urządzeń – maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Wymiana urządzenia na nowe, w przypadku gdy ta sama wada będzie naprawiana więcej niż                  3 razy.

- Wymiana urządzenia lub jego części na wolne od wad, w przypadku wystąpienia wad niemożliwych do usunięcia – w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego, szkolenia dla personelu, w zakresie: obsługi urządzenia, bieżącej konserwacji, diagnostyki oraz podstawowych napraw po upływie gwarancji.

- Wykonawca potwierdza, że na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy, zamontuje, skonfiguruje i uruchomi urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdza, że oferowane urządzenia spełniają wszelkie wymagania jakościowe                             i normy obowiązujące dla tego rodzaju urządzeń oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, są oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklaracje zgodności, które Wykonawca dostarczy wraz z dostawą Urządzeń.