Załącznik nr 4.1. do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - Zamrażarka niskotemperaturowa m01 x 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania szczegółowego opisania parametrów) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa, szafowa; |  |
|  | Pojemność robocza komory 714 litry ±10L z możliwością przechowywania min. 48000 prób (kriopróbówki 2,0mL); |  |
|  | Zakres nastawy temperatury: -65°C do -90°C, skok nastawy temperatury 1°C; |  |
|  | Szybkie schładzanie i odtwarzanie temperatury po otwarciu drzwi; |  |
|  | Obudowa ze stali pokrytej lakierem; |  |
|  | Wnętrze zamrażarki wykonane ze stali nierdzewnej; |  |
|  | Wnętrze zamrażarki dzielone na max 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiczkami izolowanymi termicznie, z zamknięciem typu pazur oraz dodatkowymi uszczelkami (zamknięcia na magnes lub „wciskane” nie są dopuszczalne) |  |
|  | Czynnik chłodzący bezfreonowy (bez gazów HCFC/CFC), niepalny, niewybuchowy, nietoksyczny; |  |
|  | System chłodzenia dwukompresorowy - dwa kompresory pracujące naprzemiennie lub równocześnie |  |
|  | W trybie ECO (praca jednego kompresora) lub przy awarii jednego z kompresorów możliwość utrzymania temperatury nie wyższej niż -80°C |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD; |  |
|  | Zintegrowane funkcje alarmowe i diagnostyczne (alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, braku zasilania, uszkodzenia sensora temperatury). System alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia; rejestracja parametrów pracy; funkcja programowania rozmieszczenia próbek w komorze zamrażarki; zintegrowany sterownik systemu back-up |  |
|  | Złącze RS232 |  |
|  | Dedykowana, bezpłatna aplikacja współpracująca z systemami posiadanymi przez Zamawiającego do zdalnego monitorowania pracy zamrażarki. Aplikacja powinna mieć możliwość obsługi z urządzeń pracujących na min. systemie Android lub iOS. Zamawiający dopuszcza aplikacje które pracują na innych systemach pod warunkiem spełnienia parametru minimalnego wskazanego przez Zamawiającego tj. obsługi Android i iOS |  |
|  | Połączenie zamrażarki z siecią WiFi |  |
|  | Wbudowany, niezależny od pracy systemów zamrażarki system zasilania awaryjnego ciekłym CO2 z rejestracją parametrów w chmurze i powiadamianiem GSM w jednym urządzeniu. Minimalne parametry systemu: Niezależny wyświetlacz temperatury, niezależny sensor temperatury, programowanie dowolnej temperatury zadziałania back-upu niezależnej od alarmu temperaturowego, programowanie czasu wstrzykiwania CO2, programowanie odstępów czasowych między wstrzykiwaniami CO2, wyposażony w system monitorowania ilości zużytego CO2 i pokazujący ilość pozostałego butli gazu w procentach. Ustawianie progu alarmowego zużytego gazu przez użytkownika z menu back-up. Wyposażona w niezależny system monitorowania temperatury zamrażarki i pracy awaryjnego systemu podtrzymywania temperatury oraz powiadamiania o stanach alarmowych poprzez: email, SMS, stronę WWW z możliwością dostępu do zgromadzonych na serwerach danych z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Na wyposażeniu karta GSM do komunikacji niezależnej od infrastruktury zamawiającego, bezpłatny dostęp do systemu co najmniej w okresie gwarancji |  |
|  | Budowa bezfiltrowa |  |
|  | Port wyrównywania ciśnień; |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperaturowej; |  |
|  | Drzwi zewnętrzne z zamkiem na klucz; |  |
|  | Podstawa zamrażarki wyposażona w 4 kółka z blokadą |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz; |  |
|  | Zużycie energii nie większe niż 503 W/h przy pacy jednego kompresora i nie większe niż 596 W/h przy pracy dwóch kompresorów |  |
|  | Wymiary zewnętrze urządzenia nie większe niż 1120 x 870 x 1900 mm (szerokość x głębokość x wysokość); |  |
|  | Wymiary komory zamrażarki; nie mniejsze niż 880 x 620 x 1310 mm; (szerokość x głębokość x wysokość) +/-5% |  |
|  | Możliwość załadunku minimum 24 stelaży na pudełka 50mm w rozmiarze 5x4 – stelaże znajdują się na wyposażeniu Zamawiającego |  |
|  | Waga nie więcej niż 240 kg |  |

Dokument należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

osób/-y uprawnionych/-ej