##### Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA NOSZY ELEKTRYCZNYCH ORAZ SYSTEMU ZAŁADUNKU w ilości 1 szt.

Producent /model :…………………………………………………………………………

| I. NOSZE ELEKTRO-HYDRAULICZNE Z ELEKTRYCZNYM SYSTEMEM ZAŁADUNKU |  | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosze fabrycznie nowe - rok produkcji minimum 2024 | TAK |  |
| 2. | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | TAK |  |
| 3. | Udźwig noszy powyżej 310 kg. | TAK |  |
| 4. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia zestawu. | TAK |  |
| 5. | Nosze 3 segmentowe z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha | TAK |  |
| 6. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnym funkcji. | TAK |  |
| 7. | Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75° | TAK |  |
| 8. | Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane minimum w 5 pozycjach ułatwiające transport pacjentów otyłych. | TAK |  |
| 9. | Nosze wyposażone w 4 koła jezdne, obrotowe w zakresie 360° o średnicy min. 15 cm. Minimum 2 koła wyposażone w hamulce. | TAK |  |
| 10. | 2 koła kierunkowe z systemem blokady toczenia na wprost - zwolnienie i blokada dostępne z tyłu i z przodu noszy. | TAK |  |
| 11. | Możliwość automatycznego śledzenia stanu noszy (ocena zużycia noszy i monitorowanie zużycia akumulatora) oraz ich lokalizacji poprzez Wi-Fi na komputerze zamawiającego – parametr punktowany (niewymagany). | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 12. | Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| 13. | Długość całkowita noszy min. 200 cm. | TAK |  |
| 14. | Szerokość całkowita noszy min. 50 cm | TAK |  |
| 15. | Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach. | TAK |  |
| 16. | Całkowita długość noszy po skróceniu max. 160 cm. | TAK |  |
| 17. | Możliwość pochylenia, częściowego lub pełnego rozłożenia podparcia pleców noszy nawet po skróceniu ramy noszy. | TAK |  |
| 18. | 3 częściowy, składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. | TAK |  |
| 19. | Płynna elektryczna i zapasowa manualna regulacja wysokości leża noszy w zakresie min. 38-90 cm | TAK |  |
| 20. | Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny zgodny z normą EN 597-1 | TAK |  |
| 21. | Kodowane kontrastowymi kolorami oznakowanie elementów związanych z obsługą noszy. | TAK |  |
| 22. | Uchwyt do prowadzenia z możliwością sterowania elektrycznego noszy minimum na jednym poziomie wysokości. | TAK |  |
| 23. | Uchwyty do prowadzenia z możliwością sterowania elektrycznego noszy na dwóch poziomach wysokości, zapewniające łatwą obsługę noszy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście lub usterce jednego z paneli – parametr punktowany (niewymagany). | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 24. | Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora wbudowany w nosze. | TAK |  |
| 25. | Licznik godzin pracy ułatwiający określenie czasu przeprowadzania wymaganego przeglądu technicznego. | TAK |  |
| 26. | System bezprzewodowego (indukcyjnego) ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania. | TAK |  |
| 27. | Możliwość szybkiej, bezpiecznej (fabryczne oryginalne rozwiązanie) wymiany akumulatora w noszach przez użytkownika bez użycia dodatkowych narzędzi (bez odkręcania śrub). | TAK |  |
| 28. | Nosze z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem podnoszenia, obniżania, z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy. | TAK |  |
| 29. | Dodatkowy - rezerwowy system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu, również w sytuacji uszkodzenia, awarii mocowania systemu załadunku noszy. | TAK |  |
| 30. | Ręczna obsługa noszy (opuszczanie, podnoszenie, załadunek, rozładunek) dostępna w sytuacji transportu pacjenta wymagającego pozycji leżącej, dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta | TAK |  |
| 31. | Potwierdzenie spełnienia przez nosze normy dla medycznych urządzeń elektrycznych IEC 60601-1 (certyfikat załączyć do oferty) | TAK |  |
| 32. | Waga noszy wraz z akumulatorem max.75 kg. Nosze zgodnie z normami: PN-EN 1865-3 (nosze o zwiększonej wytrzymałości stosowane do dużych obciążeń-bariatryczne); PN-EN 1865-2 (nosze z zasilaniem elektrycznym) oraz potwierdzenie spełnienia dynamicznej normy zderzeniowej PN-EN 1789. Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. norm wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) | TAK |  |
| 33. | Waga noszy wraz z akumulatorem poniżej 65 kg – parametr punktowany (niewymagany). | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 34. | System mocowania noszy z możliwością jego montażu bezpośrednio do podłogi ambulansu lub lawety, umożliwiający załadunek i rozładunek pacjenta bez wysiłku fizycznego o udźwigu minimum 390 kg, nawet w sytuacji jego awarii. System załadunku zgodny z normą PN-EN 1865-5 (certyfikat załączyć do oferty) oraz normą zderzeniową PN-EN 1789. | TAK |  |
| 35. | W zestawie komplet dwóch akumulatorów (praca + zapas) z ładowarką. Ładowanie akumulatorów z zasilania 12 V DC i 230V AC. W komplecie uchwyt/mocowanie dodatkowej ładowarki w ambulansie – zamontowany i podłączony do instalacji elektrycznej 12V/230V w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 36. | Możliwość mycia ciśnieniowego mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy (z akumulatorem). | TAK |  |
| 37. | Klasa szczelności noszy min. IPX6 | TAK |  |
| 38. | Zakres temperatur pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od minus 34° do plus 54° C. | TAK |  |
| 39. | Dokument producenta (protokół/raport z badań) ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z PN-EN 1789 wystawione przez niezależną jednostkę notyfikacyjną (załączyć do oferty) Dokument musi potwierdzać, iż oferowane nosze były przedmiotem badania na oferowanej marce i modelu ambulansu. | TAK |  |
| 40. | Wysuwana część ramy noszy od strony stóp pacjenta, ułatwiająca pracę z pacjentem o znacznym wzroście – parametr punktowany (niewymagany). | TAK – 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 41. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. | TAK |  |
| 42. | W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni bez odrębnego wynagrodzenia wszystkie przeglądy wymagane przez producenta/ wytwórcę/ importera/ dystrybutora oraz wymagane przepisami prawa, łącznie z darmowym transportem do i z serwisu (o ile dotyczy). | TAK |  |

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA KRZESŁA DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ w ilości 1 szt.

Producent/model: …………………………………………………………………………………………………………………………….

| II. KRZESŁO DO TRANSPORTU PACJENTA W POZYCJI SIEDZĄCEJ |  | TAK /NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
| 2 | Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach |  |  |
| 3 | Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję |  |  |
| 4 | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie |  |  |
| 5 | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach |  |  |
| 6 | Wyposażone 4 koła o szerokości 30mm w tym min 2 obrotowe w zakresie 360 |  |  |
| 7 | Średnica tylnych kół min 120 mm |  |  |
| 8 | Średnica przednich kół min 100 mm |  |  |
| 9 | Min 2 hamulce na tylnych kołach |  |  |
| 10 | Uchylne rączki tylne, blokowane |  |  |
| 11 | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach |  |  |
| 12 | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka ≥ 30 |  |  |
| 13 | Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm |  |  |
| 14 | Stabilizator głowy pacjenta |  |  |
| 15 | Podnóżek na stopy pacjenta zintegrowany o wymiarze 7 cm x 30 cm |  |  |
| 16 | 3 pasy poprzeczne |  |  |
| 17 | Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym do 15 kg |  |  |
| 18 | Maksymalne wymiary po złożeniu: 96 cm x 52 cm x max 20 cm |  |  |
| 19 | Udźwig min 220 kg |  |  |
| 20 | Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) |  |  |
| 21 | Możliwość instalacji akcesoriów w dowolnym momencie: - uchwyt na butlę tlenową - uchwyt na płyny infuzyjne - dodatkowy rozkładany podnóżek |  |  |
| 22 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 23 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry minimalne w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabeli.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.