Załącznik nr 1

do umowy nr …………………………….

z dnia …………………

ŁÓŻKO  POBYTOWO - PORODOWE  -  3 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb SALI  PORODOWEJ  KLINICZNEGO CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII

(nazwa komórki organizacyjnej Szpitala)

Model/typ oferowanego urządzenia: ……………….…………    Producent/firma: ………..……………….

(wypełnia Wykonawca)                           (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2020/2021

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców |  |  |  |  |
| 2 | Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach 90cm /+-2cm |  |  |  |  |
| 3 | Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach 99cm /± 1cm |  |  |  |  |
| 4 | Długość całkowita lóżka 233cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 5 | Regulacja elektryczna wysokości |  |  |  |  |
| 6 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca 60cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 7 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca 99cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo ze zdejmowanym segmentem nożnym, wyposażonym w zintegrowaną podstawę umożliwiającą postawienie go na podłodze. |  |  |  |  |
| 9 | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu leża 0º-63º |  |  |  |  |
| 10 | Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu |  |  |  |  |
| 11 | Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża 0º-15º/± 2º |  |  |  |  |
| 12 | Elektryczna regulacja wysokości segmentu nożnego |  |  |  |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie segmentu nożnego 181kg / ± 2 kg |  |  |  |  |
| 14 | Manualna regulacja pozycji Trendelenburga - mechanizm wspomagany sprężyną gazową umożliwia wychylenie łóżka pod kątem 8º, za pomocą dźwigni zlokalizowanej od strony głowy pacjentki. Funkcja uzyskiwana niezależnie od wysokości łóżka. |  |  |  |  |
| 15 | Zakres regulacji kąta nachylenia pozycji Trendelenburga 0º-8º / ± 1º |  |  |  |  |
| 16 | Przycisk dezaktywujący wszystkie funkcje elektryczne |  |  |  |  |
| 17 | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od strony wewnętrznej dla pacjentki (z wyłączeniem regulacji leża). Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. |  |  |  |  |
| 18 | Wizualny wskaźnik włączonej blokady funkcji elektrycznych |  |  |  |  |
| 19 | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanego szczytu łóżka z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. |  |  |  |  |
| 20 | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. |  |  |  |  |
| 21 | Uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki, pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu rąk. |  |  |  |  |
| 22 | Podkolanniki zintegrowane z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania repozycjonowania pacjentki na łóżku. Podparcia pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki. Podkolanniki z przegubem kulowym z blokadą umożliwiają w łatwy sposób ułożenie podkolanników w dogodnym położeniu. |  |  |  |  |
| 23 | Podkolanniki łatwe w dezynfekcji, wykonane w technologii bezszwowej, z jednego odlewu - z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. |  |  |  |  |
| 24 | 4 koła z centralną podwójną blokadą ruchu wokół własnej osi i obrotu oraz funkcją jazdy kierunkowej. |  |  |  |  |
|  | MATERAC |  |  |  |  |
| 25 | Długość materaca 198cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 26 | Szerokość materaca 89cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 27 | Grubość materaca w segmencie nożnym 8,9cm / ± 2cm |  |  |  |  |
| 28 | Wycięcie materaca w segmencie siedziska V-kształtne |  |  |  |  |
| 29 | Zdejmowane, podwójne poszycie materaca ze zgrzewanymi krawędziami gwarantujące całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska. |  |  |  |  |
| 30 | Możliwość założenia tylnej części pokrowca materaca na segment oparcia w celu ograniczania zsuwania się materaca w dół łóżka podczas porodu. |  |  |  |  |
| 31 | Materac przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznej, bakteriostatycznej, odporny na promieniowanie UV. Materac styczny na całej długości leża, bez przerwy transferowej |  |  |  |  |
| 32 | Wodoodporność, klasyfikacja IPX4 |  |  |  |  |
| 33 | Odbojniki rolkowe od strony szczytu łóżka zabezpieczające ścianę przed uderzeniem |  |  |  |  |
| 34 | Zasilanie elektryczne 220-240 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| 35 | Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania. |  |  |  |  |
| 36 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 227 kg / ± 2kg |  |  |  |  |
| 37 | Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne o pojemności min. 10 litrów. |  |  |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2 | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), tzn. ma być oznakowane znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 4 | Szkolenie pracowników w zakresie obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesiące. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE. Brak adnotacji TAK lub NIE może spowodować odrzucenie oferty,

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.