| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser ekscymerowy z topografem rogówkowym |
| I. | Laser ekscymerowy |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Typ lasera ArF lub równoważny | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Wiązka laserowa: Latająca plamka | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | Profil wiązki: Super-Gauss | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Częstotliwość pulsacji min. 500Hz | TAK, podać | ≥ 500Hz i ≤ 600Hz – 0 pkt., > 600Hz i ≤1000Hz – 1 pkt, > 1000Hz – 3 pkt. |  |
| 1.5. | Czas trwania impulse: 5 ns(MLASE), 10ns | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Szczyt: 250mJ/cm2 - 500mJ/cm2 | TAK, podać |  |  |
| 1.7. | Wielkość wiązki maks. 0.8 mm | TAK, podać | ≤ 0,8mm i > 0,6mm – 0 pkt., ≤ 0,6mm i ≥ 0,55mm – 1 pkt, < 0,55mm – 3 pkt. |  |
| 1.8. | Wielkość plamki na rogówce dla LF, średnica maks. 0.7 mm | TAK, podać | ≤ 0,7mm i ≥ 0,66mm – 0 pkt., < 0,66 mm – 3 pkt. |  |
|  | Wielkość plamki na rogówce dla HF, średnica maks. 0.9 mm średnica | TAK, podać | ≤ 0,9mm i ≥ 0,76mm – 0 pkt., < 0,76mm – 3 pkt. |  |
| 1.9. | Głębokość ablacji podczas pulsu (rogówka): 0.556 µm (LF), 0.68 µm (HF) | TAK, podać |  |  |
| 1.10. | Wielkość ablacji podczas pulsu (rogówka): 110 pl (LF), 220 pl (HF) | TAK, podać |  |  |
| 1.11. | Czas na dioptrię krótkowzroczności: (0,6mmOZ) 1,3 s | TAK, podać |  |  |
| 1.12. | System śledzenia oka Eyetracking: aktywne video śledzenie Eyetracking (SMI) | TAK, podać |  |  |
| 1.13. | Częstotliwość śledzenia oka Hz: 1050 Hz | TAK, podać |  |  |
| 1.14. | Strefa abalcji: 4 - 10 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.15. | Strefa ablacji - zoptymalizowana | TAK, podać |  |  |
| 1.16. | Profil ablacji - Bezaberracyjny, asferyczny | TAK, podać |  |  |
| 1.17. | Regulacja stref przejściowych - Zestandaryzowana i zoptymalizowana | TAK |  |  |
| 1.18. | Rotacja statyczna typu Cyclo-Torsion | TAK |  |  |
| 1.19. | Rotacja dynamiczna typu Cyclo-Torsion | TAK |  |  |
| 1.20. | Zakres rozdzielczości Cyclo-Torsion : Statycznie +/-12,5°; Dynamicznie +/- 7° | TAK, podać |  |  |
| 1.21. | Z-tracking | TAK |  |  |
| 1.22. | System Latency-free | TAK |  |  |
| 1.23. | Dystans roboczy min. w zakresie 233 ÷ 237 mm | TAK, podać |  |  |
| 1.24. | Ramię obrotowe lasera | TAK/NIE, podać | TAK – 3 pkt., NIE – 0 pkt |  |
| 1.25. | Leczenie prezbiopii | TAK |  |  |
| 1.26. | Sprawdzenie sprawności za pomocą fluence testów: co 2 godziny | TAK, podać |  |  |
| 1.27. | Procedury laserowej korekcji. Lasek, Lasik, PRK, Transepitelialny PRK, PTK, przeszczepy rogówki, terapia laserem wybranych aberracji wyższego rzędu w oparciu o informacje diagnostyczne. | TAK, podać |  |  |
| 1.28. | Łóżko obrotowe | TAK |  |  |
| 1.29. | Ruch łóżka obrotowego w płaszczyźnie x/y/z | TAK |  |  |
| 1.30. | Wymiary (LxWxH mm): nie większe niż 2650 x 1490 x 1400 mm (łącznie z łóżkiem pacjenta) | TAK, podać |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model * | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| II. | Topograf rogówkowy |  |  |  |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Urządzenie diagnostyczne służące do obrazowania powierzchni oka z możliwością exportu danych do lasera. Export szczegółowych danych aberracji wraz z parametrem SCC. | TAK, podać |  |  |
| 1.2. | Możliwość obrazowania map topograficznych tj: pachymetryczna, elewacyjna, tangencjalna, pomiar grubości nabłonka rogówki | TAK, podać |  |  |
| 1.3. | Pomiar wielkości źrenicy w warunkach zaciemnionych | TAK, podać |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 2.2. | Model * | TAK, podać |  |  |
| 2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| III. | Warunki instalacji, serwisu i gwarancji |  |  |  |
| 11.1. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 11.2. | Instrukcje obsługi dla dostarczonego sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 11.3. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |
| 11.4. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru (po uruchomieniu) |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/