## Część 1
| CZĘŚĆ NR 1 | ZP/p/7/2024 Załącznik nr 2 do SWZ (aktualizacja)
1 | Szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli.
2 | W przypadku analizatora wykorzystującego w pracy wodę, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i podłączenia stacji uzdatniania wody oraz do jej serwisowania przez cały okres umowy
3 | Możliwość wykonywania badań we wszystkich płynach ustrojowych: surowica, osocze, PMR, mocz, hemolizat, krew pełna, kał, ślina.
4 | Wykonawca udostępni szafę chłodniczą (szklane drzwi; wymiary: szerokość 160-170 cm, wysokość 190-200 cm!!) umożliwiającą swobodne przechowywanie odczynników, kalibratorów i kontroli o parametrach zbliżonych do Witryny chłodniczej Bolarus WS-140 R na okres obowiązywania umowy.
5 | Wykonawca udostępni wirówkę umożliwiającą przygotowanie próbek do oznaczeń na okres obowiązywania umowy
6 | Jeśli zaistnieje potrzeba dostawca dostarczy stół pod analizator.
Tab. 1 | Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
| BIOCHEMIA | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Albumina | 1: 9000
2 | Albumina w moczu | 1: 2700
3 | Aminotransferaza alaninowa (ALTL) | 1: 57000
4 | Aminotransferaza asparaginowa (ASTL) | 1: 42000
5 | Amylaza | 1: 4500
6 | Amylaza w moczu | 1: 900
7 | Antystreptolizyna O | 1: 600
8 | Apolipoproteina A1 | 1: 600
9 | Apolipoproteina B | 1: 600
10 | Barbiturany | 1: 900
11 | Beta 2 mikroglobulina | 1: 4725
12 | Białko całkowite | 1: 11700
13 | Białko w moczu i PMR | 1: 10350
14 | Białko C-reaktywne (CRP) | 1: 57000
15 | Bilirubina całkowita | 1: 46500
16 | Cannabinoidy (THC) | 1: 900
17 | Chlorki (Cl) | 1: 900
18 | Cholesterol całkowity | 1: 20400
19 | Cholesterol HDL | 1: 13650
20 | Cystatyna C | 1: 675
21 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 1: 900
22 | D-Dimery | 1: 3000
23 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 1: 18000
24 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 1: 7800
25 | Fosforany nieorganiczne | 1: 6000
26 | Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 1: 19200
27 | Glukoza | 1: 64800
28 | Haptoglobina | 1: 2700
29 | Hemoglobina glikowana (HbA1C) | 1: 8550
30 | Homocysteina | 1: 1500
31 | Immunoglobulina G (IgG) | 1: 2400
32 | Immunoglobulina M (IgM) | 1: 1800
33 | Kinaza kreatynowa (CK) | 1: 3600
34 | Kreatynina | 1: 98700
35 | Kreatynina w moczu | 1: 2100
36 | Kwas moczowy | 1: 36000
37 | Kwas moczowy w moczu | 1: 1200
38 | Laktaty | 1: 2700
39 | Lipaza | 1: 1200
40 | Lipoproteina A | 1: 900
41 | Łańcuchy lekkie kappa immunoglobulin | 1: 1800
42 | Łańcuchy lekkie lambda immunoglobulin | 1: 1800
43 | Magnez (Mg) | 1: 7350
44 | Mocznik | 1: 24000
45 | Mocznik w moczu | 1: 1500
46 | Potas (K) | 1: 66000
47 | Prealbumina | 1: 600
48 | Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR) | 1: 900
49 | Sód (Na) | 1: 60000
50 | Trójglicerydy | 1: 18000
51 | Utajona zdolność wiązania żelaza (UIBC) | 1: 4200
52 | Wapń całkowity (Ca) | 1: 9900
53 | Żelazo (Fe) | 1: 9600
IMMUNOCHEMIA
1 | Alfafetoproteina (AFP) | 1: 1500
2 | Anty-HBc total przeciwciała | 1: 6000
3 | Anty-HBs przeciwciała | 1: 1800
4 | Anty-HCV przeciwciała | 1: 12000
5 | Anty-HIV przeciwciała | 1: 12000
6 | Antygen carcinoembrionalny (CEA) | 1: 1800
7 | Anty-TPO przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej | 1: 600
8 | Dehydroepiandosteronu siarczan (DHEA-S) | 1: 600
9 | Enolaza swoista dla neuronów (NSE) | 1: 600
10 | Ferrytyna | 1: 6900
11 | Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) | 1: 600
12 | HBs Antygen (HBs Ag) | 1: 8700
13 | Hormon tyreotropowy (TSH) | 1: 18600
14 | Interleukina 6 (IL-6) | 1: 1500
15 | Kwas foliowy | 1: 4200
16 | Prokalcytonina (PCT) | 1: 8100
17 | Swoisty antygen sterczowy całkowity (PSA total) | 1: 3300
18 | Syphilis przeciwciała jakościowo | 1: 4500
19 | S100 | 1: 1200
20 | Troponina T hs (TnT hs) | 1: 6000
21 | Witamina B12 | 1: 6900
22 | Witamina D | 1: 3300
23 | Wolna trójjodotyronina (FT3) | 1: 6000
24 | Wolna tyroksyna (FT4) | 1: 6000
Łącznie
Tab. 2 | Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab. 3 | Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4 | Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: Łączna cena brutto
| Tab. 1 - Odczynniki | 1: 0
| Tab. 2 - Materiały kontrolne | 1: 0
| Tab. 3 - Materiały zużywalne | 1: 0
| Tab. 4 - Czynsz brutto | 1: 0
| RAZEM | 1: 0
ANALIZATOR
Parametry techniczno - użytkowe
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 1: Parametr wymagany; 2: Parametr oferowany
1 | Automatyczny analizator biochemiczno-immunochemiczny (zintegrowany), fabrycznie nowy, lub używany nie starszy niż 2023, serwisowany przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Analizator gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem zakupu odczynników i materiałów eksploatacyjnych). | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 1: TAK
3 | Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. | 1: TAK
4 | Wydajności modułu do oznaczeń biochemicznych: 300 oznaczeń fotometrycznych/godzinę +450 oznaczeń ISE/godzinę. | 1: TAK
5 | Wydajność minimalna modułu do oznaczeń immunochemicznych: 120 ozn. /godz. | 1: TAK
6 | Typy pomiarów w module biochemicznym: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne: punktu końcowego, kinetyczne, turbidymetryczne i ISE. Analizy wykonywane w fazie ciekłej. | 1: TAK
7 | Typ pomiaru w module immunochemicznym: elektrochemiluminescencja z zastosowaniem paramagnetycznych cząstek. | 1: TAK
8 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i toksyczne, podstawowe parametry krzepnięcia. | 1: TAK
9 | Całodobowa gotowość do pracy. | 1: TAK
10 | Praca w trybie "pacjent po pacjencie" z priorytetowym badaniem próbek pilnych "CITO" zlecanych w dowolnym momencie. Możliwość jednoczesnej pracy w trybie rutynowym i "CITO". | 1: TAK
11 | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku z każdorazowym myciem automatycznym na pokładzie. | 1: TAK
12 | Minimum 40 różnych zestawów odczynnikowych do oznaczeń biochemicznych na pokładzie analizatora dostępnych jednocześnie. Stabilność odczynników na pokładzie analizatora 6 miesięcy. | 1: TAK
13 | Minimum 25 różnych zestawów odczynnikowych do oznaczeń immunochemicznych dostępnych jednocześnie na pokładzie. Stabilność odczynników na pokładzie analizatora 6 miesięcy. Dopasowane wielkości opakowań odczynnikowych- 100/300testów. | 1: TAK
14 | Praca analizatora z wykorzystaniem odczynników, kalibratorów i kontroli jednego producenta, tego samego co oferowany analizator. | 1: TAK
15 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. | 1: TAK
16 | Dostawianie lub wymiana odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora bez przerywania pracy analizatora (bez używania funkcji Standby, Stop lub Pauza). | 1: TAK
17 | Bezkontaktowe, ultradźwiękowe mieszanie odczynników i próbek, zapobiegające kontaminacji. Wymienne, jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. | 1: TAK
18 | Automatyczne rozcieńczanie lub zagęszczanie próbek badanych po przekroczeniu granicy liniowości dla metody. | 1: TAK
19 | Wbudowany czytnik RFID do pozytywnej identyfikacji odczynników, kalibratorów i kontroli oraz czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek badanych | 1: TAK
20 | Lista predykcyjnego ładowania odczynników, materiałów zużywalnych i płynów systemowych. | 1: TAK
21 | Termin ważności odczynników min. 3 mies. od daty dostawy. | 1: TAK
22 | 50 próbek badanych ładowanych jednocześnie do analizatora z możliwością ciągłego doładowywania nowych próbek, bez przerywania pracy analizatora. Aspiracja materiału z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia. | 1: TAK
23 | Materiały kontrolne jedno i wieloparametrowe na minimum dwóch poziomach. | 1: TAK, PODAĆ DLA JAKICH PARAMETRÓW JEDNO DLA JAKICH WIELOPARAMETROWE
24 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia, z danymi o rodzaju odczynnika, dacie ważności i nr serii; trwałe po otwarciu przez okres minimum 3 miesiące; po umieszczeniu na pokładzie analizatora zabezpieczone przed parowaniem. | 1: TAK
25 | Praca z wykorzystaniem próbek pierwotnych i wtórnych. Zakodowanych i bez kodu. Możliwość zastosowania różnych rodzajów probówek z próbką. | 1: TAK
26 | Sygnalizacja okresów wymaganych kalibracji i rekalibracji. Funkcja AutoCal dostępna dla większości testów. | 1: TAK
27 | Test do oznaczania Troponiny posiadający oficjalne wskazania i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do zastosowania 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca. | 1: TAK
28 | Odczynniki do TSH, fT4, fT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | 1: TAK
29 | Wartości nowych serii kontroli i odczynników muszą być wczytywane automatycznie na podstawie kodów kreskowych. Kalibracja 2-punktowa. | 1: TAK
30 | Możliwość zastosowania naczynek pediatrycznych umieszczanych na probówkach lub wstawianych bezpośrednio do statywów. | 1: TAK
31 | Monitorowanie stanu i ilości odczynników, materiałów zużywalnych i płynów oraz stanu i ilości próbek badanych (detekcja skrzepów i mikroskrzepów oraz pęcherzyków powietrza). | 1: TAK
32 | Badania wykonywane w: surowicy, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej, hemolizacie, kale i ślinie. | 1: TAK
33 | Redukcja interferencji ze strony przeciwciał HAMA. | 1: TAK
34 | Automatyczna procedura czyszczenia analizatora i możliwość zaprogramowania automatycznych czynności tj.: start-up, shut-down, mycie i konserwacje, kalibracje i kontrole. | 1: TAK
35 | Elektrody ISE bezobsługowe, wymieniane pojedynczo w zależności od potrzeb, jonoselektywne do oznaczeń w surowicy, osoczu i moczu. | 1: TAK
36 | Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań wykorzystująca reguły Westgarda i graficzną prezentację wyników L-J (opracowanie statystyczne), dzienna kontrola precyzji i wykresy. | 1: TAK
37 | Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników. | 1: TAK
38 | Deklaracje zgodności CE dla aparatu i wszystkich oferowanych odczynników. | 1: TAK
39 | Automatyczna konserwacja wykonywana w "tle" w trakcie oznaczeń, sygnalizacja konieczności ich wykonania. | 1: TAK
40 | Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych. | 1: TAK
41 | Wykonawca zapewni zamawiającemu stację uzdatniania wody, produkującą wodę spełniającą warunki niezbędne do prawidłowej pracy i eksploatacji analizatora. Koszt serwisowania stacji wodnej (naprawy, elementy zużywalne) ponosi Wykonawca. | 1: TAK
42 | W przypadku analizatora, który nie jest analizatorem wolnostojącym Wykonawca zapewni odpowiedni stół laboratoryjny spełniający warunki bezpiecznej, ergonomicznej pracy personelu obsługującego analizator. | 1: TAK
43 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, międzynarodowej kontroli jakości badań (np. RANDOX), z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu. | 1: TAK
44 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 15 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy. | 1: TAK
45 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 1: TAK
46 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 1: TAK
47 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 1: TAK
48 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 1: TAK
49 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 1: TAK
50 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 1: TAK
51 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 1: TAK
52 | W przypadku awarii analizatora i niemożności naprawy w ciągu 8h Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 1: TAK
53 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
54 | Wyposażenie dodatkowe: Wykonawca udostępni szafę chłodniczą (szklane drzwi; wymiary: szerokość 160-170 cm, wysokość 190-200 cm) umożliwiającą swobodne przechowywanie odczynników, kalibratorów i kontroli o parametrach zbliżonych do Witryny chłodniczej Bolarus WS-140 R na okres obowiązywania umowy. | 1: TAK
55 | Wyposażenie dodatkowe: wirówka laboratoryjna z bezobsługowym silnikiem indukcyjnym, o wirniku horyzontalnym i wkładkami redukcyjnymi umożliwiającymi wirowanie probówek o średnicy 8 - 16 mm i maksymalnej wysokości 105mm, z możliwością regulacji czasu i prędkości wirowania. Wyposażona w blokadę pokrywy podczas wirowania, blokadę startu przy otwartej pokrywie i w awaryjne otwieranie pokrywy. Prędkość wirowania 500-4000 rpm, wirówka przekazana zostanie Zamawiającemu na cały okres trwania umowy. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy za użytkowanie wirówki. | 1: TAK
56 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/kalibratorów i materiałów kontrolnych | 1: TAK

## Część 2
| CZĘŚĆ NR 2 | ZP/p/7/2024 Załącznik nr 2 do SWZ (aktualizacja)
1 | Szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli.
Tab. 1 | Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
| GAZOMETRIA (2 ANALIZATORY) | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Pakiet odczynnikowy (rkz, wapń zjonizowany) | 1: 26400
Łącznie
Tab. 2 | Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab. 3 | Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4 | Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: Łączna cena brutto
| Tab. 1 - Odczynniki | 1: 0
| Tab. 2 - Materiały kontrolne | 1: 0
| Tab. 3 - Materiały zużywalne | 1: 0
| Tab. 4 - Czynsz brutto | 1: 0
| RAZEM | 1: 0
ANALIZATOR 2 SZTUKI
Parametry techniczno - użytkowe
Analizator 1
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 1: Parametr wymagany; 2: Parametr oferowany
1 | Analizator sprawny po przeglądzie i nie starszy niż 2021 r. | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, laktaty, glukoza, methemoglobina, bilirubina całkowita, COHb, FHb oznaczane jednocześnie. Wymagany zakres liniowości oznaczanego Ca zjon. to 0,1 mmol/l. | 1: TAK
3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna. | 1: TAK
4 | Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 40 sekund. | 1: TAK
5 | Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego analizatora i odczynników. | 1: TAK
6 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta/dostawcy. | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ
7 | Analizator kasetowy pracujący w systemie ciągłym w oparciu o maksymalnie 2 materiały zużywalne. Wymagana ważność odczynników na pokładzie analizatora to 30 dni. | 1: TAK
8 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | 1: TAK
9 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostosuje podawanie materiału do analizatora ze strzykawki stosowanej w szpitalu Zamawiającego. | 1: TAK
10 | Ochrona przed aspiracją skrzepu, oddzielna kaseta sensorowa z opcją manualnego wypłukania skrzepu. | 1: TAK
11 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 1: TAK
12 | Wbudowana drukarka. | 1: TAK
13 | Odczynniki gotowe do użycia. | 1: TAK
14 | Termin ważności odczynników minimum 3 miesiące od daty dostawy. | 1: TAK
15 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | 1: TAK
16 | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. System ścieków zamknięty. Utylizacja bez konieczności dodatkowego przelewania do innych pojemników. | 1: TAK
17 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | 1: TAK
18 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach/dobę z uzyskaniem liczbowych wartości, pamięć wyników kontroli. Maksymalny łączny czas kontroli jakości oraz kalibracji nie dłuższy niż 30 minut/dobę. | 1: TAK
19 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy. | 1: TAK
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 1: TAK
21 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 1: TAK
22 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 1: TAK
23 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 1: TAK
24 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 1: TAK
25 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 1: TAK
26 | Czas reakcji serwisu: do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 1: TAK
27 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 1: TAK
28 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
29 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
30 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznym, niezależnym od producenta odczynników i analizatora, Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych (np. RANDOX), częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu. | 1: TAK
31 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych. | 1: TAK
32 | Wykonawca winien jest zaoferować strzykawki kompatybilne z oferowanym analizatorem w ilości 10 000 sztuk, wyłapywaczy skrzepów w ilości 5000 sztuk oraz kapilar 70µl w ilości 5000 sztuk. | 1: TAK
Parametry techniczno - użytkowe
Analizator 2
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 1: Parametr wymagany; 2: Parametr oferowany
1 | Analizator sprawny po przeglądzie i nie starszy niż 2021 r. | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, laktaty, glukoza, methemoglobina, bilirubina całkowita, COHb, FHb oznaczane jednocześnie. Wymagany zakres liniowości oznaczanego Ca zjon. to 0,1 mmol/l. | 1: TAK
3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna. | 1: TAK
4 | Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 40 sekund. | 1: TAK
5 | Deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego analizatora i odczynników. | 1: TAK
6 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta/dostawcy. | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ
7 | Analizator kasetowy pracujący w systemie ciągłym w oparciu o maksymalnie 2 materiały zużywalne. Wymagana ważność odczynników na pokładzie analizatora to 30 dni. | 1: TAK
8 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | 1: TAK
9 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostosuje podawanie materiału do analizatora ze strzykawki stosowanej w szpitalu Zamawiającego. | 1: TAK
10 | Ochrona przed aspiracją skrzepu, oddzielna kaseta sensorowa z opcją manualnego wypłukania skrzepu. | 1: TAK
11 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | 1: TAK
12 | Wbudowana drukarka. | 1: TAK
13 | Odczynniki gotowe do użycia. | 1: TAK
14 | Termin ważności odczynników minimum 3 miesiące od daty dostawy. | 1: TAK
15 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | 1: TAK
16 | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. System ścieków zamknięty. Utylizacja bez konieczności dodatkowego przelewania do innych pojemników. | 1: TAK
17 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | 1: TAK
18 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach/dobę z uzyskaniem liczbowych wartości, pamięć wyników kontroli. Maksymalny łączny czas kontroli jakości oraz kalibracji nie dłuższy niż 30 minut/dobę. | 1: TAK
19 | Analizator wyposażony w urządzenie podtrzymujące pracę, w przypadku zaniku zasilania, przez minimum 30 minut. Koszt serwisowania urządzenia po stronie Wykonawcy. | 1: TAK
20 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji/zmian w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 1: TAK
21 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 1: TAK
22 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta, na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 1: TAK
23 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 1: TAK
24 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 1: TAK
25 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 1: TAK
26 | Czas reakcji serwisu: do 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, pocztą e-mail) - kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym w godzinach pracy serwisu; przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) i naprawa analizatora maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 1: TAK
27 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 1: TAK
28 | W przypadku niemożności naprawy analizatora w ciągu 24 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o parametrach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
29 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
30 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznym, niezależnym od producenta odczynników i analizatora, Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych (np. RANDOX), częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu. | 1: TAK
31 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych. | 1: TAK
32 | Wykonawca winien jest zaoferować strzykawki kompatybilne z oferowanym analizatorem w ilości 10 000 sztuk, wyłapywaczy skrzepów w ilości 5000 sztuk oraz kapilar 70µl w ilości 5000 sztuk. | 1: TAK

## Część 3
| CZĘŚĆ NR 3 | ZP/p/7/2024 Załącznik nr 2 do SWZ (aktualizacja)
1 | Szacunkowa ilość oznaczeń obejmuje ilości oznaczeń, kalibracji i kontroli.
Tab. 1 | Odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Lp. | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Nr katalogowy | Ilość ozn. z 1op. | Cena netto 1 op. PLN | Ilość op. szt. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
| ANALITYKA OGÓLNA | 7: 5x6; 9: 7x8; 10: 7+9
1 | Analiza ogólna moczu (testy paskowe) | 1: 48000
Łącznie
Tab. 2 | Materiały kontrolne i standardy do wykonania oznaczeń wg specyfikacji tabela 1
Lp. | Nazwa kalibratora/kontroli | Nazwa handlowa |  | Nr katalogowy | Cena 1 op. netto PLN | Ilość op. | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
4
Łącznie
Tab. 3 | Materiały zużywalne, płyny i inne potrzebne do wykonania badań wg specyfikacji tabela 1 i 2
Lp. | Nazwa | Nr katalogowy |  | Ilość op. | Cena 1 op. netto PLN | Wartość netto PLN | VAT w % | Wartość VAT | Wartość brutto PLN
1
2
3
Łącznie
Tab. 4 | Czynsz dzierżawny
Miesięcznie netto
VAT w %
Miesięcznie brutto
Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy
| Podsumowanie kosztów (ceny brutto) | 1: Łączna cena brutto
| Tab. 1 - Odczynniki | 1: 0
| Tab. 2 - Materiały kontrolne | 1: 0
| Tab. 3 - Materiały zużywalne | 1: 0
| Tab. 4 - Czynsz brutto | 1: 0
| RAZEM | 1: 0
ANALIZATOR
Parametry techniczno - użytkowe
Nazwa
Typ/model analizatora
Producent
Rok produkcji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | 1: Parametr wymagany; 2: Parametr oferowany
1 | Półautomatyczny analizator do analizy parametrów fizykochemicznych moczu, fabrycznie nowy lub sprawny, używany po przeglądzie nie starszy niż z 2020. | 1: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2 | Analizator posiadający certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. | 1: TAK
3 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | 1: TAK
4 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe, azotyny, erytrocyty, leukocyty. | 1: TAK
5 | Flagowanie wyników patologicznych. | 1: TAK
6 | Czułość pola dla odczytu: glukozy minimum 30 mg/dl, białka minimum 15 mg/dl. | 1: TAK
7 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków. | 1: TAK
8 | Kalibracja, zgodnie z rekomendacjami producenta analizatora, w oparciu o kalibratory płynne lub paski kalibracyjne, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. | 1: TAK
9 | Paski, kalibratory i materiały kontrolne od jednego producenta lub dostawcy, kompatybilne z oferowanym analizatorem. | 1: TAK
10 | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru. | 1: TAK
11 | Możliwość wyboru jednostek drukowanych na wynikach na zewnętrznej lub wbudowanej drukarce oraz przesyłanych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. | 1: TAK/ podać rodzaje jednostek
12 | Kompensacja analizatora na barwę własną moczu. | 1: TAK
13 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim dostarczona w formie papierowej wraz z analizatorem oraz w formie elektronicznej. | 1: TAK
14 | Ulotki dołączone do opakowań odczynników muszą być wydrukowane w języku polskim. Zamawiający dopuszcza, po podpisaniu umowy, przesyłanie ulotek w wersji elektronicznej. | 1: TAK
15 | Czas reakcji serwisu: do 1 godziny od momentu zgłoszenia (telefonicznie, pocztą e-mail), przyjazd do laboratorium (o ile zachodzi taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu kontaktu. | 1: TAK
16 | W przypadku niemożności naprawy analizatora Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt nowy analizator o cechach nie gorszych od oferowanego w postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
17 | W okresie związania umową Wykonawca wykona na koszt własny, bezpłatne przeglądy serwisowe. Wykonawca powiadomi dzierżawiącego analizator o planowanym przeglądzie serwisowym z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed przyjazdem serwisu. | 1: TAK
18 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym laboratorium. Wykonawca podłączy, na koszt własny, analizator do sieci informatycznej laboratorium, w terminie do 3 dni od uruchomienia analizatora. W przypadku pojawienia się nowych wersji w oprogramowaniu analizatora, metodyce oznaczeń Wykonawca w ciągu 7 dni od ukazania się zmiany dokona na własny koszt aktualizacji oraz zmian (jeżeli takie będą potrzebne) w podłączeniu do sieci informatycznej laboratorium. Podłączenie analizatora do systemu informatycznego obejmuje również przekazywanie wyników oznaczeń materiałów kontrolnych. | 1: TAK
19 | Instalacja i uruchomienie analizatora w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, wyłącznie przez przedstawiciela serwisu producenta analizatora, zgodnie z jego obowiązującymi procedurami. | 1: TAK
20 | Szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika w zakresie obsługi, konserwacji, rozwiązywania drobnych problemów technicznych oraz interpretacji wyników wyłącznie przez przedstawiciela producenta analizatora zgodnie z procedurami producenta na koszt Wykonawcy. Pierwsze szkolenie w momencie uruchomienia analizatora. Pozostałe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wszystkie szkolenia potwierdzone certyfikatem. | 1: TAK
21 | Analizator serwisowany przez autoryzowany serwis, w oparciu o oryginalne części zamienne. | 1: TAK
22 | W okresie związania umową Wykonawca zagwarantuje pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych wykonanych przez serwis producenta analizatora (przyjazd, naprawa, części). W czasie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe. | 1: TAK
23 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu 24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca poda Zamawiającemu w momencie podpisywania umowy, pełne dane osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora. | 1: TAK
24 | W przypadku awarii analizatora Wykonawca gwarantuje pokrycie kosztów wynikających z konieczności transportu i wykonania badań u innego wykonawcy. | 1: TAK
25 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie związania umową, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania analizatora, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej wymiany, na własny koszt, analizatora na fabrycznie nowy, o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. | 1: TAK
26 | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w zewnętrznej, międzynarodowej, niezależnej od producenta odczynników i analizatora, ocenie jakości badań laboratoryjnych, z częstotliwością nie rzadziej niż jedna próbka kontrolna raz na dwa miesiące. | 1: TAK
27 | Użyczenie bezpłatne aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy 30 dni w celu wykorzystania zamówionych odczynników/pasków testowych. | 1: TAK