Łódź dnia 04.12.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę aparatury medycznej w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0114/22-00/305/2023/304 Projektu pn. „Przebudowa i doposażenie Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, 
sprawa nr  ZP/137/2023.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP  ZOZ  Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem w którym obsługa (otwierane i zamykane pokrywy) następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuję swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające macerację przy użyciu 4 modułów tnąco-rozrywających = 6 noży (niewymagających ostrzenia – dożywotnia gwarancja)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 9, 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 1 komorę maceracji - wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej (górnej) części komory, co gwarantuje bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 10, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika/mocy całkowitej 0,6kW, mocy pompy wody 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 18, 19, 23, 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 411mm x gł. 524mm x wys. 908mm (1218mm przy otwartej pokrywie) posiadające obudowę – konstrukcję ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z ochroną mikrobiologiczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 11l, dostosowanej do cyklu maceracji?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wyświetlacz OLED informujący o stanie urządzenia i fazie cyklu oraz diodę LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 36, 38, 40

Czy Zamawiający odstąpi od parametru pkt. 36, 38, 40 dopuszczając macerator posiadający automatyczne zamknięcie pokrywy po 20 sekundach w przypadku braku podjęcia czynności, komunikaty graficzne oraz za pomocą diody LED?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania – Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy, pkt. 41

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu (z  każdej strony obudowany stalą nierdzewną) odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odp. Zamawiający wymaga „ Odporny na uszkodzenia zbiornik na wodę z tworzywa sztucznego, umieszczony na tylnej ścianie urządzenia.”

Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

Odp. Zamawiający nie wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie.

Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

Odp. Zamawiający nie wymaga żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy – zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej części komory?  Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia.

Odp. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej części komory

Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,6kW? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń z pulpy celulozowej.

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,6kW

Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do naczyń z pulpy

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

Odp. Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi

Pytanie nr 16 - umowa

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia wyłącznie po przekroczeniu 14 dni naprawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

Prosimy o sprostowanie ilości pulsoksymetrów w przetargu gdyż w tytule jest 1 szt a w OPZ 5 szt.

Odp. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. pulsoksymetru (omyłka pisarska)

II. Parametry techniczne urządzenia

– Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr ze 120 godzinną pamięcią rejestrowaną co 1 min wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

– Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr bez złącza mini USB ale z dwoma złączami USB ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

– Pkt. 28/29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z regulacją czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie od 1 do 8 sek z możliwością wyłączenia czasu opóźnienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

– Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z możliwością  zawieszenia dźwięków alarmowych na 60, 120, 180, 300, 600 i 900 sek. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

W związku z brakiem określenia przekątnej ekranu czy Zamawiający będzie wymagał kolorowego wyświetlacza TFT LCD prezentującego wszystkie  graficzne i numeryczne  informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze o przekątnej min. 10” i obsługiwanego poprzez pojemnościowy ekran dotykowy ? Takie rozwiązanie zapewni bardzo dobrze widoczne odczyty wszystkich mierzonych parametrów a ekran pojemnościowy zapewni płynną obsługą także za pomocą gestów.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pulsoksymetr był dodatkowo wyposażony w pomiar EKG i NIBP z możliwością ich programowego wyłączenia i z kompletem akcesoriów ? Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć funkcjonalność aparatu i zapewnić szerszy zakres mierzonych parametrów życiowych.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pulsoksymetr był wyposażony w podstawę jezdną na min. 5 kołach wyposażoną w kosz na akcesoria ? Takie rozwiązanie zapewni większą mobilność aparatu i zabezpieczy go przed upadkami np. z półki.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

II. Parametry techniczne urządzenia

Pkt 4 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii z dużym cyfrowym wyświetlaczem wyświetlającym temperaturę, przepływ, stężenie tlenu FiO2, PR i pomiar SPO2?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pkt 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii z 7 zakresami ustawień temperatury 31,32,33,34,35,36,37 ? Są to optymalne zakresy temperatur stosowane w terapii high flow O2.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pkt 11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii o wadze 3,5 kg i wymiarach 343 mm (dł.) * 165 mm (szer.) * 195 mm (wys) ?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 3,5 kg i wymiarach 343 mm (dł.) * 165 mm (szer.) * 195 mm (wys) z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Pkt 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii z wymaganymi alarmami oraz zamiennie zamiast alarmu niskiego napięcia alarm przejścia na zasilanie akumulatorowe i zamiast alarmu wyłącz źródło O2 alarm niskiego lub wysokiego ciśnienia O2?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat był wyposażony w moduł do dezynfekcji ? Jest to niezbędne akcesorium do tego typu urządzenia.

Odp. Zamawiający wymaga modułu do dezynfekcji.

W związku z brakiem określenia przekątnej ekranu czy Zamawiający będzie wymagał kolorowego wyświetlacza  LCD prezentującego wszystkie  parametry o przekątnej min. 4” i obsługiwanego poprzez ekran dotykowy i pokrętło ? Takie rozwiązanie zapewni bardzo dobrze widoczne odczyty wszystkich mierzonych parametrów.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat był wyposażony w akumulator i moduł pomiarowy SPO2 ? Takie rozwiązanie pozwala stosować aparat także w miejscach bez zasilania sieciowego i pozwala na monitorowanie kluczowego parametru SPO2 przy kuracji high flow O2.

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

1. Czy zamawiający odstąpi od wymogu ochrony przed wilgocią IP22 lub równoważną? Konstrukcja urządzenia proponowanego przez firmę Fisher&Paykel Healthcare nie wymaga dodatkowej ochrony przed wilgocią.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z zintegrowanym mieszalnikiem tlenu z zewnętrznym przepływomierzem?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

3. Czy zamawiający odstąpi od wymogu informacji o sPEEP i RR?

Odp. Zamawiający odstąpi od wymogu informacji o sPEEP i RR

4. Czy zamawiający dopuści urządzenie z 3 stopniowym ustawieniem temperatury w zakresie: 31, 34, 37?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem przepływów 10-60 l/min tryb domyślny, 2-25 l/min tryb junior?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

6. Czy zamawiający dopuści urządzanie o wadze 2,2 kg i wymiarach 295 mm x 170 mm x 175 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze 2,2 kg i wymiarach 295 mm x 170 mm x 175 mm

7. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga przeglądów technicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

8. Czy zamawiający wymaga wyświetlania informacji i komunikatów w języku polskim?

Odp. Zamawiający nie wymaga wyświetlania informacji i komunikatów w języku polskim

9. Czy zamawiający wymaga zwalidowanego na poziomie wysokim systemu do dezynfekcji termicznej zawierającego wielorazową rurę do dezynfekcji?

Odp. Zamawiający wymaga zwalidowanego na poziomie wysokim systemu do dezynfekcji termicznej zawierającego wielorazową rurę do dezynfekcji

10. Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze, konieczność wymiany filtra powietrza ze słownym i graficznym wskazaniem błędu w języku polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wykonawca oferujący rozwiązanie dopuszczone powyższymi odpowiedziami winien pod tabelą Załącznik nr 2 dla danego pakietu wpisać: „poz. nr ……. zapis dopuszczony zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego”

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na 07.12.2023 r. godz. 14:00

i zmiany terminu otwarcia ofert na 07.12.2023 r. godz. 14:15.

Wykonawca związany jest złożoną ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 przez okres 30 dni.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty, tj. 05.01.2024 r.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

- Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek