## Część 1
Formularz cenowy - zadanie 1 - Zestaw narzędzi laparoskopowych do operacji ginekologicznych
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | Manipulator maciczny typu Mangeshikar, zestaw kompletny zawierający 3 wymienne tuby z izolacyjnym pierścieniem o wym. 35 mm, 40 mm, 45 mm oraz 5 wymiennych końcówek o wym. 4x40 mm, 5x50 mm, 6x60 mm, 7x70 mm, 8x80 mm. | 1
2. | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr.11 mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gwintowany metalowy, długość 100mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych | 4
3. | Wielorazowy trokar laparoskopowy śr.5,5 mm, z mechanizmem dźwigni otwierającym klapkę minimalizującym zabrudzenie optyki, z zaworem do insuflacji CO2, posiadający nie więcej niż 3 uszczelki, szaft gwintowany metalowy, długość 100mm, kodowany kolorem dla łatwiejszej identyfikacji części składowych | 4
4. | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny 5,5mm, długość robocza 100mm, wielorazowy | 2
5. | Wielorazowy gwóźdź laparoskopowy piramidalny 11mm, długość robocza 100mm, wielorazowy | 2
6. | Wkład roboczy narzędzia laparoskopowego, długość 330 mm, klescze typu Tenaculum, o dł. 35 mm, obie bransze ruchome | 4
7. | Wkład roboczy narzędzia laparoskopowego, długość 330 mm, nożyczki typu Metzenbaum TC, obie bransze ruchome, długość branszy 12 mm, delikatnie zagięte, z twardą wkładką, ze złotym pierścieniem | 2
8. | Wkład roboczy narzędzia laparoskopowego, długość 330 mm, grasper typu Johans, ze szczękami okienkowymi o dł. 20 mm, obie bransze ruchome | 2
9. | Wielorazowa redukcja laparoskopowa 11mm/5,5mm, przesuwna | 2
10. | Koszyk sterylizacyjny, siatkowy ze stali nierdzewnej, średnica drutu 1 mm, wymiar oczek 4x4 mm, z uchwytami, wymiary kosza: 540x245x100 mm, z matą silikonową typu jeż | 2
11 | Rączka laparoskopowaz obrotowym pierścieniem, z podłaczeniem do koagulacji, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrzpochodnych czynników chemicznych, rączka z zamkiem | 4
12 | Rączka laparoskopowaz obrotowym pierścieniem, z podłaczeniem do koagulacji, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrzpochodnych czynników chemicznych, rączka bez zamka | 2
13 | Wielorazowa elektroda laparoskopowa, monopolarna, haczykowa w kształcie litery „L”, wzmocniona, z ceramiczną końcówką,dł. 340mm, średnica 5mm | 2
14 | Kabel monopolarny, dł. 3 m, typ ERBE | 2
15 | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsza niż 120 gram, długość 330 mm, średnica 5 mm, zagięte w prawo, jedna bransza ruchoma, rączka z anodyzowanego aluminium zagięta, ergonomiczny kształt, z automatycznym zamkiem, port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu | 1
16 | Imadło laparoskopowe z twardą wkładką, lekkie, waga mniejsza niż 120 gram, długość 330 mm, średnica 5 mm, zagięte w prawo, jedna bransza ruchoma, rączka z anodyzowanego aluminium prosta, ergonomiczny kształt, z automatycznym zamkiem, port luer lock do płukania pod kątem 65 stopni dla optymalnego dostępu | 1
17 | Szaft narzędzia laparoskopowego śrenica 5mm, ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem | 8
Wartość razem

## Część 2
Formularz cenowy - zadanie 2 - Zestaw do mini histero-resektoskopii
l.p. | Asortyment | Ilość [szt.] | Wytwórca | Nr katalogowy | cena jednostkowa netto [zł/szt.] | VAT [%] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1. | Optyka histeroskopowa HD autoklawowalna, śr. 2,9mm, dł. 302 mm, kąt patrzenia 30 stopni, posiadająca okular wykonany ze specjalnie utwardzonego tworzywa PEEK, w kolorze innym niż czarny, wykonana w technice obróbki laserowej | 1
2. | Światłowód wykonany w technice bezklejowej, posiada wzmocnienia na obu końcach, w komplecie dwa adaptery, śr.3,5mm, dł.2.3m. Na obu końcach znajdują się przezierne fragmenty informujące o prawidłowym przepływie światła podczas pracy w zaciemnionej sali operacyjnej | 1
3. | Płaszcz zewnętrzny histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego, z ciągłym przepływem, łączenie z płaszczem wewnętrznym na "click", dł. robocza 216mm, śr. 5mm, posiada system kodowania kolorostycznego oraz oznaczenie średnicy w postaci graweru laserowego. Płaszcz posiada jeden kranik do przepływu medium z oznaczonym kierunkiem przepływu oraz wygrawerowane strzałki oznaczające miejsce łączenia z płaszczem wewnętrznym. Płaszcz posiada kształt ,, łzy ,, odwzorowujący kształt kanału szyjki macicy dla atraumatycznego wprowadzenia. | 1
4. | Płaszcz wewnętrzny histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego, z ciągłym przepływem, łączenie z płaszczem zewnętrznym na "click", 1 kanał roboczy, śr 5FR, odchylony pod kątem, posiada system kodowania kolorostycznego oraz oznaczenie średnicy w postaci graweru laserowego. Płaszcz posiada jeden kranik do przepływu medium z oznaczonym kierunkiem przepływu oraz wygrawerowane strzałki oznaczające miejsce łączenia z płaszczem zewnętrznym. Płaszcz posiada kształt ,, łzy ,, odwzorowujący kształt kanału szyjki macicy dla atraumatycznego wprowadzenia. | 1
5. | Nożyczki histeroskopowe, półsztywne, ostro zakończone, jedna bransza ruchoma, śr.1,6 mm. , dł. 340mm. Narzędzie posiasa specjalny system anty - złamaniowy polegający na pogrubieniu części narażonych na odkształcenie / uszkodzenie podczas pracy. Narzędzie bez kanału do płukania. | 1
6. | Kleszczyki chwytno-biposyjne ALIGATOR, półsztywne, tępo zakończone, jedna branasz ruchoma, śr. 5 Charr, dł. 340 mm. Narzędzie posiasa specjalny system anty - złamaniowy polegający na pogrubieniu części narażonych na odkształcenie / uszkodzenie podczas pracy. Narzędzie bez kanału do płukania. | 1
7. | Osłonka ochronna dla optyk, plastikowa | 2
8. | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu endoskopii ginekologicznej. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez którą można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek i bezpieczeństwa wkłucia. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk ( z zamknięciem ) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę | 1
9. | Metalowy kosz, perforowany, do sterylizacji i przechowywania kompletnego zestawu endoskopowego, dedykowany przez producenta do systemu mini histero-resektoskopowego, wym.480x150x50mm. Kosz posiada pokrywę mocowaną z obu stron do kosza, z centralnie umiejscowionym na pokrywie uchwytem do przenoszenia. W koszu znajdują się specjalne silikonowe pozycjonery do unieruchomienia wszystkich elementów zestawu oraz metalowe bolce z rogach kosza do ustabilizowania światłowodu | 1
6. Zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości,5 rozmiarów
Wartość razem
Wymagania dodatkowe :
1. System mini histero-resektoskopii ( system płaszczy, elementu roboczego i elektrod, ) do wykonywania tych zabiegów pochodzą od jednego producenta tworząc kompatybilny zestaw
2. System znieczulenia oraz system zabezpieczający przed kontaktem pętli z optyką są systemami dedykowanymi przez producenta do oferowanego zestawu mini histero-resektoskopii i są przeznaczone do procedur endoginekologicznych
3. Oferent posiada autoryzowaną dystrybucję dotyczącą zarówno sprzedaży jak i serwisu oferowanego sprzętu
W celu potwierdzenia spełniania wymogów technicznych należy przedstawić oryginalny katalog producenta z zanaczonymi oferowanymi pozycjami. W wypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji wszystkich elementów oferowanego zestawu.