Załącznik nr 1.1
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 1 Implanty, protezy biodra, protezy kolana pierwotne i rewizyjne
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Trzpień cementowany, wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, niewymagający sosowania centralizera (samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty, spłaszczony, gładki. Stożek 12/14.	Szt.	10
2	Trzpień tytanowy bezcementowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. W części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Trzpień w 15 rozmiarach standardowych i 14 lateralizowanych. Stożek 12/14.	Szt.	10
3	Głowa bipolarna: czasza o średnicy zewnętrznej od 44mm do 55mm ze skokiem co 1mm oraz dodatkowo rozmiar 58mm, zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom; głowa metalowa w co najmniej 4 długościach szyjki. W zestawie narzędzi przymiary do głów bipolarnych.	Szt.	30
4	Modularny trzpień rewizyjny złożony z części przynasadowej i dystalnej; wykonany ze stopu tytanu; część przynasadowa (od długości 55mm do 105mm); o dwóch szerokościach; wyposażona w otwory po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/-40 stopni; część dystalna prosta i zakrzywiona o grubości od 14 do 28mm i długości od 120mm do 260mm; obie części łączone za pomocą konusa ze stopu CoCr.	Szt.	30
5	Trzpień rewizyjny, prosty, monoblok, z przymiarami modularnymi; żebrowany; średnica od 14 do 25mm; długość od 190mm do 305mm; ze stopu tytanu.	Szt.	2
6	Trzpień bezkołnierzowy, prosty, zwężający się dystalnie, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryte okładziną tytanową. Trzpień przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej pozwalający zachować naturalną anatomię biodra w 4 wersjach kąta szyjkowego : 140, 137, 129 i 127 stopni.	Szt.	5
7	Głowa metalowa 22-36mm, konus 12/14.	Szt.	10
8	Głowa ceramiczna biolox delta 28-40mm, konus 12/14.	Szt.	2
9	Głowa ceramiczna biolox forte 28-32mm, konus 12/14.	Szt.	2
10	Panewka bezcementowa sferyczna wykonana ze stopu tytanu. Zewnętrzna powierzchnia panewki pokryta ząbkami ułatwiającymi pierwotne mocowanie i późniejszą osteointegrację. Panewki w wersji bezotworowej i otworowej pozwalającej na dodatkową stabilizację przy pomocy śrub. Dodatkowe kolce poprawiające stabilizację panewki. Rozmiary panewek 42-74 mm.	Szt.	3
11	Panewka bezcementowa, pokryta tytanową plazmą, w rozmiarach 42-68. Trzy fabryczne otwory na / śruby zabezpieczone zaślepkami. Opcjonalnie panewka w wersji typu FINNED z sześcioma pazurami / antyrotacyjnymi w wersji z otworami na śruby zabezpieczonymi fabrycznie zaślepkami.	Szt.	2
12	Adapter CoCr do wkładki dwumobilnej (typu Dual Mobility), wysoko polerowany, dostępny w 9 rozmiarach.	Szt.	2
13	Głowa polietylenowa do wkładki metalowej typu Dual Mobility.	Szt.	2
14	Panewka rewizyjna przerastająca, pokryta trójwymiarową / strukturą trabekularnego tytanu, 3 lub 4 otworowa oraz / typu multihole. Rozmiary panewki dla wersji 3 lub 4 / otworowej od 42 do 68mm w pełnym zakresie co 2mm. / Rozmiary panewki dla wersji multihole od 42 do 80mm w / pełnym zakresie co 2mm.	Szt.	1
15	Panewka cementowa z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie, na głowy 28 lub 32 mm. Średnica panewki od 44 do 56mm.	Szt.	10
16	Wkładki z polietylenu w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną o średnicy wewnętrznej 22, 28, 32 i 36 mm.	Szt.	10
17	Wkładka zatrzaskowa z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 4 typach: standard 0 stopni,, z nawisem 10 stopni, z nadbudową typu High Wall oraz wystająca + 5mm.	Szt.	2
18	Śruby panewkowe do kości gąbczastej.	Szt.	6
19	Test na wykrywanie infekcji okołoprotezowych wykorzystujący alfa-defensyny.	Szt.	1
20	Forma na spacer piszczelowy.	Szt.	2
21	Forma na spacer udowy.	Szt.	2
22	Forma na spacer biodrowy.	Szt.	2
23	Spacer wzmacniany głowy.	Szt.	2
24	Spacer wzmacniany trzpienia.	Szt.	2
25	Adaptor długości głowy spacera.	Szt.	2
26	Cement 1 x 40 g z gentamycyną.	Szt.	40
27	Cement rewizyjny 1 x 40 g gentamycyna+clindamycyna.	Szt.	20
28	Mieszalnik do cementu.	Szt.	60
29	System do zwrotnego przetaczania krwi z rany pooperacyjnej, umożliwiający co najmniej dwukrotne przetoczenie krwi uzyskanej podczas drenażu.	Szt.	5
30	Koszyk typu Burch-Schneider anatomiczny – prawy / lewy.	Szt.	2
31	Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w co najmniej 8 rozmiarach, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; pokryta PMMA (substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego). Instrumentarium umożliwiające wybór: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej.	Szt.	25
32	Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, nieanatomiczna, w co najmniej 10 rozmiarach; pokryta PMMA.	Szt.	25
33	Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach co najmniej 9, 10, 12, 14, 17, 20 mm.	Szt.	25
34	Rewizyjna część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w co najmniej 5 rozmiarach. Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA.	Szt.	4
35	Rewizyjna część piszczelowa tytanowa, nieanatomiczna w co najmniej 10 rozmiarach. Powierzchnia wewnętrzna protezy pokryta PMMA.	Szt.	4
36	Rewizyjne wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie, i dodatkowo za pomocą śruby w wysokościach co najmniej 10, 12, 14, 17, 20 mm.	Szt.	4
37	Tytanowe stożki do części piszczelowej oraz rewizyjne przedłużki do części piszczelowej i udowej w wersji standard i offset..	Szt.	4
38	Rewizyjne kliny i podkładki do częsci udowej i piszczelowej pokryte PMMA; mocowane za pomoca śrub.	Szt.	4
39	Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu do części udowej i piszczelowej.	Szt.	1
40	Część piszczelowa z chromokobaltu, uniwersalna w co najmniej 6 rozmiarach.	Szt.	2
41	Część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w co najmniej 5 rozmiarach, mechanizm zawiasowy zamontowany fabrycznie w protezie.	Szt.	2
42	Wkładki rotacyjne z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, w wysokościach co najmniej 12, 14, 17, 20, 23 i 26 mm.	Szt.	2
43	Przedłużki udowe i piszczelowe wykonane ze stopu tytanu; w wersji standard i offset..	Szt.	2
44	Przedłużki udowe i piszczelowe wykonane ze stopu tytanu, extra długie 245mm; w wersji standard i offset.	Szt.	2
45	Rewizyjne podkładki do części udowej pokryte PMMA; obejmujące podkładki dystalne, tylne i przednie.	Szt.	6
46	Rewizyjne kliny i podkładki do częsci piszczelowej pokryte PMMA.	Szt.	6
47	Rewizyjne mankiety wykonane z tantalu dp części udowej i piszczelowej.	Szt.	2
48	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm.	Szt.	3
49	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.	Szt.	3
50	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	Szt.	3
51	Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.	Szt.	3
52	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.	Szt.	3
53	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.	Szt.	3
54	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0).	Szt.	3
55	Śruby i implanty dodatkowe do płyt z pozycji 1-7:
A	Tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)	Szt.	10
B	Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)	Szt.	10
C	Śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)	Szt.	10
D	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)	Szt.	10
E	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)	Szt.	10
F	Tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	Szt.	10
G	Tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	Szt.	10
H	Tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	Szt.	10
I	Tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z penym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	Szt.	10
J	Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	Szt.	10
K	Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)	Szt.	10
L	Oczko do kabla blokowane	Szt.	10
M	Oczko do kabla nieblokowane	Szt.	10
N	Kabel średnica 1.8 długość 914	Szt.	10
O	Kabel średnica 1.8 długość 635	Szt.	10
P	Zaślepka blokująca	Szt.	10
R	Spacer 1, 2 lub 3 mm / pusta śruba	Szt.	10
56	Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.	Szt.	2
A	Płyta do bliższego ramienia.	Szt.	2
B	Śruby blokowane i blokowane zmiennokątowe, śruby gąbczaste,	Szt.	10
C	Śruby korowe	Szt.	10
D	Blokowane pegi	Szt.	10
57	System elastycznych rozwiertaków śródszpikowych składający się z rozwiertaków o średnicy 5.0- 22 mm (co 5 mm) . Główki rozwiertaków na stałe przymocowane do prostego elastycznego szaftu. Główki rozwiertaków pokryte tytano- nidium celem przedłużenia żywotności i zwiększenia wytrzymałości. Na główkach znajdują się nacięcia zmniejszające powierzchnię rozwiercania i zmniejszające nekrozję tkanek.	Szt.	14
58	Miarka średnicy	Szt.	1
59	Rączka T	Szt.	1
60	Kaset sterylizacyjna	Szt.	1
61	Chuck z kluczem	Szt.	1
62	Szczotka	Szt.	1
63	Drut 2.4	Szt.	1
64	Drut 3.0	Szt.	1
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2
KOSZTORYS OFERTOWY
Część – 2 Uniwersalne protezy ścięgien
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość (A)	Cena jednostkowa brutto (B)*	WARTOŚĆ brutto*(A)x(B)	Nazwa asortymentu na fakturze*	Producent / nr katalogowy*
1	Proteza umożliwiająca przywrócenie przestrzeni anatomicznej kanału palcowego. Możliwość stosowania protezy jako fizycznej podpory przy rekonstrukcji kanału palcowego. Właściwości nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich (siarczan baru), wykonana z elastomeru silikonowego. Gładka powierzchnia dla tworzenia osłonki maziówkowej dla umożliwienia późniejszego autoprzeszczepu (dwustopniowa chirurgia rekonstrukcyjna ścięgien i prostowników). / Rozmiar uniwersalny o owalnym przekroju zmieniającym się wzdłuż długości.	Szt.	10
RAZEM*

*Wypełnia Wykonawca

……...…………………………………………………………………...
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)