## -Jednorazówka
Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy Na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. ” Znak Sprawy 2505/2023
Formularz Asortymentowo-Cenowy
L.P. | Nazwa | Ilość A | J.m. | Cena jednostkowa netto B | Wartość netto C=A*B | % VAT D | Wartość brutto E=C+D | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | Nr certyfikatu CE | Data ważności certyfikatu CE
Pakiet 1 CPV 33141220-8 | [9 empty] | NETTO | BRUTTO
Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, kompatybilna ze sprzętem typu luer i luer lock, wykonana z poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia; bez zawartości ftalanów, bez dodatkowego bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli; na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Posiada automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem. W rozmiarach :
1 | 24G/d³ 0,7x19 mm (żółty) | 4000 | szt
2 | 22G/d³.0,9x25 mm (niebieski) | 9000 | szt
3 | 20G/d³. 1,1x32 mm lub 1,1x33mm (różowy) | 12000 | szt
4 | 18G/d³.1,3x32mm lub 1,3x33mm (zielony) | 5000 | szt
5 | 18G/d³.1,3x45mm lub 1,3x51mm (zielony) | 100 | szt
6 | 16G/d³.1,8x45mm lub 1,7x50mm (szary) | 200 | szt
7 | 14G/d³. 2,0x45mm lub 2,2x50mm lub 2,1x51mm (pomarańczowy) | 250 | szt
8 | Kaniula do długotrwałych wlewań dożylnych bez dostępu do iniekcji , bez stałej poprzeczki umieszczonej prostopadle do „skrzydełek” j. uż. 24 G 0,7 x 19 mm, 22 ml/min | 5500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 2 CPV 33141220-8
1 | Sterylna kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, kompatybilna ze sprzętem typu luer i luer lock, wykonana z poliuretanu, posiadająca min. 4 paski kontrastujące w RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną, zabezpieczającą przed wypływem krwi w momencie wkłucia; bez zawartości ftalanów, bez dodatkowego bocznego otworu na końcu cewnika kaniuli; na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar oraz przepływ. Posiada automatycznie otwierane zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej chroniące po usunięciu igły z kaniuli przed przypadkowym zakłuciem. W rozmiarze 0,62 x26G 19 mm 17ml/min (fioletowy) | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 3 CPV 33100000-1
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i krwiozastępczych j. uż. | 70000 | szt
2 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi j. uż. | 2500 | szt
3 | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru OCŻ z podziałką | 100 | szt
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych j. uż. bursztynowy lub inny barwnik chroniący przed światłem | 1000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 4 CPV 33141200-2
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 6 x 40 cm | 50 | szt
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 8 x 40 cm | 150 | szt
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 10 x 40 cm | 150 | szt
4 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 12 x 60 cm | 1500 | szt
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 14 x 60 cm | 80000 | szt
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 16 x 60 cm | 15000 | szt
7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 18 x 60 cm | 150 | szt
8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Ch 20 x 60 cm | 250 | szt
9 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego sterylny, jednorazowego użytku. W skład zestawu wchodzi : 1) końcówka ergonomicznie ukształtowana z podwójnie załamaną krzywizną u wlotu, z dodatkowymi 4-ro bocznymi otworami CH-25 i otworem umożliwiającym kontrolę ssania w 2/3 jej długości, oraz 2) dren łączący o śr. ok. 5,6mm, dł. 2-2,1 metra, śr. zewn. 8,00mm. Pakowany w folia-papier Typu Yankauer. | 300 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 5 CPV 33141310-6
1 | Strzykawka tuberkulinowa/ insulinowa z igłą 1 ml j. uż. (1 Op=100 szt) | 100 | op
2 | Strzykawka j. uż. 2 ml (1 Op=100 szt) | 500 | op
3 | Strzykawka j. uż. 5 ml (1 Op=100 szt) | 500 | op
4 | Strzykawka j.uż. 10 ml (1 Op=100 szt) | 500 | op
5 | Strzykawka j. uż. 20 ml (1 Op=80 szt) | 800 | op
6 | Strzykawka j. uż. 50 ml z gwintem do pomp (1 Op=100 szt) kompatybilna z pompą Perfusor Braun, Amedica, Ascor. Strzykawki dopuszczone do stosowania w pompach poprzez wskazanie w liście zamieszczonej w instrukcji obsługi. | 9000 | szt
7 | Strzykawka j. uż. 50 ml z gwintem do pomp luer-lock kompatybilna z aparatem PRISMAFlex. Strzykawka Kompatybilna z PRISMA-FLEX: 50ml (uchwyt 50) BD PLASTIPAK; TERUMO; CODAN LUER LOCK; FRESENIUS INJECTOMAT; KENDALL MONOJECT; B/BRAUN (Ominifix). | 50 | szt
8 | Strzykawka j. uż. 50 ml końcówka prosta Janeta (1 Op=100 szt) | 10000 | szt
9 | Strzykawka j. uz. 50 ml do leków światłoczułych, wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka kompatybilna z pompą Perfusor Braun, Amedica, Ascor | 3500 | szt
10 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 2 ml luer-lock (1op=100szt) | 1 | op
11 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 5ml luer-lock (1op=100szt) | 2 | op
12 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 10ml luer-lock (1op=100szt) | 5 | op
13 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 20ml luer-lock (1op=100szt) | 1 | op
14 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 50ml luer-lock (1op=100szt) | 1 | op
15 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 50ml luer-lock (1op=100szt) do leków światłoczułych, bursztynowa, ilość leku widoczna „gołym okiem”. | 1 | op
16 | Strzykawka z końcówka do cewnika poj. 100 ml z dołaczonym łącznikiem Luer | 700 | szt
17 | Strzykawka j.uż. 3 częściowa, niepirogenna, nietoksyczna, jałowa 100 ml z nakładaną końcówką luer -lock (1 op=100 szt) | 4 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 6 CPV 33141200-2
1 | Cewnik urologiczny j. u. sterylny NELATON Ch 6 x 40 cm wykonany z elastycznego materiału, zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie. Bezpieczny w stosowaniu. | 50 | szt
2 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 8 x 40 cm | 150 | szt
3 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 10 x 40 cm | 200 | szt
4 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 12 x 40 cm | 350 | szt
5 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 14 x 40 cm | 100 | szt
6 | Opis jw. z poz. 1 Rozmiar Ch 16 x 40 cm | 120 | szt
7 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 18 x 40 cm | 50 | szt
8 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 20 x 40 cm | 20 | szt
9 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 22 x 40 cm | 20 | szt
10 | Opis jw. z poz. 1. Rozmiar Ch 24 x 40 cm | 20 | szt
11 | Cewnik urologiczny j. uż dwudrożny silikonowany Foleya 6, wykonany z elastycznego materiału odpornego na załamanie, zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie, łatwy do napełnienia i opróżnienia balonu, odporny na rozciąganie, zastawka zapewniająca szczelność, cewnik z gumową zastawką, czas utrzymania cewnika do 7 dni. | 5 | szt
12 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 8 | 10 | szt
13 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 10 | 10 | szt
14 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 12 | 10 | szt
15 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 14 | 100 | szt
16 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 16 | 1200 | szt
17 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 18 | 600 | szt
18 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 20 | 300 | szt
19 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 22 | 50 | szt
20 | Opis jw. z poz 11. Rozmiar 24 | 50 | szt
21 | Cewnik urologiczny j. uż dwudrożny 100% silikonowy Foleya 16, wykonany z elastycznego materiału odpornego na załamanie, zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie, łatwy do napełnienia i opróżnienia balonu, odporny na rozciąganie, zastawka zapewniająca szczelność, cewnik z gumową zastawką, czas utrzymania cewnika do 30 dni. | 50 | szt
22 | Opis j.w z poz 21. Rozmiar 18 | 150 | szt
23 | Opis j.w z poz 21. Rozmiar 20 | 150 | szt
24 | Opis j.w z poz 21. Rozmiar 22 | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 7 CPV 33141320-9
1 | Igły iniekcyjne j. uż 0,5 x 25 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 200 | op
2 | Igły iniekcyjne j. uż 0,6 x30 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 50 | op
3 | Igły iniekcyjne j. uż 0,7 x 30 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 200 | op
4 | Igły iniekcyjne j. uż 0,8 x 40 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 350 | op
5 | Igły iniekcyjne j. uż 0,9 x 40 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 400 | op
6 | Igły iniekcyjne j. Uż 1,1 x 40 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 350 | op
7 | Igły iniekcyjne j. Uż 1,2 x 40 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 1000 | op
8 | Igły iniekcyjne j. Uż 0,45 x 12 mm (1op=100szt) do strzykawek Luer-Lock | 80 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 8 CPV 33141320-9
1 | Igła do iniekcji z mechanizmem zabezpieczajacym przed zakłuciem z osłona aktywowaną natychmiast po iniekcji j.uż. Rozmiar 0,6/23G | 50 | szt
2 | Igła do iniekcji z mechanizmem zabezpieczajacym przed zakłuciem z osłona aktywowaną natychmiast po iniekcji j.uż. Rozmiar 0,7/22G | 50 | szt
3 | Igła do iniekcji z mechanizmem zabezpieczajacym przed zakłuciem z osłona aktywowaną natychmiast po iniekcji j.uż. Rozmiar 0,8/21G | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 9 CPV 33141320-9
1 | Igła domięśniowa jednorazowego użytku. Igła pokryta cienką warstwą silikonu. Wykonana z nierdzewnej stali chromowo-niklowej. Rozmiar ø 0,8 x 80mm, 21G zielona. | 2000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 10 CPV 33141641-5, 33141200-2
1 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch10 x 150 cm | 5 | szt.
2 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 12 x 150 cm | 5 | szt.
3 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 14 x 150 cm | 300 | szt.
4 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 16 x 150 cm | 500 | szt.
5 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 18 x 150 cm | 50 | szt.
6 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 20 x 150 cm | 15 | szt.
7 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 22 x 150cm | 10 | szt.
8 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 24 x 150 cm | 5 | szt.
9 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 26 x 150 cm | 5 | szt.
10 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 28 x 150 cm | 5 | szt.
11 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 34 x 150 cm (średnica na ściance zewnętrznej 11,3mm) | 200 | szt.
12 | Zgłębnik żołądkowy j. uż. sterylne Ch 16 x 80 cm | 5 | szt.
13 | Cewnik silikonowy do karmienia niemowląt sterylny, cieniujący w RTG, skalowane, nienadające reakcji alergicznej, zakończone oliwką, bezpieczne w czasie zakładania, nie uszkadzajace śluzówek, z otworami bocznymi i zatyczką, Rozmiar Ch 6 x 40 cm | 300 | szt.
14 | Cewnik silikonowy do karmienia niemowląt sterylny, cieniujący w RTG, skalowane, nienadające reakcji alergicznej, zakończone oliwką, bezpieczne w czasie zakładania, nie uszkadzajace śluzówek, z otworami bocznymi i zatyczką, Rozmiar Ch 8 x 40 cm | 300 | szt.
15 | Cewnik silikonowy do karmienia niemowląt sterylny, cieniujący w RTG, skalowane, nienadające reakcji alergicznej, zakończone oliwką, bezpieczne w czasie zakładania, nie uszkadzajace śluzówek, z otworami bocznymi i zatyczką, Rozmiar Ch 10 x 40 cm | 100 | szt.
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 11 CPV 33141642-2
1 | Koreczki Luer Lock do kaniul , sterylny, j. uż,, trzpień schowany, niepirogenny, nietoksyczny . Opakowanie jednostkowe – 1 szt, zapakowane w blister papierowo-foliowy | 40000 | szt
2 | Sterylny uniwersalny koreczek j. uż. z końcówkami: męską i żeńską. Zakręcany służący do zabezpieczenia wenflonu lub strzykawki Luer | 12000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 12 CPV 33141200-2
1 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 10 | 5 | szt
2 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 12 | 5 | szt
3 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 14 | 5 | szt
4 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 16 | 5 | szt
5 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 18 | 5 | szt
6 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 20 | 5 | szt
7 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 22 | 5 | szt
8 | Cewniki Couvelaire z tworzywa sztucznego j. uż. sterylne dł. 400mm rozmiar 24 | 5 | szt
9 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 8 F | 5 | szt
10 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 10 F | 5 | szt
11 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 12 F | 5 | szt
12 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 14 F | 5 | szt
13 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 16 F | 5 | szt
14 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 18 F | 5 | szt
15 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 20 F | 5 | szt
16 | Cewniki Tiemann bez balonu, gumowe, j. uż. dł 400mm, sterylne 22 F | 5 | szt
17 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 14 | 5 | szt
18 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 16 | 5 | szt
19 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 18 | 5 | szt
20 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 20 | 5 | szt
21 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 22 | 5 | szt
22 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 24 | 5 | szt
23 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 26 | 5 | szt
24 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 28 | 5 | szt
25 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 30 | 5 | szt
26 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 32 | 5 | szt
27 | Cewnik urologiczny Pezzera Ch 34 | 5 | szt
28 | Zamknięty system pomiaru diurezy z komorą pomiarową o pojemności 500 ml [podziałka co 1ml (40-50 ml) i co 5 ml (od 40-50ml do 500 ml)]. Zastawka antyzwrotna zabezpieczająca przed cofaniem się moczu do cewnika. Paski mocujące komorę do łóżka. Worek z filtrem hydrofobowym o pojemności 2000ml z dolnym odpływem. Dren dł. 110-120cm z portem do bezigłowego pobierania próbek i spiralą antyzałamaniową zabezpieczającą przed niedrożnością. | 50 | szt
29 | Wieszaki plastykowe do worków na mocz | 100 | szt
30 | Woreczki jałowe do moczu dla dziewczynek j. uż. (opak. folia-papier) | 1000 | szt
31 | Woreczki jałowe do moczu dla chłopców j uż. (opak. Folia-papier) | 800 | szt
32 | Zatyczka do cewników/drenów – budowa schodkowa, sterylna, pakowana pojedynczo, z uchwytem | 200 | szt
33 | Probówka do pobierania wydzieliny z oskrzeli – zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego – sterylny, przezroczysta probówka ok. 10 ml pojemności z naklejką umożliwiającą oznaczenie próbki i nakrętką umożliwiającą transport. Łączniki pasujące do każdego typu cewników do odsysania | 300 | szt
34 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem typu trójgraniec w rozmiarach 8F, 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F. Wykonane z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania pcw. Trokar ostry typu trójgraniec z ergonomicznym uchwytem. 2 otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone. Niebieska linia widoczna w RTG. Oznaczenie rozmiaru na drenie. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. | 100 | szt
35 | Pojemnik do odsysania śluzu pojemność – 40ml | 400 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 13 CPV 33140000-3 | [5 empty] | 0.08
1 | Nakłuwacze j. uż. sterylne ( 1 op. = 200 szt. ) rozmiar 1,8 | 200 | op
2 | Nakłuwacze j. uż. sterylne ( 1 op. = 200 szt. ) rozmiar 2,0 | 100 | op
3 | Nakłuwacze j. uż. sterylne ( 1 op. = 200 szt. ) rozmiar 2,4 | 100 | op
4 | Nakłuwacze Medlance j. uż. sterylne ( 1 op. = 200 szt. ) nożyk 1.5 mm; głębokość nakłucia 2.0 mm; kolor czerwony | 25 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 14 CPV 33141411-4 | [5 empty] | 0.08
1 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 10 | 3 | op
2 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 11 | 70 | op
3 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 15 | 10 | op
4 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 20 | 5 | op
5 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 21 | 2 | op
6 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 23 | 2 | op
7 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 24 | 2 | op
8 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 10, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu | 2 | op
9 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 11, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu | 10 | op
10 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 15, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu | 4 | op
11 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 20, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu | 4 | op
12 | Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, j. uz. (1op=100szt) rozmiar 22, numer ostrza i nazwa producenta wygrawerowana na ostrzu | 8 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 15 CPV 33141321-6 | [5 empty] | 0.08
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego TYP STANDARD 26G x 130mm z igłą prowadzącą 20G x 38mm | 10 | szt
2 | Igła do znieczuleń typ PENCIL-POINT rozmiar 25G, dł. 88-90 mm z igłą prowadzącą 20G x 38 mm | 1000 | szt
3 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła Tuohy 16G lub 18G, kateter epiduralny 20G ze specjalną miękką końcówką pozwalającą uniknąć przebicia opony twardej, ułatwiającą wprowadzenie katetera do przestrzeni zewnątrzoponowej, filtr przeciwbakteryjny płaski ,wielkość porów 0,2 mikrometra, samoprzylepny element mocujący filtr, strzykawka niskooporowa 10 ml, Igła 0,5 mm i 0,9 mm grot do nacinania skóry Tulejka | 60 | szt
4 | Filtr antybakteryjny do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego płaski 0.2 µm | 10 | szt
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 25G x 120mm | 10 | szt
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x 90mm | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 16 CPV 33141320-9 | [5 empty] | 0.08
1 | Igła kątowa do vascuportu bez linii infuzyjną rozmiar 22 G x 20 mm | 10 | szt
2 | Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 20 mm | 10 | szt
3 | Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 17 mm | 10 | szt
4 | Igła kątowa do vascuportu z linią infuzyjną rozmiar 20 G x 25 mm | 15 | szt
5 | Port z komora tytanową o wysokości 12,5mm (+/-0,7mm) w kształcie Delty ułatwiający umieszczenie w kieszonce podskórnej z wypełnieniami silikonowymi do zamocowania portu szwem, cewnik silikonowy do portu o dł. 800-810mm z oznakowaniem długości co 1 cm z opisem co 5 cm, z zestawem do zakładania portu, który winien zawierać igłę Selingera, rozszerzacz naczyniowy wraz z kaniulą rozrywalną, prowadnicę z końcówką zagiętą J, igłę do przepłukiwania portu x 2, min. 2 szt. pierścieni mocujących cewnik z portem, igłę do przekłucia membrany portu zakrzywioną ze skrzydełkami. | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 17 CPV 33141321-6
1 | Igły j. uż. do diagnostycznej punkcji lędźwiowej z końcówką Luer: rozmiar 0,9 x 90 | 10 | szt
2 | Igły j. uż. do diagnostycznej punkcji lędźwiowej z końcówką Luer: rozmiar 0,7 x 90 z końcówką Luer | 10 | szt
3 | Igły j. uż. do diagnostycznej punkcji lędźwiowej z końcówką Luer: rozmiar 0,7 x 40 z końcówką Luer | 10 | szt
4 | Igły j. uż. do diagnostycznej punkcji lędźwiowej z końcówką Luer: rozmiar 0,8 x 90 z końcówką Luer | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 18 CPV 33141000-0
1 | Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 10F | 5 | szt
2 | Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 12F | 5 | szt
3 | Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 14F | 5 | szt
4 | Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 16F | 5 | szt
5 | Dreny „KEHRA” do drenażu dróg żółciowych dł. drenu od 70-100cm 18F | 5 | szt
6 | Dren do dwubutlowego zestawu drenażu opłucnowego | 15 | szt
7 | Folia operacyjna wykonana z poliestru, rozciągliwa, oddychająca, grubość folii 0,025 mm, całkowity wymiar folii 60 x 45 cm; rozmiar powierzchni lepnej- 50x45 cm | 1 | szt
8 | Zestaw do lewatyw j. uz. Sterylny | 400 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 19 CPV 33141000-0
1 | Zestaw do odciągania pokarmu z możliwością sterylizacji kompatybilny z laktatorem Medela Symphony. Zestaw zawiera: - 1 lejek (rozmiary: 21 mm lub 24mm lub 27mm lub 30mm lub 36mm) - uchwyt lejka i pokrywka na uchwycie lejka - membrana - dren - nakładka membrany Symphony Zestawy z rozmiarami lejków określane podczas składania zamówienia | 125 | szt | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 20 CPV 33141000-0
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5F | 20 | szt
2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F | 10 | szt
3 | Prowadnica z końcówką typu coude do trudnej intubacji, długość 50cm | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 21 CPV 33141000-0
1 | Zestaw elektrod do przezskórnej czasowej stymulacji serca kompatybilny z defibrylatorem BeneHeart D6 | 4 | szt
RAZEM: | z defibrylatorem BeneHeart D6 |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
Pakiet 22 CPV 33141000-0
1 | Zestaw do drenażu opłucnej, Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej ze strzykawką i workiem na wydzieliny SKŁAD ZESTAWU: - skalowalny worek 1700 ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym, - dren na elastycznej prowadnicy, - strzykawka luer-lock 20 ml, - skalpel nr 10, - opakowanie szwów nr 0 (3,5, długość 1 m), - sterylna serweta, - opakowanie z paskiem na ramię. | 5 | szt
2 | Zestaw do konikotomii dla dorosłych. Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. | 4 | szt
3 | Zestaw do konikotomii dla dzieci Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami. | 4 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 23 CPV 33141000-0
1 | Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 15 mm (15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, jałowym opakowaniu. | 4 | szt
2 | Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 25 mm (15G - 1,8 mm średnica) dla pacjentów o wadze ponad 3 kg, opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, jałowym opakowaniu. | 4 | szt
3 | Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 45 mm (15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, jałowym opakowaniu. | 4 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 24 CPV 33141000-0
1 | Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z nastawną głębokością wkłucia. Bezpieczna I prosta w użyciu igła do pobierania szpiku z mostka I talerza biodrowego. Z uchwytem typu “twist-lock”, z ostrą kaniulą i mandrynem, w uchwycie umieszczone złącze typu “luer”. Ogranicznik głębokości wkłucia z mołżiwością ustawienia głębokości wkłucia. Pakowane pojedynczo. Rozm. 15 GA (1,8 mm) x max 68mm | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 25 CPV 33141000-0
1 | Elektrody jednorazowe - system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dorosłych. (1op=2 szt). Oferowane elektrody maja być kompatybilne do użycia z defibrylatorami LIFEPACK. | 25 | op
2 | Elektrody jednorazowe - system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dzieci. (1op=2 szt) Oferowane elektrody maja być kompatybilne do użycia z defibrylatorami LIFEPACK. | 15 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 26 CPV 33171210-4
Maska krtaniowa. Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik kontrolny umoźliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, rurka o przekroju zapewniającym mocny i ergonomiczny uchwyt podczas zakładania, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia, kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, produkt bezlateksowy- odpowiednia dla pacjentów o wadze j.n. | [5 empty] | 0.08 | 0
1 | Do 5 kg | 4 | szt
2 | 5-10 kg | 4 | szt
3 | 10-20 kg | 4 | szt
4 | 20-30 kg | 5 | szt
5 | 30-50 kg | 4 | szt
6 | 50-70 kg | 4 | szt
7 | 70-100 kg | 4 | szt
8 | Powyżej 100 kg | 4 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 27 CPV 33141000-0
1 | Pojemnik wykonany z polietylenu do długotrwałego odsysania wydzieliny z ran j. uż. Sterylny Łączący się z drenami od Ø6F do 32F. Harmonijka u podstawy butelki + uchwyt do ufiksowania butelki poj. 250 ml. Skala ułatwiająca ocenę objętości odessanego płynu. | 2000 | szt
2 | Introduktor – z zastawką do wprowadzania kateterów i elektrod endokawitarnych zawierajacy : koszulkę z zastawką, igłę prostą, prowadnik, rozszerzadła, dilatator rozmiar 6 F | 15 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 28 CPV 33172000-6
Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym wyposażone w system automatycznie regulujący zmiany ciśnienia w mankiecie spowodowane przenikaniem gazów anestetycznych do mankietu (zabezpieczające przed tym zjawiskiem) np. typu Brandt, Soft Seal, o skuteczności potwierdzonej klinicznie rozmiar :
1 | jw. Roz 7,0 | 20 | szt
2 | jw. Roz 7,5 | 50 | szt
3 | jw. Roz 8,0 | 50 | szt
4 | jw. Roz 8,5 | 30 | szt
5 | jw. Roz 9,0 | 30 | szt
6 | jw Roz. 9,5 | 10 | szt
7 | jw. Roz. 10,0 | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 29 CPV 33172000-6
1 | Rurki tracheostomijne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym, wysokoobjetościowy, wykonana z termoplastycznego PVC,linia rtg na całej długości, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu, bez ftalanów, przezroczyste skrzydełka szyldu, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiar 6,5 | 5 | szt
2 | jw. Roz 7,0 | 30 | szt
3 | jw. Roz 7,5 | 30 | szt
4 | jw. Roz 8,0 | 400 | szt
5 | jw. Roz 8,5 | 30 | szt
6 | jw. Roz 9,0 | 300 | szt
7 | jw. Roz 9,5 | 30 | szt
8 | jw. Roz 10,0 | 30 | szt
9 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 000 | 5 | szt
10 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 00 | 5 | szt
11 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 0 | 5 | szt
12 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 1 | 20 | szt
13 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 2 | 100 | szt
14 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 3 | 500 | szt
15 | Rurka ustno-gardłowa z tworzywa sztucznego typ Guedel do udrażniania górnych dróg oddechowych j. uż. Sterylna rozmiar 4 | 500 | szt
16 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar 3,5 | 10 | szt
17 | jw. Roz 4,0 | 10 | szt
18 | jw. Roz 4,5 | 5 | szt
19 | jw. Roz 5,0 | 30 | szt
20 | jw. Roz 5,5 | 20 | szt
21 | jw. Roz 6,0 | 15 | szt
22 | jw. Roz 6,5 | 5 | szt
23 | jw. Roz 7 | 40 | szt
24 | jw. Roz 7,5 | 300 | szt
25 | jw. Roz 8 | 400 | szt
26 | jw. Ro 8,5 | 200 | szt
27 | jw. Roz 9 | 50 | szt
28 | jw. Roz 9,5 | 25 | szt
29 | jw. Roz 10 | 40 | szt
30 | Prowadnica do intubacji j.uż rozmiar 2,0 | 5 | szt
31 | jw. Rozmiar 3,0 | 10 | szt
32 | jw. Rozmiar 4,0 | 20 | szt
33 | jw. Rozmiar 5,0 | 20 | szt
34 | Rurki intubacyjne bez mankietu, rozmiar 2,0 | 10 | szt
35 | jw. Roz. 2,5 | 10 | szt
36 | jw. Roz 3,0 | 10 | szt
37 | jw. Roz 3,5 | 10 | szt
38 | jw Roz 4,0 | 10 | szt
39 | jw Roz 4,5 | 10 | szt
40 | Łącznik karbowany wykonany z rury rozciągliwej , zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym,średnica 22 mm,z portem do odsysania,. Złącza w łączniku prostym i obrotowym o średnicy 22mm. Sterylne. | 7000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 30 CPV 33172000-6
1 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera/Griggsa umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiar 6 | 10 | szt
2 | jw. Rozmiar 7 | 5 | szt
3 | jw. Rozmiar 7,5 | 5 | szt
4 | jw. Rozmiar 8 | 20 | szt
5 | jw. Rozmiar 8,5 | 5 | szt
6 | jw. Rozmiar 9 | 5 | szt
7 | jw. Rozmiar 10 | 5 | szt
8 | Prowadnica elastyczna z końcówką J do przeskórnej tracheotomii metodą Griggsa | 5 | szt
9 | Zaciskacz nożyczkowy na dreny | 40 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 31 CPV 33172000-6
1 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu z wbudowanym przewodem do odsysania wydzieliny znad mankietu. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiar : 6,0 | 5 | szt
2 | jw. Roz 6,5 | 5 | szt
3 | jw. Roz 7 | 15 | szt
4 | jw. Roz 7,5 | 15 | szt
5 | jw. Roz 8 | 30 | szt
6 | jw. Roz 8,5 | 45 | szt
7 | jw. Roz 9 | 35 | szt
8 | jw. Roz 9,5 | 25 | szt
9 | jw. Roz 10 | 15 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 32 CPV 33172000-6
1 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniająca się dwudzielną zastawką, z przeznaczeniem do stosowania przez 7 dni | 350 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 33 CPV 33172000-6
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu z wtopionym drenem do podawania surfaktantu rozmiar 2,0 mm | 10 | szt
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu z wtopionym drenem do podawania surfaktantu rozmiar 2,5 mm | 15 | szt
3 | Rurka intubacyjna bez mankietu z wtopionym drenem do podawania surfaktantu rozmiar 3,0 mm | 15 | szt
4 | Rurka intubacyjna bez mankietu z wtopionym drenem do podawania surfaktantu rozmiar 3,5 mm | 15 | szt
5 | Rurka intubacyjna bez mankietu z wtopionym drenem do podawania surfaktantu rozmiar 4,0 mm | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 34 CPV 33100000-1
1 | Paski do glukometru (1op=50szt) Wymagana dokładność glukometrów: Dopuszczony do stosowania w warunkach szpitalnych tzn. do stosowania u więcej niż jednego pacjenta,odporny na poddawanie się wpływom czynników zakłucających pomiar glukozy we krwi tj.: automatycznie dokonuje korekty hematokrytu, nie reaguje krzyżowo z maltozą i galaktozą, enzym zawarty w pasku testowym nie wchodzi reakcję z tlenem. Automatycznie uruchamiany po włożeniu paska testowego do aparatu, odpowiednio duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz wyników. Paski testowe po otwarciu utrzymują ważność na okres nie krótszy niż 90 dni. Aparat bez kalibracji każdego opakowania (bez paska testowego) – kodowanie automatyczne. Nanoszenie krwi na pasek testowy bez kontaktu z urządzeniem pomiarowym oraz wielkość kropli od 0,5-0,6 mcl, kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska pomiarowego. Zakres pomiarowy od 20 do 600 mg/dl i przy hematokrycie od 20 do 60%. Czas odczytu pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund. Automatyczne zasysanie krwi. Automatyczny wyrzut paska. Glukometr podaje wynik w odniesieniu do osocza krwi żylnej. Zakres pomiaru wyrażany liczbowo w jednostkach mg/dl.. Pole pomiarowe winno znajdować się w przedniej części paska. Nie dopuszczamy testów z bocznym polem pomiarowym. Wraz z dostawą pasków do glukometrów Wykonawca dostarczy glukometry w ilości 30 szt. | 750 | szt
2 | Roztwór kontrolny do testu glukometru niski, wysoki i normalny poziomu glikemii | 35 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 35 CPV 33100000-1
| Dren brzuszny dł. 40 cm do drenażu jamy otrzewnej z 3 otworami bocznymi i otworem centralnym wykonany z silikonowego tworzywa, w rozmiarach j.n: | [5 empty] | 0
1 | 20F | 20 | szt
2 | 22F | 20 | szt
3 | 24F | 20 | szt
4 | 26F | 20 | szt
5 | 28F | 10 | szt
6 | 30F | 10 | szt
7 | 32F | 10 | szt
8 | 34F | 20 | szt
9 | 36F | 10 | szt
Dren „Redona” prosty – dł. 70 cm, , w rozmiarach j.n:
10 | NR 10 | 30 | szt
11 | NR 12 | 110 | szt
12 | NR 14 | 300 | szt
13 | NR 16 | 400 | szt
14 | Dren „redona” – dł. 100 cm NR 18 | 400 | szt
15 | Dren „redona” – dł. 100 cm Nr 20 | 400 | szt
| Kateter do embolektomi „Fogarty'ego” jednokanałowy dł. 80cm, w rozmiarach j.n : |  |  |  |  | 0.08
16 | 4F | 10 | szt
17 | 5F | 10 | szt
18 | 6F | 10 | szt
19 | 7F | 10 | szt
Kateter do odsysania górnych dróg oddechowych z jednym centralnym otworem w romiarach j.n, bez otworów bocznych. Typ A dł. 50cm.
20 | 4F | 20 | szt
21 | 5F | 5 | szt
22 | 6F | 5 | szt
23 | 7F | 10 | szt
24 | 8F | 20 | szt
Łącznik do drenów i ssaków – sterylny, schodkowy w rozmiarach j.n:
25 | ROZMIAR 10/10 | 10 | szt
26 | ROZMIAR 10/8 | 10 | szt
27 | ROZMIAR 8/8 | 120 | szt
28 | ROZMIAR 8/6 | 350 | szt
29 | ROZMIAR 8/4 | 350 | szt
30 | Łącznik Y 7/5 | 150 | szt
31 | Łącznik Y 10/13 | 50 | szt
32 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dużej objętości (średnica wewnętrzna min. 2 mm), o długości 15 cm. | 200 | szt
33 | Zestaw do drenażu górnych dróg moczowych 4F | 2 | szt
34 | Zestaw do drenażu górnych dróg moczowych 5F | 2 | szt
35 | Zestaw do drenażu górnych dróg moczowych 6F | 4 | szt
36 | Zestaw do drenażu górnych dróg moczowych 7F | 2 | szt
37 | Zestaw do drenażu górnych dróg moczowych 8F | 4 | szt
38 | Kateter moczowodowy dł. 70 cm rozmiar 4F | 2 | szt
39 | Kateter moczowodowy dł. 70 cm rozmiar 5F | 2 | szt
40 | Kateter moczowodowy dł. 70 cm rozmiar 6F | 2 | szt
41 | Kateter moczowodowy dł. 70 cm rozmiar 7F | 2 | szt
42 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem typu trójgraniec w rozmiarach 16F, 24F, 28F, 32F. Wykonane z miękkiego, termoplastycznego, odpornego na załamania pcw. Trokar ostry typu trójgraniec z ergonomicznym uchwytem. 2 otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone. Niebieska linia widoczna w RTG. Oznaczenie rozmiaru na drenie. | 50 | szt
43 | Zestaw do cystostomii sterylny j.uż. W skład zestawu wchodzi: 1. Kateter 12F dł. 45 cm 2. Igła rozrywalna 12F dł. 45 cm 3. Strzykawka 10ml luer-lock 4. Skalpel 5. Kołnierz mocujący 6. Opaska zaciskowa | 2 | kpl
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 36 CPV 33172000-6
1 | Filtr bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, o przestrzeni martwej 33ml do 36ml sterylny | 800 | szt
2 | Filtr antywirusowy, antybakteryjny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci , elektrostatyczny, o objętości wewnętrznej 51-55 ml sterylny, Hygrobac | 15000 | szt
3 | Jałowy celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci, sztuczny nos z portem O2 sterylny | 2000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 37 CPV 33172000-6
1 | Jednoświatłowy zestaw do żyły głównej zakładany metodą Selingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG CPV 33100000 Cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem dł. 20cm Matowy ze znacznikami długości, kontrastujący w promieniach RTG stałe ruchome skrzydełka mocujące przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach metalowa prowadnica z końcówką J, dł. 50cm rozszerzało kabelek łączący do EKG światło cewnika 14G. Zakładanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki | 20 | szt
2 | Dwuświatłowe zestawy do żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG -cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem -matowy , z oznacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -kolorowe oznaczenie zakończeń -przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika. -Prowadnica z elastyczną końcówką J 50cm -strzykawka 3-częściowa 5ml -rozszerzadło, skalpel E11, kabelek łączący do EKG -zakładanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki -igła Selingera G18/70mm - kanały 16G/16G | 200 | szt
3 | Trójświatłowe zestawy do żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG -cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem -matowy , z oznacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -kolorowe oznaczenie zakończeń -przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika. -Prowadnica z elastyczną końcówką J 50cm -strzykawka 3-częściowa 5ml -rozszerzadło, skalpel E11, kabelek łączący do EKG -zakładanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki -igła Selingera G18/70mm - kanały 16G/18G/18G | 20 | szt
4 | Czteroświatłowe zestawy do żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG -cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem -matowy , z oznacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -kolorowe oznaczenie zakończeń -przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika. -Prowadnica z elastyczną końcówką J 50cm -strzykawka 3-częściowa 5ml -rozszerzadło, skalpel E11, kabelek łączący do EKG -zakładanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki -igła Selingera G18/70mm - kanały 16G/18G/18G/14G | 5 | szt
5 | Pięcioświatłowe zestawy do żyły głównej zakładanych metodą Selingera, z możliwością odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG -cewnik wykonany z poliuretanu z miękkim końcem -matowy , z oznacznikami długości, widoczny w promieniach RTG -kolorowe oznaczenie zakończeń -przesuwane, regulowane skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika. -Prowadnica z elastyczną końcówką J 50cm -strzykawka 3-częściowa 5ml -rozszerzadło, skalpel E11, kabelek łączący do EKG -zakładanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki -igła Selingera G18/70mm - kanały 16G/18G/18G/18G/12G | 2 | szt
6 | Filtr infuzyjny do podawania emulsji tłuszczowych : - 1,2 um filtr do emulsji tłuszczowej i żywienia w systemie al-in-one – zatrzymuje mikroorganizmy, grzyby,zarodniki – automatyczne odpowietrzanie – jeden dren z końcówką luer lock – drugi dren z końcówką lock, - powierzchnia filtra 1,6cm2 – objętość wypełnienia 0,55 ml – wielkość przepływu około 30 ml /min – wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 | 100 | szt
7 | Filtr infuzyjny do podawania płynów beztłuszczowych : - 0,2 um filtr do emulsji tłuszczowej i żywienia w systemie al-in-one – zatrzymuje mikroorganizmy, grzyby,zarodniki – automatyczne odpowietrzanie – jeden dren z końcówką luer lock – drugi dren z końcówką lock, - powierzchnia filtra 1,6cm2 – objętość wypełnienia 0,55 ml – wielkość przepływu około 2 ml /min – wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 | 200 | szt
8 | Izolowana igła do blokady nerwów, skośne ścięcie ostrza 30 ° w pełni izolowana igła aż do szlifu. Dostosowana do stymulatora Stimuplex Dig RC, Rozmiar 22 G 71 mm. x 50mm dren do podawania leku , sterylna. | 30 | szt
9 | Cewnik do przeskórnej linii centralnej silikonowy lub poliuretanowy dla noworodków z masą ciała <1000g 28G | 2 | szt
10 | Cewnik do przeskórnej linii centralnej silikonowy lub poliuretanowy dla noworodków z masą ciała >1000g 24G | 2 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 38 CPV 33172000-6
1 | Dren do pompy objętościowej Infusomat Space Line Standard | 1300 | szt
2 | Dren do pompy objętościowej Infusomat Space do leków światłowrażliwych | 150 | szt
3 | Dren do pompy objętościowej Infusomat Space do podawania krwi | 10 | szt
4 | Dzierżawa pompy kompatybilnej z drenami z pkt. 1 i 2 (dzierżawa na okres 12 miesięcy) | 2 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 39 CPV 33100000-1
1 | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów, Luer-Lock, do leków światłoczułych, ( 20 kropli =^1 ml ± 0,1 ml ) | 30 | szt
2 | Aparaty grawitacyjny do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów, Luer-Lock, z filtrem 15 µm, ( 20 kropli =^1 ml ± 0,1 ml ) | 150 | szt
3 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 300 | szt
4 | Zestaw drenów bursztynowych do leków światłowrażliwych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 250 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 40 CPV 33141320-9
1 | Igła do biopsji tkanek miękkich przeznaczona jako rdzeniowa igła biopsyjna do współpracy z automatycznym systemem biopsyjnym Pro-Mag Ultra rozmiar 18G x 160mm | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 41 CPV 33100000-1
1 | Obwody oddechowe anestetyczne j.u. /mikrobiologicznie czyste/ dla dorosłych o śr. wewnętrznej 22 mm.: -2 rury karbowane rozciągliwe o długości minimum 180 cm z łącznikiem Y i kolankiem -1 rura długości minimum 150 cm karbowana ,rozciągliwa , z workiem oddechowym o pojemności 2 litry -średnica złącz rur 22mm | 500 | szt
2 | Obwody oddechowe anestetyczne j.u./mikrobiologicznie czyste/ dla dzieci śr.wewnętrznej 15 mm.: -2 rury karbowane rozciągliwe o długości minimum 150 cm z łącznikiem Y i kolankiem -1 rura długości minimum 90 cm karbowana ,rozciągliwa , z workiem oddechowym o pojemności 1 litry -średnica złącz rur 22mm | 10 | szt
3 | Obwody oddechowe j.u. sterylne do respiratora dla dorosłych o średnicy wewnętrznej 22 mm: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości min 150 cm z łącznikiem Y , z zatyczką,średnica złącz 22mm | 300 | szt
4 | Linia próbkowania gazów anestetycznych do kapnografu długość 3m, końcówka męsko/męskie | 250 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 42 CPV 33140000-3
1 | Kapturki jednorazowego użytku do termometru Braun Thermoscan PRO 6000 (1op=20szt) | 200 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 43 CPV 33100000-1
1 | Zastawka - płaska membrana silikonowa, końcówki luer-lock i luer-slip, możliwość stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, nie zawiera w swoim układzie latexu, DEHP i PCV. | 7000 | szt
2 | Drenik Y dł.12cm z 2 zastawkami bezzwrotnymi, płaska membrana silikonowa, końcówki luer-lock i luer slip, możliwość stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, nie zawiera w swoim składzie latexu, DEHP i PCV. | 700 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 44 CPV 33141641-5
1 | Sonda Sengstakena z balonem sterylna wykonana z mieszaniny silikonu i latexu rozmiar 16F, 18F, 20F. Zamawiający dokona wyboru rozmiaru każdorazowo przy zamówieniu. | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 45 CPV 31711120-0
1 | Zestaw jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Sterylny, zawierający linię tętniczą, kraniki, korki, przyrząd do przetaczania płynów. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray IPM9800 i Beneview T8 | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 46 CPV 33100000-1
1 | Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran pooperacyjnych, ograniczający możliwość wystąpienia zakażeń, a jednocześnie utrzymujący stały poziom podciśnienia. W składzie: komora podciśnienia 300ml w zastawki antyrefluksyjne oraz skalę do dokładnego pomiaru wielkości drenażu; odłączany worek o pojemności 600ml; dren o długości 1050mm z uniwersalnym łącznikiem do drenażu Redona od CH 10 do CH 18. Całość zamknięta w podwójne opakowanie, sterylny, j.uż. | 20 | szt
2 | Worek sterylny j.u.ż. Do zbiórki żółci, po operacjach na drogach żółciowych, pojemność 400ml z podziałką. Odpływ spustowy, zastawka antyrefluksyjna, końcówka dostosowana do drenów Kehra; tylna ścianka przeciwodparzeniowa. | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 47 CPV 33141200-2
1 | Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 32 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath ) | 15 | szt
2 | Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 28 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath ) | 15 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 48 CPV 33100000-1
1 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych - ST 150, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę. | 70 | szt
2 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych - ST 100, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę. | 15 | szt
3 | Cewnik do ciągłej hemodiafiltracji :11,5 Fr ,długość 20 cm, wysokoprzepływowy /powyżej 400ml/min/, dwuświatłowy, bez otworów bocznych. Powłoka antybakteryjna z dodatkiem bizmutu ,nie uwalniająca czynników aktywnych ,nie oddziałująca z błonami komórkowymi lub białkami. | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 49 CPV 33141220-8
1 | Arterial cannula 20 G / 1,1 mm x 45 mm przepływ 49ml/min, bez bezpiecznej zastawki | 400 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 50 CPV 33141600-6
1 | Jednoczęściowy sprzęt stomijny otwarty, zapinany na rzep. Płytka wykonana z elastycznego przylepca, dopasowująca się do kształtu ciała, zapewniająca bezpieczne przyleganie. Powinna posiadać filtr, który zabezpiecza p/balonowaniem worka. Sprzęt dostępny w wersji przezroczystej i pokrytej materiałem oraz w różnych rozmiarach. | 100 | szt
2 | Jednoczęściowy worek stomijny typu convex z możliwością opróżniania, przezroczysty lub z okienkiem do podglądu. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z możliwością 15 mm – 70 mm. Zapinany worek na rzep. Posiadający filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatkaniem | 100 | szt
3 | Pasta uszczelniająco-gojąca | 5 | szt
4 | Preparat do usuwania przylepca | 5 | szt
5 | Pierścień uszczelniający 4,2 mm | 5 | kpl
6 | Puder | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 51 CPV 33140000-3
1 | System zamknięty do odsysania rurką intubacyjną w zestawie z drenem Y Opis: Zamknięty system do odsysania CH 12/14/16/18 dł. 56 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; dostępne dodatkowe długości dla rozmiarów CH 14/16 - 62 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia min 48 godz. Możliwość wybory rozmiaru przez zamawiającego. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min 5cm zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłącznej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwacje wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkowa aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł 54cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik bez potrzeby wymieniania po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (końcówka zaokrąglona, bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódka w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączenie systemu od rurki intubacyjnej. Sterylny system drenów Y przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, dwa dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z systemem zamkniętym do odsysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej. Możliwość stosowania min48godz. | 60 | szt
2 | System zamkniety do odsysania rurką tracheostomijną w zestawie z drenem Y Zamknięty system do odsysania z tracheostomii CH 12/14/16/ dł. 36 cm możliwość stosowania min. 72 godz.; CH12/14/16 długość 34 cm. Możliwość stosowania przez 48 godzin. Możliwość wyboru rormiaru przez zamawiającego. Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. W Sterylny zestaw drenów Y przeznaczonych do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik Y do podłączenia do pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z systemem zamkniętym do odsysania z rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej. Możliwość stosowania min 48 godz. | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 52 CPV 33711700 - 4
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z możliwością podłączenia do standardowych przewodów odsysających oraz płyn do płukania jamy ustnej w saszetce i aplikator – gąbką z saszetką balsamu do natłuszczania | 150 | szt
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki z możliwością podłączenia do standardowych przewodów odsysających oraz płyn do płukania jamy ustnej w saszetce i aplikator- gąbka z saszetką balsamu do natłuszczania | 200 | szt
3 | Gąbka do jamy ustnej niesterylna przeznaczona do czyszczenia jamy ustnej pacjentów, składająca się z długiego uchwytu zakończonego wyprofilowaną gąbką, która jest wykonana z miękkiego piankowego tworzywa. Produkt pakowany pojedynczo, niesterylny | 200 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 53 CPV 33100000-1
1 | Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20bar. 1op=10szt | 40 | op
2 | Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrote, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objetośc węzyka 12,5ml, szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20bar. 1op=100szt | 35 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 54 CPV 33140000-3
1 | Zestaw PEG Flocare – zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii, poliuretanowy, przezroczysty zgłębnik o długości około 40cm posiadający widoczny znacznik w RTG, wewnętrzną płytkę mocującą, końcówka pokryta Hydromerem, zakończona pętlą, podziałka zaczynająca się od płytki wewnętrznej, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, nić trakcyjna z pętlą do bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, adapter do podawania żywienia EnFit, zewnętrzna płytka zabezpieczająca przed przemieszczaniem i zagięciem zgłębnika wykonana z silikonu, igła punkcyjna z trokarem, zacisk do regulacji przepływu, skalpel, rozmiary CH 10, CH14 i CH 18. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. | 100 | szt
2 | Zgłębnik PUR CH10/110cm | 10 | szt
3 | Zgłębnik PUR CH12/110cm | 20 | szt
4 | Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.16 | 5 | szt
5 | Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.18 | 150 | szt
6 | Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.20 | 50 | szt
7 | Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.22 | 20 | szt
8 | Zgłębnik gastrostomijny G-tube nr.24 | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 55 CPV 3310000 - 1
1 | Próżnociąg położniczy, sterylny, jednorazowego użytku, nowej generacji z atraumatyczną, miękką miseczką przyjazną dla matki i dziecka, przyssawka w kształcie grzyba średnica 50 mm lub w kształcie dzwonu średnica 64 mm, wyprofilowany uchwyt z pompką wytwarzającą stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, posiadający czytelny wskaźnik próżni w kształcie zegara, zawór zwalniający próżnię, zawór pomocniczy w postaci skrzydełek | 40 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 56 CPV 33194100-7
1 | Aparaty do infuzji, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część komory elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, integralna zastawka bezigłowa | 800 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 57 CPV 33172000-6
1 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do indentyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło. | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 58 CPV 33140000-3
1 | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel , w skład którego wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m - odcinek wydechowy - generator - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia. dł. 2,1 m - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach: S, M, L. | 30 | szt
2 | Adapter do funkcji nCPAP (odcinek łączący nawilżacz z aparatem nCPAP) 10 cm | 30 | szt
3 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m | 60 | szt
4 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach: XXS, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomoc¹ dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały . W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkowa warstwę klejącą. - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. | 10 | szt
5 | Maseczka nosowa w rozmiarach S, M, L, XL | 25 | szt
6 | Smoczek do uszczelniana ust z możliwością indywidualnego kształtowania w zależności od rozmiaru buzi dziecka. Dla dzieci o wadze <1200g lub dla dzieci o wadze 1000-1800g w zależności od wyboru Zamawiającego. | 5 | szt
7 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do respiratora Fabian z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, posiadający: - ramię wdechowe podgrzewane dł. 1,2m, - ramię wydechowe z pułapką wodną, - odcinek przedłużającą do inkubatora dł. 0,3m, - dren do pomiaru ciśnienia, - zestaw adapterów do różnych typów respiratorów, -komorę nawilżacza z systemem automatycznego poboru wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernej kondensacji w obwodzie oddechowym | 10 | szt
8 | Zestaw noworodkowy do biernej terapii tlenowej wysokimi przepływami z kaniulą nosową, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m - odcinek z zastawką bezpieczeństwa - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym - kaniula nosowa do terapii tlenowej wysokimi przepływami dla noworodków donoszonych i wcześniaków. | 15 | szt
RAZEM: | - miarka do ustalenia w³aœciwego rozmiaru czepca. |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
Pakiet 59 CPV 33140000-3
1 | Filtr bakteryjny do przepływu gazów kompatybilny z układem oddechowym do respiratora Avance 500 | 400 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 60 CPV 33141640-0
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatora Symphony Medela - Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. W opakowaniu: zdejmowalny owalny lejek o kącie rozwarcia 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°; membrana wykonana z elastomeru termoplastycznego zintegrowana na stałe z zamknięciem konektora gwarantująca wytworzenie prawidłowego podciśnienia oraz separację mediów; polipropylenowy konektor z uchwytem na lejek i zintegrowaną nakrętką na butelkę; dren z pvc o długości 104cm i śr.. 4mm zakończony bezmembranową nakładką na tłok; możliwość stosowania owalnych lejków w min. 4 rozmiarach (s- 21 mm, m – 24 mm, l – 27 mm, xl – 30 mmm); zestaw nie zawierający bisphenolu a ani ftalanów. Opakowanie typu papier-folia z dołączoną wewnątrz każdego opakowania instrukcją stosowania oraz z nadrukowanymi informacjami o dacie produkcji, terminie ważności, producencie i numerze referencyjnym; zestaw mikrobiologicznie czysty, gotowy do użycia | 150 | szt
2 | Zestaw do odciągania pokarmu z możliwością sterylizacji kompatybilny z laktatorem Medela Symphony. Zestaw zawiera: - 1 lejek (rozmiary: 21 mm lub 24mm lub 27mm lub 30mm lub 36mm) - uchwyt lejka i pokrywka na uchwycie lejka - membrana - dren - nakładka membrany Symphony Zestawy z rozmiarami lejków określane podczas składania zamówienia | 125 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 61 CPV 33140000-3
1 | Zestaw jednorazowego noworodkowego układu obwodowego do resuscytacji z łącznikiem T do zastosowania w połączeniu z cieplarkami Panda iRes | 150 | szt
RAZEM: | ml kompatybilny z układem ssącym cieplarkami Panda iResi |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
Pakiet 62 CPV 33100000-1
1 | Jednorazowego użytku układ T do reanimacji NEOPUFF/ z zastawką PEEP do inkubatora Rssuscitare Radiant Warmer | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 63 CPV 33141240-4
1 | Zestaw do zakładania cewników pępowinowych. Zawartość zestawu: -bezpieczna igła 18G i 20G - skalpel - 2 obłożenia - przezroczyste, rozdzieralne obłożenie 40x40cm - nożyczki zagięte - 8 wacików 10x10cm - 8 wacików 5x5cm - miseczki x 2 po 60ml - taśma do pępowiny 4mmx80cm - tasma mierząca - kleszcze zagięte i proste - 2x pęseta neonatologiczna prosta zagięta - pęseta neonatologiczna prosta - pęseta neonatologiczna zębata - imadło chirurgiczne - 2 stripy - strzykawki 1ml, 3ml i 5 ml - rozszerzacz do pępka - ręczniki - szwy 3.0 - obłożenie zewnętrzne | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 64 CPV 33141000-0
1 | Materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS | 2 | szt
2 | Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 65 CPV 33141000-0
1 | Worek izolacyjny neonatologiczny sterylny, j. uż. , pakowany pojedynczo, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Polietylenowy, hermetycznie zamykany z centralnym otwieraniem zapewniającym łatwy dostęp do dziecka, owijający dziecko, zapobiegający utracie ciepła, z kapturkiem okrywającym głowę dziecka. Różne rozmiary. | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 66 CPV 33141000-0
1 | Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, z dozownikiem ściennym ( 1 kpl = 500 szt miarek ) | 1 | kpl
2 | Miarka pomiarowa j. uż. do pomiaru obwodów noworodka wykonane z papieru wysokiej jakości o długości od 0 – 100 cm, z podziałką co 1 mm, z polem na zapisanie nazwiska, wzrostu i wagi dziecka oraz aktualnej daty, opakowanie uzupełniające pasujące do dozownika z poz. 1 (Op = 500 sztuk) | 4 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 67 CPV 33681000-7
1 | Smoczki do żywienia; jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z tpe - elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez bisphenolu a, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką ( nakrętka o wewnętrznej średnicy - 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, kodowane kolorem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm. zamawiający zastrzega możliwość zakupu dwóch n/w rodzajów, w zależności od zapotrzebowania: 1) dla wcześniaków z jednym otworem - wolnym wypływem, 2) dla noworodków donoszonych z trzema otworami - średnim wypływem pokarmu, wielkościowo nie różniące się | 200 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 68 CPV 33140000-3
1 | Test na helicobacter suchy. Test do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach z żołądka lub dwunastnicy. Posiada łatwy i bezpieczny system zamykania pola reakcyjnego (rynienkę i krążek dociskający), może posiadać narzędzie ułatwiające bezpieczne umieszczenia bioptatu w polu reakcyjnym. | 2300 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 69 CPV 33141615-4
1 | Worki do dobowej zbiórki moczu poj. 2 l j. uż. Sterylne, z dokładną skalą pomiarową, dren odporny na skręcanie, zastawka antyzwrotna, mogą być utrzymane do 7 dni. | 10000 | szt
2 | Pojemnik plastykowy z nakrętką do moczu poj. 100 ml niesterylny | 6500 | szt
3 | Pojemnik plastykowy z nakrętką do moczu poj. 100 ml sterylny | 4500 | szt
4 | Słój do dobowej zbiórki moczu o poj. 2.000-2.500 ml skalowany co 100 ml z podziałką z zakrętką lub pokrywką, plastikowy | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 70 CPV 33100000-1
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych j.uż. długość 150 cm, końcówki zabezpieczone obustroonie osłonkami | 3300 | szt
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych j.uż. dł 50 cm | 100 | szt
3 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych do leków światłowrażliwych. dł. 150 cm, końcówki zabezpieczone obustronnie osłonkami | 1000 | szt
4 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej do leków światłowrażliwych dł.50 cm, | 20 | szt
5 | Kranik trójdrożny | 3500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 71 CPV 33100000-1
1 | Worek do ochrony leków światłowrażliwych 100 ml, wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki, wycięcie na dolnej czesci pozwalajace na swobodne wprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejacy pozwalajacy na zamknięcie worka | 150 | szt
2 | Worek do ochrony leków światłowrażliwych 250 ml, wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki, wycięcie na dolnej czesci pozwalajace na swobodne wprowadzenie drenu, dodatkowy pasek klejacy pozwalajacy na zamknięcie worka | 250 | szt
3 | Worek do ochrony leków światłowrażliwych 500ml-1000ml (wymiary ok.20x30cm), wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki, wycięcie na dolnej czesci pozwalajace na swobodne wprowadzenie drenu, nie czarne | 150 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 72 CPV 33169500-7
1 | Jednorazowy, sterylny trokar 5 mm o długości 10 cm. Obturator bezpieczny, kaniula z systemem fiksacji w powłokach, złozonym z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml, dysku retencyjnego oraz balonu kontrolnego będącego wskażnikiem stanu balonu głównego w celu bezpiecznego usunięcia kaniuli. Zawór do insuflacji, dodatkowy zawór automatyczny do napompowania balonów. Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. | 30 | szt
2 | Jednorazowy, sterylny trokar 12 mm o długości 10 cm. Obturator bezpieczny, kaniula z systemem fiksacji w powłokach, złożonym z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 10 ml, dysku retencyjnego oraz balonu kontrolnego będącego wskaźnikiem stanu balonu głównego w celu bezpiecznego usunięcia kaniuli. Zawór do insuflacji, dodatkowy zawór automatyczny do napompowania balonów. Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. | 60 | szt
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw trokarów: 2 kaniula x 12 mm o długości 10 cm oraz 1 x obturator bezpieczny, kaniula z systemem fiksacji w powłokach, złozonym z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 10 ml, dysku retencyjnego oraz balonu kontrolnego będącego wskażnikiem stanu balonu głównego w celu bezpiecznego usunięcia kaniuli. Zawór do insuflacji, dodatkowy zawór automatyczny do napompowania balonów. Odłączana obudowa uszczelki ułatwiająca usuwanie próbek oraz szybką desuflację. | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 73 CPV 331400000-3
1 | Wziernik ginekologiczny S,M,L j.uż. | 6000 | szt
2 | Szczoteczka Typ wachlarzyk do pobierania wymazów cytologicznych, jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i ze strefy transformacji, umożliwiająca uzyskanie bogatokomórkowego kanału szyjki macicy. | 1000 | szt
3 | Utrwalacz cytologiczny typu Cytofix poj. 150 ml | 15 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 74 CPV 33141200-2 CPV 33157110-9
1 | Cewnik/Dren do podawania tlenu przez nos, j. uż. sterylny, dł. 2,10 m – 3,0 m (końcówki miękkie) | 2000 | szt
2 | Cewnik/Dren do podawania tlenu przez nos pediatryczny | 100 | szt
3 | Cewnik/Dren do podawaniu tlenu przez nos dla noworodka i wcześniaków, o dł. ok. 186 cm, cienki, miękki, zakończony pętlą, na pętli obejma umożliwiająca dopasowanie do główki dziecka. Część nosowa z miękkiego silikonu, nie powodująca urazów w części nosowej 2 tubusy długości 6 mm w odstępie 5 mm wchodzące do przedsionka nosa, końcówka zakładana na reduktor tlenowy średnica 10 mm, sterylny, pakowany pojedynczo, widoczna data ważności na opakowaniu | 70 | szt
4 | Cewnik/Dren do tlenu długość 2,5m – 3 m j. uż | 1500 | szt
5 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem o dł. minimum 2,20m, j. uż W rozmiarach M, L, XL, XXL | 5000 | szt
6 | Maski do podawania tlenu dla dzieci z drenem o dł. minimum 2,10m, j. uż. w rozmiarach od XS do L | 100 | szt
7 | Nebulizator j.u. + maska tlenowa rozmiar M, L, XL, XXL z ustnikiem, z drenem o dł. minimum 2,10m dla dorosłych | 800 | szt
8 | Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu dla dorosłych. Rozmiary M i L | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 75 CPV 33140000-3
1 | Zestaw do nebulizacji pneumatycznej umożliwiający generację cząstek aerozolu mniejszych niż 4 ml (MMAP), składające się z nebulizatora z tworzywa sztucznego, przewodu połączeniowego oraz ustnika kątowego .Wszystkie elementy j.uż. | 700 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 76 CPV 33141700-7
1 | Szyny Kramera 10 cm x 150 cm | 50 | szt
2 | Szyny Kramera 7 cm x 100 cm | 50 | szt
3 | Szyny Kramera 15 cm x 150 cm | 50 | szt
4 | Szyny Zimmera , aluminiowe 26 cm x 2 cm | 300 | szt
5 | Szyny Zimmera, aluminiowe 26cm x 5 cm | 50 | szt
6 | Szyny Zimmera, aluminiowe 40cm x 5 cm | 100 | szt
7 | Szyny Zimmera, aluminiowe 23cm x 1,5 cm | 150 | szt
8 | Kołnierze ortopedyczne j. uż. dla dzieci i dorosłych | 60 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 77 CPV 33141000-0
1 | Baseny plastykowe z możliwością dezynfekcji | 10 | szt
2 | Fartuch foliowy j. uz. ( zapaska ) | 35000 | szt
3 | Kaczki plastykowe z możliwością dezynfekcji, damska lub męska. Wybór w zależności od potrzeb Zamawiającego | 600 | szt
4 | Kanka doodbytnicza rozmiar 16 x 200 | 600 | szt
5 | Kanka doodbytnicza Rozmiar 18 x 200 | 40 | szt
6 | Kieliszki j. uż. do leków z przykrywką o poj. 20-30ml, 1 op=90szt | 1000 | op
7 | Kieliszki j. uż. do leków kompatybilne z kruszarką SEVERO | 14700 | szt
8 | Folia j. uż. kompatybilne z kruszarką SEVERO | 2000 | szt
9 | Miska nerkowata plastykowa dł. 20 cm ±2 cm | 20 | szt
10 | Miska nerkowata plastykowa dł. 30 cm ±2 cm | 20 | szt
11 | Okulary do fototerapii j.uż. Wykonana z ultra miękkiego materiału dla dzieci typ Large | 50 | szt
12 | Opaski do identyfikacji dla dorosłych j. uż., miękkie, zaoblone końce | 9000 | szt
13 | Opaski do identyfikacji dla dzieci j. uz., miękkie, zaoblone końce | 1000 | szt
14 | Pojemnik plastikowy do kału 30 ml ( korek i łopatka stanowi jedną całość ) sterylny | 1200 | szt
15 | Szpatułki drewniane j. uż. niesterylne | 400 | szt
16 | Szpatułki drewniane j. uż. Sterylne, pakowane pojedynczo | 14000 | szt
17 | Worki na zwłoki zapinane na zamek | 450 | szt
18 | Zestaw do kolografii bez barytu | 5 | szt
19 | Sucha sterylna szczoteczka, bez detergentów, sterylizowana tlenkiem etylenu szczoteczka typu Medi-Scrub | 1200 | szt
20 | Żarówki do lampy bezcieniowej żeńskie LH 5824V 65W (nie samochodowa) | 20 | szt
21 | Nakładki do otoskopu Śr 4,0 mm i 2,5 mm (dla dzieci i dorosłych) | 2500 | szt
22 | Żel do USG o poj. 0,25 l | 30 | szt
23 | Żel do USG o poj. 0,5 l | 250 | szt
24 | Żel do USG o poj. 5 l z dozownikiem | 5 | szt
25 | Żel do USG o poj. 5 l | 30 | szt
26 | Żel do EKG o poj. 250 ml | 70 | szt
27 | Żel sterylny do transmisji ultrasonograficznych 5L, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, całkowicie wodny roztwór nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadza głowic i przetworników. Kolor niebieski. Dopuszczony do stosowania w ultrasonografie posiadanym przez Zamawiającego tj. SAMSUNG RS80 EVO oraz SAMSUNG HS60 a zatwierdzony przez firmę Samsung Medison. | 3 | szt
28 | Żel do KTG o poj. 5 l + dozownik | 5 | szt
29 | Żel do KTG o poj. 0,5 l | 10 | szt
30 | Żel/pasta ścierna do abrazji naskórka | 100 | szt
31 | Rękawice foliowe – niejałowe do zabezpieczenia skóry rąk, przy wykonywaniu prac nieinwazyjnych , uniwersalne, pasujące na lewą i prawą rękę, teksturowane,wytrzymały na rozerwanie zgrzew, rozm. S,M,L 1 op = 100 szt (50 par) | 300 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 78 CPV 22993200-9
1 | Papier do Videoprintera Mitsubischi K 65 HM rozmiar 110mmx20m bez nadruku. Możliwość zaoferowania papieru kompatybilnego do Mitsubishi K65HM 11OS | 200 | szt
2 | Papier do EKG A4 AsCARD/Mr Blue/B56/M-TRACE 112mm x 25 | 600 | szt
3 | Papier do EKG Cardiette AR 1200 120mm x 30 m | 34 | szt
4 | Papier ciepłoczuły do EKG 104x40mb | 50 | szt
5 | Papier do EKG Delta 3 Plus 112x100x300 | 200 | szt
6 | Papier AsCard B5 60 x 25 mb | 100 | szt
7 | Papier termoczuły do EKG do aparatu typu AsCard 58 mm x 25mb | 40 | szt
8 | Papier termiczny do drukarki rozmiar 110mm x 30m | 10 | szt
9 | Papier termiczny do drukarki do audiometru AT235 rozmiar 110mm x 20 m, bez nadruku | 34 | szt
10 | Papier do aparatu EKG Helige EK 53/56 | 20 | szt
11 | Papier do EKG P-80 90mm x 70 mm x 400 | 10 | szt
12 | Papier do zdjęć echo serca Sony Type I (normal) UPP-110s 110mm x 20m | 20 | szt
13 | Papier do EKG do aparatu Smart ECG składanka rozmiar 210 x 295 x 150 | 60 | szt
14 | Papier termoczuły do kardiomonitora modułowego PM 6000 50x30m bez nadruku | 10 | szt
15 | Papier do Lifepacka 12/15 rozmiar 107x23 | 120 | szt
16 | Papier do kardiomonitora iM 12 rozmiar 50mmx20m | 5 | szt
17 | Papier do drukarki RTG typ UPP-210HD 210mmx25m | 1 | szt
18 | Papier do KTG do aparatu Philips Avalon FM 20, rozmiar 150mm x 100mm x 150 składanka nadruk bez perforacji | 100 | szt
19 | Papier do kardiomonitora Mindray 50 mm x 20 z nadrukiem | 30 | szt
20 | Papier termoczuły do defibrylatora BeneHeart D3 50mmx20m gładki | 20 | szt
21 | Papier termoczuły do defibrylatora BeneHeart D6 50mmx30m gładki | 20 | szt
22 | Papier do aparatu KTG EDAN Hewlett Packard M 1911 A | 600 | szt
23 | Papier do videoprintera USG SONY UPP 110 S | 50 | szt
24 | Papier do USG Papier do wykonywania czarno-białych wydruków o wysokim połysku w formacie A6 (typ V) - przeznaczony do drukarek UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897 / 895 / D895 / 890 / D890 / 860 / D860. - rozmiar 110 mm x 18 m | 250 | szt
25 | Cyfrowy monochromatyczny papier do aparatu USG do drukarki Mitsubishi Electric Model P95DW/P95DE | 30 | szt
26 | Papier do videopriintera USG SONY UPP-110 HG | 80 | szt
27 | Papier termoczuły kratka szer. 50mm do kardiomonitora DIASCOPE TRAVELLER Model 4041 | 10 | szt
28 | Cyfrowy monochromatyczny papier K95HG – rozmiar 110 mm x 18 m, do aparatu USG, do drukarki Mitsubishi Electric Model P95 | 25 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 79 CPV 38437000-7
1 | Probówki PP Eppendorf 2 ml 1 op. = 1000 szt. | 5 | op
2 | Probówki PS 4 ml 1 op. = 1000 szt. | 10 | op
3 | Probówki PS 3 ml, średnica 12x55 mm, 1 op. = 1000 szt. | 3 | op
4 | Korki rozporowe kompatybilne z probówkami z poz. 4 | 5000 | szt
5 | Płyty nakrylowe HX Serowhites 6 1 op. = 100 szt | 2 | op
6 | Probówki plastikowe stożkowe 12 ml PP lub PS 1 op. = 500 szt. | 20 | op
7 | Probówki na BK stożkowe sterylne poj. 50ml. | 300 | szt
8 | Probówki plastikowe z korkiem 12 ml PP lub PS 1 op. = 500 szt. | 5 | op
9 | Końcówki jednorazowe niebieskie 200 ul. - 1.000 ul. Typ Ependorff 1op. = 1000 szt. | 20 | op
10 | Końcówki jednorazowe żółte do 200 ul. typ Ependorff 1 op. = 1000 szt. | 20 | op
11 | Końcówki jednorazowe białe 1 – 5 ml 1 op = 150 szt. | 5 | op
12 | Pipetki miarowe Pasteura ze znacznikiem o poj. 1 ml 1 op. = 500 szt. | 20 | op
13 | Kubki jednorazowego użytku o poj. 500 ml 1 op. = 50 szt. | 50 | op
14 | Szkiełka podstawowe szlifowane 1 op. = 50 szt. | 30 | op
15 | Szkiełka podstawowe z polem do opisu, szlifowane 1 op. = 50 szt. | 200 | op
16 | Szkiełka nakrywkowe 16 x 16 mm 1 op. = 100 szt. | 40 | op
17 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm 1 op. = 500 szt. | 6 | op
18 | Pudełko z polistyrenu na 50 szkiełek mikroskopowych z przezroczystym zamknięciem z możliwością łączenia z innymi pojemnikami. | 5 | szt
19 | Pojemnik z polistyrenu na 100 szkiełek mikroskopowych z kartą do opisu i identyfikacji. | 5 | szt
20 | Naczynka typu Hitachi z PS poj. 3 ml œr. 17X38mm 1 op. = 1.000 szt | 10 | op
21 | Pipeta automatyczna nastawna 10 – 100ul z automatycznym wyrzutem koñcówek | 4 | szt
22 | Pipeta automatyczna nastawna 100 – 1000ul z automatycznym wyrzutem koñcówek | 4 | szt
23 | Pipeta automatyczna nastawna 20 – 200ul z automatycznym wyrzutem końcówek | 4 | szt
24 | Woreczki strunowe biohazard z kieszenią na dokumenty (do badań wysyłkowych) 150x225 1 op. - 100 szt | 5 | op
25 | Szkiełka nakrywkowe 20x20 1 op.=100 szt | 10 | op
14 | Pojemniki bakteriologiczne jałowe 20 ml | 50 | szt
15 | Probówka okrągłodenna lub płaskodenna o szer. otworu wlotowego 1,5 – 2,5 cm, Wys. 5 -7 cm z korkiem lub zakrętką – pojemność 8 ml | 1500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 80 CPV 37322300-4
1 | Jednorazowy ustnik do zabiegów endoskopowych bez podejścia tlenowego – mocowanie taśma elastyczna z regulacją – pakowany pojedynczo, dla dorosłych i dzieci | 2500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 81 CPV 35125100-7
1 | Czujniki jednorazowe do pomiaru saturacji dla noworodka kompatybilne z pulsoksymetrem NELLCOR i pulsoksymetrem Palm Care Bionicus. Technologia OxiMax | 800 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 82 CPV 33140000-3
1 | Biureta do ręcznego napełniania worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 150mL, z dokładnością do 1 ml (czytelna wyraźna skala); jednorazowa, jałowa, apirogenna; z czterema przewodami, z niezależnym portem do wstrzykiwania oraz z odpowietrznikiem; bez pływaka; przewód wyprowadzający do worka zabezpieczony korkiem, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym; pakowana pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe z informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w języku polskim; kompatybilna z oferowanymi workami z pozycji 2 | 30 | szt
2 | Worki do sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika, bez przewodów, kompatybilne z oferowaną biuretą z poz. 1, jałowe, apirogenne, wykonane z etylowinylooctanu, bez ftalanów i lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, z nadrukowaną skalą umożliwiającą ocenę wypełnienia, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe z informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w języku polskim, w środku korek zapakowany oddzielnie. Worek musi posiadać niezależny port do wstrzyknięć z odłamywaną końcówką i kapturkiem do zabezpieczenia, niezależny port do podłączenia zestawu do infuzji oraz niezależny port do biurety, z powłoką UV, pojemność 250 ml | 60 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 83 CPV 33140000-3
1 | Jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 1.8mm, 2,2mm, 2,4mm, 2,8mm; długość 115, 155 i 230 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm | 3000 | szt
2 | Jednorazowe pętle do polipektomii jednorazowego użycia z możliwością cięcia z użyciem koagulacji i bez użycia koagulacji. Wykonana z pojedynczego drutu i plecionego. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ; średnica pętli 10, 15, 25 mm, długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2.8 mm, 3,2 mm; kształt owalny. | 600 | szt
3 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm; 16mm; z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, oraz z możliwością rotacji klipsa, współpracujący z kanałem min.2.8mm, dł. robocza 230cm. Potwierdzona możliwość wykonania MRI | 150 | szt
4 | Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki nylonowej w pełni obrotowy trójdrutowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm i 26mm.Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki nylonowej w pełni obrotowy trójdrutowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm i 26mm. | 20 | szt
5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, podwiązki wykonane z materiału hypalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, | 3 | zestaw
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 84 CPV 33141640-8, 33140000-3
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. | 2000 | szt
2 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. | 2000 | szt
3 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 3000ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. | 100 | szt
4 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2500ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, uszczelniany automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadający w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego, z szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. | 100 | szt
5 | Pojemnik wielorazowy 1000 ml na wkłady workowe o spłaszczonym kształcie, przystosowany do zawieszenia na inkubatorze lub aparacie anestezjologicznym, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni. | 2 | szt
6 | Pojemnik wielorazowy 2000 ml na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni. | 2 | szt
7 | Pojemnik wielorazowy 3000 ml na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni. | 2 | szt
8 | Wspornik plastikowy do szyny Modura kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi. | 4 | szt
9 | Wspornik metalowy przystosowany do zawieszenia na ramie łóżka, kompatybilny z pojemnikami wielorazowymi. | 2 | szt
10 | Dren sterylny do odsysania z łącznikiem schodkowym do cewników do GDO, z zatyczką końcówki łącznika przymocowaną do drenu umożliwiającą zamknięcie światła drenu, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, o średnicy 6 mm i długości 200cm, zewnętrzne żaberowane na całej długości drenu, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i w opakowanie zewnętrzne folia/papier. | 2000 | szt
11 | Dren sterylny do odsysania z łącznikiem schodkowym do cewników do GDO, z kontrolą siły ssania, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg, o średnicy 5 mm i długości 200cm, zewnętrzne żaberowane na całej długości drenu, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i w opakowanie zewnętrzne folia/papier. | 4000 | szt
12 | Dren do odsysania z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, dren zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg, o średnicy 6 mm i długości 200cm, zewnętrzne żaberowane na całej długości drenu, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i w opakowanie zewnętrzne folia/papier. | 400 | szt
13 | Dren do odsysania z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, z zatyczką końcówki łącznika przymocowaną do drenu umożliwiającą zamknięcie światła drenu dren zachowujący drożność przy podciśnieniu 560mmHg, o średnicy 5 mm i długości 200cm, zewnętrzne żaberowane na całej długości drenu, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i w opakowanie zewnętrzne folia/papier. | 800 | szt
14 | Wkład do ssaka typu Medela, bez żelu, pojemność 1,5l i 2,5l. Rozmiar określany przez Zamawiającego w chwili składania zamówienia. | 1000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 85 CPV 31711140
1 | Elektroda do EKG z żelem stałym, Ag/Ag Cl j. uż. na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla.Wymiary elektrody 42mm/56mm. LLL-510 (1 op=50szt) | 1500 | op
2 | Elektroda do Ekg do prób wysiłkowych j. uż. na fizelinie. Żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody ø 43 mm. LFO-510. (1 op=50szt) | 700 | op
3 | Elektrody do defibrylatora LIFEPAK 1000. | 2 | kpl
4 | Elektroda przyssawkowa do EKG przedsercowa wiel. uż. | 25 | szt
5 | Elektroda do EKG kończynowa wiel. uż. (1 kpl=4szt) | 15 | kpl
6 | Elektroda do EKG pediatryczna z gąbką i żelem 25/25 (1 op=50szt) | 4 | op
7 | Elektroda do EKG z żelem ciekłym, Ag/Ag Cl j. uż. na bazie gąbki PE. Wymiary średnica 50mm, okrągła (1op=50szt) | 400 | op
8 | Elektrody EKG do prób wysiłkowych zapewniające niezawodność zapisu u pacjentów szczególnie aktywnych w trakcie badania, z nadmierną potliwością, na materiale bazowym gwarantującym swobodne oddychanie skóry oraz pozwalającym na idealne dopasowanie się do krzywizn ciała, ze stałym żelem 1 op = 50 szt. | 680 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 86 CPV 33140000-3
1 | Jednorazowe igły do strzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na złamania, posiadająca blokadę po wybraniu pozycji; śr. ostrza 22-25G dł. ostrza 4 lub 6 mm; dł. całkowita 200 – 240cm.Jednorazowe igły do strzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na złamania, posiadająca blokadę po wybraniu pozycji; śr. ostrza 22-25G dł. ostrza 4 lub 6 mm; dł. całkowita 200 – 240cm. | 100 | szt
2 | Proteza do drenażu dróg żółciowych prosta, śr. protez: 10 FR, dł. protez: 3,5,7,9,12,15 cm; wraz z zestawem do wprowadzenia ich do dróg żółciowych | 10 | szt
3 | Proteza do drenażu dróg żółciowych typu podwójny pigtail. Polimerowa z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy; śr. protez: 7 FR; dł. protez: 3, 5cm. | 20 | szt
4 | Sfikterotom obrotwy, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st.),ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza min. 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł. 450 cm w rozmiarze 0.25mm.; 0.35mmSfikterotom obrotwy, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st.),ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza min. 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł. 450 cm w rozmiarze 0.25mm.; 0.35mm | 45 | szt
5 | Cewnik do kontrastowania dróg żółciowych z dwoma niezależnymi kanałami dla prowadnika oraz podawania kontrastu; o kształcie standardowym; dł. 210 cm, średnica 5.0 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0.25 i 0.35mmCewnik do kontrastowania dróg żółciowych z dwoma niezależnymi kanałami dla prowadnika oraz podawania kontrastu; o kształcie standardowym; dł. 210 cm, średnica 5.0 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0.25 i 0.35mm | 5 | szt
6 | Trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu; dł. robocza 200cm; śr. kateteru 7-5.5 Fr; śr. końcówki 4.8 Fr,z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z prowadnikiem o śr. 0.35mm | 5 | szt
7 | Prowadnik do dróg żółciowych. Końcówka hydrofilna dł.5 cm, 10 cm., z rdzeniem odpornym na złamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; średnice: 0,025-końcówka prosta i zagięta, 0,035-końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa i usztywniona, długość 450 cm.Prowadnik do dróg żółciowych. Końcówka hydrofilna dł.5 cm, 10 cm., z rdzeniem odpornym na złamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; średnice: 0,025-końcówka prosta i zagięta, 0,035-końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa i usztywniona, długość 450 cm. | 45 | szt
8 | Balon do ekstrakcji złogów o zmiennej średnicy, dostępne z ujściem kontrastu powyżej balona, współpracujący z prowadnikiem o dł.450cm,w komplecie ze skalibrowaną strzykawką.Balon do ekstrakcji złogów o zmiennej średnicy, dostępne z ujściem kontrastu powyżej balona, współpracujący z prowadnikiem o dł.450cm,w komplecie ze skalibrowaną strzykawką. | 30 | szt
9 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych 7 FR | 15 | szt
10 | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych 10 FR; składający się z cewnika prowadzącego oraz cewnika popychającego | 10 | szt
11 | Proteza do drenażu trzustki. Wykonana z polipropylenu z otworami drenującymi na całej długości; o średnicy 7 FR, długości 40mm, prosta z proksymalnymi zczepami. | 6 | szt
12 | Szczypce chwytające obrotowe, łyzeczki typu „szczęki aligatora” i 'ząb szczura”. Służace do usuwania stentów ECPW. Funkcja rotacji umożliwiająca pozycjonowanie. Długość robocza 1800 mm, szerokośc rozwarcia łyżeczek 6,9 mm. | 40 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 87 CPV 33168000-5
1 | Szczotka z dwiema końcówkami (dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce). Duża odporność na zginanie i dwustronne wprowadzenie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza ok.240cm. Pasujące do kanału roboczego:2.0mm, 2.8mm, 3.2mm. | 3000 | szt
2 | Szczotki jednorazowe do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu. | 150 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 88 CPV 33140000-3
1 | Szczoteczki cytologiczne. Dł. robocza 1150mm, pasująca do kanału roboczego 2.0 mm, śr. Szczotki 3.0 mm, dł. Szczotki 10 mm. do bronchoskopii | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 89 CPV 33140000-3
1 | Elektroda neutralna, Jednorazowa, przystosowana do pracy w trybie monopolarnym. Kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym EMED oraz z gerneratorem firmy Olympus | 1500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 90 CPV 33140000-3
Łyżki do laryngoskopu jednorazowego użytku. Kompatybilne z rękojeścią w zielonym standardzie kompatybilne z normą ISO 7376. Wygodny zatrzaskowy system mocowania, wyposażone w światłowód, światło zielone, jasność min. 8500lux, niesterylna, LED, średnica światłowodu nie mniejsza niż Ø 5mm, antyalergiczna stal nierdzewna, wykonane z materiału odpornego na odkształcenia. Wersje oraz rozmiary poniżej
1 | Wersja Miller rozmiar 1 | 5 | szt
2 | Wersja Miller rozmiar 2 | 5 | szt
3 | Wersja Miller rozmiar 3 | 5 | szt
4 | Wersja Miller rozmiar 4 | 5 | szt
5 | Wersja Macintosch rozmiar 1 | 20 | szt
6 | Wersja Macintosch rozmiar 2 | 20 | szt
7 | Wersja Macintosch rozmiar 3 | 20 | szt
8 | Wersja Macintosch rozmiar 4 | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 91 CPV 33141000-0
1 | Naczynia j.uż do maceratorów – basen sanitarny poj. 2000ml. | 1100 | szt
2 | Podstawka plastikowa pod basen płaski/2 L, materiał: polipropylen, waga: 520g, wymiary: długość 480mm, szerokość | 50 | szt
3 | Pokrywa do basenu sanitarnego zakrywającą otwór w basenie z poz. 1 | 1100 | szt
4 | Miska jednorazowa poj. 1000ml. | 1100 | szt
5 | Miska jednorazowa poj. 3000ml. | 1100 | szt
6 | Miska nerkowata poj. 700ml. | 1100 | szt
7 | Kaczka sanitarna poj. 800ml. | 1100 | szt
8 | Kaczka sanitarna żeńska poj. 800ml. | 1100 | szt
RAZEM: | Miska jednorazowa poj. 3000ml. | 1000 |  |  |  | - |  | - | - | - | -
Pakiet 92 CPV 33141000-0
1 | Naboje z tlenkiem etylenu do sterylizacji masa gazu – 100 gramów (minimalna masa brutto – 112 gramów) 100% tlenek etylenu do sterylizatora gazu 3M STERI-VAC 5XL | 108 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 93 CPV 33141000-0
1 | Krople do optyki „Ultra Stop”. Pojemność 30ml. Sterylne | 3 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 94 CPV 31711140-6
1 | Elektroda bierna -płytka REM kompatybilna z generatorem Valleylab | 1400 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 95 CPV-33169000-2
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XXL, dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45 ° dla podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; ładunek zawierający 4 sztuki klipsów, kompatybilne z klipsownicą 0301-04XXLEN (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi). Opakowanie zbiorcze zawierajace 8 ładunków. | 15 | op
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy laparoskopowej 10mm., rozmiar XL, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4 szt. Klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04XLEOMNX (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów) | 300 | magazynek
3 | Klipsy polimerowe niewchłanialne do klipsownicy laparoskopowej 5mm., rozmiar ML, o podwyższonej stabilności poprzecznej na naczyniu; dwukierunkowo naprzemiennie ułożone zęby umieszczone na całej wewnętrznej powierzchni ramion klipsa zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, aktywny zawias oraz zatrzask; do każdego zasobnika dwie samoprzylepne naklejki do umieszczenia w dokumentacji medycznej; magazynek zawierający 4 szt. Klipsów. Klipsy kompatybilne z klipsownicą 0301-04MLEOMNX (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów) | 100 | magazynek
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar ML, kompatybilne z klipsownicą 0301-02MLE (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów), pakowane po 6 sztuk 1 kpl =6szt | 30 | kpl
5 | Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 10 mm, rozmiar L, kompatybilne z klipsownicą 0301-02LE (kompatybilność potwierdzona w instrukcji obsługi klipsów), pakowane po 6 sztuk 1 kpl =6szt | 120 | kpl
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 96 CPV 33141000-0
1 | Jednorazowa myjka niepodfoliowana, sucha, przeznaczona do mycia i pielęgnacji ciała pacjenta. | 7000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 97 CPV 33141000-0
1 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura 100 g/cm. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne. Informacja o hipoalergiczności na opakowaniu. Instrukcja użytkowania w języku polskim. 1 op=12 sztuk | 2000 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 98 CPV 33190000-8
Mankiety do mierzenia ciśnienia krwi jednorazowego użytku, z jednym przewodem powietrznym, antyalergiczny, nie zawiera lateksu
1 | Rozmiar 13,1 cm x 23,5 cm | 30 | szt
2 | Rozmiar 9,8 cm x 13 cm | 30 | szt
3 | Rozmiar 7,2 cm x 13 cm | 30 | szt
4 | Dla osób dorosłych z obwodem ramienia od 22 cm do 32 cm | 50 | szt
5 | Dla osób dorosłych z obwodem ramienia od 42 cm do 50 cm | 50 | szt
6 | Dla osób dorosłych z obwodem ramienia do 52 cm | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 99 CPV 33141000-0
1 | Pasta do elektrod EC2 tuba 100 g | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 100 CPV 31711140-6
1 | Elektroda do badania EMG (broda) współpracująca z polisonografem NOXA 1 kabel + elektroda, opcje : 1) kabel + elektroeda j.uż. 2) kabel wielorazowego użytku pasujący do elektrod + EKG, opakowanie = 10 sztuk | 75 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 101 CPV 38500000-0
1 | Pasy do pomiaru wysiłku oddechowego metodą impedancyjną (pletyzmografia) ze złączem umożłiwiającym podłączenie do polisonografu NOXA 1. Rozmiar L. Opakowanie = 20 par. | 4 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 102 CPV 33140000-3
1 | Końcówka przejściowa z ENFit na Luer-Lock do podłączenia do dojścia umożliwiającego podawanie leków I płukanie zgłębnika w zestawie do podawania żywienia dojelitowego (1op= 15 szt) | 40 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 103 CPV 33141640-8
1 | Jednorazowy silikonowy dren w torze napływu do pompy histeroskopowej, kompatybilne z pompą pluczącą Fluid Safe firmy Stryker Opakowanie = 10 szt | 60 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 104 CPV 33192500-7
1 | Probówka sterylna 4 ml (12x75mm) bez podziałki, okrągłodenne z korkiem 1 op=1000szt | 3 | op
2 | Probówka sterylna 5 ml (12x86mm) z kołnierzem i podziałką, z nalepką, okrągłodenne z korkiem 1 op=1000szt | 6 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 105 CPV 33100000-1
1 | Uniwersalne ostrze kompatybilne ze strzygarką z poz. 2 przeznaczone do prostych jak I kompleksowych zabiegów. Usuwanie wszystkich rodzajów włosów (mokre, suche, cienkie, grube) w tym owłosienie głowy. Opakowanie = 50 szt | 20 | op
2 | Dzierżawa – Strzygarka chirurgiczno – medyczna do przygotowania miejsca operowanego z akcesoriami niezbędnymi do jej funkcjonowania (dzierżawa na okres 12 miesięcy) | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 106 CPV 37322300-4
1 | Ustniki do alkomatu AlkoHit X60 | 350 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 107 CPV 33141000-0
1 | Jednorazowe jałowe urządzenie do zdejmowania ostrzy skalpeli klasycznych we wszystkich rozmiarach od #10 do E11, samoprzylepna podstawa w kontrastowym kolorze w komplecie, graficzne oznaczenie kierunku układania ostrza, zabezpieczanie ostrza za pomocą 1 ręki | 50 | szt
2 | Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24, 25A, op=25 sztuk. Nazwa firmy na zabezpieczeniu a na ostrzu numer ostrza | 4 | op
3 | Sterylne, wysuwane skalpele jednorazowe z plastikową rączką. Umożliwiają całkowite schowanie oraz wysunięcie ostrza i zablokowanie go w danej pozycji. Dostępne z ostrzami ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11P, 15, op=25 sztuk. | 4 | op
4 | System bezdotykowego zakładania i zdejmowania ostrzy. Ostrze zamknięte w specjalnej osłonce z transparentnego tworzywa sztucznego, która otwiera się po przesunięciu w stronę trzonka i zamyka po przesunięciu w stronę ostrza umożliwiając bezpieczną utylizację. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. Oznaczenie rozmiaru na ostrzu noża, a nazwa firmy na osłonie. | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 108 CPV 35110000-8
1 | Koc ogrzewający j.uż, niejałowy. Wykonany z włókninowy, z poliestronowym wypełnieniem, efekt izolacji ciepła, delikatny dla skóry, możliwość jego podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, szyty ultradźwiękowo, bezlateksowy. Rozmiar 210 x 110 cm | 300 | szt
2 | Koc ogrzewający j.uż, niejałowy. Wykonany z włókninowy, z poliestronowym wypełnieniem, efekt izolacji ciepła, delikatny dla skóry, mołżiwość jego podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, szyty ultradźwiękowo, bezlateksowy. Rozmiar 110 x 105 cm | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 109 CPV 33141000-0
1 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 0,250 L | 2500 | szt
2 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykającą się. – pojemność 0,5L | 350 | szt
3 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, zakręcane, z przykrywką szczelnie zamykającą się. – pojemność 1L | 100 | szt
4 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 2L | 50 | szt
5 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 3L | 100 | szt
6 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 5L | 100 | szt
7 | Pojemnik do pakowania wycinków do badań histopatologicznych, plastikowe, z przykrywką szczelnie zamykająca się. – pojemność 10L | 50 | szt
8 | Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 20 ml lub 30 ml | 300 | szt
9 | Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 60 ml (wysokość min 7cm – max 10cm) | 500 | szt
10 | Pojemnik z nakrętką i gwintem do badań histopatologicznych poj. 100 ml | 1300 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 110 CPV 33190000-8
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca. Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca płynnego I półpłynnego. Stosowany okresowo u pacjentów unieruchomionych, z nietrzymaniem stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej. Bez konieczności odbarczania. Skład zestawu: 1) silikonowy rękaw odprowadzjący, zakończony silikonowym, miękkim I elastycznym balonikiem retencyjnym, dopasowanym do anatomii zwieracza odbytu, 2) wyskalowana strzykawka 3) wymienny worek zbiorczy – 3 worki w zestawie, skalowane co 25 ml. | 6 | szt
2 | Worek do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca. Wymienny worek zbiorczy skalowany co 25 ml, kompatybilny z systemem z poz. 1, 1 op = 10 szt | 6 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 111 CPV 33157000-5
1 | Komora inhalacyjna z maską do podawania leków w aerozolu Typu AeroChamber Plus Flow-Vu. Dla niemowląt od 0 do 18 miesiąca życia | 2 | szt
2 | Komora inhalacyjna z maską do podawania leków w aerozolu Typu AeroChamber Plus Flow-Vu. Dla dzieci od 1 do 5 lat | 5 | szt
3 | Komora inhalacyjna z maską do podawania leków w aerozolu Typu AeroChamber Plus Flow-Vu. Dla dzieci od 5 lat | 1 | szt
4 | Komora inhalacyjna z maską do podawania leków w aerozolu Typu AeroChamber Plus Flow-Vu. Dla dorosłych | 2 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 112 CPV 33140000-3
1 | Osłonki na głowicę USG śr. 28 mm. Osłonki na głowice usg transrectalne / endorectalne: - ścianka osłonki o 40% cieńsza od wielu innych - znakomicie lepszy obraz. - średnica 28mm. - długość 21,5cm. - bezpudrowe - pakowane pojedynczo. Osłonki wykonane są z naturalnego lateksu, elektronicznie testowane. | 5000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 113 CPV 39224320-7
1 | Filtry z gąbki do aparatu aespire do pochłaniacza CO2. 1 op=40 szt | 5 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 114 CPV 30197641-1
1 | Papier do drukarki autoklawu STATIM 5000 termoczuły 57 cm x 35 mm (1op=10 szt) | 1 | op
2 | Filtr do autoklawu STATIM 5000 przeciwbakteryjny | 6 | szt
3 | Filtr do autoklawu STATIM 5000 powietrzny | 6 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 115 CPV 33140000-3
1 | Jednorazowe zawory ssące do bronchoskopii 1 op=20szt, typu Maj 209, do bronchoskopu Olympus BF typ 1 T 180 (1 op=20szt) | 18 | op
2 | Jadnorazowe zawory biopsyjne do bronchokopii 1 op=20szt, typu Maj 210, do bronchoskopu Olympus BF typ 1 T 180 (1 op=20szt) | 20 | op
3 | Rurka wody do kanału pomocniczego do pompy OFP-2 firmy OLYMPUS (1op=50 szt) | 6 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 116 CPV 33194100-7
1 | Port z komorą tytanową wysokość 12,5, rozmiar 6,5 | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 117 CPV 35125100-7
1 | Czujnik czołowy jednorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych kompatybilny z kardiomonitorem BeneView T8 i kardiomonitorem Nellcor 560 PURITAN | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 118 CPV 33141323-0
1 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi o rozmiarze 10G kompatybilna z aparatem EnCor Enspire | 50 | szt
2 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi o rozmiarze 7G kompatybilna z aparatem EnCor Enspire | 10 | szt
3 | Zestaw płucząco – ssący do aparatu EnCor Enspire | 48 | szt
4 | Kanister do aparatu EnCor Enspire | 48 | szt
5 | Przyrząd do biopsji gruboigłowej jednorazowego użytku Rozmiar 16x16 Kompatybilny z jednorazowym instrumentem do biopsji rdzenia Bard Truguide | 60 | szt
6 | Przyrząd do biopsji gruboigłowej jednorazowego użytku Rozmiar 14x16 Kompatybilny z jednorazowym instrumentem do biopsji rdzenia Bard Truguide | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 119 CPV 37322300
1 | Ustnik jednorazowy do spirometru SPIROLAB III. Z wiatrakiem | 300 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 120 CPV 33140000-3
1 | Jednorazowa butelka do pokarmu o pojemności 50-80 ml, mikrobiologicznie czysta, nie zawiera Bisphenolu A, z nakrętką, kompatybilna z zestawem do laktatora Lactina Electric Plus Medela i Symphony Medela | 400 | szt
2 | Jednorazowa butelka do pokarmu o pojemności 130-150 ml, mikrobiologicznie czysta, nie zawiera Bisphenolu A, z nakrętką kompatybilna z zestawem do laktatora Lactina Electric Plus Medela I Symphony Medela | 300 | szt
3 | Smoczek wolny od lateksu, sterylny, rozmiar dla wcześniaka uniwersalny, pasuje do wszystkich typów butelek | 100 | szt
4 | Smoczek wolny od lateksu, sterylny, rozmiar dla noworodka uniwersalny, pasuje do wszystkich typów butelek | 200 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 121 CPV 33140000-3
1 | Higieniczne nakładki sedesowe celulozowe rozpuszczalne, do podajnika (1 op=100szt) | 50 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 122 CPV 33140000-3
1 | Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych | 50 | szt
2 | Uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej dla dzieci | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 123 CPV 33194110-0
3 | Aparat do pompy objętościowej GW 800 | 500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 124 CPV 33141320
1 | Igły do wstrzykiwaczy insuliny j. uż. Rozmiar 30G x 6mm (1op=100szt) | 100 | op
2 | Igły do wstrzykiwaczy insuliny j. uż. Rozmiar 30G x 8mm (1op=100szt) | 90 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 125 CPV 33696000-5
1 | Nieizotopowy znacznik do detekcji węzłów chłonnych wartowniczych. Znacznik umożliwiający śródoperacyjne wykrywanie węzłów chłonnych wartowniczych (znacznik podawany przez chirurga bez konieczności współpracy z zakładem medycyny nuklearnej). Znacznik do nieizotypowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem częstek superparamagnetycznego tlenku żelaza, dostarczany w jednorazowych I aseptycznych fiolkach. Znacznik generujący zwrotne zsynchronizowane pole magnetyczne. Znacznik poza sygnałem magnetycznym wybariwający na czarno-brązowo węzły chłonne. Znacznik sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy Iia zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych. Znacznik przystosowany do przechowywania w temepraturze pokojowej. Do stosowania z urządzeniem Sentimag SZ014-131. 1 OPAKOWANIE = 10 SZTUK ZNACZNIKA | 3 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 126 CPV 33141640-8
1 | Dreen typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny) – nie zagina się, długość 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Dostępne szerokości 5, 6, 10, 12, 15, 19, 25mm do każdorazowego wyboru Zamawiającego. Sterylny, pakowany podwójnie : opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzbe papier folia. | 30 | szt
2 | Dreen wielokanalikowy wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Dostępny w wersji 7, 9, 12, 16 kanalikowej. Długość 40cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. | 40 | szt
3 | Worek zabezpieczający do drenów grawitacyjnych o pojemności 150 ml, skalowany od 50 ml co 25 ml. Samoprzylepny pierścień dostosowany do drenów o średnicy 6,8,10,12 mm. Oryginalny otór dostosowany do drenów kapilarnych o szerokości 20 mm. Worek posiada zawór spustowy typu przesuwnego. Nie zawiera fralanów, sterylny, pakowany podwójnie - zewnętrznie papier-folia, wewnętrznie folia. | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 127 CPV 33140000-3
1 | Trapezoid, koszyk do usuwania złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem: rozmiar kosza 2,5 cm x 5 cm, niezależny kanał do podawania kontrastu, kompatybilny z rękojeścią ALLIANCE II INFLATION posiadaną przez Zamawiającego. | 30 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 128 CPV 33190000-8
1 | Czujnik tlenu kompatybilny z respiratorem Ventilogic | 20 | szt
2 | Filtr pyłu drobnego do respiratora Ventilogic | 100 | szt
3 | Układ rur dla dorosłych z jednym wężem z zaworem pacjenta kompatybilny z respiratorem Ventilogic | 110 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 129 CPV 33141310-6
1 | Strzykawka j.uż. do żywienia enteralnego 60ml z końcówką en-fit. | 2000 | szt
2 | Filtr przeciwbakteryjny płaski epiduralny | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 130 CPV 33141220
1 | NOX Canulla White dla dorosłych z filtrem. Opakowanie = 40 sztuk. | 8 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 131 CPV 35112000
1 | Koc ratunkowy – Folia NRC rozmiar 160cm x 210cm | 60 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 132 CPV 33171100-0
1 | Przezroczyste okrągłe maski silikonowe wielokrotnego użycia do resuscytacji z możliwością sterylizacji. Uszczelniający mankiet wykonany z delikatnego, przezroczystego silikonu zapewniającego prawidłowe uszczelnienie, w rozmiarach:
2 | 000 – średnica ok. 35mm | 5 | szt
3 | 00 – średnica ok. 42mm | 5 | szt
4 | 0 – średnica ok. 50mm | 5 | szt
5 | 1 – średnica ok. 64mm | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 133 CPV – 33100000-1
1 | Jednorazowy układ pacjenta z kasetą Low Flow do stosowania u wcześniaków I noworodków donoszonych kompatybilny z urządzeniem Vapotherm PRECISION FLOW z kaniulą donosową dla wcześniaków, noworodków donoszonych, niemowląt I kaniula solo, w zależności od potrzeb Zamawiającego | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 134 CPV 33157110-9
1 | Maska tlenowa z dyszą Venturiego, sterylna, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą, dren o długości 210cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, przekrój gwiazdkowy. W zestawie 2 dysze:1 - umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40%, 50%), 2 - umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28%, 30%). Rozmiar M lub L – w zależności od potrzeby Zamawiającego | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 135 CPV 38437000-7
1 | Probówki okrągłodenne, sterylne, plastikowe (PP), przezroczyste, poj. 3-5 ml z korkiem (średnica ok. 12 mm.), odporne na temp. 1000C | 1000 | szt
2 | Probówki okrągłodenne, niesterylne, plastikowe (PP), przezroczyste, poj. 3-5 ml z korkiem wciskanym do środka, wysokość z korkiem ok. 8 cm, (średnica 12 mm.), odporne na temp. 1000C | 2000 | szt
3 | Folia uszczelnijąca Parafilm100 mmx38 m | 2 | op
3 | Sterylne probówki wirówkowe 5,0 ml. Self Standing typu Eppendorf, nisko adhezyjne, w worku (2x100 szt.) | 5 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 136 CPV 33141641-5
1 | Sonda do cewnikowania pęcherza moczowego dł . 18 cm dla noworodka nr 4 | 20 | szt
2 | Sonda jw. nr 6 | 20 | szt
3 | Sonda jw. nr 8 | 20 | szt
4 | Kateter pediatryczny cieniujący do żyły pępowinowej z podziałką i koncówką Luer -Lock dł 40 cm: 4F | 10 | szt
5 | Kateter jw. 5F | 10 | szt
6 | Kateter jw. 6F | 10 | szt
7 | Kateter jw. 7F | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 137 CPV 33141321-6
1 | Igła 30o podawania znieczulenia przewodowego w trakcie USG-igła widoczna w USG do blokowania nerwówo obwodowych, sterylna, j. Uż, w pełni izolowana igła aż do szlifu, z krótkim szlifem, doskonale gładko przedostająca się przez warstwy tkanek, łatwo identyfikująca przestrzeń okołonerwową przez wyraźny „klik”, redukująca ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt igły, pozwalająca precyzyjnie kierować igłą podczas punkcji, w praktyce sprawdzona długość kabla elektrycznego i drenu do infuzji. Zapewniająca konieczną odległość między powierzchnią sterylną a niesterylną. Pozwalająca na pobieranie i podawanie leków przy użyciu techniki nieruchomej igły. Igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji. Rozmiary 20Gx100mm. 22Gx50mm., 20Gx50mm – w zależności od wyboru Zamawiającego. | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 138 CPV 31711140-6
1 | Elektroda 4-kanałowa typu SELECT, naklejana na rurkę intubacyjną rozm. 7-9. Kompatybilna z przewodem przyłączeniowym Selekt I aparatem C2NerveMonitor firmy Inomed. Produkt sterylny, jednorazowy. | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 139 CPV 33141200-2
1 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO Jenorazowego użytku zestaw do zakładania cewnika moczowego Skład zestawu: - 1 para rękawiczek rozm M - 1 włókninowa serweta 75cm x 90cm z centralnym otworem o średnicy 10 cm - 1 włókninowa serweta 45cm x 75 cm -kompres z gazy 7,5cm x 7,5 cm – 5szt -tampon z gazy(tupfer), wielkość śliwki 4szt - 1x Jałowy żel znieczulający - 1x kleszczyki plastikowe- - woda sterylna 20ml - strzykawka ju 20ml - igła ju 1,2mm x 40mm | 500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 140 CPV 33190000-8
1 | Mankiet kończynowy udowy, trójkomorowy z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii przeciwzakrzepowej, lekki, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie w rozmiarach S,M,L – w zależności od wyboru Zamawiającego. Kompatybilny z urządzeniem Kendall SCD 700 Series | 120 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 141 CPV 33141000-0
1 | Przyłbice wielokrotnego użytku, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie, opaska na głowę z płynną regulacją wyłożona miękkim materiałem, podwójna opaska wzdłuż i w poprzek głowy zapewnia stabilność i swobodę ruchu, możliwość regulacji nachylenia szyby, regulacja paska obwodzie głowy (poziomo) : 55 cm – 64 cm. I klasa wykonania optycznego, przejrzystość minimum 92% , odporne na zarysowania i działanie bakteriobójczych środków chemicznych. Posiadające certyfikat CE. Zgodne z aktualną normą PN-EN 166 lub równoważną. | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 142 CPV 44163000-0​
1 | Rurka karbowana do inhalatora typu Theomex – ultradźwiękowego + miseczki jednorazowe do leku | 20 | szt
1 | Naczynie na lek do inhalatorów ultradzwiękowych Thomex-MB | 100 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 143 CPV CPV: 33141110-4
1 | Mocowanie rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków. Produkt nie zawiera lateksu i BPA, musi zapobiegaæ urazom podniebienia, w nagłych przypadkach łatwy do usunięcia. Mocowanie za pomocą plastra hydrokoloidowego, plastry mocujące nie mogą znajdowa się bezpśrednio przy ustach noworodka. Możliwość utrzymania do 1 tygo`dnia. Załączona taśma miernicza ułatwiająca dobór odpowiedniego rozmiaru. Produkt niesterylny Dostępne rozmiary w zależności od wagi noworodka: -od 800g do 1200g, - od 1200g do 1500g, - od 1500g do 2000g, - powyżej 2000g 1 op = 5 szt | 2 | op
2 | Plaster do mocowania sond oraz kaniul długości całkowitej około 57 mm, szerokość około 25mm w najszerszym punkcie o kształcie owalnym, długość powierzchni hydrokoloidowej około 25mm. Plaster posiada drugą powierzchnie adhezyjną służącą do przymocowania kaniuli lub sądy zakończoną granatowym znacznikiem długości około 5mm. Skrzydełko plastra może być wielokrotnie przyklejane i odklejane. Produkt niesterylny 1 op = 100 szt | 2 | op
3 | Plastry do mocowania cewnika pępowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego Plastry do mocowania cewnika pêpowinowego, posiadające powierzchnie mocująca do skóry wykonaną z plastra hydrokoloidowego oraz skrzydełko przezroczyste z dodatkową powierzchnią adhezyjną do umocowania kaniul w pozycji horyzontalnej z możliwością wielokrotnego przyklejania. Długość powierzchni hydrokoloidowej około 47 mm, skrzydełko zakoñczone znacznikiem granatowym o długosci około 5mm. Produkt niesterylny 1 op = 100 szt | 1 | op
4 | Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury, powierzchnia adhezyjna hydrokoloidowa, średnica 25 mm, grubość nie przekraczająca 1 mm. Powierzchnia odbijająca pokryta folią w kolorze żółtym. 1 op = 150 szt | 1 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 144 CPV 39223100-2
1 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny pediatryczny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: - łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Na łyżce podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) -rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz z zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści-00 - morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna-0 - fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna -1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 145 CPV 38423000-6:
1 | Mankiet jednorazowy, jednowężykowy do pomiaru ciśnienia dla noworodka. Wykonany z wytrzymałego poliuretanu. Miękkie, zaokrąglone krawędzie. Zewnętrzna część mankietu jest ścieralna. Nie zawiera lateksu, silikonu ani PVC. Widoczne oznaczenia rozmiarów oraz linie ułatwiające poprawne zakładanie mankietu. Kompatybilne z kardiomonitorem Mindray IMEC 12, Rozmiary: 4-8cm, 6-11cm, 8-13cm. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 146 CPV 38423000-6
Mankiet jednorazowy, jednowężykowy do pomiaru ciśnienia dla noworodka. Wykonany z wytrzymałego poliuretanu. Miękkie, zaokrąglone krawędzie. Zewnętrzna część mankietu jest ścieralna. Nie zawiera lateksu, silikonu ani PVC. Widoczne oznaczenia rozmiarów oraz linie ułatwiające poprawne zakładanie mankietu. Kompatybilne z kardiomonitorem PHILIPS EFFICIA CM150 :
1 | Rozmiary 4-8 cm | 10 | szt
2 | Rozmiary 6-11 cm | 15 | szt
3 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji dla noworodka < 3 kg, kompatybilny z kardiomonitorem PHILIPS EFFICIA CM150 | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 147 CPV 33140000-3
1 | Opaska uciskowa staza automatyczna, wyposażona w specjalny zaczep umożliwiający regulację oraz blokowanie opaski. | 80 | szt
2 | Staza gumowa, bezlateksowa, uciskowa, j.uż., rozciągliwa, opakowanie umożliwiające wygodne dzielenie perforowanych opasek, stazy na rolce, 1 op = 25 sztuk | 720 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 148 CPV 33141642-2
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) całkowicie suchy (niewymagający wypełniania zastawki wodą - gotowy do użycia), z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5-40cmH2O, posiadający możliwość wypełnienia mechanicznej zastawki wodą w celu monitorowania przecieku powietrza, wyskalowany do objętości 1000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany podwójnie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem, z możliwością odłączenia | 40 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 149 CPV 33140000-3
1 | Maska chirurgiczna wykonana z bezwonnej trójwarstwowej włókniny, pełnobarierowa, hypoalergiczna z gumką na uszy ( min. długość gumki 15 cm-bez naciągania) oraz wkładką modelującą na nos z miękką wyściółką, pakowana w kartonik. Maska ma spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważną. | 15000 | szt
2 | Maska chirurgiczna wykonana z bezwonnej trójwarstwowej włókniny z wkładką modelującą na nos z miękką wyściółką, pełnobarierowa, hypoalergiczna, wiązana na troki, dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, pakowana w kartonik. Maska ma spełniać wymagania normy EN 14683 lub równoważną. | 5000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 150 CPV 33199000-1
1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny (intensywnie pochłaniającej pot), może myć wiązany na karku. Pakowany w kartonik. | 5000 | szt
2 | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu z chłonnej włókniny wiskozowej, przepuszczalnej dla powietrza, ściągany lekką gumka. Pakowany w kartonik. | 15000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 151 CPV 33199000-1
1 | Fartuch higieniczny jednorazowego użytku, wiązany z tyłu, rękaw zakończony mankietem ściągającym, wykonany z włókniny o gramaturze minimum 35g/m² kolor zielony, rozmiar L i XL | 35000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 152 CPV 33140000-3
1 | Uniwersalny ustnik j. użytku do aerozoterapii | 300 | szt
2 | Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla niemowląt | 10 | szt
3 | Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla dzieci | 10 | szt
4 | Uniwersalne maski silikonowe do nebulizatorów j. Użytku dla dorosłych | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 153 CPV 33171300-2
| ZESTAW DO ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO Jednorazowego użytku zestaw do znieczulenia miejscowego. Skład zestawu: -1 włókninowa serweta 75 cm x 90 cm -1 włókninowa serweta z otworem, min 45cm x 75 cm -1 opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm -tampon z gazy (tupfer), wielkość śliwki 5szt - igła 18 G (różowa), igła 21 G (zielona) - strzykawka 10ml z tłokiem niskooporowym -kleszczyki plastikowe. | 500 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 154 CPV CPV 33171000-9
1 | Maska krtaniowa Ambu typu Auragain – ze zintegrowanym kanałem zapewniającym dostęp gastryczny, zgodnie z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej,zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową, znaczniki ułatwiające prowadzenie bronchoskopu, bezpieczeństwo w środowisku MR, produkt niezawierający lateksu i ftalanów. Materiał PCV niezawierający ftalanów. Produkt sterylny. Zakres rozmiarów: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. - w zależności od wyboru Zamawiającego. | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 155 CPV 33141000-0
1 | Opaska zaciskowa podwójna, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na ramię – 64 cm x 13 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 2 | szt
2 | Opaska zaciskowa podwójna, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na udo – 84 cm x 16 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 1 | szt
3 | Opaska zaciskowa pojedyncza, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na rękę – 82 cm x 8 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 2 | szt
4 | Opaska zaciskowa pojedyncza, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na udo – 110 cm x 11 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 1 | szt
5 | Opaska zaciskowa pojedyncza, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na udo – 120 cm x 13,5 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 1 | szt
6 | Opaska zaciskowa pojedyncza, kombatybilna z podwójnym zasilaczem do opasek zaciskowych firmy ChM: na udo – 140 cm x 13,5 cm. Z wkręcanymi szybkozłączkami typu żeńskie lub męskie. | 1 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 156 CPV 33168000-5
1 | Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów przed polipektomią - urządzenie służące do wprowadzania nylonowej pętli służącej do zapobiegania lub opanowywania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów. Urządzenie składa si z uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia 2300; śr. pętli 30mm;max.śr.części wprowadzanej do endoskopu 2.6mm, min.śr.kanału roboczego 2.8mm, pakowane w pojedyncze opakowania. | 20 | szt
2 | Pułapki na polipy do endoskopów z czterema komorami do pobierania polipów | 50 | szt
3 | Jednorazowy cewnik rozpylający – do miejscowego rozpylenia środków znieczulających w drogach oddechowych, do rozpylania leków,śr. kanału roboczego 2,0 mm;dł.robocza 1050 mm | 150 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 157 CPV 33168000-5
1 | Pokrowce do wózka transportowego Cleanscope - sterylny, jednorazowego użytku zestaw wkładek do tacek CleanaScope składający się z z trzech części: wyściełającej tacę oraz 2 elastycznych pokrowców ( jeden koloru zielonego z napisem”czysty” oraz drugi koloru czerwonego z napisem „skażony”). Wkłady pasujące do tacy o wymiarach:wys: 475mm; szer: 370mm; gł: 95 mm. | 2000 | szt
2 | Filtr EndoCap III (ECIII) - filtr do stosowania w myjni do endoskopów WASSENBURG WD 4200; o śr. odcięcia 0,2um który odpowiada za jakość wody na każdym etapie procesu. | 18 | szt
3 | Filtr EndoCap II – 2x szybkozłacze filtr do stosowania w myjni Wassenburg WD 415 oraz WD 440 po jednym na komorę | 10 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 158 CPV 33141200-2
1 | Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór centralny, sterylny CH 4 dł. od 350mm-400mm | 200 | szt
2 | Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór centralny, sterylny CH 6 dł. od 350mm-400mm | 300 | szt
3 | Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór centralny, sterylny CH 8 dł. od 350mm-400mm | 600 | szt
4 | Cewnik do odsysania gdo z kontrolą siły ssania, z konektorem typu V, bez zatyczki, powierzchnia cewnika zmrozona, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden otwór centralny, sterylny CH10 dł. od 350mm-400mm | 1000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 159 CPV 33199000-1
1 | Fartuch izolacyjny. Jednorazowy fartuch medyczny izolacyjny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej polietylenem identycznej ze stosowaną do produkcji kombinezonów ochronnych.Rękawy zakończone elastyczną gumką.Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, Zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III środka ochrony osobistej wg. Normy EN 14126:2003+AC:2004 lub równoważną; typ 6P-B wg. EN 13034:2005+Al:2009 lub równoważną; - ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy. Wyrób medyczny klasy I | 2000 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 160 CPV 33140000-3
1 | Okulary do fototerapii noworodka. Jednoczęściowe,wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną. ,bez dodatku lateksu i kleju.,hypoalergiczne Zaożenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta .Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku. Dołczony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii. Do wyboru dwa rozmiary, w zależności od wagi <1000 g i >1000g ) i wielkości główki noworodka. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego | 300 | szt
2 | Woreczki na mocz dla noworodków. Bez zastosowania substancji klejących. Hypoalergiczne. Po nałożeniu dobrze przylegają do skóry pacjenta Utrzymują się na skórze noworodka wyłącznie na zasadzie zjawiska bioadhezji - przyleganie dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy silikonu. Uniwersalne zastosowanie (dla chłopców lub dziewczynek). Występują w dwóch pojemnościach: 75ml i 100ml. Pakowane pojedynczo, sterylne. Nie powodują odparzeń. Widoczna skala na woreczku umożliwia pomiar objętości zebranego moczu. Objętość w zależności od potrzeb zamawiającego | 300 | szt
RAZEM: | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2022 r. |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
PAKIET 161 CPV 31711140
1 | Elektrody EKG dla wcześniaków: - samoprzylepne, - radioprzepuszczalne, - barwne oznakowanie przewodów zgodne ze standardem AAMI lub IEC zakończone złączem DIN - mocowanie do skóry za pomocą przylepca hydrożelowego z hydrokoloidową otoczką gwarantujące utrzymanie się elektrody min 5 dni - pakowane oddzielnie - nie zawierają DEHP i lateksu - średnica 26 mm 1 op = 3 szt | 200 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
Pakiet 162 CPV 33172000-6
1 | Rurki nosowo-gardłowe z zabezpieczeniem , roz. 4,0 mm | 12 | szt
2 | jw. Roz. 5,0 mm | 12 | szt
3 | jw. Roz. 6,0 mm | 12 | szt
4 | jw. Roz. 7,0 mm | 12 | szt
5 | jw. Roz. 8,0 mm | 12 | szt
6 | jw. Roz. 9,0 mm | 12 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 163 CPV 33190000-8
1 | Urządzenie j. użytku do atomizacji błony śluzowej donosowej bez strzykawki. | 30 | szt
| RAZEM: |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -
PAKIET 164 CPV 33169000-2
1 | Urządzenie do ściągania klamer, szwów metalowych | 20 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 165 CPV 33140000-3
1 | Papier samoprzylepny do etykiet do drukarki kompatybilny z urządzeniem do dezynfekcji głowic do ECHO P/przełykowego serca (Antigermix E1) | 5 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 166 CPV 33161000-6
1 | Bipolarne narzędzie do cięcia i uszczelniania naczyń oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie; szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym, linia koagulacji 20mm, linia cięcia 18 mm (noż tnący w narzędziu), długość trzonu narzędzia 37 lub 44. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia.Rotacja 360 stopni w obie strony; oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. Narzędzia kompatybilne z generatorem, opisanym w punkcie 2. | 60 | op
2 | Dzierżawa kompaktowego Generatora Elektrochirurgicznego. Wizualne i akustyczne wskazówki o błędach z jednoczesną informacją o zalecanym rozwiązaniu. Łatwość konfiguracji oraz weryfikacja własna zminiejszająca konieczność korzystania z serwisu zewnętrznego. Autotest po włączeniu oraz automatyczne ustawienie parametrów po podłączeniu końcówki. (dzierżawa na okres 12 miesięcy) | 1 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 167 CPV 3310000-1
1 | Golarka, maszynka medyczna typu GALANT, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pakowana pojedyńczo, 1 op=50szt. | 80 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 168 CPV 33141200
1 | Cewnik silikonowy do karmienia niemowląt sterylny, cieniujący w RTG, skalowane, nienadające reakcji alergicznej, zakończone oliwką, bezpieczne w czasie zakładania, nie uszkadzające śluzówek, z otworami bocznymi i zatyczką Ch 4 x 40 cm, | 100 | szt.
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 169 CPV 33141000-0
1 | Sterylny jednorazowy system filtracji dymu elektrochirurgicznego podczas procedur laparoskopowych, łącznik luer lock do połączenie z trokarem, dren z zaciskiem rolkowym do regulacji przepływu gazu, filtr ULPA z aktywnym węglem | 50 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 170 CPV 33100000-1
1 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z stała plecioną pętlą z materiału niewchłanianego. Pętla w rozmiarach 15mm, 20mm, 25mm. Zamamwiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | 6 | szt
2 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby. Rozmiary o średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Zamawiający określi rozmiar podczas składania zamówienia. Implant sterylny. | 6 | szt
3 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisu płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna Elektroda aktywowana włącznikiem nożnym. Elektroda dostosowana do posiadanego przez zamawiającego generatora FOREMED600. | 40 | szt
4 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 3,5mm, sterylne do shavera VIMEX. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | 6 | szt
5 | Ostrze shavera do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe o śr 4,5mm, sterylne do shavera VIMEX. Każde ostrze z wklejką ewidencyjną. | 24 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 171 CPV 33141320-9
1 | Igła sterylna wykonana ze stali nierdzewnej z tępym zakończeniem, zakończona szlifem ołówkowym, który nie powoduje strzępienia się igły oraz otworem bocznym umożliwiającym przepływ również lepkich leków. Igła przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Wyposażona w zatyczkę typu Luer Lock (kompatybilna z Luer i Luer Lock), nie zawiera lateksu, nietoksyczna, niepirogenna, rozmiar G18 1,2 x 50mm bez filtra, 1 op=100szt | 10 | op
2 | Igła sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej z tępym zakończeniem, zakończona szlifem ołówkowym, który nie powoduje strzępienia się igły oraz otworem bocznym umożliwiającym przepływ również lepkich leków. Igła przeznaczona jest do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem. Wyposażona w zatyczkę typu Luer Lock (kompatybilna z Luer i Luer Lock), nie zawiera lateksu, nietoksyczna, niepirogenna, rozmiar G18 1,2 x 50mm z filtrem, 1 op=100szt | 10 | op
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 172 CPV 33141320-9
1 | Igła do nakłucia klatki piersiowej do odbarczania odmy prężnej. Rozmiar 14Ga (2.1x83 mm) | 4 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 173 CPV 33141110-4
1 | Opatrunek wentylowy na rany klatki piersiowej | 4 | szt
RAZEM: | [5 empty] | - |  | - | - | - | -
PAKIET 174 CPV 33141000-0
1 | Zestaw do konikopunkcji jednorazowego użytku, cały sterylny, dla dorosłych, elastyczna kaniula o średnicy 4mm. Zawartość zestawu: -aplikator dojścia dotchawicznego - strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia - opaska stabilizująca - elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym | 4 | zestaw
2 | Zestaw do konikopunkcji jednorazowego użytku, cały sterylny, dla dzieci, elastyczna kaniula o średnicy 2mm. Zawartość zestawu: -aplikator dojścia dotchawicznego - strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia - opaska stabilizująca - elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym | 4 | zestaw
| RAZEM: |  |  |  |  | - |  | - | - | - | -