Załącznik nr 1a Pakiet nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EEG | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE WZMACNIACZA EEG |  |  |
|  | Wzmacniacz 39 kanałów | TAK |  |
|  | Liczba kanałów referencyjnych 32 | TAK |  |
|  | Liczba kanałów bipolarnych-poligraficznych 6 | TAK |  |
|  | Przycisk pacjenta na oddzielnym kanale aparatu | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 12 000 Hz | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania powyżej 12 000 Hz | 12000 Hz i mniej – 0 pkt powyżej 25 pkt |  |
|  | Rezystancja wejściowa >=100 MOhm | TAK |  |
|  | CMRR >=100 dB | TAK |  |
|  | Przetwarzanie A/C – 22 bit | TAK |  |
|  | Pasmo analogowe: 0,03 – 500 Hz | TAK |  |
|  | Pasmo analogowe od DC i powyżej 500 Hz | 500 Hz i mniej – 0 pkt powyżej 25 pkt |  |
|  | Szum wzmacniacza =2 V p-p | TAK |  |
|  | Zakres sygnału wejściowego >= +/-0,6 V | TAK |  |
|  | Jednomodułowa budowa wzmacniacza | TAK |  |
|  | Łączność – standardowe łącze Ethernet z wykorzystaniem protokołu TCP/IP i własnym stałym adresem IP | TAK |  |
|  | Zasilanie PoE wykorzystujące kabel Ethernet do komunikacji – | NIE – 0 pkt TAK – 25 pkt |  |
|  | Kontrola oporności przy pomocy przycisku na obudowie wzmacniacza, sygnalizacja niewłaściwej oporności przez podświetlenia gniazda elektrody na wzmacniaczu | TAK |  |
|  | Wypinanie wzmacniacza ze stanowiska rejestracji bez odłączania elektrod i czujników od pacjenta w celu umożliwienia wyjścia z pracowni, linka do przenoszenia wzmacniacza | TAK |  |
|  | Części aplikacyjne aparatu typu CF | TAK |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE I PROGRAMOWE STACJI REJESTRACJI I ANALIZY |  |  |
|  | Komputer PC z procesorem min. Intel Core i5 z systemem Windows 10 lub 11 Pro | TAK |  |
|  | RAM min. 16 GB | TAK |  |
|  | SSD min. 128 GB i HDD min. 1 TB | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD-RW | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD ok. 24’’ | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa monochromatyczna | TAK |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji i analizy zapisu EEG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do mapowania łącznie z mapami 3D i analiz częstotliwościowych | TAK |  |
|  | Moduł tworzenia raportów z badań wbudowany wewnątrz oprogramowania do analizy EEG | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru filtracji górno- i dolnoprzepustowej, różnych stałych czasowych i czułości, filtry HFO | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania i projektowania dowolnych montaży | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość wykorzystania systemu automatycznej analizy wyładowań i napadów padaczkowych Perysyst wbudowanego w przeglądarkę | TAK |  |
|  | PARAMETRY REJESTRACJI WIDEO |  |  |
|  | Zapis zsynchronizowanego z EEG cyfrowego obrazu wideo pochodzącego z kamery IP 1920 x 1080 razem z głosem | TAK |  |
|  | Kamera IP z zoomem optycznym odpowiednia do obserwacji łóżka z pacjentem | TAK |  |
|  | Wykorzystanie zainstalowanej w pracowni EEG kamery Vivotek IB9365-HT | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Płynne, synchroniczne przeglądanie zapisów EEG z wideo, archiwizacji zapisów | TAK |  |
|  | Oświetlacz podczerwieni do pracy w nocy | TAK |  |
|  | WYMAGANIA POZOSTAŁE | TAK |  |
|  | Fotostymulator na statywie, światło białe, regulowana intensywność błysków | TAK |  |
|  | 23 szt. elektrod grzybkowych, kable z krokodylkami, czepek do mocowania elektrod. | TAK |  |
|  | Oświetlacz podczerwieni do pracy w nocy jeśli nie jest wbudowany w kamerę | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu – 1-sze szkolenie po instalacji, 2-gie po 10-20 badaniach, dostęp do portalu szkoleniowego | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).