Kraków, dnia 06.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 8

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31.05.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr A1 - CZĘŚĆ 1

Pytanie nr 1

Pkt. 50 Szuflada w stole śledzi ruch lampy wzdłuż osi długiej stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne gdzie lampa nadąża za detektorem w jednej płaszczyźnie w pionie?

Jest to rozwiązanie równoważne z uwagi na łatwiejsze sterowanie wysokości stołem niż wysokością lampy przy zachowaniu stałego SID.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie tj. aby lampa nadążała za detektorem w jednej płaszczyźnie w pionie.

Pytanie nr 2

W celu wyrównania warunków punktowych  prosimy o poprawę zapisów jak poniżej:

W ramach parametrów technicznych Zamawiający podda ocenie:

1. Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji (bez konieczności zmiany programu anatomicznego): min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg.

- Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

- Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

2. Zintegrowana w kolimatorze Zintegrowana z obudową kolimatora kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika.

- Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

- Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

3. Szuflada w stole śledzi ruch lampy podczas kątowania lampy (np. do zdjęć miednicy) z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora. Zamawiający dopuszcza rozwiązania gdzie detektor nadąża za ruchem lampy przynajmniej w jednej płaszczyźnie.

- Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

- Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

4. Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć kości długich przy statywie płucnym.

- Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

- Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykreślenie w punkcie 1: bez konieczności zmiany oprogramowania anatomicznego.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 2: Zintegrowana w kolimatorze lub zintegrowana z obudową kolimatora kamera do podglądu pacjenta(do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 3: Lampa nadąża za detektorem przynajmniej w jednej płaszczyźnie lub detektor podąża za ruchem lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora.

W związku z powyższymi zmianami Kryterium oceny ofert określone w Sekcji XXI punkcie 3 SWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Parametry techniczne/funkcjonalne [T]

W ramach parametrów technicznych Zamawiający podda ocenie:

1. Modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: min. kV, mAs oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg.

Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

2. Zintegrowana w kolimatorze lub zintegrowana z obudową kolimatora kamera do podglądu pacjenta (do kontrolowania jego stanu i ułożenia), obraz wyświetlany na stacji technika.

Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

3. Lampa nadąża za detektorem przynajmniej w jednej płaszczyźnie lub detektor podąża za ruchem lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora.

Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

4. Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć kości długich przy statywie płucnym.

Wykonawca, który zaoferuje taką funkcjonalność - otrzyma 2,5 pkt.

Wykonawca, który nie zaoferuje takiej funkcjonalności - otrzyma 0 pkt.

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Brak informacji w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załączniku nr 1 do SWZ) o zaoferowaniu przez Wykonawcę dodatkowych funkcjonalności oznacza ich nie zaoferowanie. W takim przypadku oferta Wykonawcy w badanym kryterium oceny ofert otrzyma 0 punktów.”

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający zmienia zapisy SWZ i załącznika nr 1 do SWZ (Formularz Ofertowy Wykonawcy), które stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)