Załącznik nr 3.1

na dostawę akcesoriów do oksygenatora, wyposażenie lasera wysokoenergetycznego,

kleszczyków zaciskowych, uszczelek do trokarów, akcesoriów do kruszenia kamieni, taśmy do kinesiotapingu

Szp-243/ZP – 177/2024

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

– akcesoria do oksygenatora

Zadanie 3 – oksygenator do krążenia pozaustrojowego z wbudowanym filtrem tętniczym - 25 szt,

holder do oksygeneratora, - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Oksygenator membranowy dla dorosłych z wbudowanym filtrem tętniczym i mikroporowatą membraną polipropylenową, |  |  |  |
|  | - Powierzchnia wymiany gazowej 1,65 m2 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | - objętość statycznego wypełnienia oksygenatora z filtrem tętniczym i wymiennikiem ciepła 225 ml | Tak |  | Bez punktacji |
|  | - zakres przepływu krwi 0,5 — 7 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
|  | - wbudowany kaskadowy filtr tętniczy z dwoma powierzchniami filtrującymi 80 mikronów (200 cm2) + 38 mikronów (230 cm2) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia wymiennika ciepła 0,08 m2 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | (QB) Wydajność wymiennika ciepła przy przepływie krwi 4 l/min i przepływie wody 10 l/min - 64 % | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiennik ciepła stal nierdzewna | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oksygenator i zbiornik żylno — kardiotomijny powlekane powłoką biokompatybilną, nie heparynizowaną | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Objętość wypełnienia zbiornika żylno — kardiotomijnego 4500 ml | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wlot żylny zbiornika łukowato wyprofilowany jako dodatkowe zabezpieczenie przed zagięciem spływu żylnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wnętrza filtrów kardiotomijnych o kształcie spiralnym powodujące zwiększenie skuteczności w usuwaniu GME | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwie osobne wieżyczki portów ssakowych z takimi samymi portami wejściowymi dla dwóch osobnych filtrów kardiotomijnych. Każda wieżyczka obracana o 360 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zbiornik żylno — kardiotomijny z 3-ma oddzielnymi i niezależnymi układami filtrującymi: 1. wlot żylny - 80 mikronów (przyłącze żylne 1/2" — 3/8" + 2 x luer lock + wlot przyłącze sondy temperaturowej) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | 2. Dwa oddzielne i niezależne filtry z wlotami dla ssaków/wentów usuwające powietrze z krwi w celu zwiększenia eliminacji mikrozatorów gazowych - każdy z filtrów 40 mikronów (przyłącza: 2 x 1/4" + 1 x 3/8" + 1 x Luer lock, 1 x Pos lock — Luer lock — skupione na wieżyczce portów ssakowych) |  |  |  |
|  | Zbiornik żylno — kardiotomijny wyposażony w: - przyłącze do VAVD - 1 x niefiltrowany Luer lock - zastawkę podciśnieniową działającą w zakresie + 5 do -75 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wlot żylny od góry zbiornika, obracany o 360 stopni. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dolna ściana zbiornika żylno — kardiotomijnego łukowato wyprofilowana dla uzyskania spływu laminarnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wylot ze zbiornika żylno — kradiotomijnego 3/8" zakrzywiony do przodu w celu łatwiejszego podłączenia drenu tętniczego i zapewnienia anatomicznego wypływu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Minimalny poziom operacyjny do przepływu 5 l/min — 150 ml, dla przepływu powyżej 5 l/min — 200 ml | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykorzystania zbiornika żylno — kardiotomijnego do autotransfuzji pooperacyjnej, potwierdzona instrukcją obsługi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie z oksygenatorem zapakowane nakręcane adaptery: 1/4" — Luer 3/8" — Luer 3/8" — 1/4" 1/2" — 3/8" (reduktor linii żylnej) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyłącza modułu oksygenatora: - Wlot linii żylnej z pompy 3/8" - Wylot krwi tętniczej z oksygenatora 3/8" z przyłączem do sondy temperaturowej, odejściem do kardioplegii oraz odpowietrzeniem - Odejście do odpowietrzenia z zaciskiem odchodzące od szczytu oksygenatora. Możliwość odpowietrzenia samego modułu oksygenatora przepływem 1500 ml/min. - Przyłącze wlotu gazów 1/4" - Wylot gazów przystosowany do podłączenia kapnometru - Przyłącze do podawania kardioplegii z zaciskiem i końcówkami do wyboru: 1/4", Luer lock lub Pos lock | Tak |  | Bez punktacji |
|  | holder do oksygeneratora |  |  |  |
|  | Możliwość zakupu 1 sztuki oksygenatora w oryginalnym opakowaniu - opakowanie folia – papier | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 4.2 – zestaw drenów do oksygenatora  - 25 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zestaw drenów do oksygenatora | X | X | X |
|  | -zgodny z załączonym schematem | TAK |  | Bez punktacji |

Zadanie 4.3 – zestaw do podawania kardoplegii metoda DEL NIDO, - 25 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model ………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji – ……………………………

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | * Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | 3 | ## 4 | ## 5 |
|  | ## Zestaw do podawania kardioplegii Del Nido ze stalową spiralą chłodzącą |  |  |  |
|  | ## - według załączonego schematu | Tak |  | ## Bez punktacji |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń