|  |  |
| --- | --- |
| DZP.2910.499.55.2.2023 | Zawiercie, 12.09.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Zakup sprzętu medycznego (DZP/PN/55/2/2023).

Szpital Powiatowy w Zawierciu jako Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania do przedmiotowego postępowania. Poniżej podaje ich treść oraz udzielone odpowiedzi.

**Pytanie nr 1:** W zakresie pkt. 2: Wymóg, aby uchwyt lampy umiejscowiony był przy kopule sugerować może, że Zamawiający wymaga, aby uchwyt ten nie był związany z kopułą, a znajdował się obok niej. Dlatego z ostrożności prosimy o dopuszczenie do zaoferowania lampy wyposażonej w uchwyt sterylizowany umieszczony w kopule lampy, co zapewni dokładne jej pozycjonowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 2** W zakresie pkt. 3 i 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie nowoczesnej lampy zabiegowej z głowicą w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach całkowitych 30,0 x 24,5 cm, co wpisuje się w średnicę 32,1 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 3** W zakresie pkt. 9 i 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy z głowicą wyposażoną w cztery mocne źródła światła LED o mocy pobieranej 7W?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 4:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 9 ilość źródeł światła LED 15?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 5:**  Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 11 natężenie oświetlenia w odległości 1m: 65 000 lux?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 6:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 12 regulację natężenia z zakresie od 20% do 100% bezstopniowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 7:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 13 wgłębność oświetlenia L1+L2: 125 cm (przy 20%), 98 cm (przy 60%)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 8:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 14 współczynnik odwzorowania barw Ra 98?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 9:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 15 temperaturę barwową: 4.500 K?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 10:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 16 regulację natężenia oświetlenia poprzez panel dotykowy umieszony na kopule lampy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 11:** Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści w poz. 17 pobór mocy 24 VA?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 12:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuję dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej bez rozmieszczenia, montażu, instalacji, szkolenia oraz podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego bez obecności Wykonawcy? Warto zauważyć, że lampy zabiegowe nie są urządzeniami skomplikowanymi w obsłudze i wykwalifikowany personel szpitala nie wymaga dodatkowych szkoleń w zakresie ich obsługi. Na podstawie dostarczonych instrukcji obsługi, wykwalifikowany personel medyczny jest w stanie samodzielnie zamontować, sprawdzić i użytkować urządzenia. Ponadto usługa montażu sprzętu i przeszkolenia pracowników znacznie zwiększy cenę jednostkową sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu dostawy zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ – formularza asortymentowo-cenowego oraz załącznika nr 4 do SWZ – PPU, w szczególności z zapisami § 2 PPU.

**Pytanie nr 13:** Proszę o uszczegółowienie zapisu w umowie ,,naprawy gwaracyjne’’. Takie określenie jest zbyt ogólnikowe i może zawierać szeroki i nieprzewidywalny zakres zadań, co nie pozwala Wykonawcy na prawidłowe i korzystne dla obu stron skalkulowanie kosztów wykonania zadania. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy naprawy urządzeń obejmują uszkodzenia, które nie wystąpiły z winy użytkownika oraz prosimy o wyjaśnienie czy naprawy mają obejmować uszkodzenia mechaniczne?

**Odpowiedź**: Zamawiający informuje, że przegląd i wszystkie naprawy wraz z częściami zamiennymi odbywać się będą na koszt Wykonawcy przez okres gwarancji.

**Pytanie nr 14:** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów technicznych, serwisu oraz konserwacji. Rezygnacja z wymogu przeglądów, serwisu oraz konserwacji wpłynie korzystnie na wartość oferty. Producenci urządzeń opisanych w w/w pakiecie nie wymagają serwisów, konserwacji i przeglądów wykonywanych przez dystrybutora. Zalecają jedynie kontrole przez użytkownika sprzętu. Rezygnacja z tych wymagań wpłynie korzystnie na obniżenie wartości oferty, ze względu na brak konieczności delegowania pracownika do wykonania tych czynności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 15:** Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy - nie wynikających z uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego - do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 16:** (dot. Lp. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z 16 diodami LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 17:** (dot. Lp. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z natężeniem oświetlenia w odległości 0,5 m = 60.000 lux?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 18:** (dot. Lp. 12, 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z czterostopniową regulacją natężenia w zakresie 25-100% realizowaną poprzez przyciski na czaszy lampy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 19:** (dot. Lp. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem Ra na poziome 95?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 20:** (dot. Lp. 19) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z diodami o żywotności na poziomie 30.000 h?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 21:** (dot. Lp. 18) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o wadze poniżej 33 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 22:** (dot. Lp. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły = 24 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe, jednak wymaga odnotowania tego faktu w formularzu asortymentowo-cenowym w postaci \* i przypisu.

Do wiadomości:

- opublikowano na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalzawiercie>