Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

## Dostawa kart, odczynników, kontroli, materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań

## z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy

Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego)

w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  |  |  |  |  |  |  | ... zł |  | ... zł |

*         z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 36 miesięcy

* *      z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań przez okres trwania umowy tj . przez 36 miesięcy

* * *   z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, z podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 36 miesięcy.

1)Kwota netto poz.1-3  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1-3 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2)Kwota netto  dzierżawy poz.4  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy poz.4  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 4  za okres 36 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy  poz. 4  za okres 36 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-4 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Wartość całkowita brutto ( poz. 1-4) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

## Zakup i dostawa odczynników, kontroli,  materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz

## z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy

Wykonawca zapewni ponadto:

1 )  Wykonawca zapewnia pełny manualny system back-up (z zastosowaniem tych samych kart i odczynników jak w automatycznym analizatorze )

2 )  dostawę i instalację dodatkowo: 2 zestawów  komputerowych, 2 drukarek oraz drukarki kodów kreskowych, które umożliwią pracę zaoferowanego

analizatora w systemie informatycznym LIS Eskulap.

Sprzęt komputerowy zgodnie z opisem wymagań minimalnych podany w Tabeli nr 5

3 )  przyłączenie w terminie do 4 tygodni analizatora do systemu informatycznego Eskulap ( wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia dostarcza

Wykonawca )

4 )  Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego w terminie

dogodnym dla Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz zapewni bezpłatne szkolenia w trakcie trwania całej umowy  w zależności  od potrzeb

Zamawiającego.

5 )  wymagane warunki serwisowe oferowanych analizatorów: •gwarancyjne  naprawy

•przeglądy gwarancyjne, okresowe analizatora i sprzętu back-up  wg zaleceń producenta

oferowanego sprzętu

•interwencja serwisu na miejscu u Zamawiającego w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia

•możliwość zdalnej obsługi i diagnostyki serwisowej analizatora każdego dnia

( również w święta i dni ustawowo wolne od pracy ) przez cały czas

trwania umowy w minimalnym przedziale czasowym w godz. od 8:00 do 20:00

6 ) zapewnienie klimatyzacji pomieszczenia p. 126 Centralnego Laboratorium  przez cały czas trwania umowy, przeglądy i naprawy klimatyzacji po stronie

Wykonawcy

7 ) dostarczenie UPS- zewnętrznego  zasilania awaryjnego  podtrzymującego pracę zaoferowanego  analizatora  min. przez 10 minut.

8 ) utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi oferowanej aparatury w Pracowni Laboratorium ( np. jeżeli będzie potrzeba dostarczenie

I zamontowanie  szafek, stołu laboratoryjnego itp.)

Minimalne wymagania dla klimatyzatorów – dotyczy Pracowni 126

Klimatyzatory typu Split wykonany:

- w klasie energetycznej chłodzenia „ A ++”

- z systemem automatycznego czyszczenia filtrów

- urządzenie z gwarancją eksploatacyjną przez okres trwania umowy, min. 2 przeglądy w roku – koszty po stronie wykonawcy

Moc chłodniczą urządzeń dobierze Wykonawca dla potrzeb pomieszczenia – pracowni Centralnego Laboratorium

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Certyfikaty CE dla oferowanych wyrobów medycznych

2.   Opis zaoferowanej aparatury wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) tj.: z wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej  producenta i innych dokumentów równoważnych. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis.  Potwierdzenie dotyczy Załącznika nr 1 Tabela nr 4 poz. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 31, 33 oraz w przypadku spełnienia parametrów ocenianych Tabela nr 3 poz. 1 do 5

3.  Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kontroli i innych oferowanych materiałów

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego:

- karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim w wersji elektronicznej

- instrukcję obsługi  analizatora w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać

w Tabeli ofertowej nr 1.

UWAGA – Wizja lokalna jest obligatoryjna (zgodnie w Częścią I Rozdział XVIII SWZ)

Wymagane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapewnienia funkcjonalnego rozmieszczenia oferowanego sprzętu tj. utworzenie stanowiska pracy

w pracowni Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Centralnego Laboratorium).

Tabela nr 2 Wymagane ilości badań na 3 lata

●Ilość oferowanych materiałów należy oszacować z uwzględnieniem, że 40% spośród zaplanowanej ilości analiz będzie wykonywana poza seriami badań. Wykonawca wyszczególnia ilości wraz z podaniem cen jednostkowych za opakowanie, z podaniem wielkości opakowania w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań przez cały czas trwania umowy.

●Ilość opakowań krwinek wzorcowych ( krwinki grupowe i do oznaczania testu PTA ) należy obliczyć z uwzględnieniem ilości badań i stabilności na pokładzie analizatora.

| L.p. | Rodzaj badania | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagana ilość badań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa krwi + badanie przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych w PTA | - antygeny układu AB0 – 1 klon - antygeny układu Rh – 2 klony - p-ciała układu AB0 - badania przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych w PTA | 15200 |
| 2. | Grupa krwi noworodka + badanie przeglądowe p- ciał czerwonokrwinkowych w PTA | - antygeny układu AB0 – 2 klony lub 2 różne serie tego samego klonu - antygeny układu Rh – 2 klony - badania przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych w PTA | 2000 |
| 3. | Próba zgodności serologicznej | - antygeny układu AB0 i układu Rh u biorcy i dawcy - badania przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych w PTA u biorcy - próba krzyżowa biorca /dawca w PTA | 18000 próby krzyżowe+ 12000 badania przeglądowe p-ciał czerwonokrwinkowych u biorcy |
| 4. | Materiały kontrolne | Należy zaoferować materiał do kontroli codziennej w ilości wymaganej i zgodnej z zaleceniami IHiT przez cały czas trwania umowy. Dodatkowo należy uwzględnić i doliczyć odczynniki, karty i materiały zużywalne do analizatora jak i systemu back-up dla wykonywanych kontroli. Zamawiający będzie wykonywał codzienną kontrole głównie na oferowanym analizatorze automatycznym, a manualnie systemem back-up w razie potrzeby. |  |

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres trwania umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas utrzymywania krwinek wzorcowych ( krwinki grupowe i do oznaczania testu PTA ) na pokładzie analizatora bez potrzeby wykładania do lodówki | Podać czas utrzymania krwinek na pokładzie analizatora bez wykładania do lodówki | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje 0 pkt |  | 7 dni lub więcej–10pkt Poniżej 7 dni – 0 pkt |
| 2. | Możliwość wykonania oznaczeń z objętości materiału badanego 50µl krwinek czerwonych | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
| 3. | Analizator przygotowujący zawiesiny krwinek badanych wykorzystujący jednorazowe naczynka z buforem – zabezpieczenie przez kontaminacją | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5pkt Nie – 0pkt |
| 4. | Temperatura przechowywania wszystkich używanych mikrokart +18 do +25°C ( bez konieczności przechowywania w lodówce ) | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |
| 5. | Na liście roboczej analizatora identyfikacja zleconych badań ( bez konieczności wyszukiwania ) poprzez numer badania, imię, nazwisko, datę urodzenia i pesel pacjenta. Ocena wyników oznaczeń bez konieczności wyszukiwania danych pacjenta- równoczesna ocena nasilenia reakcji oraz identyfikacja pacjenta poprzez jego dane | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –5pkt Nie – 0pkt |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, a stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Aparat:

Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................

Urządzenie /Typ: .............................................................................

Rok produkcji: ……………..

Tabela nr 4:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator w pełni zautomatyzowany wykonujący całą procedurę badania od momentu rejestracji otrzymanej próbki do przesłania wyniku do komputera. | Tak | XXX |
| 2. | Analizator nie starszy niż 2017r , po przeglądzie z pełną gwarancją eksploatacyjną, ( wystąpienie 3 krotnej awarii zaoferowanego analizatora skutkować będzie obowiązkiem wymiany analizatora wraz z pokryciem wszystkich kosztów przez Wykonawcę ) | Podać rok produkcji | Podać……………. |
| 3. | Analizator nastołowy dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia ( stół laboratoryjny dopuszczony certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym ) | Tak | XXX |
| 4. | Analizator pracujący w trybie wolnego dostępu, który umożliwi rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z nakropieniem badanego materiału w trakcie wykonywania procedury badań zleconych wcześniej. | Tak | XXX |
| 5. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, bez potrzeby codziennego wyłączania i codziennej konserwacji. Konserwacja i reset systemu nie częściej niż 1x na tydzień. | Podać częstotliwość konserwacji i wyłączenia systemu | Podać……………… |
| 6. | Analizator posiadający funkcję wykonywania badań pilnych | Tak | XXX |
| 7. | Metoda pomiaru oparta o technikę żelowych mikrotestów kolumnowych: aglutynacji krwinek czerwonych z przeciwciałami monoklonalnymi | Tak | XXX |
| 8. | Analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji mikrokolumnowej ( kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi ): - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B oraz odczynników anty-RhD VI (-) oraz jedna seria wykrywająca większość słabych odmian antygenu D - przeciwciała grupowe do grup krwi – z krwinkami A1, B - badanie grupy krwi noworodka: I seria anty-A, anty-B, anty-RhD VI (-) II seria inny klon lub seria anty-A, anty-B, anty-RhD wykrywająca większość słabych odmian antygenu D - badanie przeglądowe w teście antyglobulinowym ( PTA-LISS, surowica poliwalentna) przy użyciu zestawu 3 lub 4 krwinek wzorcowych włączając antygen Cw - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty- RhD dla biorców kategoria DVI (-) oraz u dawców kontrola anty-D umożliwiająca wykrycie większości słabych odmian antygenu D - wykonanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS | Opisać wymagane do testów karty | Podać… |
| 9. | Akceptowane dowolne probówki na próbki krwi dawców i ich rozpoznawanie przez analizator ( obecnie używane probówki okrągłodenne śr. 12-13 mm, wysokość 100 mm ) | Tak | XXX |
| 10. | Akceptowane dowolne probówki na próbki krwi pacjentów ( śr. 12-16 mm ) i ich rozpoznawanie przez analizator. Możliwość umieszczania różnych typów probówek ( np. tłoczkowych i okrągłodennych o różnej średnicy ) ( obecnie używane probówki śr 12-13mm, wysokość 75 mm ) | Tak | XXX |
| 11. | Identyfikacja badanych próbek przez kody kreskowe | Tak | XXX |
| 12. | Identyfikacja odczynników i kart przez kody kreskowe zawierające informacje o numerze serii oraz datę ważności | Tak | XXX |
| 13. | Monitorowanie załadowanych na pokład analizatora odczynników i kart – analizator zgłasza stan alarmowy, jeżeli ilość jest niewystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. | Tak | XXX |
| 14. | Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów analizatora ( wirówki – kontrola prędkości wirowania, inkubatora – kontrola temperatury inkubacji, igły pipetującej – kontrola objętości pipetowania ) | Tak | XXX |
| 15. | Wydajność oferowanego analizatora nie mniej niż 20 grup/ godz: ( anty-A, anty-B, D/ A1, B z badaniem przeglądowym p-ciał odpornościowych z użyciem zestawu 3 lub 4 krwinek wzorcowych ) | Podać wydajność | Podać… |
| 16. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator problemu z zaaspirowaniem materiału np. zakorkowanych probówek | Tak | XXX |
| 17 | Analizator wyposażony w detektor poziomu cieczy dotyczący próbek i odczynników oraz w detektor skrzepów dla próbek | Tak | XXX |
| 18. | Archiwizacja wyników badań – protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumn. | Opisać sposób archiwizacji wyników badań | Podać… |
| 19. | Analizator posiadający automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum | Tak | XXX |
| 20. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak | XXX |
| 21. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonywanych testów | Tak | XXX |
| 22. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania analizatora dla wszystkich elementów systemu, zawierający przeciwciała anty –Rh D ( ̴ 0,05 IU/ ml ) i/lub anty-Fy a | Tak | XXX |
| 23. | Odczynniki gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta ( w tym odczynnik wykrywający większość słabych odmian antygenu Rh D ), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej , zawiesina poniżej 1% | Tak | XXX |
| 24. | Wszystkie karty, krwinki i aparatura ( analizator, wirówki, inkubator ) od jednego producenta, Zamawiający dopuszcza dostawę od innego producenta: płynów systemowych i do dekontaminacji, sprzętu komputerowego, pipet i końcówek do pipet oraz dyspensera | Tak | XXX |
| 25. | Zapewnienie pełnego manualnego systemu back-up ( z zastosowaniem tych samych kart i odczynników jak w automatycznym analizatorze). Zamawiający zapewnia sprzęt do badań manualnych: 2 wirówki do mikrokart – stały czas i prędkość wirowania - inkubator dedykowany do systemu z wyświetlaczem czasu i temperatury inkubacji - 2 pipety automatyczne manualne dedykowane do systemu - dozownik do diluentu ( jeżeli konieczny ) Przegląd i walidacja w/w sprzętów na koszt Wykonawcy przez cały czas trwania umowy | Tak | XXX |
| 26. | Dostawa i instalacja sprzętów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak | XXX |
| 27. | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 10 minut; Przeglądy min 1/rok /wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | Tak | XXX |
| 28. | Dwukierunkowa współpraca analizatora z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 4 tygodni od instalacji analizatora. Podłączenie po stronie Wykonawcy. | Tak | XXX |
| 29. | Możliwość wprowadzania wyników badań bezpośrednio przez użytkownika do systemu informatycznego Eskulap | Tak | XXX |
| 30. | W przypadku awarii systemu informatycznego możliwość manualnego programowania w analizatorze zleconych badań | Tak | XXX |
| 31. | Telefoniczny kontakt z serwisem, pomoc doraźna przy analizatorze oraz możliwość zdalnej obsługi i diagnostyki serwisowej analizatora każdego dnia ( również w święta i dni ustawowo wolne od pracy ) przez cały czas trwania umowy, w minimalnym przedziale czasowym w godz. od 8:00 do 20:00 | Podać autoryzowany serwis i ramy czasowe | Podać… |
| 32. | Termin ważności oferowanych odczynników od dnia dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesięcy, produktów krwinkowych minimum 5 tygodni | Tak | XXX |
| 33. | Dostawa produktów krwinkowych wg harmonogramu dostaw, transportem z monitorowaną temperaturą , zgodnie z wymogami producenta w dni robocze godz. 8:00 – 14:00 Wykonawca dostarcza harmonogram dostaw na kolejny rok trwania umowy | Podać sposób dostawy krwinek oraz harmonogram dostaw na kolejny rok | Podać… |
| 34. | Utworzenie funkcjonalnych stanowisk pracy do obsługi oferowanej aparatury w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Centralnego Laboratorium ( np. jeżeli potrzeba dostarczenie i zamontowanie stołu laboratoryjnego, szafek , itp. ) | Tak | XXX |

Uwaga!  Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Tabela nr 5: Wraz z dzierżawą wykonawca dostarczy zestaw komputerowy spełniający wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą:

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja robocza: procesor: min. 6-rdzeniowy, min częst. 3,0 GHz pamięć RAM: min. 8 GB | Tak | XXX |
| 2. | dysk twardy: SSD min. 250 GB DVD-RW +/- RW karta graficzna zintegrowana z procesorem, karta sieciowa: 10/100/1000 Ethernet RJ-45 karta wifi, bluetooth, obudowa typu Small Form Factory lub równoważne porty i złącza: min. 8 portów USB w tym min.1 port USB 3.1 i min. 2 porty USB 3.0, min. 1 port USB typu C porty video: min. HDMI x1 I DisplayPort x 1 porty audio: wyj. słuch. i wej. mikrofonowe - z przodu obudowy jak i z tyłu klawiatura USB mysz laserowa USB oprogramowanie typu Windows 10 Pro/ 64-bit., Microsoft Office 2021 Standard 64 bit lub równoważne | Tak | XXX |
| 3. | Monitor: min. 23,5 cali, rozdzielchość FullHD 1920 x 1080px, HDMI x1, DisplayPort x1, z głośnikami, matryca IPS, z monitorem należy dostarczyć przewody do podłączenia do stacji roboczej z punktów 1,2 | Tak | XXX |
| 4. | Drukarka: Laserowa, monochromatyczna, druk dwustronny na papierze A4/A5, min 20-25 str/min. Drukarka musi być wyposażona w moduł do podłączenia do sieci komputerowej Ethernet ( RJ-45 ) i możliwość podłączenia bezpośrednio do komputera za pomocą USB. | Tak | XXX |
| 5. | Czytnik kodów kreskowych: portu USB, czytający kod 128C, programowalny suffix i prefix | Tak | XXX |
| 6. | Kabel transmisyjny: kabel pomiędzy aparatem laboratoryjnym a komputerem | Tak | XXX |
| 7. | Oprogramowanie: interfejs programowy pomiędzy aparatem lab. a szpitalnym oprogramowaniem: Eskulap | Tak | XXX |
| 8. | Drukarki kodów kreskowych np. „Zebra GK4 20d” lub równoważna współpracująca z systemem informatycznym Eskulap | Tak | XXX |

Równoważność:

1)     Oprogramowanie typu MS Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważne, spełniające poniższe warunki:

1.       System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika,

2.       System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2010, 2013, 2016;

2019, 2021

3.       System ma udostępniać dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

a)  Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

b)  Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych,

4.       Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim,

5.       Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

6.       Wbudowany system pomocy w języku polskim,

7.       Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

8.       Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez

producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

9.       Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10.     Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11.     Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory

i regułami IP v4 i v6;

12.     Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13.     Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14.     Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

15.     Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność

systemu lub aplikacji,

16.     Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

17.     Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez

polityki grupowe

18.     Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont

użytkowników.

19.     Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom

otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

20.     Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

21.     Obsługa standardu NFC (near field communication),

22.     Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

23.     Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

24.     Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a)  Login i hasło,

b)  Karty z certyfikatami (smartcard),

c)       Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

25.     Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

26.     Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

27.     Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

28.     Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

29.     Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

30.     Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

31.     Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

32.     Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia

systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

33.     Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

34.     Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność

i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

35.     Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

36.     Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji

wcześniejszej,

37.     Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

38.     Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

39.     Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych

sprzętu),

40.     Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych

41.     Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

42.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM

(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

43.     Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na

wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

44.     Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

45.     Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2)         Oprogramowanie Microsoft Office 2021 Standard 64 bit lub równoważne:

Opis równoważności dla oprogramowania Microsoft Office 2021 Standard 64 bit:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1.       Musi zawierać co najmniej następujące komponenty:

•        edytor tekstu,

•        arkusz kalkulacyjny,

•        program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

•        program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

2.       Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana

danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi;

3.       Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej;

4.       Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez

utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi

obiektami i kolorów);

5.       Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS

Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 MS Office 2016 MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów;

6.       Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF;

7.       Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory;

8.       Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów;

9.       Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego;

10.     Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi:

·         MS Windows 7 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8 (32 i 64-bit),

·         MS Windows 8.1 (32 i 64-bit)

·         MS Windows 10 ( 32 i 64-bit)