Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia – Formularz Parametrów Wymaganych FPW

Znak sprawy: ZP.220.102.24

| Lp. |  | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echokardiograf z funkcją echokardiografii przezprzełykowej |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1.1. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury |  | Tak |  |  |
| 1.2. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 |  | Tak |  |  |
| 1.3. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz |  | Tak |  |  |
| 1.4. | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 310 dB |  | Tak |  |  |
| 1.5. | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic Maks. 130 kg |  | Tak |  |  |
| 1.6. | Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180° |  | Tak | Monitor OLED – 10 pkt. Monitor LCD, LED – 0 pkt. |  |
| 1.7. | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora |  | Tak | 80%powierzchni monitora -0pkt >80%powierzchni monitora -5pkt |  |
| 1.8. | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±120°, góra-dół min. 25 cm |  | Tak |  |  |
| 1.9. | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych |  | Tak |  |  |
| 1.10. | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet |  | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 1.11. | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych |  | Tak |  |  |
| 1.12. | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania |  | Tak |  |  |
| 1.13. | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie |  | Tak |  |  |
| 1.14. | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  | Tak |  |  |
| 1.15. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów |  | Tak |  |  |
| 1.16. | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory |  | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 1.17. | Regulacja głębokości pola obrazowania od 1 do min. 40 cm |  | Tak |  |  |
| 1.18. | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej |  | Tak |  |  |
| 1.19. | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych i dla dzieci |  | Tak |  |  |
| 1.20. | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  | Tak |  |  |
| 1.21. | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. |  | Tak/Nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 1.22. | Videoprinter czarno-biały małego formatu |  | Tak |  |  |
| 1.23. | Współpraca aparatu z głowicami: 1. phasedarray 2. liniowe 3. convex 4. przezprzełykowe wielopłaszczyznowe 5. dopplerowskie typu ołówkowego 6. matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej |  | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja |  |  |  |  |
| 1.24. | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB |  | Tak |  |  |
| 1.25. | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania |  | Tak |  |  |
| 1.26. | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM |  | Tak |  |  |
| 1.27. | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM |  | Tak |  |  |
| 1.28. | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) |  | Tak |  |  |
| 1.29. | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne I naczyniowe, Query/retrieve |  | Tak |  |  |
| 1.30. | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu |  | Tak |  |  |
| 1.31. | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne |  | Tak |  |  |
| 2. | Tryby obrazowania i oprogramowanie |  |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania 1. 2D (B-mode) 2. M-mode 3. Kolor M-mode 4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF 5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nie obrazowej 6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice 7. Power (angio) Doppler 8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) 9. Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) 10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny11. 3D |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 40 cm |  | Tak |  |  |
|  | Tryb 2D (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s |  | Tak |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) |  | Tak |  |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) |  | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  | Tak |  |  |
|  | Tryb M |  | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s |  | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode |  | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  | Tak |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | Tak |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni |  | Tak |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  | Tak |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s |  | Tak |  |  |
|  | Zmiana wielkości bramkiMin. 1 – 16 mm, podać |  | TAK |  |  |
|  | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni |  | Tak |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  | Tak |  |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 18 m/s |  | Tak, podać |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |  |  |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |  | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny |  | Tak |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy |  | Tak |  |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych |  | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps |  | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli) |  | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98° |  | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy |  | Tak |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni |  | Tak |  |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu |  | Tak |  |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni |  | Tak |  |  |
|  | Obsługa obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Specjalny tryb foto realistycznego wyświetlania obrazu kardiologicznego wspomaganego wirtualnym podświetleniem obrazu. Możliwość regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości i położenia światła w dowolny , płynny sposób np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury lub od tyłu. .Możliwość uzyskania obrazu 3D półprzezroczystego umożliwiająca obserwowanie wewnętrznych struktur |  | Tak |  |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D |  | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne |  | Tak |  |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA |  | Tak |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania |  | Tak |  |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: - Echokardiografia osób dorosłych - Echokardiografia pediatryczna - Badania naczyniowe |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania LVO z kontrastem dostępne na głowicy przezklatkowej oraz przezprzełykowej |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do prób wysiłkowych tzw. stress echo |  | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. |  | Tak |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewej komory. Uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku, w pełni zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego, z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory (ang. leftventricle, LV). |  | Tak |  |  |
|  | Zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka i prawej komory |  | TAK |  |  |
|  | Ocena w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej oraz powiązanych z nią struktur wraz z zautomatyzowanym modelowaniem pierścienia i powierzchni płatka w 3D |  | TAK |  |  |
| 3. | Głowice |  |  |  |  |
|  | Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów. Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Min. jeden przycisk z możliwością przypisania. Szerokość końcówki endoskopu max. 17mm. Waga pacjenta > 30kg |  | Tak |  |  |
|  | Głowica sektorowa 2D Głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, PureWave, HanafyLens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° min. Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI |  | Tak |  |  |
|  | - Głowica liniowa z zakresem częstotliwości min 3 -12 MHz - Minimum 300 elementów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy: - - szerokość pola skanowania max 40mm - - obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |  |
|  | - Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego Głowicami sektorowymi przezklatkowymi typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 1,5-4,5 MHz - - ilość elementów piezoelektrycznych min. 2500 elementów - - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, M-mode, Kolor M-mode, - - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - - obrazowanie harmoniczne |  | TAK/NIE | - TAK- 20pkt. - NIE- 0pkt |  |
| 4. | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
|  | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | Tak |  |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem |  | Tak |  |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port |  | Tak |  |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. |  | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
| 5. | Możliwości rozbudowy |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa mini TEE 4D do badań dzieci i dorosłych Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 4,0 – 11,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, Tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. Możliwość wykonywania badań pacjentów od min 5kg Min. jeden przycisk z możliwością przypisania funkcji. Możliwość regulacji ruchu końcówki endoskopu w min. 4 płaszczyznach. Szerokość końcówki endoskopu max. 11mm. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa 4D Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2,0 – 7,0 MHz (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym). Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa dziecięca 2D Głowica sektorowa do badań kardiologicznych dzieci oraz dorosłych wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, PureWave, HanafyLens: Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 8,0 MHz (+/- 1MHz), obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 120°, ilość elementów min. 115 |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa noworodkowa 2D Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 – 12,0 MHz(+/- 1MHz), obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 90°, ilość elementów min. 90 |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o:Głowica przezprzełykową pediatryczną 2D Głowica TEE pediatryczna, wielopłaszczyznowa z rotacją min. 0 – 180°, zakres pracy min. 3,0 – 8,0 MHz(+/- 1MHz). Szerokość końcówki endoskopu max. 8mm. Waga pacjenta >2,5kg |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykową pediatryczną 2D Głowica TEE pediatryczna, wielopłaszczyznowa z rotacją min. 0 – 180°, zakres pracy min. 3,0 – 7,0 MHz (+/- 1MHz). Szerokość końcówki endoskopu max. 11mm. Waga pacjenta > 3,5kg |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa przezklatkowa 4D Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE) Zakres częstotliwości pracy min. 1,0– 5,0 MHz(+/- 1MHz) Ilość elementów min. 3000. Kąt skanowania min. 90°x90° Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler. Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni. Możliwość zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie 15 powtarzalnych pomiarów oraz modelu zastawki trójdzielnej dostępne dla danych z głowic TTE i TEE |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczenia objętości niedomykalności zastawki mitralnej (również wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI. Wynikiem analizy jest objętość fali zwrotnej, maksymalna prędkość przepływu oraz wykres prędkości przepływu zwrotnego w czasie. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic prawej komory z obrazu trójwymiarowego, wyznaczeniem modelu trójwymiarowego prawej komory z wyliczeniem objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu, wyliczenie frakcji oraz podaniem wartości dwuwymiarowych np FAC, TAPSE, wielkość RV |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, MedE’Vel, MedA’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, MedE’Vel, MedA’Vel, RV S |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatyzowanego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznej (wykorzystującej sztuczną inteligencję) odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego. |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru tzw. landingzone) |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: Funkcja przesyłania/integracji w czasie rzeczywistym obrazu 3D z głowicy przezprzełykowej do rentgenowskiego aparatu angiograficznego i korelacji obrazu 3D z ruchem lampy. Możliwość nakładania na siebie obrazów angio i usg , ustawiania punktów zainteresowania (korelacji). Możliwość przełączania widoku obrazów skorelowanych angio/usg na aparacie echokardiograficznym celem podglądu w czasie rzeczywistym obrazu. Możliwość wstawiania markerów na obrazie echo bezpośrednio w aparacie echokradiograficznym, które widoczne są na obrazie RTG angio. Funkcja jest wymagana dla oferowanego echokardiografu |  | Tak/Nie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: - Głowica wewnątrzsercowego (ICE) 3D - Zakres częstotliwości od 4 do min. 10 MHz. - Ilość elementów akustycznych min. 800 - Końcówki cewnika max. 9 French - Pole widzenia min. 90° - Tryby obrazowania 2D, 3D,3D kolor Doppler, PW, CW - Możliwość elektronicznej rotacji wiązki ultradźwiękowej - Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD |  | Tak |  |  |
| 6. | Warunki instalacji, serwisu i gwarancji |  |  |  |  |
| 6.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r. |  | TAK, podać |  |  |
| 6.2. | Okres gwarancji min. 36 m-c |  | TAK, podać |  |  |
| 6.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa |  | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 6.4. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej na pendrive |  | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.5. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. |  | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.6. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks |  | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6.7. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy bądź posiadają potwierdzenie odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawione przez producenta na Wykonawcę. |  | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |  |
| 7.1. | Producent |  | TAK, podać |  |  |
| 7.2. | Kraj pochodzenia/montażu |  | TAK, podać |  |  |
| 7.3. | Typ/Model * |  | TAK, podać |  |  |
| 7.4. | Nazwa Katalogowa * |  | TAK, podać |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/