Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet III. Tympanometr – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2022

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment 
i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Urządzenie stacjonarne | TAK, |  |
| 2 | Wbudowany wyświetlacz graficzny LCD min. 10 cali | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość regulacji jasności diod przycisków aparatu | TAK, podać |  |
| 5 | Możliwość korzystania z zewnętrznej drukarki podłączonej za pomocą portu USB do aparatu | TAK, podać |  |
| 6 | Możliwość podłączenia do komputera, celem archiwizacji danych i wydruku badania | TAK, podać |  |
| 7 | Integracja z bazą danych OtoAccess, posiadana przez zamawiającego. | TAK, podać |  |
| 8 | Synchronizacja istniejącej bazy danych pacjentów z nową bazą dostarczoną z nowym urządzeniem | TAK, podać |  |
| 9 | Waga aparatu max. 4 kg | TAK, podać |  |
| 10 | Podatność: Zakres: 0.1 do 6.0 ml | TAK, podać |  |
| 11 | Częstotliwość sondy 226Hz | TAK, podać |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy aparatu o sondę 1000Hz | TAK, podać |  |
| 13 | Tympanometria w zakresie ciśnienia od + 300 daPa do – 600 daPa | TAK, podać |  |
| 14 | Sonda wyposażona w diodę sygnalizującą szczelność | TAK, podać |  |
| 15 | i prawidłowe dopasowanie | TAK, podać |  |
| 16 | Funkcja „Dziecko” – ułatwiająca przeprowadzanie badań u dzieci | TAK, podać |  |
| 17 | Możliwość programowania ciśnienia początkowego i końcowego badania | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość regulacji prędkości pompowania powietrza | TAK, podać |  |
| 19 | Test trąbki nieperforowanej | TAK, podać |  |
| 20 | Odruchy strzemiączkowe | TAK, |  |
| 21 | Badanie Ipsi, dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 3000 i 4000 Hz. Ipsi hp, ipsi lp, ipsi wb | TAK, podać |  |
| 22 | Kontrlateralne dla częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz, kontra WB, kontra LP, kontra HP | TAK, podać |  |
| 23 | Możliwość ustawienia poziomu start i poziomu stop dla natężenia bodźca w badaniu odruchu | TAK, podać |  |
| 24 | Maksymalna wartość sygnału | TAK, podać |  |
| 25 | Dla badania ipsi lateralnego – 120 dB | TAK, podać |  |
| 26 | Dla badania kontralateralnego – 120 dB | TAK, podać |  |
| 27 | Test zanikania odruchów- Decay | TAK, podać |  |
| 28 | Wyniki testu Decay w formie graficznej i procentowo | TAK, podać |  |
| 29 | Audiometria powietrzna | TAK, |  |
| 30 | Częstotliwość sygnału: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz. | TAK, podać |  |
| 31 | Możliwość zmiany częstotliwości modulacji od 0 do 25Hz | TAK, podać |  |
| 32 | Możliwość prezentacji lewego i prawego audiogramu na jednym wykresie | TAK, podać |  |
| 33 | Możliwość regulacji poziomu modulacji od 0 do 25% | TAK, podać |  |
| 34 | Możliwość regulacji zmiany natężenia przy zmianie częstotliwości od 5 do 40db ze skokiem co 5dB | TAK, podać |  |
| 35 | Wyposażenie | TAK, |  |
| 36 | Słuchawka kontralateralna – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 37 | Sonda tympanometryczna – 1 szt. | TAK, podać |  |
| 38 | Zestaw końcówek dousznych jednorazowych – 1 kpl. | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |
| 3 | Czy w oferowanym aparacie przetwarzane są dane osobowe (np. imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, itd.) | TAK/ NIE Jeżeli tak, podać jakie |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty