|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy** |
| **PAKIET 1 - Akcesoria do układów oddechowych do respiratora VN500 i komory do nawilżania gazów medycznych** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **ilość** | **Producent**  **i**  **nr katalogowy** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **VAT w zł** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów > 4 l / min.  Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej. Rury muszą być trwałe i odporne na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej.  W zestawie musi znajdować się zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu.  Długość układu do 150 cm.  Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. **Układ kompatybilny z:**  **- z respiratorem Babylog VN500 firmy Draeger dla przepływów < 25 l/min.**  **- nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare.**  **- zestawami do inhalacji z łącznikiem o średnicy 10 mm firmy Aerogen.**  Każdy zestaw pacjenta musi znajdować się w jednym opakowaniu. | kpl. | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne lub mikrobiologicznie czyste komory do aktywnego nawilżania gazów medycznych, z automatycznym pobieraniem wody. Pakowane pojedynczo, z pojedynczym, niezatapialnym pływakiem, osłoną p/ oparzeniową, ze zintegrowanym drenem wyposażonym w system odpowietrzający z filtrem. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |